## Rebuts PROD
REBUTS PROD, PERTE - REGLAGE et ST - 2013
EXTRACTION DU M.E.S
Sem | Mois | Cellule | DATE | ID | LOT | REFERENCE | FAMILLE | SOUS-FAMILLE | Perte | Rebuts réglage | Rebuts PROD |  |  | QTE REBUT S/T | A analyser lors de la réunion | Cause rebut | Action | Cloturé
[11 empty] | USINAGE | FINITION | LASER
1 | 1 | IBD | 2013-01-02 09:33 | 2198933 | A4S | 48674012 | REFLEX HYBRID | MONO AXIAL SCREW | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | Oui | Les pièces non jamais été fabriquées - OF annulé avant production | Les pièces non jamais été fabriquées - OF annulé avant production | Oui
1 | 1 | IBD | 2013-01-02 14:01 | 2210571 | 9VZ | 48654014 | REFLEX HYBRID | MONO AXIAL SCREW | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0
1 | 1 | IBD | 2013-01-03 00:45 | 2271524 | 67631 | 48551100 | OASYS | HEAD | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | IBD | 2013-01-03 10:45 | 2239992 | 67644 | 6765084 | OIC PEEK | CAGE | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
1 | 1 | IBD | 2013-01-03 11:21 | 2263511 | A2Y | 48814512 | NULOCK | MONO AXIAL SCREW | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | IBD | 2013-01-03 14:45 | 2266611 | A4Z | 48554508 | OASYS | BONE SCREW | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | IBD | 2013-01-03 16:03 | 2263440 | 12E160 | 48651112 | REFLEX HYBRID | PLATE | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0
1 | 1 | IBD | 2013-01-03 16:10 | 2169545 | 130015 | 672010 | OIC TITANIUM | CAGE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | IBD | 2013-01-03 16:20 | 2198870 | 12D795 | 48552318 | OASYS | POLY AXIAL SCREW | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1 | 1 | IBD | 2013-01-03 23:33 | 2240019 | A6T | 48351094a | SPACER PL | CAGE | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | IBD | 2013-01-04 01:27 | 2263572 | A7V | 48485124A | UNILIF | CAGE | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | IBD | 2013-01-04 12:43 | 2198890 | 12E243 | 48552426 | OASYS | POLY AXIAL SCREW | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
1 | 1 | IBD | 2013-01-04 13:43 | 2263441 | 12E179 | 48651112 | REFLEX HYBRID | PLATE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1 | 1 | IBD | 2013-01-04 14:02 | 2265260 | A3Y | 48554318 | OASYS | BONE SCREW | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | IBD | 2013-01-04 14:16 | 2263438 | A2T | 48644016 | REFLEX HYBRID | MONO AXIAL SCREW | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | IBD | 2013-01-04 14:25 | 2263439 | A2U | 48644018 | REFLEX HYBRID | MONO AXIAL SCREW | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | TL | 2013-01-02 14:29 | 2211134 | A2H | 48481060 | MANTIS LONG CONSTRUCT | PRE-BENT ROD | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | TL | 2013-01-02 14:40 | 2245293 | A29 | 48481120 | MANTIS LONG CONSTRUCT | PRE-BENT ROD | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | TL | 2013-01-02 15:26 | 2244909 | A22 | 48481100 | MANTIS LONG CONSTRUCT | PRE-BENT ROD | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | TL | 2013-01-02 15:29 | 2266545 | 67587 | 48145535A | XIA 4.5 | BONE SCREW | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | TL | 2013-01-02 15:37 | 2245292 | A2B | 48481110 | MANTIS LONG CONSTRUCT | PRE-BENT ROD | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | TL | 2013-01-02 16:09 | 2211175 | 12E504 | 486611435A | RADIUS | BONE SCREW | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | TL | 2013-01-03 09:08 | 2266343 | 12E660 | 48136555 | XIA 4.5 | MONO AXIAL SCREW | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | TL | 2013-01-03 09:17 | 2266542 | 67588 | 48145050A | XIA 4.5 | BONE SCREW | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | TL | 2013-01-03 09:44 | 2245299 | A25 | 48483080 | MANTIS LONG CONSTRUCT | PRE-BENT ROD | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | TL | 2013-01-03 09:48 | 2245189 | 67526 | 48901645 | TRIO | MONO AXIAL SCREW | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | TL | 2013-01-03 09:54 | 2239238 | 12E512 | 48229400 | XIA DEFORMITY | BLOCKER | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | TL | 2013-01-03 09:55 | 2200386 | 12D984 | 48285535B | MANTIS | HEAD | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | TL | 2013-01-03 14:38 | 2265457 | 12E140 | 48137545 | XIA 4.5 | MONO AXIAL SCREW | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | TL | 2013-01-03 14:59 | 2211216 | A2J | 48130000 | XIA 4.5 | BLOCKER | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0
1 | 1 | TL | 2013-01-03 15:33 | 2211136 | A2G | 48481480 | MANTIS LONG CONSTRUCT | PRE-BENT ROD | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | TL | 2013-01-03 16:00 | 2211152 | A6L | 48487100 | MANTIS LONG CONSTRUCT | STRAIGHT ROD | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | TL | 2013-01-03 20:58 | 2200381 | 12E230 | 48285630B | MANTIS | HEAD | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | TL | 2013-01-04 02:24 | 2244890 | 12E229 | 48285630B | MANTIS | HEAD | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | TL | 2013-01-04 08:10 | 2266446 | 12E507 | 486611640A | RADIUS | BONE SCREW | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | TL | 2013-01-04 08:35 | 2266342 | 12E657 | 48136535 | XIA 4.5 | MONO AXIAL SCREW | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | TL | 2013-01-04 09:01 | 2245298 | A24 | 48483040 | MANTIS LONG CONSTRUCT | PRE-BENT ROD | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | TL | 2013-01-04 09:14 | 2236290 | 67525 | 48901645 | TRIO | MONO AXIAL SCREW | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | TL | 2013-01-04 09:59 | 2232565 | 9PA | 482806100 | MANTIS ES2 | PRE-BENT ROD | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0
1 | 1 | TL | 2013-01-04 10:02 | 2266571 | 12E511 | 48147555A | XIA 4.5 | BONE SCREW | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | TL | 2013-01-04 11:15 | 2266556 | 67547 | 48146530B | XIA 4.5 | HEAD | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | TL | 2013-01-04 11:22 | 2236248 | A8M | 48200005 | TECHTONIX | BLOCKER | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | TL | 2013-01-04 12:31 | 2202987 | 130043 | 486610000 | RADIUS | BLOCKER | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
2 | 1 | IBD | 2013-01-07 08:19 | 2263363 | 12E484 | 48552314 | OASYS | POLY AXIAL SCREW | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0
2 | 1 | IBD | 2013-01-07 09:17 | 2263428 | 12E485 | 48558316 | OASYS | POLY AXIAL SCREW | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
2 | 1 | IBD | 2013-01-07 10:44 | 2199223 | 67444 | 48551100 | OASYS | HEAD | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0
2 | 1 | IBD | 2013-01-07 11:04 | 2263352 | A9S | 48552030 | OASYS | STRAIGHT ROD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 1 | IBD | 2013-01-07 15:25 | 2263563 | A6U | 48351104a | SPACER PL | CAGE | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0
2 | 1 | IBD | 2013-01-07 20:34 | 2210847 | A6V | 48351114a | SPACER PL | CAGE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 1 | IBD | 2013-01-07 21:09 | 2240017 | A6X | 48351084a | SPACER PL | CAGE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 1 | IBD | 2013-01-07 21:32 | 2199209 | A7U | 48485074A | UNILIF | CAGE | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
2 | 1 | IBD | 2013-01-07 23:22 | 2273970 | A8L | 48351114a | SPACER PL | CAGE | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0
2 | 1 | IBD | 2013-01-08 04:12 | 2263474 | 12E164 | 48811230A | NULOCK | PLATE | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0
2 | 1 | IBD | 2013-01-08 10:08 | 2263344 | A6Z | 48551000 | OASYS | BLOCKER | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0
2 | 1 | IBD | 2013-01-08 10:20 | 2263576 | 67639 | 48551100 | OASYS | HEAD | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 1 | IBD | 2013-01-08 10:23 | 2263366 | 12E665 | 48552316 | OASYS | POLY AXIAL SCREW | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 1 | IBD | 2013-01-08 11:48 | 2135983 | 12E498 | 48292225C | VLIFT | BLOCKER | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0
2 | 1 | IBD | 2013-01-08 11:50 | 2263488 | 12E165 | 48811351A | NULOCK | PLATE | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
2 | 1 | IBD | 2013-01-08 13:51 | 2263581 | 12E510 | 48551102 | OASYS | HEAD | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 1 | IBD | 2013-01-08 14:44 | 2263580 | 130116 | 48551102 | OASYS | HEAD | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 1 | IBD | 2013-01-08 14:49 | 2135966 | 130199 | 48292225 | VLIFT | CAGE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2 | 1 | IBD | 2013-01-08 15:54 | 2263424 | 130054 | 48558312 | OASYS | POLY AXIAL SCREW | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2 | 1 | IBD | 2013-01-08 16:20 | 2263359 | 12E673 | 48552310 | OASYS | POLY AXIAL SCREW | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 1 | IBD | 2013-01-09 13:58 | 2210574 | 9U6 | 48674518 | REFLEX HYBRID | MONO AXIAL SCREW | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
2 | 1 | IBD | 2013-01-09 14:37 | 2263417 | 12E149 | 48556340 | OASYS | POLY AXIAL SCREW | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 1 | IBD | 2013-01-09 15:27 | 2263388 | 12E247 | 48552430 | OASYS | POLY AXIAL SCREW | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
2 | 1 | IBD | 2013-01-09 17:02 | 2266057 | 12E232 | 6741406a | SOLIS | COMPO CAGE | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 1 | IBD | 2013-01-09 17:42 | 2263502 | 12E186 | 48811492A | NULOCK | PLATE | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 1 | IBD | 2013-01-09 20:28 | 2263490 | 12E176 | 48811354A | NULOCK | PLATE | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
2 | 1 | IBD | 2013-01-09 20:29 | 2263480 | 12E167 | 48811234A | NULOCK | PLATE | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0
2 | 1 | IBD | 2013-01-10 07:37 | 2263492 | 12E177 | 48811360A | NULOCK | PLATE | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 1 | IBD | 2013-01-10 10:03 | 2263346 | A8F | 48551000 | OASYS | BLOCKER | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | Oui | FCO + Retour | RAS | Oui
2 | 1 | IBD | 2013-01-10 11:22 | 2268475 | 67678 | 6731108 | OIC PEEK | CAGE | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 1 | IBD | 2013-01-10 11:41 | 2263345 | A72 | 48551000 | OASYS | BLOCKER | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 1 | IBD | 2013-01-10 13:02 | 2135980 | 12E499 | 48291816C | VLIFT | BLOCKER | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0
2 | 1 | IBD | 2013-01-10 13:04 | 2263461 | 12E166 | 48811116A | NULOCK | PLATE | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0
2 | 1 | IBD | 2013-01-10 13:51 | 2239985 | 67744 | 6744050 | SPACER AS | CAGE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
2 | 1 | IBD | 2013-01-10 14:42 | 2263443 | 12E188 | 48651230 | REFLEX HYBRID | PLATE | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0
2 | 1 | IBD | 2013-01-10 15:54 | 2267808 | 12E374 | 48557318 | OASYS | POLY AXIAL SCREW | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 1 | IBD | 2013-01-10 20:59 | 2269963 | A9E | 48480134A | UNILIF | CAGE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2 | 1 | IBD | 2013-01-10 21:53 | 2240024 | A99 | 48355084A | UNILIF | CAGE | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
2 | 1 | IBD | 2013-01-11 02:41 | 2240001 | 67494 | 48322064A | SPACER AS | CAGE | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
2 | 1 | IBD | 2013-01-11 10:42 | 2263504 | A34 | 48814014 | NULOCK | MONO AXIAL SCREW | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 1 | IBD | 2013-01-11 10:47 | 2240029 | A98 | 48395094A | UNILIF | CAGE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 1 | IBD | 2013-01-11 11:00 | 2263532 | 67679 | 6731108 | OIC PEEK | CAGE | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0
2 | 1 | IBD | 2013-01-11 11:15 | 2274840 | 67687 | 48551101 | OASYS | BLOCKER | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 1 | IBD | 2013-01-11 11:23 | 2263498 | 12E184 | 48811480A | NULOCK | PLATE | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 1 | IBD | 2013-01-11 11:29 | 2240031 | A97 | 48395104A | UNILIF | CAGE | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
2 | 1 | IBD | 2013-01-11 12:20 | 2263433 | A2V | 48644014 | REFLEX HYBRID | MONO AXIAL SCREW | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
2 | 1 | IBD | 2013-01-11 13:50 | 2263533 | 67680 | 6731108 | OIC PEEK | CAGE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
2 | 1 | TL | 2013-01-11 15:08 | 2268472 | 67682 | 6731008 | OIC PEEK | CAGE | 0 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | Oui | Mauvais programme utilisé (ancien programme gardé dans la machine) + Compensation pour arriver aux caractéristiques de la pièce de l'OF. La position des trous (non contrôlé en FORM CI) est non coforme car correspondant à la position des trous du programme chargé. Détecté au marquage laser car les pièces ne rentrent pas dans le montage, Problème vide de chaine (circonstances à déterminer) | Ouverture NC
2 | 1 | TL | 2013-01-11 15:08 | 2268471 | 67681 | 6731008 | OIC PEEK | CAGE | 0 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | Oui | Mauvais programme utilisé (ancien programme gardé dans la machine) + Compensation pour arriver aux caractéristiques de la pièce de l'OF. La position des trous (non contrôlé en FORM CI) est non coforme car correspondant à la position des trous du programme chargé. Détecté au marquage laser car les pièces ne rentrent pas dans le montage, Problème vide de chaine (circonstances à déterminer) | Ouverture NC | Oui
2 | 1 | TL | 2013-01-07 08:03 | 2266440 | 12E505 | 486611540A | RADIUS | BONE SCREW | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 1 | TL | 2013-01-07 08:54 | 2266429 | A6D | 48481050 | MANTIS LONG CONSTRUCT | PRE-BENT ROD | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 1 | TL | 2013-01-07 09:06 | 2211138 | A2F | 48483060 | MANTIS LONG CONSTRUCT | PRE-BENT ROD | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 1 | TL | 2013-01-07 09:24 | 2211137 | A2E | 48483050 | MANTIS LONG CONSTRUCT | PRE-BENT ROD | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 1 | TL | 2013-01-07 09:25 | 2211301 | A8Y | 4107003 | XIA ANTERIOR | BLOCKER | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 1 | TL | 2013-01-07 09:41 | 2266559 | 67590 | 48146540A | XIA 4.5 | BONE SCREW | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0
2 | 1 | TL | 2013-01-07 10:11 | 2211141 | A5G | 48486040 | MANTIS LONG CONSTRUCT | PRE-BENT ROD | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 1 | TL | 2013-01-07 13:47 | 2211215 | 9ZV | 48130000 | XIA 4.5 | BLOCKER | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
2 | 1 | TL | 2013-01-07 14:33 | 2245294 | A23 | 48481200 | MANTIS LONG CONSTRUCT | PRE-BENT ROD | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 1 | TL | 2013-01-07 14:56 | 2211146 | A6M | 48487045 | MANTIS LONG CONSTRUCT | STRAIGHT ROD | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 1 | TL | 2013-01-07 16:09 | 2075971 | 12D757 | 730000 | DIAPASON | CONNECTOR | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0
2 | 1 | TL | 2013-01-07 17:27 | 2266500 | 67672 | 03821650B | XIA II TITANIUM | BONE SCREW | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 1 | TL | 2013-01-07 18:11 | 2266444 | 12E508 | 486611635A | RADIUS | BONE SCREW | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 1 | TL | 2013-01-07 23:36 | 2266538 | 67649 | 48145030A | XIA 4.5 | BONE SCREW | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 1 | TL | 2013-01-08 02:49 | 2266510 | 130034 | 03829600 | XIA DEFORMITY | HEAD | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 1 | TL | 2013-01-08 03:52 | 2266557 | 67646 | 48146530B | XIA 4.5 | HEAD | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 1 | TL | 2013-01-08 04:38 | 2266568 | 130050 | 48147540A | XIA 4.5 | BONE SCREW | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 1 | TL | 2013-01-08 05:50 | 2266552 | 130051 | 48146035A | XIA 4.5 | BONE SCREW | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 1 | TL | 2013-01-08 10:57 | 2266287 | 130110 | 486618645 | RADIUS | POLY AXIAL SCREW | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
2 | 1 | TL | 2013-01-08 11:33 | 2245290 | A28 | 48481080 | MANTIS LONG CONSTRUCT | PRE-BENT ROD | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 1 | TL | 2013-01-08 14:16 | 2232808 | 12D506 | 48902010 | TRIO | CONNECTOR | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 1 | TL | 2013-01-08 15:03 | 2202988 | 130044 | 486610000 | RADIUS | BLOCKER | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
2 | 1 | TL | 2013-01-08 15:33 | 2211139 | A2D | 48483070 | MANTIS LONG CONSTRUCT | PRE-BENT ROD | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 1 | TL | 2013-01-08 17:39 | 2237198 | 12E506 | 486611535A | RADIUS | BONE SCREW | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 1 | TL | 2013-01-08 18:50 | 2266546 | 67589 | 48145540A | XIA 4.5 | BONE SCREW | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0
2 | 1 | TL | 2013-01-08 19:34 | 2211200 | 130123 | 486618550A | RADIUS | BONE SCREW | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 1 | TL | 2013-01-08 20:05 | 2266468 | 130121 | 486618645A | RADIUS | BONE SCREW | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 1 | TL | 2013-01-08 20:50 | 2266561 | 67700 | 48146545A | XIA 4.5 | BONE SCREW | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 1 | TL | 2013-01-08 21:02 | 2274394 | 130244 | 486611535A | RADIUS | BONE SCREW | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 1 | TL | 2013-01-08 21:26 | 2266535 | 67701 | 48144540A | XIA 4.5 | BONE SCREW | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 1 | TL | 2013-01-08 21:47 | 2266588 | A9P | 48902015A | TRIO | BLOCKER | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
2 | 1 | TL | 2013-01-09 07:52 | 2223217 | 12C239 | 48288660S | AUGMENTABLE MANTIS | CANULATED POLY AXIAL SCREW | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
2 | 1 | TL | 2013-01-09 09:58 | 2223206 | 12A829 | 48288540S | AUGMENTABLE MANTIS | CANULATED POLY AXIAL SCREW | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
2 | 1 | TL | 2013-01-09 10:46 | 2245301 | A2C | 48483130 | MANTIS LONG CONSTRUCT | PRE-BENT ROD | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 1 | TL | 2013-01-09 12:59 | 2211303 | A92 | 4107003 | XIA ANTERIOR | BLOCKER | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
2 | 1 | TL | 2013-01-09 13:10 | 2211417 | AAE | 48133012A | XIA 4.5 | COMPO CONNECTOR | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 1 | TL | 2013-01-09 14:25 | 2274398 | AAD | 6262525 | TECHTONIX | BONE SCREW | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 1 | TL | 2013-01-09 15:50 | 2266511 | 130119 | 03829600 | XIA DEFORMITY | HEAD | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 1 | TL | 2013-01-09 16:12 | 2245300 | A26 | 48483090 | MANTIS LONG CONSTRUCT | PRE-BENT ROD | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 1 | TL | 2013-01-09 19:51 | 2274059 | 130175 | 48236043C | XIA III TITANIUM | CONNECTOR | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 1 | TL | 2013-01-09 20:42 | 2266541 | 67702 | 48145040A | XIA 4.5 | BONE SCREW | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 1 | TL | 2013-01-09 21:06 | 2266548 | 130235 | 48146025A | XIA 4.5 | BONE SCREW | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 1 | TL | 2013-01-10 03:53 | 2266544 | 67703 | 48145530A | XIA 4.5 | BONE SCREW | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 1 | TL | 2013-01-10 04:47 | 2266527 | 130236 | 48144040A | XIA 4.5 | BONE SCREW | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 1 | TL | 2013-01-10 08:42 | 2236282 | A5C | 486613090 | RADIUS | STRAIGHT ROD | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 1 | TL | 2013-01-10 09:09 | 2273953 | 130013 | 48285630B | MANTIS | HEAD | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 1 | TL | 2013-01-10 10:55 | 2200382 | 130118 | 48285630B | MANTIS | HEAD | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 1 | TL | 2013-01-10 16:34 | 2266563 | 67758 | 48146550A | XIA 4.5 | BONE SCREW | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 1 | TL | 2013-01-11 05:56 | 2274426 | 67759 | 03821750B | XIA II TITANIUM | BONE SCREW | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 1 | TL | 2013-01-11 09:24 | 2211198 | A57 | 486615040 | RADIUS | PRE-BENT ROD | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0
2 | 1 | TL | 2013-01-11 09:30 | 2268593 | A6B | 486613200 | RADIUS | STRAIGHT ROD | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 1 | TL | 2013-01-11 10:51 | 2266509 | 130120 | 03829500 | XIA DEFORMITY | HEAD | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 1 | TL | 2013-01-11 15:32 | 2266336 | 130220 | 48134540 | XIA 4.5 | MONO AXIAL SCREW | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 1 | TL | 2013-01-11 15:37 | 2245291 | A2A | 48481100 | MANTIS LONG CONSTRUCT | PRE-BENT ROD | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1 | IBD | 2013-01-14 06:33 | 2204028 | 129523 | 48551048A | OASYS | PLATE | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1
3 | 1 | IBD | 2013-01-14 08:05 | 2263471 | 12E182 | 48811228A | NULOCK | PLATE | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
3 | 1 | IBD | 2013-01-14 08:19 | 2263499 | 12E185 | 48811488A | NULOCK | PLATE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1 | IBD | 2013-01-14 09:24 | 2263396 | 12E667 | 48555320 | OASYS | POLY AXIAL SCREW | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1 | IBD | 2013-01-14 09:34 | 2268473 | 67683 | 6731008 | OIC PEEK | CAGE | 0 | 2 | 31 | 0 | 1 | 0 | Oui | Mauvais programme utilisé (ancien programme gardé dans la machine) + Compensation pour arriver aux caractéristiques de la pièce de l'OF. La position des trous (non contrôlé en FORM CI) est non coforme car correspondant à la position des trous du programme chargé. Détecté au marquage laser car les pièces ne rentrent pas dans le montage, Problème vide de chaine (circonstances à déterminer) | Ouverture NC | Oui
3 | 1 | IBD | 2013-01-14 11:18 | 2263434 | A2W | 48644014 | REFLEX HYBRID | MONO AXIAL SCREW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1 | IBD | 2013-01-14 22:59 | 2263455 | 12E169 | 48811112A | NULOCK | PLATE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3 | 1 | IBD | 2013-01-15 00:59 | 2204026 | 129521 | 48551047A | OASYS | PLATE | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0
3 | 1 | IBD | 2013-01-15 07:16 | 2239996 | 67493 | 48322044A | SPACER AS | CAGE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1 | IBD | 2013-01-15 09:03 | 2263463 | 12E170 | 48811118A | NULOCK | PLATE | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0
3 | 1 | IBD | 2013-01-15 11:47 | 2204025 | 129520 | 48551046A | OASYS | PLATE | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
3 | 1 | IBD | 2013-01-16 08:05 | 2240006 | 67496 | 48322084A | SPACER AS | CAGE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1 | IBD | 2013-01-16 08:45 | 2269110 | 67632 | 48322054A | SPACER AS | CAGE | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0
3 | 1 | IBD | 2013-01-16 09:01 | 2279267 | 130475 | 48291820 | VLIFT | CAGE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3 | 1 | IBD | 2013-01-16 11:00 | 2263516 | A4T | 48824012 | NULOCK | MONO AXIAL SCREW | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1 | IBD | 2013-01-16 11:32 | 2279261 | 67773 | 6731008 | OIC PEEK | CAGE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
3 | 1 | IBD | 2013-01-16 12:25 | 2263520 | A4W | 48824014 | NULOCK | MONO AXIAL SCREW | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
3 | 1 | IBD | 2013-01-16 12:41 | 2263524 | A86 | 48834014 | NULOCK | MONO AXIAL SCREW | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1 | IBD | 2013-01-16 12:55 | 2263630 | 12E636 | 48291816A | VLIFT | BLOCKER | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1 | IBD | 2013-01-17 05:53 | 2239998 | 67497 | 48322054A | SPACER AS | CAGE | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1 | IBD | 2013-01-17 08:42 | 2263527 | A4Y | 48844010 | NULOCK | MONO AXIAL SCREW | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
3 | 1 | IBD | 2013-01-17 09:10 | 2263453 | A4M | 48694518 | REFLEX HYBRID | MONO AXIAL SCREW | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1 | IBD | 2013-01-17 09:24 | 2263450 | A4L | 48654018 | REFLEX HYBRID | MONO AXIAL SCREW | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
3 | 1 | IBD | 2013-01-17 09:41 | 2268478 | 67685 | 6731308 | OIC PEEK | CAGE | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1 | IBD | 2013-01-17 10:03 | 2263409 | 12E237 | 48555444 | OASYS | POLY AXIAL SCREW | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0
3 | 1 | IBD | 2013-01-17 11:35 | 2263436 | A2R | 48644016 | REFLEX HYBRID | MONO AXIAL SCREW | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1 | IBD | 2013-01-17 11:41 | 2263523 | A85 | 48834012 | NULOCK | MONO AXIAL SCREW | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1 | IBD | 2013-01-17 11:43 | 2263510 | A39 | 48814018 | NULOCK | MONO AXIAL SCREW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1 | IBD | 2013-01-17 12:21 | 2198944 | A4R | 48694016 | REFLEX HYBRID | MONO AXIAL SCREW | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1 | IBD | 2013-01-17 17:10 | 2240002 | 67495 | 48322064A | SPACER AS | CAGE | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
3 | 1 | IBD | 2013-01-18 06:52 | 2204019 | 129511 | 48551044A | OASYS | PLATE | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
3 | 1 | IBD | 2013-01-18 08:26 | 2204020 | 129512 | 48551045A | OASYS | PLATE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1 | IBD | 2013-01-18 09:11 | 2273952 | A8K | 48674012 | REFLEX HYBRID | MONO AXIAL SCREW | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
3 | 1 | IBD | 2013-01-18 09:45 | 2204018 | 129510 | 48551044A | OASYS | PLATE | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
3 | 1 | IBD | 2013-01-18 09:46 | 2263399 | 12E668 | 48555324 | OASYS | POLY AXIAL SCREW | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1 | IBD | 2013-01-18 10:14 | 2270713 | 130131 | 6741408a | SOLIS | COMPO CAGE | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0
3 | 1 | IBD | 2013-01-18 11:15 | 2243797 | A7X | 48351130A | SPACER PL | CAGE | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1 | IBD | 2013-01-18 11:46 | 2268476 | 67684 | 6731208 | OIC PEEK | CAGE | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0
3 | 1 | TL | 2013-01-14 06:28 | 2274060 | 130242 | 48236053C | XIA III TITANIUM | CONNECTOR | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1 | TL | 2013-01-14 10:22 | 2211142 | A5H | 48486045 | MANTIS LONG CONSTRUCT | PRE-BENT ROD | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1 | TL | 2013-01-14 10:28 | 2268225 | A96 | 480316034 | THOR | MONO AXIAL SCREW | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1 | TL | 2013-01-14 10:34 | 2268480 | 130176 | 03828740 | XIA DEFORMITY | MONO AXIAL SCREW | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1 | TL | 2013-01-14 10:39 | 2266335 | 130221 | 48134530 | XIA 4.5 | MONO AXIAL SCREW | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1 | TL | 2013-01-14 10:44 | 2266052 | A6C | 486613180 | RADIUS | STRAIGHT ROD | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1 | TL | 2013-01-14 14:40 | 2266470 | 67706 | 48900640 | TRIO | MONO AXIAL SCREW | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1 | TL | 2013-01-14 14:46 | 2236262 | ABZ | 48233480 | XIA III TITANIUM | STRAIGHT ROD | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1 | TL | 2013-01-14 15:40 | 2202687 | A94 | 480316028 | THOR | MONO AXIAL SCREW | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1 | TL | 2013-01-14 16:07 | 2266436 | A6G | 48487200 | MANTIS LONG CONSTRUCT | STRAIGHT ROD | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1 | TL | 2013-01-14 17:24 | 2266495 | 67766 | 03821545B | XIA II TITANIUM | BONE SCREW | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1 | TL | 2013-01-14 18:00 | 2266491 | 67764 | 03821430B | XIA II TITANIUM | BONE SCREW | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1 | TL | 2013-01-15 09:30 | 2266494 | 67765 | 03821540B | XIA II TITANIUM | BONE SCREW | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1 | TL | 2013-01-15 09:46 | 2274281 | A9N | 48200005 | TECHTONIX | BLOCKER | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
3 | 1 | TL | 2013-01-15 11:26 | 2266388 | ABD | 48232600 | XIA III TITANIUM | STRAIGHT ROD | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1 | TL | 2013-01-15 11:42 | 2266396 | 130240 | 48236028B | XIA III TITANIUM | CONNECTOR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1 | TL | 2013-01-15 13:48 | 2211294 | AAC | 03822601 | XIA VITALIUM | STRAIGHT ROD | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1 | TL | 2013-01-15 16:39 | 2202973 | 98D | 482808035 | MANTIS ES2 | STRAIGHT ROD | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1 | TL | 2013-01-15 21:52 | 2271012 | 130278 | 48289430BA | MANTIS REDUX | HEAD | 0 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0
3 | 1 | TL | 2013-01-15 23:22 | 2266514 | 130223 | 03829700 | XIA DEFORMITY | HEAD | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1 | TL | 2013-01-16 04:14 | 2266499 | 67790 | 03821645B | XIA II TITANIUM | BONE SCREW | 0 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | Oui | Plaquette cassée non détecté immédiatement -> retour arrière dès que détecté dans le cadre de la FORM CI | Sensibilisation et communication opérateur | Oui
3 | 1 | TL | 2013-01-16 05:12 | 2266525 | 130630 | 48144020A | XIA 4.5 | BONE SCREW | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1 | TL | 2013-01-16 05:49 | 2268227 | 67788 | 03821660B | XIA ILIOS | BONE SCREW | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1 | TL | 2013-01-16 08:10 | 2201354 | 95Z | 482808035 | MANTIS ES2 | STRAIGHT ROD | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1 | TL | 2013-01-16 08:21 | 2201351 | 963 | 482808035 | MANTIS ES2 | STRAIGHT ROD | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1 | TL | 2013-01-16 09:19 | 2266432 | A6F | 48486070 | MANTIS LONG CONSTRUCT | PRE-BENT ROD | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1 | TL | 2013-01-16 16:36 | 2266472 | 67707 | 48900645 | TRIO | MONO AXIAL SCREW | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1 | TL | 2013-01-17 04:08 | 2268453 | 130036 | 48236070B | XIA III TITANIUM | CONNECTOR | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3 | 1 | TL | 2013-01-17 05:07 | 2266506 | 12E651 | 03829400 | XIA DEFORMITY | HEAD | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1 | TL | 2013-01-17 09:47 | 2266480 | 130218 | 48902015 | TRIO | CONNECTOR | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1 | TL | 2013-01-17 11:03 | 2202989 | 130861 | 486610000 | RADIUS | BLOCKER | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
3 | 1 | TL | 2013-01-17 11:31 | 1888611 | 5CB | 48232480S | XIA III TITANIUM | STRAIGHT ROD | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1 | TL | 2013-01-17 13:55 | 2236255 | ACN | 48232480 | XIA III TITANIUM | STRAIGHT ROD | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1 | TL | 2013-01-17 15:45 | 2274339 | 130308 | 4107017 | MAC | CONNECTOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0
3 | 1 | TL | 2013-01-18 09:32 | 2266512 | 130614 | 03829600 | XIA DEFORMITY | HEAD | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0
3 | 1 | TL | 2013-01-18 11:39 | 2209646 | 12A974 | 03820134 | XIA ILIOS | CONNECTOR | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3 | 1 | TL | 2013-01-18 12:07 | 2053686 | 12D985 | 486614100Q | RADIUS | OTHER COMPONENTS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1 | TL | 2013-01-18 13:26 | 2277407 | 67822 | 48145555A | XIA 4.5 | BONE SCREW | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1 | TL | 2013-01-18 14:24 | 2277381 | 130765 | 48144030A | XIA 4.5 | BONE SCREW | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1 | TL | 2013-01-18 14:46 | 2266293 | 130238 | 03828645 | XIA DEFORMITY | MONO AXIAL SCREW | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 1 | IBD | 2013-01-21 06:30 | 2263458 | 12E161 | 48811114A | NULOCK | PLATE | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0
4 | 1 | IBD | 2013-01-21 07:03 | 2263478 | 12E172 | 48811232A | NULOCK | PLATE | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
4 | 1 | IBD | 2013-01-21 09:26 | 2206847 | 130939 | 48291183 | VLIFT | CAGE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
4 | 1 | IBD | 2013-01-21 11:44 | 2275584 | ADB | 48554410 | OASYS | BONE SCREW | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 1 | IBD | 2013-01-21 11:56 | 2274074 | ABB | 48395134A | UNILIF | CAGE | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
4 | 1 | IBD | 2013-01-21 12:07 | 2275583 | ADC | 48554324 | OASYS | BONE SCREW | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
4 | 1 | IBD | 2013-01-21 12:20 | 2268479 | 67686 | 6731408 | OIC PEEK | CAGE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 1 | IBD | 2013-01-21 12:58 | 2204016 | 129508 | 48551044A | OASYS | PLATE | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0
4 | 1 | IBD | 2013-01-21 13:26 | 2263404 | 12E239 | 48555422 | OASYS | POLY AXIAL SCREW | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
4 | 1 | IBD | 2013-01-21 13:43 | 2274076 | ABA | 48485090A | UNILIF | CAGE | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
4 | 1 | IBD | 2013-01-21 13:46 | 2275586 | AD9 | 48554442 | OASYS | BONE SCREW | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
4 | 1 | IBD | 2013-01-21 15:21 | 2270639 | 130738 | 6741204a | SOLIS | COMPO CAGE | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 1 | IBD | 2013-01-21 23:11 | 2275416 | 130250 | 48811237A | NULOCK | PLATE | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
4 | 1 | IBD | 2013-01-22 12:44 | 2240018 | A7W | 48351090A | SPACER PL | CAGE | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0
4 | 1 | IBD | 2013-01-22 13:32 | 2277273 | 67747 | 6731208 | OIC PEEK | CAGE | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
4 | 1 | IBD | 2013-01-22 15:49 | 2263459 | 12E181 | 48811114A | NULOCK | PLATE | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 1 | IBD | 2013-01-22 16:49 | 2263583 | 130601 | 48651000 | REFLEX HYBRID | BLOCKER | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 1 | IBD | 2013-01-22 17:59 | 2270668 | 130052 | 6741209a | SOLIS | COMPO CAGE | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 1 | IBD | 2013-01-22 18:10 | 2204017 | 129509 | 48551044A | OASYS | PLATE | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0
4 | 1 | IBD | 2013-01-23 15:35 | 2263507 | AC9 | 48814014 | NULOCK | MONO AXIAL SCREW | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 1 | IBD | 2013-01-23 16:11 | 2275579 | ADG | 48554308 | OASYS | BONE SCREW | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
4 | 1 | IBD | 2013-01-24 04:33 | 2240021 | A7Y | 48351110A | SPACER PL | CAGE | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0
4 | 1 | IBD | 2013-01-24 05:22 | 2263661 | A7Z | 48351110A | SPACER PL | CAGE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
4 | 1 | IBD | 2013-01-24 13:33 | 2276477 | 130290 | 48651118 | REFLEX HYBRID | PLATE | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0
4 | 1 | IBD | 2013-01-24 14:09 | 2263445 | 12E189 | 48651348 | REFLEX HYBRID | PLATE | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
4 | 1 | IBD | 2013-01-24 14:54 | 2274290 | 130149 | 48651464 | REFLEX HYBRID | PLATE | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 1 | IBD | 2013-01-24 15:54 | 2263525 | A87 | 48834014 | NULOCK | MONO AXIAL SCREW | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 1 | IBD | 2013-01-24 15:59 | 2240020 | A84 | 48351100A | SPACER PL | CAGE | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0
4 | 1 | IBD | 2013-01-24 16:47 | 2263528 | A4X | 48844014 | NULOCK | MONO AXIAL SCREW | 0 | 10 | 3 | 0 | 1 | 0
4 | 1 | IBD | 2013-01-24 21:50 | 2263586 | 12E082 | 48811XXB | NULOCK | OTHER COMPONENTS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30
4 | 1 | IBD | 2013-01-24 23:02 | 2265263 | A83 | 48351120A | SPACER PL | CAGE | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0
4 | 1 | IBD | 2013-01-24 23:30 | 2270675 | 130053 | 6741404a | SOLIS | COMPO CAGE | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 1 | IBD | 2013-01-25 12:01 | 2275477 | AB8 | 48824014 | NULOCK | MONO AXIAL SCREW | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0
4 | 1 | IBD | 2013-01-25 13:17 | 2276478 | 130291 | 48651230 | REFLEX HYBRID | PLATE | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
4 | 1 | IBD | 2013-01-25 13:51 | 2276479 | 130292 | 48651232 | REFLEX HYBRID | PLATE | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0
4 | 1 | IBD | 2013-01-25 14:10 | 2276480 | 130293 | 48651234 | REFLEX HYBRID | PLATE | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0
4 | 1 | IBD | 2013-01-25 20:16 | 2274069 | AER | 48351130A | SPACER PL | CAGE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 1 | IBD | 2013-01-25 21:25 | 2240016 | A82 | 48351080A | SPACER PL | CAGE | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 1 | TL | 2013-01-21 09:17 | 2262216 | 130607 | 665480 | DIAPASON | STRAIGHT ROD | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 1 | TL | 2013-01-21 09:38 | 2211213 | 12E264 | 48902020 | TRIO | CONNECTOR | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 1 | TL | 2013-01-21 10:55 | 2274419 | 130717 | 48229540 | XIA DEFORMITY | POLY AXIAL SCREW | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
4 | 1 | TL | 2013-01-21 15:44 | 2211153 | A6H | 48487110 | MANTIS LONG CONSTRUCT | STRAIGHT ROD | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 1 | TL | 2013-01-21 23:57 | 2277397 | 67818 | 48145060A | XIA 4.5 | BONE SCREW | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 1 | TL | 2013-01-22 01:14 | 2277396 | 67819 | 48145045A | XIA 4.5 | BONE SCREW | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 1 | TL | 2013-01-22 02:43 | 2277384 | 67817 | 48144525A | XIA 4.5 | BONE SCREW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 1 | TL | 2013-01-22 04:01 | 2277390 | 67814 | 48144540A | XIA 4.5 | BONE SCREW | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 1 | TL | 2013-01-22 07:38 | 2277008 | 130617 | 486611530A | RADIUS | BONE SCREW | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 1 | TL | 2013-01-22 08:09 | 2270961 | 130629 | 48285630B | MANTIS | HEAD | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 1 | TL | 2013-01-22 09:19 | 2277027 | AEK | 486613054 | RADIUS | STRAIGHT ROD | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 1 | TL | 2013-01-22 09:21 | 2277003 | 130615 | 486611425A | RADIUS | BONE SCREW | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 1 | TL | 2013-01-22 10:28 | 2266325 | 130403 | 48130220 | XIA 4.5 | HOOK | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 1 | TL | 2013-01-22 10:29 | 2266390 | ACH | 48233600 | XIA III TITANIUM | STRAIGHT ROD | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 1 | TL | 2013-01-22 10:35 | 2276900 | 130407 | 48236053C | XIA III TITANIUM | CONNECTOR | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 1 | TL | 2013-01-22 11:06 | 2211189 | AEH | 486613601 | RADIUS | STRAIGHT ROD | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 1 | TL | 2013-01-22 11:50 | 2266596 | ABU | 48902015B | TRIO | BLOCKER | 0 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0
4 | 1 | TL | 2013-01-22 12:18 | 2203131 | 12E268 | 486610000B | RADIUS | BLOCKER | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 1 | TL | 2013-01-22 15:20 | 2266466 | 130802 | 486618645 | RADIUS | POLY AXIAL SCREW | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
4 | 1 | TL | 2013-01-22 16:28 | 2266433 | AA5 | 48487080 | MANTIS LONG CONSTRUCT | STRAIGHT ROD | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 1 | TL | 2013-01-22 16:38 | 2266582 | 12E514 | 4866110005 | RADIUS | HEAD | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 1 | TL | 2013-01-23 08:29 | 2211315 | AE3 | 486613602 | RADIUS | STRAIGHT ROD | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 1 | TL | 2013-01-23 09:17 | 2211211 | 130219 | 48902015 | TRIO | CONNECTOR | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0
4 | 1 | TL | 2013-01-23 10:03 | 2277106 | 130527 | 48136545 | XIA 4.5 | MONO AXIAL SCREW | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 1 | TL | 2013-01-23 10:23 | 2266540 | 67816 | 48145035A | XIA 4.5 | BONE SCREW | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 1 | TL | 2013-01-23 10:55 | 2266431 | A6E | 48486060 | MANTIS LONG CONSTRUCT | PRE-BENT ROD | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 1 | TL | 2013-01-23 11:43 | 2277150 | 130825 | 03828740 | XIA DEFORMITY | MONO AXIAL SCREW | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 1 | TL | 2013-01-23 12:42 | 2236249 | 67213 | 48202840 | TECHTONIX | PLATE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
4 | 1 | TL | 2013-01-23 15:37 | 2268518 | 131084 | 486610000 | RADIUS | BLOCKER | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0
4 | 1 | TL | 2013-01-23 16:20 | 2266323 | 130622 | 48130213 | XIA 4.5 | HOOK | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 1 | TL | 2013-01-23 19:38 | 2266558 | 67846 | 48146530B | XIA 4.5 | HEAD | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 1 | TL | 2013-01-23 20:54 | 2271013 | 130406 | 48289430BA | MANTIS REDUX | HEAD | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0
4 | 1 | TL | 2013-01-24 03:42 | 2276901 | 130828 | 48236043C | XIA III TITANIUM | CONNECTOR | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 1 | TL | 2013-01-24 07:15 | 2277415 | 67840 | 48146550A | XIA 4.5 | BONE SCREW | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 1 | TL | 2013-01-24 08:06 | 2277413 | 67842 | 48146545A | XIA 4.5 | BONE SCREW | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0
4 | 1 | TL | 2013-01-24 09:12 | 2277010 | 130618 | 486611545A | RADIUS | BONE SCREW | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 1 | TL | 2013-01-24 09:12 | 2245188 | 12E117 | 48135025 | XIA 4.5 | MONO AXIAL SCREW | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 1 | TL | 2013-01-24 09:53 | 2277089 | 130534 | 48134035 | XIA 4.5 | MONO AXIAL SCREW | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0
4 | 1 | TL | 2013-01-24 10:08 | 2277103 | 130530 | 48135555 | XIA 4.5 | MONO AXIAL SCREW | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0
4 | 1 | TL | 2013-01-24 10:20 | 2266338 | 12E676 | 48135525 | XIA 4.5 | MONO AXIAL SCREW | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 1 | TL | 2013-01-24 10:44 | 2277100 | 130531 | 48135045 | XIA 4.5 | MONO AXIAL SCREW | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 1 | TL | 2013-01-24 11:26 | 2280724 | 130927 | 48135025 | XIA 4.5 | MONO AXIAL SCREW | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 1 | TL | 2013-01-24 12:35 | 2277102 | 130537 | 48135540 | XIA 4.5 | MONO AXIAL SCREW | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 1 | TL | 2013-01-24 13:06 | 2204332 | 129585 | 486614110A | RADIUS | OTHER COMPONENTS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
4 | 1 | TL | 2013-01-24 14:37 | 2266475 | 67705 | 48900740 | TRIO | MONO AXIAL SCREW | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 1 | TL | 2013-01-24 15:28 | 2277057 | AFG | 6262545 | TECHTONIX | BONE SCREW | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 1 | TL | 2013-01-24 15:49 | 2277088 | 130538 | 48134030 | XIA 4.5 | MONO AXIAL SCREW | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 1 | TL | 2013-01-24 16:19 | 2266474 | 67704 | 48900735 | TRIO | MONO AXIAL SCREW | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 1 | TL | 2013-01-24 16:23 | 2266339 | 130222 | 48135530 | XIA 4.5 | MONO AXIAL SCREW | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 1 | TL | 2013-01-24 16:54 | 2169787 | 130228 | 48285435B | MANTIS | HEAD | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 1 | TL | 2013-01-25 04:43 | 2277430 | 67867 | 03821555B | XIA II TITANIUM | BONE SCREW | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 1 | TL | 2013-01-25 08:31 | 2200387 | 130922 | 48285535B | MANTIS | HEAD | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 1 | TL | 2013-01-25 10:00 | 2050683 | 7DH | 486615130 | RADIUS | PRE-BENT ROD | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 1 | TL | 2013-01-25 10:07 | 2278833 | 130831 | 48236043C | XIA III TITANIUM | CONNECTOR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 1 | TL | 2013-01-25 10:20 | 2277409 | 67865 | 48146530B | XIA 4.5 | HEAD | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 1 | TL | 2013-01-25 11:06 | 2211148 | A8U | 48487050 | MANTIS LONG CONSTRUCT | STRAIGHT ROD | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 1 | TL | 2013-01-25 11:28 | 2211145 | A8P | 48486090 | MANTIS LONG CONSTRUCT | PRE-BENT ROD | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 1 | TL | 2013-01-25 13:04 | 2277055 | AFL | 6262530 | TECHTONIX | BONE SCREW | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 1 | TL | 2013-01-25 13:11 | 2277058 | AFH | 6262560 | TECHTONIX | BONE SCREW | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 1 | TL | 2013-01-25 13:30 | 2204218 | 9JM | 486615070 | RADIUS | PRE-BENT ROD | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 1 | TL | 2013-01-25 14:38 | 2268178 | A8N | 48483100 | MANTIS LONG CONSTRUCT | PRE-BENT ROD | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 1 | TL | 2013-01-25 14:53 | 2266320 | 130626 | 48130208 | XIA 4.5 | HOOK | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 1 | TL | 2013-01-25 14:55 | 2266327 | 130404 | 48130221 | XIA 4.5 | HOOK | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 2 | IBD | 2013-01-28 08:31 | 2266610 | AD2 | 48351134a | SPACER PL | CAGE | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 2 | IBD | 2013-01-28 09:08 | 2263380 | 130265 | 48552416 | OASYS | POLY AXIAL SCREW | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 2 | IBD | 2013-01-28 09:30 | 2263518 | AB9 | 48824012 | NULOCK | MONO AXIAL SCREW | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
5 | 2 | IBD | 2013-01-28 10:54 | 2275580 | ADF | 48554310 | OASYS | BONE SCREW | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0
5 | 2 | IBD | 2013-01-28 11:42 | 2275667 | 130246 | 48651345 | REFLEX HYBRID | PLATE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 2 | IBD | 2013-01-28 12:22 | 2274099 | 130504 | 48392104A | NAVIGATOR | CAGE | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0
5 | 2 | IBD | 2013-01-28 13:14 | 2276339 | 130255 | 48651246 | REFLEX HYBRID | PLATE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 2 | IBD | 2013-01-28 23:41 | 2270720 | 131044 | 6741409a | SOLIS | COMPO CAGE | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0
5 | 2 | IBD | 2013-01-29 04:40 | 2263662 | ACZ | 48351124a | SPACER PL | CAGE | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 2 | IBD | 2013-01-29 05:18 | 2279283 | AD5 | 48351134a | SPACER PL | CAGE | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
5 | 2 | IBD | 2013-01-29 10:23 | 2282373 | 67833 | 6731308 | OIC PEEK | CAGE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
5 | 2 | IBD | 2013-01-29 10:27 | 2275402 | 130770 | 48811230A | NULOCK | PLATE | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
5 | 2 | IBD | 2013-01-29 11:25 | 2263448 | A4K | 48654014 | REFLEX HYBRID | MONO AXIAL SCREW | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0
5 | 2 | IBD | 2013-01-29 21:48 | 2263582 | 130451 | 48651000 | REFLEX HYBRID | BLOCKER | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 2 | IBD | 2013-01-30 06:48 | 2275396 | 130769 | 48811226A | NULOCK | PLATE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 2 | IBD | 2013-01-30 09:22 | 2263562 | AD4 | 48351094a | SPACER PL | CAGE | 0 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0
5 | 2 | IBD | 2013-01-30 11:06 | 2276482 | ADN | 48674014 | REFLEX HYBRID | MONO AXIAL SCREW | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
5 | 2 | IBD | 2013-01-30 11:18 | 2275496 | ADT | 48844012 | NULOCK | MONO AXIAL SCREW | 0 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0
5 | 2 | IBD | 2013-01-30 11:35 | 2263389 | 130819 | 48552430 | OASYS | POLY AXIAL SCREW | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 2 | IBD | 2013-01-30 13:24 | 2263387 | 130818 | 48552428 | OASYS | POLY AXIAL SCREW | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 2 | IBD | 2013-01-30 13:28 | 2263522 | AAM | 48824018 | NULOCK | MONO AXIAL SCREW | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 2 | IBD | 2013-01-30 13:44 | 2275673 | 130247 | 48651360 | REFLEX HYBRID | PLATE | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
5 | 2 | IBD | 2013-01-30 13:52 | 2263526 | AAL | 48834514 | NULOCK | MONO AXIAL SCREW | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 2 | IBD | 2013-01-30 13:59 | 2276486 | AH2 | 48694014 | REFLEX HYBRID | MONO AXIAL SCREW | 0 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | Oui | Pas de haute pression sur tourbillonage -> détecté en CI et retour arrière | RAS | Oui
5 | 2 | IBD | 2013-01-30 14:07 | 2275674 | 130248 | 48651460 | REFLEX HYBRID | PLATE | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
5 | 2 | IBD | 2013-01-30 15:43 | 2275457 | ACA | 48814014 | NULOCK | MONO AXIAL SCREW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 2 | IBD | 2013-01-30 16:15 | 2263521 | AB7 | 48824014 | NULOCK | MONO AXIAL SCREW | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 2 | IBD | 2013-01-30 16:26 | 2268275 | AAK | 48834014 | NULOCK | MONO AXIAL SCREW | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 2 | IBD | 2013-01-31 01:10 | 2276494 | 130508 | 48392124A | NAVIGATOR | CAGE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 2 | IBD | 2013-01-31 02:16 | 2274057 | AD6 | 48351064a | SPACER PL | CAGE | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0
5 | 2 | IBD | 2013-01-31 05:45 | 2270646 | 12E664 | 6741205c | SOLIS | COMPO CAGE | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0
5 | 2 | IBD | 2013-01-31 06:23 | 2275381 | 130245 | 48811116A | NULOCK | PLATE | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
5 | 2 | IBD | 2013-01-31 07:19 | 2274291 | 130503 | 48392094A | NAVIGATOR | CAGE | 0 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | Oui | Machine réglée "à froid" -> détecté lors du prélèvement | Reréglage de la machine à chaud (cycle 19)
5 | 2 | IBD | 2013-01-31 11:00 | 2275458 | ACB | 48814014 | NULOCK | MONO AXIAL SCREW | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 2 | IBD | 2013-01-31 11:26 | 2275452 | ACC | 48814012 | NULOCK | MONO AXIAL SCREW | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 2 | IBD | 2013-01-31 11:39 | 2275679 | AC5 | 48654012 | REFLEX HYBRID | MONO AXIAL SCREW | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 2 | IBD | 2013-01-31 11:41 | 2240007 | 67498 | 48322094A | SPACER AS | CAGE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 2 | IBD | 2013-01-31 12:07 | 2275393 | 130768 | 48811224A | NULOCK | PLATE | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0
5 | 2 | IBD | 2013-01-31 14:05 | 2263449 | A4J | 48654016 | REFLEX HYBRID | MONO AXIAL SCREW | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 2 | IBD | 2013-01-31 14:09 | 2263431 | 130374 | 48558524 | OASYS | POLY AXIAL SCREW | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0
5 | 2 | IBD | 2013-01-31 14:23 | 2275449 | 130253 | 48811496A | NULOCK | PLATE | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
5 | 2 | IBD | 2013-01-31 15:59 | 2274072 | AD3 | 48351144a | SPACER PL | CAGE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 2 | IBD | 2013-01-31 16:24 | 2240023 | AGM | 48353110A | SPACER PL | CAGE | 0 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0
5 | 2 | IBD | 2013-01-31 17:35 | 2263587 | 12E083 | 48811XXB | NULOCK | OTHER COMPONENTS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73
5 | 2 | IBD | 2013-01-31 20:11 | 2276493 | 130506 | 48392120A | NAVIGATOR | CAGE | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0
5 | 2 | IBD | 2013-02-01 10:10 | 2276343 | ADH | 48694014 | REFLEX HYBRID | MONO AXIAL SCREW | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0
5 | 2 | IBD | 2013-02-01 10:56 | 2275686 | ADR | 48674016 | REFLEX HYBRID | MONO AXIAL SCREW | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
5 | 2 | IBD | 2013-02-01 11:07 | 2275688 | ADS | 48674516 | REFLEX HYBRID | MONO AXIAL SCREW | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0
5 | 2 | IBD | 2013-02-01 11:07 | 2270706 | 131045 | 6741407a | SOLIS | COMPO CAGE | 1 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0
5 | 2 | IBD | 2013-02-01 11:08 | 2266044 | AGN | 48353100A | SPACER PL | CAGE | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0
5 | 2 | IBD | 2013-02-01 11:13 | 2275432 | 130835 | 48811351A | NULOCK | PLATE | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 2 | TL | 2013-01-28 08:24 | 2266326 | 130623 | 48130220 | XIA 4.5 | HOOK | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 2 | TL | 2013-01-28 08:30 | 2266317 | 130405 | 48130201 | XIA 4.5 | HOOK | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 2 | TL | 2013-01-28 08:50 | 2203084 | 67699 | 48220103 | XIA II STAINLESS STEEL | CONNECTOR | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
5 | 2 | TL | 2013-01-28 10:54 | 2211158 | A6N | 48487480 | MANTIS LONG CONSTRUCT | STRAIGHT ROD | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0
5 | 2 | TL | 2013-01-28 11:17 | 2266435 | A6J | 48487190 | MANTIS LONG CONSTRUCT | STRAIGHT ROD | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 2 | TL | 2013-01-28 11:34 | 2277437 | 67869 | 03821740B | XIA II TITANIUM | BONE SCREW | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 2 | TL | 2013-01-28 11:35 | 2277054 | AFK | 6260650 | TECHTONIX | BONE SCREW | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 2 | TL | 2013-01-28 11:49 | 2211157 | A8V | 48487160 | MANTIS LONG CONSTRUCT | STRAIGHT ROD | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 2 | TL | 2013-01-28 11:55 | 2268177 | A8R | 48481045 | MANTIS LONG CONSTRUCT | PRE-BENT ROD | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 2 | TL | 2013-01-28 13:23 | 2268523 | 12E683 | 486610000B | RADIUS | BLOCKER | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 2 | TL | 2013-01-28 13:55 | 2266334 | ABV | 48133200 | XIA 4.5 | STRAIGHT ROD | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 2 | TL | 2013-01-28 13:56 | 2277435 | 67873 | 03821650B | XIA II TITANIUM | BONE SCREW | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0
5 | 2 | TL | 2013-01-28 15:09 | 2277433 | 67871 | 03821645B | XIA II TITANIUM | BONE SCREW | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 2 | TL | 2013-01-28 15:42 | 2277426 | 67866 | 03821425B | XIA II TITANIUM | BONE SCREW | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 2 | TL | 2013-01-28 16:04 | 2266321 | 130625 | 48130210 | XIA 4.5 | HOOK | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 2 | TL | 2013-01-28 16:16 | 2211154 | A6K | 48487120 | MANTIS LONG CONSTRUCT | STRAIGHT ROD | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 2 | TL | 2013-01-28 16:24 | 2211210 | 130137 | 48902010 | TRIO | CONNECTOR | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 2 | TL | 2013-01-28 18:58 | 2266393 | 130452 | 48236026A | XIA III TITANIUM | CONNECTOR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 2 | TL | 2013-01-29 09:26 | 2266518 | AHU | 4107003 | XIA ANTERIOR | BLOCKER | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 2 | TL | 2013-01-29 10:12 | 2266437 | AA7 | 48487200 | MANTIS LONG CONSTRUCT | STRAIGHT ROD | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 2 | TL | 2013-01-29 11:32 | 2266430 | AA4 | 48486040 | MANTIS LONG CONSTRUCT | PRE-BENT ROD | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0
5 | 2 | TL | 2013-01-29 11:43 | 2211144 | A8S | 48486080 | MANTIS LONG CONSTRUCT | PRE-BENT ROD | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 2 | TL | 2013-01-29 11:44 | 2211150 | A8W | 48487060 | MANTIS LONG CONSTRUCT | STRAIGHT ROD | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 2 | TL | 2013-01-29 12:20 | 2266593 | ACU | 48902015AA | TRIO | BLOCKER | 0 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0
5 | 2 | TL | 2013-01-29 13:35 | 2211143 | A8T | 48486050 | MANTIS LONG CONSTRUCT | PRE-BENT ROD | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 2 | TL | 2013-01-29 13:37 | 2266438 | AA6 | 48487480 | MANTIS LONG CONSTRUCT | STRAIGHT ROD | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 2 | TL | 2013-01-29 14:08 | 2211151 | AAA | 48487090 | MANTIS LONG CONSTRUCT | STRAIGHT ROD | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 2 | TL | 2013-01-29 15:51 | 2211156 | AA9 | 48487140 | MANTIS LONG CONSTRUCT | STRAIGHT ROD | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 2 | TL | 2013-01-29 16:06 | 2277411 | 67915 | 48146535A | XIA 4.5 | BONE SCREW | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 2 | TL | 2013-01-29 17:23 | 2277416 | 67916 | 48146555A | XIA 4.5 | BONE SCREW | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 2 | TL | 2013-01-30 04:33 | 2271015 | 130978 | 48289430BA | MANTIS REDUX | HEAD | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 2 | TL | 2013-01-30 08:38 | 2277078 | 130627 | 48130230 | XIA 4.5 | HOOK | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 2 | TL | 2013-01-30 12:13 | 2266473 | 67709 | 48900650 | TRIO | MONO AXIAL SCREW | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 2 | TL | 2013-01-30 13:36 | 2277062 | 67769 | 48900645 | TRIO | MONO AXIAL SCREW | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 2 | TL | 2013-01-30 13:58 | 2277412 | 67917 | 48146540A | XIA 4.5 | BONE SCREW | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0
5 | 2 | TL | 2013-01-30 14:58 | 2266594 | ACV | 48902015AA | TRIO | BLOCKER | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 2 | TL | 2013-01-30 14:58 | 2277377 | 130827 | 481404525B | XIA 4.5 | HEAD | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 2 | TL | 2013-01-30 15:30 | 2270994 | 131288 | 48289645 | MANTIS REDUX | CANULATED POLY AXIAL SCREW | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
5 | 2 | TL | 2013-01-30 18:30 | 2277386 | 131128 | 48144525B | XIA 4.5 | HEAD | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
5 | 2 | TL | 2013-01-30 20:52 | 2279683 | 131269 | 48146070A | XIA 4.5 | BONE SCREW | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 2 | TL | 2013-01-31 05:07 | 2266583 | 12E515 | 4866110006 | RADIUS | HEAD | 0 | 27 | 10 | 0 | 3 | 0
5 | 2 | TL | 2013-01-31 08:33 | 2266477 | 130604 | 48902010 | TRIO | CONNECTOR | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 2 | TL | 2013-01-31 09:15 | 2050682 | 7DG | 486615520 | RADIUS | PRE-BENT ROD | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 2 | TL | 2013-01-31 09:24 | 2169610 | 66306 | 47110540 | TRIO | BONE SCREW | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
5 | 2 | TL | 2013-01-31 10:02 | 2266322 | 130523 | 48130212 | XIA 4.5 | HOOK | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 2 | TL | 2013-01-31 10:38 | 2295109 | 68014 | 48144560A | XIA 4.5 | BONE SCREW | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 2 | TL | 2013-01-31 11:27 | 2266324 | 130624 | 48130215 | XIA 4.5 | HOOK | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 2 | TL | 2013-01-31 14:39 | 2283988 | 131005 | 48289430BA | MANTIS REDUX | HEAD | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0
5 | 2 | TL | 2013-01-31 15:27 | 2283985 | 131004 | 48130213 | XIA 4.5 | HOOK | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 2 | TL | 2013-01-31 19:48 | 2282822 | 130977 | 48285630B | MANTIS | HEAD | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 2 | TL | 2013-02-01 07:06 | 2277394 | 67847 | 48145025B | XIA 4.5 | HEAD | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 2 | TL | 2013-02-01 09:01 | 2277107 | 130526 | 48136560 | XIA 4.5 | MONO AXIAL SCREW | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 2 | TL | 2013-02-01 09:51 | 2266574 | 131016 | 48285535B | MANTIS | HEAD | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 2 | TL | 2013-02-01 10:18 | 2276961 | 131313 | 665170 | DIAPASON | STRAIGHT ROD | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 2 | TL | 2013-02-01 11:10 | 2204014 | 129506 | 48030022 | THOR | PLATE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 2 | TL | 2013-02-01 12:05 | 2279681 | 131129 | 48137050 | XIA 4.5 | MONO AXIAL SCREW | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 2 | IBD | 2013-02-04 13:21 | 2275701 | AGW | 48694514 | REFLEX HYBRID | MONO AXIAL SCREW | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 2 | IBD | 2013-02-05 02:05 | 2275423 | 130846 | 48811342A | NULOCK | PLATE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 2 | IBD | 2013-02-05 09:50 | 2275406 | 130771 | 48811232A | NULOCK | PLATE | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
6 | 2 | IBD | 2013-02-05 10:57 | 2275665 | 130467 | 48651243 | REFLEX HYBRID | PLATE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
6 | 2 | IBD | 2013-02-05 11:27 | 2275660 | 130466 | 48651226 | REFLEX HYBRID | PLATE | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0
6 | 2 | IBD | 2013-02-05 12:02 | 2270661 | 131224 | 6741207a | SOLIS | COMPO CAGE | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 2 | IBD | 2013-02-05 14:02 | 2275681 | AC7 | 48654014 | REFLEX HYBRID | MONO AXIAL SCREW | 0 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | Oui | Mauvais contrôle de l'operateur | Sensibilisation et sanction de l'operateur
6 | 2 | IBD | 2013-02-05 16:13 | 2240008 | 67783 | 48322104A | SPACER AS | CAGE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 2 | IBD | 2013-02-05 16:59 | 2274052 | 68037 | 48322064A | SPACER AS | CAGE | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 2 | IBD | 2013-02-05 18:23 | 2275437 | 130847 | 48811354A | NULOCK | PLATE | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0
6 | 2 | IBD | 2013-02-06 06:59 | 2263566 | AGU | 48353124a | SPACER PL | CAGE | 0 | 27 | 4 | 0 | 0 | 0
6 | 2 | IBD | 2013-02-06 15:38 | 2269959 | 67785 | 48322050A | SPACER AS | CAGE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
6 | 2 | IBD | 2013-02-06 17:03 | 2240003 | 67784 | 48322070A | SPACER AS | CAGE | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0
6 | 2 | IBD | 2013-02-06 20:59 | 2270694 | 131047 | 6741406a | SOLIS | COMPO CAGE | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 2 | IBD | 2013-02-06 21:38 | 2283954 | 131057 | 48811116A | NULOCK | PLATE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 2 | IBD | 2013-02-06 23:09 | 2204029 | 66619 | 48551073A | OASYS | PLATE | 0 | 12 | 14 | 0 | 0 | 0 | Oui | FCO, fraise ébréchée, 1 plateau de pieces rebuté | Communication opérateur
6 | 2 | IBD | 2013-02-07 06:53 | 2263664 | AGT | 48353094a | SPACER PL | CAGE | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 2 | IBD | 2013-02-07 08:27 | 2275391 | 130472 | 48811122A | NULOCK | PLATE | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
6 | 2 | IBD | 2013-02-07 09:36 | 2275386 | 130471 | 48811118A | NULOCK | PLATE | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
6 | 2 | IBD | 2013-02-07 10:48 | 2240005 | 67499 | 48322074A | SPACER AS | CAGE | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
6 | 2 | IBD | 2013-02-07 10:49 | 2275441 | 130836 | 48811460A | NULOCK | PLATE | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 2 | IBD | 2013-02-07 10:59 | 2239957 | 131468 | 672009a | OIC TITANIUM | COMPO CAGE | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 2 | IBD | 2013-02-07 16:34 | 2275594 | 131048 | 48555332 | OASYS | POLY AXIAL SCREW | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
6 | 2 | IBD | 2013-02-07 16:41 | 2263656 | 67786 | 48322080A | SPACER AS | CAGE | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
6 | 2 | IBD | 2013-02-07 21:17 | 2275399 | 130844 | 48811228A | NULOCK | PLATE | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
6 | 2 | IBD | 2013-02-07 21:44 | 2275419 | 130845 | 48811240A | NULOCK | PLATE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 2 | IBD | 2013-02-08 04:20 | 2263558 | 68095 | 48324074A | SPACER AS | CAGE | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 2 | IBD | 2013-02-08 04:52 | 2275445 | 130849 | 48811468A | NULOCK | PLATE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 2 | IBD | 2013-02-08 05:56 | 2276563 | 67984 | 48340084A | SPACER PL | CAGE | 0 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0
6 | 2 | IBD | 2013-02-08 08:57 | 2263400 | 131232 | 48555324 | OASYS | POLY AXIAL SCREW | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
6 | 2 | IBD | 2013-02-08 09:56 | 2263347 | AGF | 48551000 | OASYS | BLOCKER | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0
6 | 2 | IBD | 2013-02-08 11:34 | 2275527 | ALA | 48552040 | OASYS | STRAIGHT ROD | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 2 | IBD | 2013-02-08 11:50 | 2276589 | AJD | 48395104A | UNILIF | CAGE | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0
6 | 2 | IBD | 2013-02-08 13:10 | 2276565 | 67980 | 48340114A | SPACER PL | CAGE | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 2 | IBD | 2013-02-08 14:19 | 2263565 | AGP | 48353080A | SPACER PL | CAGE | 0 | 12 | 6 | 1 | 0 | 0
6 | 2 | IBD | 2013-02-08 14:42 | 2263571 | AJA | 48485104A | UNILIF | CAGE | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0
6 | 2 | IBD | 2013-02-08 15:25 | 2276597 | AJB | 48485094A | UNILIF | CAGE | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
6 | 2 | IBD | 2013-02-08 16:30 | 2277260 | 68094 | 48324040A | SPACER AS | CAGE | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 2 | IBD | 2013-02-08 22:47 | 2294302 | 68054 | 48340094A | SPACER PL | CAGE | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0
6 | 2 | TL | 2013-02-04 09:16 | 2277392 | 131137 | 48145020A | XIA 4.5 | BONE SCREW | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 2 | TL | 2013-02-04 09:42 | 2270992 | 131110 | 48289640 | MANTIS REDUX | CANULATED POLY AXIAL SCREW | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
6 | 2 | TL | 2013-02-04 10:33 | 2242246 | 12E377 | 482804630A | MANTIS ES2 | HEAD | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 2 | TL | 2013-02-04 10:33 | 2267844 | 130108 | 482802430A | MANTIS ES2 | HEAD | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 2 | TL | 2013-02-04 10:34 | 2268988 | 12E477 | 482804530A | MANTIS ES2 | HEAD | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
6 | 2 | TL | 2013-02-04 11:49 | 2200383 | 131146 | 48285630B | MANTIS | HEAD | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 2 | TL | 2013-02-04 11:58 | 2271582 | 12E674 | 48902020 | TRIO | CONNECTOR | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 2 | TL | 2013-02-04 15:31 | 2203042 | 9A6 | 48133090 | XIA 4.5 | STRAIGHT ROD | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 2 | TL | 2013-02-04 15:33 | 2235938 | 9S8 | 48133080 | XIA 4.5 | STRAIGHT ROD | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 2 | TL | 2013-02-04 15:39 | 2236227 | 9TR | 48133050 | XIA 4.5 | STRAIGHT ROD | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 2 | TL | 2013-02-04 15:41 | 2211298 | A54 | 48132601 | XIA VITALIUM | STRAIGHT ROD | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0
6 | 2 | TL | 2013-02-04 15:46 | 2211218 | 9ZB | 48133070 | XIA 4.5 | STRAIGHT ROD | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 2 | TL | 2013-02-04 17:22 | 2299734 | AN2 | 48132601 | XIA VITALIUM | STRAIGHT ROD | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Non compté dans les indicateurs, OF 100% rebut, pièces non fabriquées
6 | 2 | TL | 2013-02-04 22:59 | 2278835 | 130832 | 48236053C | XIA III TITANIUM | CONNECTOR | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 2 | TL | 2013-02-05 01:53 | 2279265 | AGG | 48902015B | TRIO | BLOCKER | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 2 | TL | 2013-02-05 10:39 | 2279680 | 131130 | 48136050 | XIA 4.5 | MONO AXIAL SCREW | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 2 | TL | 2013-02-05 11:09 | 2211212 | 130606 | 48902015 | TRIO | CONNECTOR | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 2 | TL | 2013-02-05 12:32 | 2266465 | 130125 | 486618640A | RADIUS | BONE SCREW | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 2 | TL | 2013-02-05 13:17 | 2266469 | 131488 | 486618645A | RADIUS | BONE SCREW | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0
6 | 2 | TL | 2013-02-05 13:23 | 2236265 | AKE | 48233480 | XIA III TITANIUM | STRAIGHT ROD | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 2 | TL | 2013-02-05 13:59 | 2211206 | 131489 | 486618655A | RADIUS | BONE SCREW | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 2 | TL | 2013-02-05 14:10 | 2276997 | 131508 | 48289740 | MANTIS REDUX | POLY AXIAL SCREW | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
6 | 2 | TL | 2013-02-05 16:03 | 2276999 | 131509 | 48289750 | MANTIS REDUX | POLY AXIAL SCREW | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
6 | 2 | TL | 2013-02-05 16:48 | 2203124 | 130117 | 486610000A | RADIUS | BLOCKER | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 2 | TL | 2013-02-06 01:24 | 2203123 | 12E270 | 486610000A | RADIUS | BLOCKER | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 2 | TL | 2013-02-06 04:56 | 2266513 | 130636 | 03829600 | XIA DEFORMITY | HEAD | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 2 | TL | 2013-02-06 09:13 | 2295006 | 131266 | 48134025 | XIA 4.5 | MONO AXIAL SCREW | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 2 | TL | 2013-02-06 10:28 | 2295110 | 68016 | 48145050A | XIA 4.5 | BONE SCREW | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 2 | TL | 2013-02-06 10:51 | 2277063 | 67912 | 48900645 | TRIO | MONO AXIAL SCREW | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 2 | TL | 2013-02-06 12:26 | 2277064 | 67909 | 48900650 | TRIO | MONO AXIAL SCREW | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0
6 | 2 | TL | 2013-02-06 13:29 | 2277060 | 67911 | 48900640 | TRIO | MONO AXIAL SCREW | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 2 | TL | 2013-02-06 15:25 | 2295007 | 131264 | 48134535 | XIA 4.5 | MONO AXIAL SCREW | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 2 | TL | 2013-02-06 16:51 | 2203133 | 130227 | 486610000B | RADIUS | BLOCKER | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 1
6 | 2 | TL | 2013-02-07 01:19 | 2295107 | 68015 | 48144530A | XIA 4.5 | BONE SCREW | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 2 | TL | 2013-02-07 02:15 | 2279685 | 131268 | 48147570A | XIA 4.5 | BONE SCREW | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 2 | TL | 2013-02-07 10:46 | 2271018 | 131150 | 48289430BA | MANTIS REDUX | HEAD | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 2 | TL | 2013-02-07 10:46 | 2266584 | 130115 | 4866110006 | RADIUS | HEAD | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 2 | TL | 2013-02-07 16:12 | 2277143 | 131013 | 03827202 | XIA DEFORMITY | HOOK | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 2 | TL | 2013-02-07 16:29 | 2277142 | 131012 | 03827201 | XIA DEFORMITY | HOOK | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0
6 | 2 | TL | 2013-02-07 16:47 | 2270997 | 131507 | 48289650 | MANTIS REDUX | CANULATED POLY AXIAL SCREW | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
6 | 2 | TL | 2013-02-07 20:55 | 2266581 | 131019 | 48289430BA | MANTIS REDUX | HEAD | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 2 | TL | 2013-02-08 07:55 | 2295128 | 131491 | 486611635A | RADIUS | BONE SCREW | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 2 | TL | 2013-02-08 11:17 | 2202996 | 131665 | 486610000 | RADIUS | BLOCKER | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
6 | 2 | TL | 2013-02-08 16:27 | 2277019 | 131127 | 486611645A | RADIUS | BONE SCREW | 0 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0
7 | 2 | IBD | 2013-02-11 07:03 | 2283952 | 131058 | 48811114A | NULOCK | PLATE | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 2 | IBD | 2013-02-11 08:44 | 2294061 | 131249 | 48811342A | NULOCK | PLATE | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0
7 | 2 | IBD | 2013-02-11 09:00 | 2275400 | 131594 | 48811230 | NULOCK | PLATE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
7 | 2 | IBD | 2013-02-11 10:07 | 2275490 | ADW | 48834010 | NULOCK | MONO AXIAL SCREW | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 2 | IBD | 2013-02-11 10:33 | 2275494 | ADZ | 48834518 | NULOCK | MONO AXIAL SCREW | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 2 | IBD | 2013-02-11 12:31 | 2263557 | 68097 | 48324064A | SPACER AS | CAGE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 2 | IBD | 2013-02-11 13:15 | 2282202 | 67985 | 48340098A | SPACER PL | CAGE | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0
7 | 2 | IBD | 2013-02-11 13:36 | 2275696 | AH3 | 48694016 | REFLEX HYBRID | MONO AXIAL SCREW | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 2 | IBD | 2013-02-11 13:49 | 2275498 | ADU | 48844014 | NULOCK | MONO AXIAL SCREW | 0 | 24 | 11 | 0 | 0 | 0 | Oui | casse outil, retour en arrière | RAS | Oui
7 | 2 | IBD | 2013-02-11 15:48 | 2263367 | 131228 | 48552318 | OASYS | POLY AXIAL SCREW | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
7 | 2 | IBD | 2013-02-11 15:57 | 2275602 | 131237 | 48557312 | OASYS | POLY AXIAL SCREW | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 2 | IBD | 2013-02-11 22:33 | 2274054 | 67983 | 48340134A | SPACER PL | CAGE | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 2 | IBD | 2013-02-12 13:47 | 2276592 | AJE | 48395114A | UNILIF | CAGE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 2 | IBD | 2013-02-12 13:48 | 2294083 | 131248 | 48811484A | NULOCK | PLATE | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 2 | IBD | 2013-02-12 14:55 | 2282343 | AH9 | 48834016 | NULOCK | MONO AXIAL SCREW | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 2 | IBD | 2013-02-12 21:50 | 2263584 | 131017 | 48651000 | REFLEX HYBRID | BLOCKER | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 2 | IBD | 2013-02-12 22:29 | 2276555 | 68120 | 48324070A | SPACER AS | CAGE | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
7 | 2 | IBD | 2013-02-13 01:28 | 2282340 | AN9 | 48390114A | UNILIF | CAGE | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
7 | 2 | IBD | 2013-02-13 02:03 | 2276566 | 67981 | 48340114A | SPACER PL | CAGE | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0
7 | 2 | IBD | 2013-02-13 04:09 | 2263567 | AGV | 48353144a | SPACER PL | CAGE | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | Oui | Casse outil, retour en arrière voir FCO | RAS | Oui
7 | 2 | IBD | 2013-02-13 10:02 | 2263530 | 131476 | 672212a | OIC TITANIUM | CAGE | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0
7 | 2 | IBD | 2013-02-13 10:49 | 2275467 | AJV | 48814514 | NULOCK | MONO AXIAL SCREW | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 2 | IBD | 2013-02-13 13:20 | 2263349 | AHN | 48551000 | OASYS | BLOCKER | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
7 | 2 | IBD | 2013-02-13 13:32 | 2275472 | AHC | 48824012 | NULOCK | MONO AXIAL SCREW | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 2 | IBD | 2013-02-13 13:40 | 2275684 | ADM | 48674014 | REFLEX HYBRID | MONO AXIAL SCREW | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
7 | 2 | IBD | 2013-02-13 14:44 | 2275491 | ADX | 48834012 | NULOCK | MONO AXIAL SCREW | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 2 | IBD | 2013-02-13 14:49 | 2263585 | 131140 | 48651000 | REFLEX HYBRID | BLOCKER | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 2 | IBD | 2013-02-13 14:58 | 2263529 | 131927 | 672212 | OIC TITANIUM | CAGE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
7 | 2 | IBD | 2013-02-13 15:37 | 2275668 | 130852 | 48651345 | REFLEX HYBRID | PLATE | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0
7 | 2 | IBD | 2013-02-13 15:51 | 2275478 | AHA | 48824014 | NULOCK | MONO AXIAL SCREW | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 2 | IBD | 2013-02-13 18:22 | 2282199 | 67987 | 48340090A | SPACER PL | CAGE | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
7 | 2 | IBD | 2013-02-13 21:38 | 2282208 | 67986 | 48340108A | SPACER PL | CAGE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 2 | IBD | 2013-02-13 22:48 | 2293279 | 68058 | 48345100A | SPACER PL | CAGE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 2 | IBD | 2013-02-13 23:40 | 2282205 | 67988 | 48340100A | SPACER PL | CAGE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
7 | 2 | IBD | 2013-02-14 02:33 | 2276541 | 68098 | 48322044A | SPACER AS | CAGE | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0
7 | 2 | IBD | 2013-02-14 02:53 | 2293271 | 68059 | 48345090A | SPACER PL | CAGE | 0 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0
7 | 2 | IBD | 2013-02-14 07:53 | 2276533 | 131474 | 672110a | OIC TITANIUM | COMPO CAGE | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 2 | IBD | 2013-02-14 09:16 | 2268276 | ADV | 48834014 | NULOCK | MONO AXIAL SCREW | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 2 | IBD | 2013-02-14 10:08 | 2239959 | 131470 | 672109a | OIC TITANIUM | COMPO CAGE | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
7 | 2 | IBD | 2013-02-14 10:09 | 2276596 | AN5 | 48480130A | UNILIF | CAGE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 2 | IBD | 2013-02-14 13:49 | 2275487 | AJU | 48824016 | NULOCK | MONO AXIAL SCREW | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
7 | 2 | IBD | 2013-02-14 15:02 | 2275566 | 131577 | 48552418 | OASYS | POLY AXIAL SCREW | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
7 | 2 | IBD | 2013-02-14 15:09 | 2275600 | 130500 | 48556332 | OASYS | POLY AXIAL SCREW | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0
7 | 2 | IBD | 2013-02-14 15:12 | 2275471 | AHE | 48824010 | NULOCK | MONO AXIAL SCREW | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 2 | IBD | 2013-02-15 00:54 | 2293276 | 68061 | 48345098A | SPACER PL | CAGE | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 2 | IBD | 2013-02-15 04:43 | 2276544 | 68135 | 48322060A | SPACER AS | CAGE | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
7 | 2 | IBD | 2013-02-15 05:18 | 2293272 | 68060 | 48345090A | SPACER PL | CAGE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 2 | IBD | 2013-02-15 05:45 | 2262098 | 68134 | 48322070A | SPACER AS | CAGE | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 2 | IBD | 2013-02-15 10:20 | 2275565 | 131571 | 48552416 | OASYS | POLY AXIAL SCREW | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 2 | IBD | 2013-02-15 13:39 | 2275544 | 131050 | 48552314 | OASYS | POLY AXIAL SCREW | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0
7 | 2 | IBD | 2013-02-15 14:01 | 2275479 | AHB | 48824014 | NULOCK | MONO AXIAL SCREW | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 2 | IBD | 2013-02-15 16:22 | 2275407 | 131181 | 48811232A | NULOCK | PLATE | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0
7 | 2 | IBD | 2013-02-15 18:41 | 2282165 | 68063 | 48345108A | SPACER PL | CAGE | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
7 | 2 | TL | 2013-02-11 07:16 | 2273967 | 130014 | 4866110005 | RADIUS | HEAD | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0
7 | 2 | TL | 2013-02-11 08:17 | 2277015 | 131492 | 486611640A | RADIUS | BONE SCREW | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 2 | TL | 2013-02-11 08:24 | 2277369 | 130620 | 4866120006 | RADIUS | HEAD | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 2 | TL | 2013-02-11 11:00 | 1949815 | 6LJ | 486615035 | RADIUS | PRE-BENT ROD | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 2 | TL | 2013-02-11 12:30 | 2277206 | 131096 | 48236043B | XIA III TITANIUM | CONNECTOR | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 2 | TL | 2013-02-11 14:50 | 2266577 | 131486 | 48285630B | MANTIS | HEAD | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 2 | TL | 2013-02-11 15:28 | 2270748 | AAB | 48487150 | MANTIS LONG CONSTRUCT | STRAIGHT ROD | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 2 | TL | 2013-02-11 15:41 | 2276971 | AFE | 48481060 | MANTIS LONG CONSTRUCT | PRE-BENT ROD | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 2 | TL | 2013-02-11 16:15 | 2277279 | 67900 | 4107138 | MAC | COMPO CONNECTOR | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0
7 | 2 | TL | 2013-02-11 16:16 | 2203134 | 131015 | 486610000B | RADIUS | BLOCKER | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 2 | TL | 2013-02-11 16:17 | 2277420 | 131480 | 03829600 | XIA DEFORMITY | HEAD | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 2 | TL | 2013-02-11 22:54 | 2203125 | 130921 | 486610000A | RADIUS | BLOCKER | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 2 | TL | 2013-02-12 08:36 | 2276984 | AEN | 48487045 | MANTIS LONG CONSTRUCT | STRAIGHT ROD | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 2 | TL | 2013-02-12 09:13 | 2277072 | 131125 | 48902015 | TRIO | CONNECTOR | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 2 | TL | 2013-02-12 09:17 | 2270963 | 131483 | 48285630B | MANTIS | HEAD | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 2 | TL | 2013-02-12 09:44 | 2276994 | AFC | 48487200 | MANTIS LONG CONSTRUCT | STRAIGHT ROD | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 2 | TL | 2013-02-12 10:00 | 2277111 | 131510 | 481404545 | XIA 4.5 | POLY AXIAL SCREW | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
7 | 2 | TL | 2013-02-12 10:20 | 2278836 | 131323 | 48236043C | XIA III TITANIUM | CONNECTOR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 2 | TL | 2013-02-12 11:30 | 2283123 | AFU | 482806120 | MANTIS ES2 | PRE-BENT ROD | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 2 | TL | 2013-02-12 11:37 | 2266476 | 67708 | 48901640 | TRIO | MONO AXIAL SCREW | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 2 | TL | 2013-02-12 13:44 | 2279154 | AEM | 482806120 | MANTIS ES2 | PRE-BENT ROD | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 2 | TL | 2013-02-12 15:06 | 2200187 | 131704 | 48285540 | MANTIS | CANULATED POLY AXIAL SCREW | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
7 | 2 | TL | 2013-02-12 15:32 | 2268981 | 12E476 | 482804630A | MANTIS ES2 | HEAD | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 2 | TL | 2013-02-12 15:33 | 2244981 | 12E379 | 482804730A | MANTIS ES2 | HEAD | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 2 | TL | 2013-02-13 00:23 | 2271017 | 131020 | 48289430BA | MANTIS REDUX | HEAD | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 2 | TL | 2013-02-13 04:09 | 2277429 | 67923 | 03821535B | XIA II TITANIUM | BONE SCREW | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 2 | TL | 2013-02-13 04:50 | 2295077 | 68112 | 03821540B | XIA II TITANIUM | BONE SCREW | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 2 | TL | 2013-02-13 05:52 | 2295127 | 131493 | 486611535A | RADIUS | BONE SCREW | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 2 | TL | 2013-02-13 08:50 | 2277048 | 131490 | 486618555A | RADIUS | BONE SCREW | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 2 | TL | 2013-02-13 09:39 | 2277438 | 68114 | 03821745B | XIA II TITANIUM | BONE SCREW | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 2 | TL | 2013-02-13 09:56 | 2296779 | 131354 | 482802530A | MANTIS ES2 | HEAD | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 2 | TL | 2013-02-13 10:09 | 2296810 | 131372 | 482802730A | MANTIS ES2 | HEAD | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 2 | TL | 2013-02-13 10:32 | 2279169 | 130997 | 482802430A | MANTIS ES2 | HEAD | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 2 | TL | 2013-02-13 10:36 | 2266315 | AFM | 48130000 | XIA 4.5 | BLOCKER | 0 | 7 | 11 | 3 | 0 | 0 | Oui | Casse plaquette à fileter, FCO | RAS | Oui
7 | 2 | TL | 2013-02-13 11:58 | 2296787 | 131371 | 482802630A | MANTIS ES2 | HEAD | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 2 | TL | 2013-02-13 13:00 | 2296780 | 131364 | 482802530A | MANTIS ES2 | HEAD | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 2 | TL | 2013-02-13 13:50 | 2276975 | AGA | 48483045 | MANTIS LONG CONSTRUCT | PRE-BENT ROD | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0
7 | 2 | TL | 2013-02-13 14:09 | 2277067 | 67906 | 48900750 | TRIO | MONO AXIAL SCREW | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 2 | TL | 2013-02-13 14:34 | 2209624 | 12A952 | 03820130 | XIA ILIOS | CONNECTOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | Oui | Erreur operateur, mauvaise position du plateau de marquage | Communication en réunion + sanction operateur
7 | 2 | TL | 2013-02-13 16:16 | 2276972 | AG7 | 48481090 | MANTIS LONG CONSTRUCT | PRE-BENT ROD | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 2 | TL | 2013-02-13 23:45 | 2296789 | 131896 | 482802630A | MANTIS ES2 | HEAD | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 2 | TL | 2013-02-14 00:27 | 2296788 | 131894 | 482802630A | MANTIS ES2 | HEAD | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 2 | TL | 2013-02-14 00:50 | 2267846 | 131862 | 482804430A | MANTIS ES2 | HEAD | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 2 | TL | 2013-02-14 07:44 | 2277419 | 131482 | 03829500 | XIA DEFORMITY | HEAD | 0 | 7 | 15 | 0 | 0 | 0 | Oui | Casse outil + erreur de saisie dans le MES (5 pièces), retour en arrière (voir FCO) | RAS | Oui
7 | 2 | TL | 2013-02-14 08:43 | 2302471 | 68154 | 03821735B | XIA II TITANIUM | BONE SCREW | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 2 | TL | 2013-02-14 08:49 | 2276987 | AGC | 48487060 | MANTIS LONG CONSTRUCT | STRAIGHT ROD | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 2 | TL | 2013-02-14 09:19 | 2297175 | 68155 | 48145550A | XIA 4.5 | BONE SCREW | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 2 | TL | 2013-02-14 09:30 | 2267845 | 131861 | 482804630A | MANTIS ES2 | HEAD | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 2 | TL | 2013-02-14 10:48 | 2270969 | 131487 | 48285535B | MANTIS | HEAD | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 2 | TL | 2013-02-14 10:57 | 2295115 | 131889 | 48147545A | XIA 4.5 | BONE SCREW | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 2 | TL | 2013-02-14 13:22 | 2295111 | 131888 | 48146050A | XIA 4.5 | BONE SCREW | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 2 | TL | 2013-02-14 14:37 | 2268519 | 131722 | 486610000 | RADIUS | BLOCKER | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
7 | 2 | TL | 2013-02-15 08:05 | 2278843 | 131329 | 48236043C | XIA III TITANIUM | CONNECTOR | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 2 | TL | 2013-02-15 09:44 | 2277189 | AL7 | 48232600 | XIA III TITANIUM | STRAIGHT ROD | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 2 | TL | 2013-02-15 10:36 | 2278912 | 131864 | 482804730A | MANTIS ES2 | HEAD | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 2 | TL | 2013-02-15 10:50 | 2294001 | AKP | 48902015B | TRIO | BLOCKER | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 2 | TL | 2013-02-15 13:51 | 2271657 | 131959 | 486611750 | RADIUS | POLY AXIAL SCREW | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0
7 | 2 | TL | 2013-02-15 18:24 | 2268524 | 130226 | 486610000B | RADIUS | BLOCKER | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 2 | TL | 2013-02-15 23:13 | 2277418 | 131673 | 03829400 | XIA DEFORMITY | HEAD | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0
8 | 2 | IBD | 2013-02-18 08:50 | 2276860 | 131499 | 48551102 | OASYS | HEAD | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 2 | IBD | 2013-02-18 11:12 | 2275463 | AK2 | 48814016 | NULOCK | MONO AXIAL SCREW | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0
8 | 2 | IBD | 2013-02-18 14:22 | 2263559 | 68121 | 48324084A | SPACER AS | CAGE | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 2 | IBD | 2013-02-18 14:49 | 2293277 | 68062 | 48345098A | SPACER PL | CAGE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
8 | 2 | IBD | 2013-02-18 15:33 | 2294204 | 131253 | 48651366 | REFLEX HYBRID | PLATE | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
8 | 2 | IBD | 2013-02-18 16:16 | 2294093 | 131738 | 48393094A | NAVIGATOR | CAGE | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0
8 | 2 | IBD | 2013-02-18 16:33 | 2275694 | AJM | 48694014 | REFLEX HYBRID | MONO AXIAL SCREW | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 2 | IBD | 2013-02-18 18:18 | 2301817 | 131740 | 48393110A | NAVIGATOR | CAGE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 2 | IBD | 2013-02-19 04:25 | 2293280 | 68067 | 48345100A | SPACER PL | CAGE | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 2 | IBD | 2013-02-19 08:30 | 2263588 | 12E084 | 48811XXB | NULOCK | OTHER COMPONENTS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18
8 | 2 | IBD | 2013-02-19 09:17 | 2276516 | 131500 | 48551102 | OASYS | HEAD | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
8 | 2 | IBD | 2013-02-19 10:36 | 2293619 | AJR | 48674520 | REFLEX HYBRID | MONO AXIAL SCREW | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 2 | IBD | 2013-02-19 10:56 | 2239958 | 132214 | 672109 | OIC TITANIUM | CAGE | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
8 | 2 | IBD | 2013-02-19 11:05 | 2275450 | AK6 | 48814010 | NULOCK | MONO AXIAL SCREW | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
8 | 2 | IBD | 2013-02-19 11:30 | 2239956 | 132213 | 672009 | OIC TITANIUM | CAGE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
8 | 2 | IBD | 2013-02-19 12:02 | 2275700 | AJP | 48694512 | REFLEX HYBRID | MONO AXIAL SCREW | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 2 | IBD | 2013-02-19 13:26 | 2294122 | APZ | 48554408 | OASYS | BONE SCREW | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
8 | 2 | IBD | 2013-02-19 13:57 | 2275470 | AJY | 48814520 | NULOCK | MONO AXIAL SCREW | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 2 | IBD | 2013-02-19 15:21 | 2294125 | APU | 48554420 | OASYS | BONE SCREW | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0
8 | 2 | IBD | 2013-02-19 18:25 | 2276531 | 131472 | 672011a | OIC TITANIUM | COMPO CAGE | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 2 | IBD | 2013-02-20 08:48 | 2238913 | 67237 | 6760084S | OIC PEEK | CAGE | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0
8 | 2 | IBD | 2013-02-20 08:50 | 2244959 | 67470 | 6742064S | SPACER AS | CAGE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
8 | 2 | IBD | 2013-02-20 09:06 | 2033140 | 64820 | 48551101 | OASYS | BLOCKER | 0 | 23 | 3 | 0 | 0 | 0
8 | 2 | IBD | 2013-02-20 09:53 | 2308616 | AVJ | 48375074B | LATERAL APPROACH | COMPO CAGE | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
8 | 2 | IBD | 2013-02-20 10:12 | 2294121 | AR2 | 48554406 | OASYS | BONE SCREW | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
8 | 2 | IBD | 2013-02-20 10:18 | 2275469 | AJZ | 48814518 | NULOCK | MONO AXIAL SCREW | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 2 | IBD | 2013-02-20 12:26 | 2210283 | 12D557 | 6741206S | SOLIS | CAGE | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
8 | 2 | IBD | 2013-02-20 14:12 | 2283951 | 132206 | 48811112 | NULOCK | PLATE | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0
8 | 2 | IBD | 2013-02-20 14:47 | 2263350 | AHP | 48551000 | OASYS | BLOCKER | 0 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | Oui
8 | 2 | IBD | 2013-02-20 15:15 | 2294214 | AJS | 48674514 | REFLEX HYBRID | MONO AXIAL SCREW | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
8 | 2 | IBD | 2013-02-20 16:09 | 2275489 | APK | 48824018 | NULOCK | MONO AXIAL SCREW | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0
8 | 2 | IBD | 2013-02-20 16:41 | 2275460 | AK4 | 48814014 | NULOCK | MONO AXIAL SCREW | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 2 | IBD | 2013-02-20 18:22 | 2275383 | 131176 | 48811116A | NULOCK | PLATE | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0
8 | 2 | IBD | 2013-02-20 19:38 | 2275373 | 131174 | 48811112A | NULOCK | PLATE | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0
8 | 2 | IBD | 2013-02-20 21:32 | 2276574 | ATA | 48351080A | SPACER PL | CAGE | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 2 | IBD | 2013-02-21 08:43 | 2275642 | ANA | 48644012 | REFLEX HYBRID | MONO AXIAL SCREW | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1
8 | 2 | IBD | 2013-02-21 08:45 | 2294123 | APV | 48554412 | OASYS | BONE SCREW | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 2 | IBD | 2013-02-21 08:56 | 2275459 | AK3 | 48814014 | NULOCK | MONO AXIAL SCREW | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 2 | IBD | 2013-02-21 09:13 | 2275493 | ADY | 48834514 | NULOCK | MONO AXIAL SCREW | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 2 | IBD | 2013-02-21 09:19 | 2275473 | AHD | 48824012 | NULOCK | MONO AXIAL SCREW | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 2 | IBD | 2013-02-21 10:39 | 2276554 | 67969 | 48324064A | SPACER AS | CAGE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
8 | 2 | IBD | 2013-02-21 13:57 | 2275398 | 132208 | 48811228 | NULOCK | PLATE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
8 | 2 | IBD | 2013-02-21 14:06 | 2305523 | ATW | 48554316 | OASYS | BONE SCREW | 0 | 3 | 19 | 0 | 0 | 0 | Oui
8 | 2 | IBD | 2013-02-21 14:33 | 2275603 | 131239 | 48557314 | OASYS | POLY AXIAL SCREW | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0
8 | 2 | IBD | 2013-02-21 16:08 | 2263357 | ALB | 48552240 | OASYS | STRAIGHT ROD | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0
8 | 2 | IBD | 2013-02-21 16:34 | 2276518 | 131680 | 48551103 | OASYS | HEAD | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 2 | IBD | 2013-02-22 00:38 | 2282209 | 68272 | 48340108A | SPACER PL | CAGE | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 2 | IBD | 2013-02-22 10:14 | 2275666 | 130254 | 48651339 | REFLEX HYBRID | PLATE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
8 | 2 | IBD | 2013-02-22 11:00 | 2294120 | AR3 | 48554322 | OASYS | BONE SCREW | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 2 | IBD | 2013-02-22 11:16 | 2279639 | 68279 | 48345090A | SPACER PL | CAGE | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 2 | IBD | 2013-02-22 11:19 | 2296068 | AMH | 48395094A | UNILIF | CAGE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
8 | 2 | IBD | 2013-02-22 11:42 | 2268450 | 130498 | 48556322 | OASYS | POLY AXIAL SCREW | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 2 | IBD | 2013-02-22 11:47 | 2294119 | AR4 | 48554318 | OASYS | BONE SCREW | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | Oui
8 | 2 | IBD | 2013-02-22 11:56 | 2209921 | 132498 | 48670232 | DYNAMIC PLATE | PLATE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
8 | 2 | IBD | 2013-02-22 13:08 | 2282022 | AJH | 48395144A | UNILIF | CAGE | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0
8 | 2 | IBD | 2013-02-22 13:42 | 2275480 | ANH | 48824014 | NULOCK | MONO AXIAL SCREW | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 2 | IBD | 2013-02-22 13:43 | 2279658 | ASY | 48390130A | UNILIF | CAGE | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
8 | 2 | IBD | 2013-02-22 14:34 | 2278872 | AJG | 48395120A | UNILIF | CAGE | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
8 | 2 | IBD | 2013-02-22 18:49 | 2276534 | 131852 | 48651000 | REFLEX HYBRID | BLOCKER | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 2 | IBD | 2013-02-23 00:59 | 2293281 | 68280 | 48345100A | SPACER PL | CAGE | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 2 | TL | 2013-02-18 06:43 | 2271640 | 12E733 | 486614110A | RADIUS | OTHER COMPONENTS | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | Oui
8 | 2 | TL | 2013-02-18 08:58 | 2295140 | APJ | 48902015AA | TRIO | BLOCKER | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 2 | TL | 2013-02-18 11:34 | 2237168 | 67861 | 4107142 | MAC | COMPO CONNECTOR | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0
8 | 2 | TL | 2013-02-18 11:35 | 2271016 | 131151 | 48289430BA | MANTIS REDUX | HEAD | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 2 | TL | 2013-02-18 12:11 | 2277000 | 130619 | 486610640 | RADIUS | MONO AXIAL SCREW | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 2 | TL | 2013-02-18 13:30 | 2276974 | AFF | 48481480 | MANTIS LONG CONSTRUCT | PRE-BENT ROD | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 2 | TL | 2013-02-18 13:47 | 2283154 | 130983 | 486610645 | RADIUS | MONO AXIAL SCREW | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 2 | TL | 2013-02-18 13:51 | 2268521 | 130628 | 486610000A | RADIUS | BLOCKER | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 2 | TL | 2013-02-18 16:51 | 2302484 | 131840 | 03829700 | XIA DEFORMITY | HEAD | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
8 | 2 | TL | 2013-02-19 07:30 | 2237173 | 67924 | 4107150 | MAC | COMPO CONNECTOR | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 2 | TL | 2013-02-19 08:01 | 2295142 | ARY | 48902015AA | TRIO | BLOCKER | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0
8 | 2 | TL | 2013-02-19 09:04 | 2278844 | 131330 | 48236043C | XIA III TITANIUM | CONNECTOR | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 2 | TL | 2013-02-19 09:44 | 2298776 | 68119 | 4107136 | MAC | COMPO CONNECTOR | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 2 | TL | 2013-02-19 10:21 | 2266578 | 131676 | 48285730B | MANTIS | HEAD | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 2 | TL | 2013-02-19 11:24 | 2277193 | ARS | 48233480 | XIA III TITANIUM | STRAIGHT ROD | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 2 | TL | 2013-02-19 12:45 | 2244650 | 131891 | 48288540BA | AUGMENTABLE MANTIS | HEAD | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 2 | TL | 2013-02-19 16:31 | 2297543 | 132101 | 482804430A | MANTIS ES2 | HEAD | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 2 | TL | 2013-02-19 17:48 | 2306967 | 132103 | 482802630A | MANTIS ES2 | HEAD | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 2 | TL | 2013-02-19 18:50 | 2296813 | 132086 | 482804530A | MANTIS ES2 | HEAD | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 2 | TL | 2013-02-19 23:19 | 2271618 | 12E729 | 486614036A | RADIUS | CONNECTOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
8 | 2 | TL | 2013-02-20 02:24 | 2244651 | 132179 | 48288540BA | AUGMENTABLE MANTIS | HEAD | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 2 | TL | 2013-02-20 09:22 | 2296820 | 132087 | 482804630A | MANTIS ES2 | HEAD | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0
8 | 2 | TL | 2013-02-20 09:52 | 2277192 | AP2 | 48233480 | XIA III TITANIUM | STRAIGHT ROD | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 2 | TL | 2013-02-20 11:00 | 2276980 | AG8 | 48486080 | MANTIS LONG CONSTRUCT | PRE-BENT ROD | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 2 | TL | 2013-02-20 12:17 | 2271045 | 131677 | 482334076A | XIA DEFORMITY | HEAD | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 2 | TL | 2013-02-20 13:42 | 2295027 | ASA | 48232601 | XIA VITALIUM | STRAIGHT ROD | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 2 | TL | 2013-02-20 17:58 | 2266421 | 130734 | 48236035B | XIA III TITANIUM | CONNECTOR | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 2 | TL | 2013-02-21 01:21 | 2296819 | 132535 | 482804630A | MANTIS ES2 | HEAD | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 2 | TL | 2013-02-21 02:26 | 2266586 | AGH | 48902010A | TRIO | BLOCKER | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0
8 | 2 | TL | 2013-02-21 03:38 | 2244652 | 132180 | 48288540BA | AUGMENTABLE MANTIS | HEAD | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 2 | TL | 2013-02-21 09:29 | 2277363 | 130621 | 4866110006 | RADIUS | HEAD | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1
8 | 2 | TL | 2013-02-21 09:40 | 2295028 | ASB | 48232601 | XIA VITALIUM | STRAIGHT ROD | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 2 | TL | 2013-02-21 10:01 | 2296685 | 132557 | 482804550 | MANTIS ES2 | CANULATED POLY AXIAL SCREW | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
8 | 2 | TL | 2013-02-21 10:51 | 2202997 | 132369 | 486610000 | RADIUS | BLOCKER | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
8 | 2 | TL | 2013-02-21 10:55 | 2295116 | 131930 | 482334076A | XIA DEFORMITY | HEAD | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0
8 | 2 | TL | 2013-02-21 11:14 | 2270962 | 131148 | 48285630B | MANTIS | HEAD | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 2 | TL | 2013-02-21 12:20 | 2277374 | AHS | 48902005A | TRIO | BLOCKER | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 2 | TL | 2013-02-21 13:51 | 2302465 | 68162 | 03821530B | XIA II TITANIUM | BONE SCREW | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 2 | TL | 2013-02-21 14:24 | 2277066 | 67910 | 48900745 | TRIO | MONO AXIAL SCREW | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 2 | TL | 2013-02-21 15:09 | 2266478 | 130605 | 48902010 | TRIO | CONNECTOR | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 2 | TL | 2013-02-21 15:45 | 2309084 | 132536 | 482804430A | MANTIS ES2 | HEAD | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 2 | TL | 2013-02-21 15:46 | 2266487 | 131669 | 665100 | DIAPASON | STRAIGHT ROD | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 2 | TL | 2013-02-21 16:03 | 2296827 | 132398 | 482804730A | MANTIS ES2 | HEAD | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 2 | TL | 2013-02-22 10:30 | 2281917 | 132231 | 48288540BA | AUGMENTABLE MANTIS | HEAD | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 2 | TL | 2013-02-22 11:35 | 2279110 | AED | 48902005A | TRIO | BLOCKER | 0 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0
8 | 2 | TL | 2013-02-22 11:35 | 2211317 | AAH | 48902015B | TRIO | BLOCKER | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 2 | TL | 2013-02-22 11:36 | 2293486 | AHF | 695301F | DIAPASON | BLOCKER | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0
8 | 2 | TL | 2013-02-22 12:08 | 2296729 | ALS | 482807040 | MANTIS ES2 | STRAIGHT ROD | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 2 | TL | 2013-02-22 14:23 | 2276985 | AEP | 48487050 | MANTIS LONG CONSTRUCT | STRAIGHT ROD | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 2 | TL | 2013-02-22 16:16 | 2309946 | 132621 | 482804530A | MANTIS ES2 | HEAD | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 2 | TL | 2013-02-22 16:37 | 2309845 | 132571 | 482802630A | MANTIS ES2 | HEAD | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 2 | TL | 2013-02-22 18:55 | 2296791 | 132620 | 482802630A | MANTIS ES2 | HEAD | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
8 | 2 | TL | 2013-02-22 20:08 | 2296790 | 132619 | 482802630A | MANTIS ES2 | HEAD | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
9 | 3 | IBD | 2013-02-25 15:50 | 2275481 | ANJ | 48824014 | NULOCK | MONO AXIAL SCREW | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0
9 | 3 | IBD | 2013-02-26 05:00 | 2309540 | 68301 | 48551101 | OASYS | BLOCKER | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 3 | IBD | 2013-02-26 05:39 | 2265264 | AGS | 48353104a | SPACER PL | CAGE | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 3 | IBD | 2013-02-26 10:22 | 2275474 | ARH | 48824012 | NULOCK | MONO AXIAL SCREW | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 3 | IBD | 2013-02-26 11:49 | 2275453 | AK5 | 48814012 | NULOCK | MONO AXIAL SCREW | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 3 | IBD | 2013-02-26 11:50 | 2276517 | 132184 | 48551102 | OASYS | HEAD | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 3 | IBD | 2013-02-26 13:51 | 2275468 | AJX | 48814516 | NULOCK | MONO AXIAL SCREW | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 3 | IBD | 2013-02-27 04:43 | 2282204 | 68275 | 48340098A | SPACER PL | CAGE | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0
9 | 3 | IBD | 2013-02-27 05:26 | 2275389 | 131178 | 48811120A | NULOCK | PLATE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 3 | IBD | 2013-02-27 06:48 | 2275377 | 131175 | 48811114A | NULOCK | PLATE | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0
9 | 3 | IBD | 2013-02-27 09:16 | 2275387 | 131177 | 48811118A | NULOCK | PLATE | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0
9 | 3 | IBD | 2013-02-27 10:34 | 2282210 | 68274 | 48340108A | SPACER PL | CAGE | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
9 | 3 | IBD | 2013-02-27 12:03 | 2280628 | AJJ | 48694014 | REFLEX HYBRID | MONO AXIAL SCREW | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
9 | 3 | IBD | 2013-02-27 13:38 | 2275590 | 131235 | 48555322 | OASYS | POLY AXIAL SCREW | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
9 | 3 | IBD | 2013-02-27 16:08 | 2210288 | 12D558 | 6741405S | SOLIS | CAGE | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0
9 | 3 | IBD | 2013-02-27 16:16 | 2210340 | 131598 | 48291820 | VLIFT | CAGE | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
9 | 3 | IBD | 2013-02-27 21:15 | 2282206 | 68278 | 48340100A | SPACER PL | CAGE | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 3 | IBD | 2013-02-28 00:20 | 2293340 | 67937 | 48340090A | SPACER PL | CAGE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
9 | 3 | IBD | 2013-02-28 03:47 | 2310973 | 68324 | 48551101 | OASYS | BLOCKER | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 3 | IBD | 2013-02-28 04:39 | 2293278 | 68347 | 48345098A | SPACER PL | CAGE | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0
9 | 3 | IBD | 2013-02-28 05:55 | 2282167 | 68350 | 48345108A | SPACER PL | CAGE | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0
9 | 3 | IBD | 2013-02-28 09:37 | 2294152 | 132301 | 48558318 | OASYS | POLY AXIAL SCREW | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
9 | 3 | IBD | 2013-02-28 09:46 | 2263442 | 12E187 | 48651114 | REFLEX HYBRID | PLATE | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
9 | 3 | IBD | 2013-02-28 12:12 | 2230151 | 12D463 | 6741404S | SOLIS | CAGE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
9 | 3 | IBD | 2013-02-28 13:03 | 2294053 | 131541 | 48811228A | NULOCK | PLATE | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0
9 | 3 | IBD | 2013-02-28 13:42 | 2294303 | 68310 | 48340114A | SPACER PL | CAGE | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0
9 | 3 | IBD | 2013-02-28 14:14 | 2275592 | 132296 | 48555328 | OASYS | POLY AXIAL SCREW | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 3 | IBD | 2013-02-28 14:28 | 2294134 | 131572 | 48555422 | OASYS | POLY AXIAL SCREW | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
9 | 3 | IBD | 2013-02-28 14:50 | 2270707 | 132198 | 6741407a | SOLIS | COMPO CAGE | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0
9 | 3 | IBD | 2013-02-28 16:16 | 2276598 | AXH | 48485094A | UNILIF | CAGE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 3 | IBD | 2013-03-01 00:29 | 2276578 | ATC | 48351100A | SPACER PL | CAGE | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0
9 | 3 | IBD | 2013-03-01 04:39 | 2301799 | 68314 | 48340094A | SPACER PL | CAGE | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 3 | IBD | 2013-03-01 07:50 | 2276587 | AVX | 48390090A | UNILIF | CAGE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
9 | 3 | IBD | 2013-03-01 09:13 | 2275639 | 131478 | 672210 | OIC TITANIUM | CAGE | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0
9 | 3 | IBD | 2013-03-01 09:29 | 2239884 | 131477 | 672111 | OIC TITANIUM | CAGE | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0
9 | 3 | IBD | 2013-03-01 09:46 | 2275537 | 131054 | 48552312 | OASYS | POLY AXIAL SCREW | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0
9 | 3 | IBD | 2013-03-01 14:35 | 2294189 | 131251 | 48651228 | REFLEX HYBRID | PLATE | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0
9 | 3 | TL | 2013-02-25 13:18 | 2266422 | 131498 | 48236035B | XIA III TITANIUM | CONNECTOR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 3 | TL | 2013-02-25 13:56 | 2297171 | 132249 | 48136535 | XIA 4.5 | MONO AXIAL SCREW | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 3 | TL | 2013-02-25 15:11 | 2296730 | ALT | 482807045 | MANTIS ES2 | STRAIGHT ROD | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 3 | TL | 2013-02-25 15:22 | 2296736 | AM9 | 482807080 | MANTIS ES2 | STRAIGHT ROD | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 3 | TL | 2013-02-25 15:42 | 2296737 | AP5 | 482807090 | MANTIS ES2 | STRAIGHT ROD | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 3 | TL | 2013-02-25 15:50 | 2296733 | ALY | 482807060 | MANTIS ES2 | STRAIGHT ROD | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 3 | TL | 2013-02-25 15:56 | 2296738 | ALZ | 482807100 | MANTIS ES2 | STRAIGHT ROD | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 3 | TL | 2013-02-25 16:14 | 2296739 | AM4 | 482807110 | MANTIS ES2 | STRAIGHT ROD | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 3 | TL | 2013-02-25 16:28 | 2277406 | 67919 | 48145545A | XIA 4.5 | BONE SCREW | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 3 | TL | 2013-02-25 16:31 | 2203135 | 131133 | 486610000B | RADIUS | BLOCKER | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1
9 | 3 | TL | 2013-02-25 16:35 | 2277424 | 131494 | 482334076A | XIA DEFORMITY | HEAD | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 3 | TL | 2013-02-25 16:37 | 2281918 | 132232 | 48288540BA | AUGMENTABLE MANTIS | HEAD | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 3 | TL | 2013-02-25 16:38 | 2295080 | 132237 | 03829500 | XIA DEFORMITY | HEAD | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 3 | TL | 2013-02-25 17:14 | 2233067 | 12D938 | 486614100C | RADIUS | OTHER COMPONENTS | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 3 | TL | 2013-02-26 03:59 | 2270964 | 132220 | 48285630B | MANTIS | HEAD | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0
9 | 3 | TL | 2013-02-26 05:56 | 2295045 | 132245 | 486611350A | RADIUS | BONE SCREW | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 3 | TL | 2013-02-26 06:43 | 2281931 | 132478 | 48288745B | AUGMENTABLE MANTIS | HEAD | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 3 | TL | 2013-02-26 08:34 | 2266408 | 131679 | 48236030B | XIA III TITANIUM | CONNECTOR | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 3 | TL | 2013-02-26 08:49 | 2280831 | 132234 | 482376530B | XIA III TITANIUM | BLOCKER | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 3 | TL | 2013-02-26 08:51 | 2283175 | AUS | 48133480 | XIA 4.5 | STRAIGHT ROD | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 3 | TL | 2013-02-26 09:12 | 2211187 | AS5 | 486613600 | RADIUS | STRAIGHT ROD | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 3 | TL | 2013-02-26 09:16 | 2277030 | AS8 | 486613160 | RADIUS | STRAIGHT ROD | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 3 | TL | 2013-02-26 10:12 | 2277059 | 67908 | 48900550 | TRIO | MONO AXIAL SCREW | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 3 | TL | 2013-02-26 10:37 | 2277212 | 130453 | 48236053B | XIA III TITANIUM | CONNECTOR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 3 | TL | 2013-02-26 11:05 | 2302310 | AT5 | 48233480 | XIA III TITANIUM | STRAIGHT ROD | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 3 | TL | 2013-02-26 13:58 | 2202998 | 132555 | 486610000 | RADIUS | BLOCKER | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
9 | 3 | TL | 2013-02-26 15:54 | 2296772 | ALR | 482806130 | MANTIS ES2 | PRE-BENT ROD | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 3 | TL | 2013-02-27 07:13 | 2277417 | 131138 | 48147535A | XIA 4.5 | BONE SCREW | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 3 | TL | 2013-02-27 07:59 | 2279690 | 132845 | 48147550A | XIA 4.5 | BONE SCREW | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 3 | TL | 2013-02-27 09:30 | 2302411 | 132246 | 486611645A | RADIUS | BONE SCREW | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 3 | TL | 2013-02-27 09:45 | 2277184 | ASZ | 48232480 | XIA III TITANIUM | STRAIGHT ROD | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 3 | TL | 2013-02-27 10:15 | 2296744 | ANX | 482807480 | MANTIS ES2 | STRAIGHT ROD | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0
9 | 3 | TL | 2013-02-27 11:04 | 2296773 | AM2 | 482807020 | MANTIS ES2 | STRAIGHT ROD | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 3 | TL | 2013-02-27 11:17 | 2296728 | AM8 | 482807035 | MANTIS ES2 | STRAIGHT ROD | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 3 | TL | 2013-02-27 11:19 | 2297073 | 132247 | 48134525 | XIA 4.5 | MONO AXIAL SCREW | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 3 | TL | 2013-02-27 11:33 | 2296732 | AP6 | 482807055 | MANTIS ES2 | STRAIGHT ROD | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 3 | TL | 2013-02-27 11:42 | 2296723 | ALM | 482806060 | MANTIS ES2 | PRE-BENT ROD | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 3 | TL | 2013-02-27 11:45 | 2296741 | AM5 | 482807130 | MANTIS ES2 | STRAIGHT ROD | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 3 | TL | 2013-02-27 12:06 | 2270971 | 131880 | 48285535B | MANTIS | HEAD | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0
9 | 3 | TL | 2013-02-27 12:59 | 2277401 | 132256 | 48145525B | XIA 4.5 | HEAD | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 3 | TL | 2013-02-27 13:16 | 2296774 | ALW | 482807160 | MANTIS ES2 | STRAIGHT ROD | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 3 | TL | 2013-02-27 13:53 | 2296740 | ALV | 482807120 | MANTIS ES2 | STRAIGHT ROD | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 3 | TL | 2013-02-27 14:16 | 2296776 | ALX | 482807180 | MANTIS ES2 | STRAIGHT ROD | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 3 | TL | 2013-02-27 14:29 | 2296775 | ALU | 482807170 | MANTIS ES2 | STRAIGHT ROD | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 3 | TL | 2013-02-27 15:01 | 2302474 | 132239 | 03829500 | XIA DEFORMITY | HEAD | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
9 | 3 | TL | 2013-02-27 16:28 | 2296777 | ANY | 482807190 | MANTIS ES2 | STRAIGHT ROD | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 3 | TL | 2013-02-27 16:28 | 2300297 | 131675 | 48285630B | MANTIS | HEAD | 0 | 12 | 250 | 0 | 0 | 0 | Oui | Localisation de la colerette décalée par rapport au ØA → géométrie machine non conforme | Intervention maintenance le 11 Mars En attendant, production sur d'autres produits qui ne sont pas impactés par cette géométrie
9 | 3 | TL | 2013-02-27 16:33 | 2296724 | ALK | 482806070 | MANTIS ES2 | PRE-BENT ROD | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 3 | TL | 2013-02-28 02:57 | 2277410 | 68295 | 48146530B | XIA 4.5 | HEAD | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 3 | TL | 2013-02-28 04:24 | 2310454 | 132964 | 482804630A | MANTIS ES2 | HEAD | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 3 | TL | 2013-02-28 05:19 | 2310455 | 132965 | 482804630A | MANTIS ES2 | HEAD | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 3 | TL | 2013-02-28 05:50 | 2237169 | 68118 | 4107142 | MAC | COMPO CONNECTOR | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0
9 | 3 | TL | 2013-02-28 07:05 | 2278853 | 132041 | 48236043C | XIA III TITANIUM | CONNECTOR | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0
9 | 3 | TL | 2013-02-28 08:28 | 2296742 | ANZ | 482807140 | MANTIS ES2 | STRAIGHT ROD | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 3 | TL | 2013-02-28 09:30 | 2296727 | AMB | 482807030 | MANTIS ES2 | STRAIGHT ROD | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
9 | 3 | TL | 2013-02-28 09:36 | 2296735 | AM6 | 482807070 | MANTIS ES2 | STRAIGHT ROD | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 3 | TL | 2013-02-28 09:58 | 2310353 | 132963 | 482802530A | MANTIS ES2 | HEAD | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 3 | TL | 2013-02-28 10:08 | 2276989 | AGB | 48487090 | MANTIS LONG CONSTRUCT | STRAIGHT ROD | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 3 | TL | 2013-02-28 10:21 | 2296734 | AMA | 482807065 | MANTIS ES2 | STRAIGHT ROD | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 3 | TL | 2013-02-28 10:36 | 2277183 | AP3 | 48232480 | XIA III TITANIUM | STRAIGHT ROD | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 3 | TL | 2013-02-28 13:36 | 2232563 | 9PC | 482806055 | MANTIS ES2 | PRE-BENT ROD | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0
9 | 3 | TL | 2013-02-28 14:05 | 2232564 | 9PD | 482806065 | MANTIS ES2 | PRE-BENT ROD | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 3 | TL | 2013-02-28 15:06 | 2266434 | AA8 | 48487100 | MANTIS LONG CONSTRUCT | STRAIGHT ROD | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 3 | TL | 2013-02-28 17:06 | 2281932 | 132623 | 48288745B | AUGMENTABLE MANTIS | HEAD | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 3 | TL | 2013-03-01 02:01 | 2302523 | 68370 | 48146540A | XIA 4.5 | BONE SCREW | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 3 | TL | 2013-03-01 02:30 | 2281933 | 132833 | 48288745B | AUGMENTABLE MANTIS | HEAD | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 3 | TL | 2013-03-01 08:50 | 2302524 | 68292 | 48146545A | XIA 4.5 | BONE SCREW | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 3 | TL | 2013-03-01 10:11 | 2297163 | 132254 | 48134020 | XIA 4.5 | MONO AXIAL SCREW | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 3 | TL | 2013-03-01 13:14 | 2281920 | 132624 | 48288540BA | AUGMENTABLE MANTIS | HEAD | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 3 | TL | 2013-03-01 13:31 | 2296726 | ALN | 482806080 | MANTIS ES2 | PRE-BENT ROD | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0
9 | 3 | TL | 2013-03-01 13:55 | 2296037 | AKM | 48487190 | MANTIS LONG CONSTRUCT | STRAIGHT ROD | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 3 | TL | 2013-03-01 14:02 | 2274033 | 132871 | 48485535XL | DIAPASON | MONO AXIAL SCREW | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 3 | TL | 2013-03-01 14:12 | 2281919 | 132233 | 48288540BA | AUGMENTABLE MANTIS | HEAD | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 3 | TL | 2013-03-01 14:29 | 2277024 | AY7 | 486613004 | RADIUS | STRAIGHT ROD | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 3 | TL | 2013-03-01 15:37 | 2295032 | AUN | 48232601 | XIA VITALIUM | STRAIGHT ROD | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 3 | IBD | 2013-03-04 09:46 | 2275464 | ATR | 48814016 | NULOCK | MONO AXIAL SCREW | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 3 | IBD | 2013-03-04 09:55 | 2301694 | ATL | 48824018 | NULOCK | MONO AXIAL SCREW | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 3 | IBD | 2013-03-04 10:11 | 2306266 | ATX | 48554312 | OASYS | BONE SCREW | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 3 | IBD | 2013-03-04 13:57 | 2301572 | ARD | 48654010 | REFLEX HYBRID | MONO AXIAL SCREW | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
10 | 3 | IBD | 2013-03-04 14:06 | 2294128 | AR8 | 48554510 | OASYS | BONE SCREW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 3 | IBD | 2013-03-04 15:30 | 2275482 | ARN | 48824014 | NULOCK | MONO AXIAL SCREW | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 3 | IBD | 2013-03-04 15:53 | 2263259 | 131664 | 672009S | OIC TITANIUM | CAGE | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
10 | 3 | IBD | 2013-03-04 16:07 | 2276532 | 131471 | 672109a | OIC TITANIUM | COMPO CAGE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 3 | IBD | 2013-03-04 23:43 | 2294300 | 68315 | 48340074A | SPACER PL | CAGE | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 3 | IBD | 2013-03-05 05:45 | 2293274 | 68068 | 48345084A | SPACER PL | CAGE | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 3 | IBD | 2013-03-05 10:31 | 2294315 | AVS | 48395100A | UNILIF | CAGE | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0
10 | 3 | IBD | 2013-03-05 11:54 | 2275574 | 132659 | 48552430 | OASYS | POLY AXIAL SCREW | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
10 | 3 | IBD | 2013-03-05 14:30 | 2294133 | 132651 | 48555420 | OASYS | POLY AXIAL SCREW | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
10 | 3 | IBD | 2013-03-05 23:30 | 2293273 | 68348 | 48345090A | SPACER PL | CAGE | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 3 | IBD | 2013-03-06 04:30 | 2270640 | 131568 | 6741204a | SOLIS | COMPO CAGE | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0
10 | 3 | IBD | 2013-03-06 05:51 | 2294087 | 131260 | 48811492A | NULOCK | PLATE | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 3 | IBD | 2013-03-06 08:46 | 2275662 | 130851 | 48651230 | REFLEX HYBRID | PLATE | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 3 | IBD | 2013-03-06 09:34 | 2301712 | ARL | 48844012 | NULOCK | MONO AXIAL SCREW | 20 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 3 | IBD | 2013-03-06 10:05 | 2294290 | 68354 | 48322050A | SPACER AS | CAGE | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
10 | 3 | IBD | 2013-03-06 10:42 | 2294139 | 132653 | 48555432 | OASYS | POLY AXIAL SCREW | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 3 | IBD | 2013-03-06 12:14 | 2294079 | 131542 | 48811472A | NULOCK | PLATE | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
10 | 3 | IBD | 2013-03-06 13:04 | 2309542 | 68400 | 48551101 | OASYS | BLOCKER | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0
10 | 3 | IBD | 2013-03-06 13:41 | 2276535 | 131884 | 48651000 | REFLEX HYBRID | BLOCKER | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 3 | IBD | 2013-03-06 14:20 | 2275663 | 130853 | 48651232 | REFLEX HYBRID | PLATE | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
10 | 3 | IBD | 2013-03-06 14:41 | 2275654 | 130840 | 48651112 | REFLEX HYBRID | PLATE | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0
10 | 3 | IBD | 2013-03-06 15:24 | 2279642 | 68349 | 48345128A | SPACER PL | CAGE | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 3 | IBD | 2013-03-06 15:56 | 2276536 | 132259 | 48651000 | REFLEX HYBRID | BLOCKER | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 |  | Côte de 0,49 nc,variation panne climatiseur | DI maintenance pour réparation climatiseur |  | OUI
10 | 3 | IBD | 2013-03-06 16:37 | 2275597 | 130820 | 48555432 | OASYS | POLY AXIAL SCREW | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 3 | IBD | 2013-03-06 23:46 | 2294080 | 131262 | 48811480A | NULOCK | PLATE | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0
10 | 3 | IBD | 2013-03-07 01:38 | 2309505 | 68441 | 48340084A | SPACER PL | CAGE | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
10 | 3 | IBD | 2013-03-07 02:51 | 2301794 | 68352 | 48322070A | SPACER AS | CAGE | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 3 | IBD | 2013-03-07 05:39 | 2270648 | 131569 | 6741205c | SOLIS | COMPO CAGE | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 3 | IBD | 2013-03-07 08:50 | 2210626 | 12A773 | 33661200SR | VBOSS | CAGE | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
10 | 3 | IBD | 2013-03-07 09:44 | 2294130 | 132299 | 48555324 | OASYS | POLY AXIAL SCREW | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 3 | IBD | 2013-03-07 13:14 | 2294155 | 132654 | 48558420 | OASYS | POLY AXIAL SCREW | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
10 | 3 | IBD | 2013-03-07 13:34 | 2275465 | ATN | 48814018 | NULOCK | MONO AXIAL SCREW | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 3 | IBD | 2013-03-07 20:00 | 2270708 | 133155 | 6741407a | SOLIS | COMPO CAGE | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 3 | IBD | 2013-03-08 05:39 | 2294314 | AUD | 48355084A | UNILIF | CAGE | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
10 | 3 | IBD | 2013-03-08 08:02 | 2270657 | 131734 | 6741206a | SOLIS | COMPO CAGE | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 3 | IBD | 2013-03-08 11:39 | 2276576 | AZJ | 48351084a | SPACER PL | CAGE | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0
10 | 3 | IBD | 2013-03-08 12:45 | 2275545 | 131052 | 48552314 | OASYS | POLY AXIAL SCREW | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 3 | IBD | 2013-03-08 14:17 | 2275546 | 131053 | 48552314 | OASYS | POLY AXIAL SCREW | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0
10 | 3 | IBD | 2013-03-08 14:28 | 2275598 | 131574 | 48555436 | OASYS | POLY AXIAL SCREW | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0
10 | 3 | TL | 2013-03-04 09:24 | 2297170 | 132250 | 48135550 | XIA 4.5 | MONO AXIAL SCREW | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 3 | TL | 2013-03-04 09:42 | 2297166 | 132253 | 48135025 | XIA 4.5 | MONO AXIAL SCREW | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 3 | TL | 2013-03-04 11:46 | 2277025 | AY6 | 486613008 | RADIUS | STRAIGHT ROD | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 3 | TL | 2013-03-04 14:08 | 2277053 | AGD | 6260640 | TECHTONIX | BONE SCREW | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 3 | TL | 2013-03-04 14:18 | 2277029 | AY8 | 486613120 | RADIUS | STRAIGHT ROD | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 3 | TL | 2013-03-04 14:43 | 2302415 | AYD | 486613600 | RADIUS | STRAIGHT ROD | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 3 | TL | 2013-03-05 11:56 | 2271044 | 131495 | 482334076A | XIA DEFORMITY | HEAD | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 3 | TL | 2013-03-05 12:09 | 2199986 | 944 | 486615520 | RADIUS | PRE-BENT ROD | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 3 | TL | 2013-03-05 14:49 | 2302312 | AXZ | 48233480 | XIA III TITANIUM | STRAIGHT ROD | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 3 | TL | 2013-03-06 00:31 | 2271046 | 131929 | 482334076A | XIA DEFORMITY | HEAD | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 3 | TL | 2013-03-06 05:02 | 2271047 | 132235 | 482376530B | XIA III TITANIUM | BLOCKER | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 3 | TL | 2013-03-06 07:47 | 2281929 | 132832 | 48288540BA | AUGMENTABLE MANTIS | HEAD | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 3 | TL | 2013-03-06 09:27 | 2309047 | 132842 | 48288540BA | AUGMENTABLE MANTIS | HEAD | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 3 | TL | 2013-03-06 10:09 | 2296542 | 132634 | 482376530B | XIA III TITANIUM | BLOCKER | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 3 | TL | 2013-03-06 10:43 | 2281921 | 132640 | 48288540BA | AUGMENTABLE MANTIS | HEAD | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 3 | TL | 2013-03-06 11:03 | 2302266 | AZ4 | 48232480 | XIA III TITANIUM | STRAIGHT ROD | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 3 | TL | 2013-03-06 13:07 | 2281928 | 132641 | 48288540BA | AUGMENTABLE MANTIS | HEAD | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 3 | TL | 2013-03-06 15:44 | 2320170 | AZ9 | 48233480 | XIA III TITANIUM | STRAIGHT ROD | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 3 | TL | 2013-03-06 16:17 | 2302316 | B3G | 48233480 | XIA III TITANIUM | STRAIGHT ROD | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 3 | TL | 2013-03-06 16:30 | 2277197 | B3E | 48233480 | XIA III TITANIUM | STRAIGHT ROD | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 3 | TL | 2013-03-06 16:45 | 2296828 | 133149 | 482804730A | MANTIS ES2 | HEAD | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 3 | TL | 2013-03-07 00:20 | 2266523 | 67770 | 4107138 | MAC | COMPO CONNECTOR | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
10 | 3 | TL | 2013-03-07 03:37 | 2271048 | 132635 | 482376530B | XIA III TITANIUM | BLOCKER | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 3 | TL | 2013-03-07 10:03 | 2277190 | AUK | 48232600 | XIA III TITANIUM | STRAIGHT ROD | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 3 | TL | 2013-03-07 11:26 | 2236287 | A58 | 486615070 | RADIUS | PRE-BENT ROD | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0
10 | 3 | TL | 2013-03-07 12:49 | 2302388 | ARR | 48481480 | MANTIS LONG CONSTRUCT | PRE-BENT ROD | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 3 | TL | 2013-03-07 13:09 | 2310452 | 133219 | 482804630A | MANTIS ES2 | HEAD | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 3 | TL | 2013-03-07 13:19 | 2310453 | 133220 | 482804630A | MANTIS ES2 | HEAD | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0
10 | 3 | TL | 2013-03-07 13:36 | 2278851 | 132040 | 48236043C | XIA III TITANIUM | CONNECTOR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 3 | TL | 2013-03-07 13:40 | 2302274 | B2X | 48232480 | XIA III TITANIUM | STRAIGHT ROD | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 3 | TL | 2013-03-07 13:52 | 2278852 | 132039 | 48236053C | XIA III TITANIUM | CONNECTOR | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
10 | 3 | TL | 2013-03-07 14:51 | 2202050 | 9FS | 481321030 | XIA 4.5 | PRE-BENT ROD | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 3 | TL | 2013-03-07 14:52 | 2202052 | 9FP | 481321040 | XIA 4.5 | PRE-BENT ROD | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 3 | TL | 2013-03-07 14:53 | 2202062 | 9GM | 481322030 | XIA 4.5 | PRE-BENT ROD | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 3 | TL | 2013-03-07 14:54 | 2202064 | 9GP | 481322040 | XIA 4.5 | PRE-BENT ROD | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 3 | TL | 2013-03-07 14:54 | 2202066 | 9GL | 481322045 | XIA 4.5 | PRE-BENT ROD | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 3 | TL | 2013-03-07 15:13 | 2202067 | 9GK | 481322045 | XIA 4.5 | PRE-BENT ROD | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 3 | TL | 2013-03-07 15:16 | 2202068 | 9FX | 481322050 | XIA 4.5 | PRE-BENT ROD | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 3 | TL | 2013-03-07 15:17 | 2202069 | 9FW | 481322060 | XIA 4.5 | PRE-BENT ROD | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 3 | TL | 2013-03-07 15:17 | 2202071 | 9GS | 481322070 | XIA 4.5 | PRE-BENT ROD | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 3 | TL | 2013-03-07 15:18 | 2202073 | 9GN | 481322090 | XIA 4.5 | PRE-BENT ROD | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 3 | TL | 2013-03-07 15:19 | 2278850 | 131859 | 48236053C | XIA III TITANIUM | CONNECTOR | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 3 | TL | 2013-03-07 15:33 | 2277035 | AS9 | 486613602 | RADIUS | STRAIGHT ROD | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 3 | TL | 2013-03-07 15:42 | 2311097 | AY4 | 48232601 | XIA VITALIUM | STRAIGHT ROD | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0
10 | 3 | TL | 2013-03-07 16:26 | 2277218 | ARV | 03822601 | XIA VITALIUM | STRAIGHT ROD | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 3 | TL | 2013-03-07 18:40 | 2296543 | 132636 | 482376530B | XIA III TITANIUM | BLOCKER | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 3 | TL | 2013-03-07 23:10 | 2319123 | 133210 | 48288540BA | AUGMENTABLE MANTIS | HEAD | 0 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0
10 | 3 | TL | 2013-03-08 03:43 | 2277016 | 133008 | 486611640A | RADIUS | BONE SCREW | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 3 | TL | 2013-03-08 04:48 | 2295062 | 133215 | 486618640A | RADIUS | BONE SCREW | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 3 | TL | 2013-03-08 05:16 | 2311172 | 68401 | 03821750B | XIA II TITANIUM | BONE SCREW | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 3 | TL | 2013-03-08 05:20 | 2295136 | 133214 | 486618540A | RADIUS | BONE SCREW | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 3 | TL | 2013-03-08 08:59 | 2277186 | AZ2 | 48232480 | XIA III TITANIUM | STRAIGHT ROD | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 3 | TL | 2013-03-08 09:52 | 2296771 | AP8 | 482806110 | MANTIS ES2 | PRE-BENT ROD | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 3 | TL | 2013-03-08 10:04 | 2311058 | 133317 | 03828745 | XIA DEFORMITY | MONO AXIAL SCREW | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 3 | TL | 2013-03-08 11:14 | 2302406 | 132243 | 486611545A | RADIUS | BONE SCREW | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 3 | TL | 2013-03-08 11:14 | 2277379 | 132257 | 48144020B | XIA 4.5 | HEAD | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
10 | 3 | TL | 2013-03-08 11:16 | 2266423 | 131933 | 48236035B | XIA III TITANIUM | CONNECTOR | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 3 | TL | 2013-03-08 11:19 | 2277207 | 132262 | 48236043B | XIA III TITANIUM | CONNECTOR | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 3 | TL | 2013-03-08 11:28 | 2296731 | AM7 | 482807050 | MANTIS ES2 | STRAIGHT ROD | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 3 | TL | 2013-03-08 14:13 | 2295108 | 68369 | 48144530A | XIA 4.5 | BONE SCREW | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 3 | TL | 2013-03-08 15:35 | 2277165 | 133285 | 48233440 | XIA DEFORMITY | POLY AXIAL SCREW | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
10 | 3 | TL | 2013-03-08 15:40 | 2271036 | 132747 | 482336030 | XIA DEFORMITY | POLY AXIAL SCREW | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
10 | 3 | TL | 2013-03-08 15:42 | 2296721 | ALP | 482806040 | MANTIS ES2 | PRE-BENT ROD | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0
10 | 3 | TL | 2013-03-08 18:16 | 2297730 | 132583 | 48289430BA | MANTIS REDUX | HEAD | 0 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0
11 | 3 | IBD | 2013-03-11 09:25 | 2298451 | 68353 | 48322040A | SPACER AS | CAGE | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 3 | IBD | 2013-03-11 09:40 | 2275500 | ARM | 48844018 | NULOCK | MONO AXIAL SCREW | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 3 | IBD | 2013-03-11 09:49 | 2294089 | ARK | 48844016 | NULOCK | MONO AXIAL SCREW | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 3 | IBD | 2013-03-11 09:59 | 2301795 | 68423 | 48324064A | SPACER AS | CAGE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 3 | IBD | 2013-03-11 10:24 | 2294297 | 68427 | 48324060A | SPACER AS | CAGE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 3 | IBD | 2013-03-11 11:08 | 2275554 | 132860 | 48552318 | OASYS | POLY AXIAL SCREW | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 3 | IBD | 2013-03-11 11:15 | 2293621 | ATT | 48814514 | NULOCK | MONO AXIAL SCREW | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 3 | IBD | 2013-03-11 12:04 | 2279289 | 131028 | 48292225 | VLIFT | CAGE | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
11 | 3 | IBD | 2013-03-11 15:02 | 2301684 | ATP | 48814010 | NULOCK | MONO AXIAL SCREW | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 3 | IBD | 2013-03-11 15:34 | 2293623 | ARJ | 48844016 | NULOCK | MONO AXIAL SCREW | 0 | 20 | 28 | 0 | 0 | 0 | Oui | Erreur de saisie - il s'agit de rebut réglage (9 pièces) Problème turbine | Turbine changée -> problème résolu | Oui
11 | 3 | IBD | 2013-03-12 11:34 | 2284087 | AU5 | 48390094A | UNILIF | CAGE | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0
11 | 3 | IBD | 2013-03-12 13:42 | 2275499 | AXU | 48844014 | NULOCK | MONO AXIAL SCREW | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 3 | IBD | 2013-03-12 16:22 | 2275675 | 130842 | 48651464 | REFLEX HYBRID | PLATE | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0
11 | 3 | IBD | 2013-03-12 20:25 | 2294051 | 131257 | 48811224A | NULOCK | PLATE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 3 | IBD | 2013-03-12 21:23 | 2309541 | 68399 | 48551101 | OASYS | BLOCKER | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0
11 | 3 | IBD | 2013-03-13 03:49 | 2270684 | 131225 | 6741405a | SOLIS | COMPO CAGE | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 3 | IBD | 2013-03-13 04:58 | 2294310 | AZL | 48351114a | SPACER PL | CAGE | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 3 | IBD | 2013-03-13 09:17 | 2275651 | ANE | 48644016 | REFLEX HYBRID | MONO AXIAL SCREW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 3 | IBD | 2013-03-13 09:57 | 2275429 | 131183 | 48811348A | NULOCK | PLATE | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
11 | 3 | IBD | 2013-03-13 10:10 | 2301717 | AXV | 48844014 | NULOCK | MONO AXIAL SCREW | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 3 | IBD | 2013-03-13 12:36 | 2276509 | 67852 | 48551100 | OASYS | HEAD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 3 | IBD | 2013-03-13 12:45 | 2294108 | 132656 | 48552410 | OASYS | POLY AXIAL SCREW | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0
11 | 3 | IBD | 2013-03-13 13:55 | 2294196 | 131255 | 48651342 | REFLEX HYBRID | PLATE | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
11 | 3 | IBD | 2013-03-13 14:14 | 2275661 | 131064 | 48651226 | REFLEX HYBRID | PLATE | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 3 | IBD | 2013-03-13 15:07 | 2275656 | 130854 | 48651114 | REFLEX HYBRID | PLATE | 0 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0
11 | 3 | IBD | 2013-03-13 15:32 | 2293622 | AVE | 48834516 | NULOCK | MONO AXIAL SCREW | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 3 | IBD | 2013-03-13 22:59 | 2294048 | 131646 | 48811122A | NULOCK | PLATE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
11 | 3 | IBD | 2013-03-14 00:44 | 2293334 | 67931 | 48345094A | SPACER PL | CAGE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
11 | 3 | IBD | 2013-03-14 01:18 | 2270683 | 131046 | 6741405a | SOLIS | COMPO CAGE | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 3 | IBD | 2013-03-14 02:14 | 2280657 | 68057 | 48345094A | SPACER PL | CAGE | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
11 | 3 | IBD | 2013-03-14 02:30 | 2270686 | 132197 | 6741405a | SOLIS | COMPO CAGE | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 3 | IBD | 2013-03-14 04:01 | 2273968 | 132289 | 6741207a | SOLIS | COMPO CAGE | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 3 | IBD | 2013-03-14 04:08 | 2301797 | 68443 | 48324074A | SPACER AS | CAGE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 3 | IBD | 2013-03-14 04:21 | 2322539 | 68532 | 48324044A | SPACER AS | CAGE | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 3 | IBD | 2013-03-14 06:37 | 2276573 | AT9 | 48351070A | SPACER PL | CAGE | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 3 | IBD | 2013-03-14 06:49 | 2276581 | AZK | 48351124a | SPACER PL | CAGE | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0
11 | 3 | IBD | 2013-03-14 08:30 | 2275571 | 132661 | 48552424 | OASYS | POLY AXIAL SCREW | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 3 | IBD | 2013-03-14 09:34 | 2169475 | 8TH | 336625040 | VBOSS | CAGE | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0
11 | 3 | IBD | 2013-03-14 10:34 | 2275492 | B24 | 48834016 | NULOCK | MONO AXIAL SCREW | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 3 | IBD | 2013-03-14 10:43 | 2294313 | B57 | 48353120A | SPACER PL | CAGE | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
11 | 3 | IBD | 2013-03-14 13:53 | 2276537 | 132644 | 48651000 | REFLEX HYBRID | BLOCKER | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 3 | IBD | 2013-03-14 14:45 | 2275371 | 133514 | 48811112 | NULOCK | PLATE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
11 | 3 | IBD | 2013-03-14 16:02 | 2301713 | AXY | 48844012 | NULOCK | MONO AXIAL SCREW | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 3 | IBD | 2013-03-15 01:40 | 2294066 | 131543 | 48811348A | NULOCK | PLATE | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0
11 | 3 | IBD | 2013-03-15 02:16 | 2294068 | 131654 | 48811351A | NULOCK | PLATE | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0
11 | 3 | IBD | 2013-03-15 09:23 | 2294141 | 132853 | 48556330 | OASYS | POLY AXIAL SCREW | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 3 | IBD | 2013-03-15 10:29 | 2322693 | 133218 | 48291816A | VLIFT | BLOCKER | 0 | 15 | 23 | 0 | 0 | 0 | Oui | Côte 1,2, 1er lot fait au B2 (FAI) -> erreur de mesure -> FCO et retour arrière | Erreur humaine -> les spécifications les contrôles sont suffisament précis. | Oui
11 | 3 | IBD | 2013-03-15 11:36 | 2309203 | B2T | 48554316 | OASYS | BONE SCREW | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0
11 | 3 | IBD | 2013-03-15 11:39 | 2276585 | ATD | 48353130A | SPACER PL | CAGE | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 3 | IBD | 2013-03-15 14:12 | 2275604 | 131240 | 48557314 | OASYS | POLY AXIAL SCREW | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
11 | 3 | IBD | 2013-03-15 14:32 | 2275593 | 133014 | 48555328 | OASYS | POLY AXIAL SCREW | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 3 | IBD | 2013-03-15 14:44 | 2306289 | 132856 | 48556336 | OASYS | POLY AXIAL SCREW | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 3 | IBD | 2013-03-15 15:11 | 2309202 | B2R | 48554310 | OASYS | BONE SCREW | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 3 | IBD | 2013-03-15 15:39 | 2306257 | ATY | 48554422 | OASYS | BONE SCREW | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 3 | IBD | 2013-03-15 17:21 | 2294027 | 133211 | 48291816C | VLIFT | BLOCKER | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 3 | TL | 2013-03-11 08:07 | 2319124 | 133311 | 48288540BA | AUGMENTABLE MANTIS | HEAD | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 3 | TL | 2013-03-11 08:38 | 2277033 | AWU | 486613601 | RADIUS | STRAIGHT ROD | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 3 | TL | 2013-03-11 11:21 | 2302267 | B4X | 48232480 | XIA III TITANIUM | STRAIGHT ROD | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 3 | TL | 2013-03-11 11:54 | 2202053 | 9FR | 481321045 | XIA 4.5 | PRE-BENT ROD | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 3 | TL | 2013-03-11 12:34 | 2320171 | AZA | 48233600 | XIA III TITANIUM | STRAIGHT ROD | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 3 | TL | 2013-03-11 15:00 | 2311243 | 133217 | 486618540A | RADIUS | BONE SCREW | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 3 | TL | 2013-03-11 17:25 | 2295117 | 133011 | 482334076A | XIA DEFORMITY | HEAD | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 3 | TL | 2013-03-12 09:26 | 2276988 | ASF | 48487070 | MANTIS LONG CONSTRUCT | STRAIGHT ROD | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 3 | TL | 2013-03-12 09:31 | 2237172 | 67787 | 4107150 | MAC | COMPO CONNECTOR | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 3 | TL | 2013-03-12 11:11 | 2276993 | AFD | 48487180 | MANTIS LONG CONSTRUCT | STRAIGHT ROD | 0 | 5 | 11 | 1 | 0 | 0 | Oui | Trace dans la gorge -> FCO et retour arrière | RAS | Oui
11 | 3 | TL | 2013-03-12 13:58 | 2319859 | 133030 | 48485535XL | DIAPASON | MONO AXIAL SCREW | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 3 | TL | 2013-03-12 15:28 | 2319126 | 133312 | 48288540BA | AUGMENTABLE MANTIS | HEAD | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 3 | TL | 2013-03-12 16:01 | 2276986 | ASH | 48487055 | MANTIS LONG CONSTRUCT | STRAIGHT ROD | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0
11 | 3 | TL | 2013-03-12 23:13 | 2277403 | 67920 | 48145535A | XIA 4.5 | BONE SCREW | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0
11 | 3 | TL | 2013-03-13 09:37 | 2295129 | 133392 | 486611635A | RADIUS | BONE SCREW | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 3 | TL | 2013-03-13 09:47 | 2296719 | APA | 482806030 | MANTIS ES2 | PRE-BENT ROD | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 3 | TL | 2013-03-13 09:55 | 2296720 | ALL | 482806035 | MANTIS ES2 | PRE-BENT ROD | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 3 | TL | 2013-03-13 09:57 | 2293254 | 132639 | 486610000B | RADIUS | BLOCKER | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 3 | TL | 2013-03-13 10:01 | 2296770 | AP7 | 482806100 | MANTIS ES2 | PRE-BENT ROD | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 3 | TL | 2013-03-13 10:53 | 2306323 | 68290 | 03821630B | XIA II TITANIUM | BONE SCREW | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 3 | TL | 2013-03-13 11:13 | 2296725 | APC | 482806075 | MANTIS ES2 | PRE-BENT ROD | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 3 | TL | 2013-03-13 12:41 | 2276978 | APD | 48486060 | MANTIS LONG CONSTRUCT | PRE-BENT ROD | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 3 | TL | 2013-03-13 12:55 | 2302399 | 133410 | 486611355A | RADIUS | BONE SCREW | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 3 | TL | 2013-03-13 12:57 | 2277423 | 132838 | 03829600 | XIA DEFORMITY | HEAD | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
11 | 3 | TL | 2013-03-13 13:52 | 2302397 | 133397 | 486611335A | RADIUS | BONE SCREW | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 3 | TL | 2013-03-13 14:29 | 2296769 | AP9 | 482806090 | MANTIS ES2 | PRE-BENT ROD | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 3 | TL | 2013-03-13 15:15 | 2319125 | 133313 | 48288540BA | AUGMENTABLE MANTIS | HEAD | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 3 | TL | 2013-03-13 23:53 | 2302485 | 133005 | 03829700 | XIA DEFORMITY | HEAD | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0
11 | 3 | TL | 2013-03-14 00:27 | 2277263 | B4V | 4107003 | XIA ANTERIOR | BLOCKER | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 3 | TL | 2013-03-14 05:46 | 2302511 | 68367 | 48145035A | XIA 4.5 | BONE SCREW | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 3 | TL | 2013-03-14 05:52 | 2277414 | 67921 | 48146545A | XIA 4.5 | BONE SCREW | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0
11 | 3 | TL | 2013-03-14 07:29 | 2302408 | 133396 | 486611640A | RADIUS | BONE SCREW | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 3 | TL | 2013-03-14 08:40 | 2302404 | 132244 | 486611540A | RADIUS | BONE SCREW | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 3 | TL | 2013-03-14 09:17 | 2266524 | 67592 | 4107166 | MAC | COMPO CONNECTOR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 3 | TL | 2013-03-14 09:40 | 2302522 | 68366 | 48146535A | XIA 4.5 | BONE SCREW | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0
11 | 3 | TL | 2013-03-14 09:51 | 2302515 | 68291 | 48145525A | XIA 4.5 | BONE SCREW | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0
11 | 3 | TL | 2013-03-14 10:03 | 2211400 | 12D192 | 48133230 | XIA 4.5 | CONNECTOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
11 | 3 | TL | 2013-03-14 10:04 | 2295118 | 133318 | 482334076A | XIA DEFORMITY | HEAD | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 3 | TL | 2013-03-14 10:11 | 2302470 | 68402 | 03821655B | XIA II TITANIUM | BONE SCREW | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 3 | TL | 2013-03-14 10:18 | 2277214 | 132649 | 48236053B | XIA III TITANIUM | CONNECTOR | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0
11 | 3 | TL | 2013-03-14 10:30 | 2302231 | B6G | 48133480 | XIA 4.5 | STRAIGHT ROD | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 3 | TL | 2013-03-14 14:20 | 2276979 | APE | 48486070 | MANTIS LONG CONSTRUCT | PRE-BENT ROD | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 3 | TL | 2013-03-14 16:27 | 2293247 | 132240 | 486610000A | RADIUS | BLOCKER | 0 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0
11 | 3 | TL | 2013-03-14 16:52 | 2325592 | 133489 | 48285630B | MANTIS | HEAD | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 3 | TL | 2013-03-14 17:05 | 2302401 | 133411 | 486611435A | RADIUS | BONE SCREW | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 3 | TL | 2013-03-14 17:16 | 2271610 | 12E725 | 486614028A | RADIUS | CONNECTOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
11 | 3 | TL | 2013-03-14 20:18 | 2311140 | 133393 | 486611545A | RADIUS | BONE SCREW | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 3 | TL | 2013-03-15 02:46 | 2270966 | 133412 | 48285630B | MANTIS | HEAD | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0
11 | 3 | TL | 2013-03-15 05:09 | 2293253 | 131931 | 486610000B | RADIUS | BLOCKER | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1
11 | 3 | TL | 2013-03-15 05:59 | 2295106 | 132846 | 48144525B | XIA 4.5 | HEAD | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 3 | TL | 2013-03-15 09:40 | 2276981 | APG | 48486090 | MANTIS LONG CONSTRUCT | PRE-BENT ROD | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 3 | TL | 2013-03-15 09:55 | 2311171 | 68527 | 03821745B | XIA II TITANIUM | BONE SCREW | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 3 | TL | 2013-03-15 10:05 | 2302102 | 133321 | 48236053B | XIA III TITANIUM | CONNECTOR | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
11 | 3 | TL | 2013-03-15 10:07 | 2295064 | 133395 | 486618645A | RADIUS | BONE SCREW | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 3 | TL | 2013-03-15 14:53 | 2276990 | ASM | 48487110 | MANTIS LONG CONSTRUCT | STRAIGHT ROD | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 3 | TL | 2013-03-15 15:25 | 2295042 | ASG | 48487080 | MANTIS LONG CONSTRUCT | STRAIGHT ROD | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0
11 | 3 | TL | 2013-03-15 15:33 | 2295043 | ASP | 48487100 | MANTIS LONG CONSTRUCT | STRAIGHT ROD | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 3 | TL | 2013-03-15 18:40 | 2295090 | AKZ | 4107003 | XIA ANTERIOR | BLOCKER | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 3 | TL | 2013-03-15 19:27 | 2302464 | 68525 | 03821430B | XIA II TITANIUM | BONE SCREW | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 3 | TL | 2013-03-15 22:41 | 2298098 | 132242 | 48285630B | MANTIS | HEAD | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
12 | 3 | IBD | 2013-03-18 09:56 | 2301659 | 133651 | 48811342 | NULOCK | PLATE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
12 | 3 | IBD | 2013-03-18 10:02 | 2276584 | B58 | 48353124a | SPACER PL | CAGE | 0 | 19 | 0 | 3 | 0 | 0
12 | 3 | IBD | 2013-03-18 10:57 | 2275495 | AXW | 48844010 | NULOCK | MONO AXIAL SCREW | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 3 | IBD | 2013-03-18 13:39 | 2275497 | AXX | 48844012 | NULOCK | MONO AXIAL SCREW | 0 | 18 | 6 | 0 | 0 | 0
12 | 3 | IBD | 2013-03-18 16:22 | 2275575 | 132666 | 48552432 | OASYS | POLY AXIAL SCREW | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
12 | 3 | IBD | 2013-03-19 09:23 | 2279630 | 67928 | 48340104A | SPACER PL | CAGE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
12 | 3 | IBD | 2013-03-19 09:40 | 2301612 | 131974 | 48811118A | NULOCK | PLATE | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
12 | 3 | IBD | 2013-03-19 10:03 | 2263607 | 133747 | 48291220 | VLIFT | CAGE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
12 | 3 | IBD | 2013-03-19 11:36 | 2275427 | 133752 | 48811348 | NULOCK | PLATE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
12 | 3 | IBD | 2013-03-19 15:54 | 2301635 | 133753 | 48811232 | NULOCK | PLATE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
12 | 3 | IBD | 2013-03-19 16:04 | 2301686 | ATS | 48814516 | NULOCK | MONO AXIAL SCREW | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 3 | IBD | 2013-03-19 20:49 | 2276580 | AZM | 48351104a | SPACER PL | CAGE | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0
12 | 3 | IBD | 2013-03-20 06:46 | 2301672 | 132338 | 48811360A | NULOCK | PLATE | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
12 | 3 | IBD | 2013-03-20 08:33 | 2275506 | AWY | 48551000 | OASYS | BLOCKER | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 3 | IBD | 2013-03-20 08:49 | 2275692 | AH7 | 48694014 | REFLEX HYBRID | MONO AXIAL SCREW | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0
12 | 3 | IBD | 2013-03-20 08:57 | 2301710 | AVC | 48834514 | NULOCK | MONO AXIAL SCREW | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0
12 | 3 | IBD | 2013-03-20 09:03 | 2309207 | B2J | 48554408 | OASYS | BONE SCREW | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0
12 | 3 | IBD | 2013-03-20 09:06 | 2293347 | 67944 | 48345074A | SPACER PL | CAGE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 3 | IBD | 2013-03-20 09:52 | 2301708 | AVD | 48834512 | NULOCK | MONO AXIAL SCREW | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 3 | IBD | 2013-03-20 10:01 | 2275653 | AXT | 48644018 | REFLEX HYBRID | MONO AXIAL SCREW | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 3 | IBD | 2013-03-20 10:25 | 2275669 | 131065 | 48651348 | REFLEX HYBRID | PLATE | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0
12 | 3 | IBD | 2013-03-20 10:42 | 2301700 | AVF | 48834014 | NULOCK | MONO AXIAL SCREW | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 3 | IBD | 2013-03-20 10:52 | 2275680 | AR9 | 48654012 | REFLEX HYBRID | MONO AXIAL SCREW | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0
12 | 3 | IBD | 2013-03-20 13:55 | 2276340 | ADL | 48674014 | REFLEX HYBRID | MONO AXIAL SCREW | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
12 | 3 | IBD | 2013-03-20 15:52 | 2275573 | 132667 | 48552426 | OASYS | POLY AXIAL SCREW | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
12 | 3 | IBD | 2013-03-20 16:07 | 2294109 | 132658 | 48552418 | OASYS | POLY AXIAL SCREW | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 3 | IBD | 2013-03-20 23:01 | 2294306 | AZP | 48351100A | SPACER PL | CAGE | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0
12 | 3 | IBD | 2013-03-21 10:06 | 2263574 | 68490 | 48551100 | OASYS | HEAD | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 3 | IBD | 2013-03-21 11:18 | 2275687 | ATK | 48674016 | REFLEX HYBRID | MONO AXIAL SCREW | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0
12 | 3 | IBD | 2013-03-21 12:21 | 2309280 | 133106 | 48558318 | OASYS | POLY AXIAL SCREW | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
12 | 3 | IBD | 2013-03-21 14:04 | 2275652 | AXS | 48644016 | REFLEX HYBRID | MONO AXIAL SCREW | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
12 | 3 | IBD | 2013-03-21 16:02 | 2275740 | BA9 | 48351100 | UNILIF | CAGE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
12 | 3 | IBD | 2013-03-21 16:26 | 2309216 | B2M | 48554508 | OASYS | BONE SCREW | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
12 | 3 | IBD | 2013-03-21 23:19 | 2294291 | 68137 | 48322054A | SPACER AS | CAGE | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0
12 | 3 | IBD | 2013-03-22 00:19 | 2309000 | 132875 | 48811243A | NULOCK | PLATE | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
12 | 3 | IBD | 2013-03-22 08:04 | 2263568 | AJF | 48355080A | UNILIF | CAGE | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
12 | 3 | IBD | 2013-03-22 11:05 | 2329931 | 133812 | 48556332 | OASYS | POLY AXIAL SCREW | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0
12 | 3 | IBD | 2013-03-22 11:32 | 2275454 | ATM | 48814012 | NULOCK | MONO AXIAL SCREW | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 3 | IBD | 2013-03-22 15:22 | 2294217 | ARF | 48694014 | REFLEX HYBRID | MONO AXIAL SCREW | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0
12 | 3 | IBD | 2013-03-22 15:30 | 2270641 | 132291 | 6741204a | SOLIS | COMPO CAGE | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 3 | TL | 2013-03-18 09:31 | 2317996 | 133115 | 48134535 | XIA 4.5 | MONO AXIAL SCREW | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0
12 | 3 | TL | 2013-03-18 09:43 | 2302389 | AUZ | 48481480 | MANTIS LONG CONSTRUCT | PRE-BENT ROD | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 3 | TL | 2013-03-18 10:00 | 2276991 | ASN | 48487130 | MANTIS LONG CONSTRUCT | STRAIGHT ROD | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0
12 | 3 | TL | 2013-03-18 10:17 | 2276973 | AG9 | 48481200 | MANTIS LONG CONSTRUCT | PRE-BENT ROD | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 3 | TL | 2013-03-18 11:12 | 2302314 | B3F | 48233480 | XIA III TITANIUM | STRAIGHT ROD | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 3 | TL | 2013-03-18 12:12 | 2270972 | 133007 | 48285535B | MANTIS | HEAD | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 3 | TL | 2013-03-18 12:31 | 2296092 | 131402 | 486614215B | RADIUS | OTHER COMPONENTS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
12 | 3 | TL | 2013-03-18 13:09 | 2325445 | 68528 | 03821530B | XIA II TITANIUM | BONE SCREW | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 3 | TL | 2013-03-18 13:52 | 2266449 | 133144 | 486612640 | RADIUS | CANULATED POLY AXIAL SCREW | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
12 | 3 | TL | 2013-03-18 14:03 | 2277036 | AV3 | 486613602 | RADIUS | STRAIGHT ROD | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 3 | TL | 2013-03-18 14:12 | 2277014 | 133477 | 486611640 | RADIUS | POLY AXIAL SCREW | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
12 | 3 | TL | 2013-03-18 15:03 | 2302497 | 68404 | 4107138 | MAC | COMPO CONNECTOR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 3 | TL | 2013-03-18 15:46 | 2302437 | 68463 | 48900635 | TRIO | MONO AXIAL SCREW | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 3 | TL | 2013-03-19 03:38 | 2322695 | 133673 | 48288745B | AUGMENTABLE MANTIS | HEAD | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 3 | TL | 2013-03-19 07:39 | 2320544 | 133754 | 48145055A | XIA 4.5 | BONE SCREW | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 3 | TL | 2013-03-19 08:18 | 2277201 | 131932 | 48236017A | XIA III TITANIUM | CONNECTOR | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 3 | TL | 2013-03-19 10:02 | 2302517 | 133010 | 48145525B | XIA 4.5 | HEAD | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
12 | 3 | TL | 2013-03-19 11:30 | 2276982 | APF | 48486100 | MANTIS LONG CONSTRUCT | PRE-BENT ROD | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0
12 | 3 | TL | 2013-03-19 14:35 | 2322500 | 68586 | 03821655B | XIA II TITANIUM | BONE SCREW | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 3 | TL | 2013-03-19 15:00 | 2302468 | 68591 | 03821635B | XIA II TITANIUM | BONE SCREW | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 3 | TL | 2013-03-19 16:14 | 2277188 | AYZ | 48232480 | XIA III TITANIUM | STRAIGHT ROD | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
12 | 3 | TL | 2013-03-20 09:41 | 2302171 | 68434 | 48900550 | TRIO | MONO AXIAL SCREW | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 3 | TL | 2013-03-20 10:29 | 2266402 | 133322 | 48236028B | XIA III TITANIUM | CONNECTOR | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 3 | TL | 2013-03-20 11:34 | 2302174 | 68465 | 48900645 | TRIO | MONO AXIAL SCREW | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 3 | TL | 2013-03-20 14:16 | 2306943 | B4D | 48132601 | XIA VITALIUM | STRAIGHT ROD | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 3 | TL | 2013-03-20 14:57 | 2302180 | 68430 | 48900740 | TRIO | MONO AXIAL SCREW | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 3 | TL | 2013-03-20 15:18 | 2202999 | 133827 | 486610000 | RADIUS | BLOCKER | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
12 | 3 | TL | 2013-03-21 01:29 | 2295120 | 133627 | 482334076A | XIA DEFORMITY | HEAD | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0
12 | 3 | TL | 2013-03-21 08:23 | 2295126 | 133621 | 48236024A | XIA III TITANIUM | CONNECTOR | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 3 | TL | 2013-03-21 09:14 | 2302169 | 68433 | 48900540 | TRIO | MONO AXIAL SCREW | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 3 | TL | 2013-03-21 10:21 | 2277187 | B8E | 48232480 | XIA III TITANIUM | STRAIGHT ROD | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 3 | TL | 2013-03-21 10:36 | 2295119 | 133319 | 482334076A | XIA DEFORMITY | HEAD | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 3 | TL | 2013-03-21 10:39 | 2295121 | 133628 | 482334076A | XIA DEFORMITY | HEAD | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 3 | TL | 2013-03-21 12:59 | 2302525 | 68594 | 48146545A | XIA 4.5 | BONE SCREW | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 3 | TL | 2013-03-21 16:58 | 2329356 | 133724 | 48285630B | MANTIS | HEAD | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0
12 | 3 | TL | 2013-03-21 18:45 | 2236271 | 12E516 | 48236018A | XIA III TITANIUM | CONNECTOR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 3 | TL | 2013-03-21 21:34 | 2325481 | 133758 | 48147050A | XIA 4.5 | BONE SCREW | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 3 | TL | 2013-03-22 09:06 | 2306945 | B4C | 48132601 | XIA VITALIUM | STRAIGHT ROD | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 3 | TL | 2013-03-22 09:55 | 2302175 | 68524 | 48900645 | TRIO | MONO AXIAL SCREW | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0
12 | 3 | TL | 2013-03-22 12:03 | 2302176 | 68521 | 48900650 | TRIO | MONO AXIAL SCREW | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 3 | TL | 2013-03-22 14:13 | 2270967 | 133798 | 48285630B | MANTIS | HEAD | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 3 | TL | 2013-03-22 14:57 | 2302510 | 68596 | 48145025B | XIA 4.5 | HEAD | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 3 | TL | 2013-03-22 15:01 | 2302172 | 68522 | 48900640 | TRIO | MONO AXIAL SCREW | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 3 | TL | 2013-03-22 15:25 | 2296565 | 131393 | 48288001S | AUGMENTABLE MANTIS | OTHER INSTRUMENTS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9
12 | 3 | TL | 2013-03-22 15:43 | 2276996 | ASC | 48487480 | MANTIS LONG CONSTRUCT | STRAIGHT ROD | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0
13 | 3 | TL | 2013-03-25 10:42 | 2302173 | 68464 | 48900645 | TRIO | MONO AXIAL SCREW | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0
13 | 3 | TL | 2013-03-25 12:35 | 2302521 | 68597 | 48146530B | XIA 4.5 | HEAD | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0
13 | 3 | TL | 2013-03-25 12:54 | 2266516 | AMD | 4107002 | MAC | COMPO CONNECTOR | 0 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0
13 | 3 | TL | 2013-03-25 12:56 | 2202762 | 9AD | 4107002 | MAC | COMPO CONNECTOR | 0 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0
13 | 3 | TL | 2013-03-25 12:56 | 2266515 | A93 | 4107002 | MAC | COMPO CONNECTOR | 0 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0
13 | 3 | TL | 2013-03-25 13:04 | 2302281 | B8K | 48232480 | XIA III TITANIUM | STRAIGHT ROD | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 3 | TL | 2013-03-25 16:10 | 2320298 | 133070 | 48486740 | DIAPASON | MONO AXIAL SCREW | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 3 | TL | 2013-03-27 08:26 | 2277076 | B3B | 48130000 | XIA 4.5 | BLOCKER | 2 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0
13 | 3 | TL | 2013-03-27 11:38 | 2295054 | 134142 | 486614130 | RADIUS | CONNECTOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
13 | 3 | TL | 2013-03-27 11:49 | 2282023 | 134143 | 486614129 | RADIUS | CONNECTOR | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
13 | 3 | TL | 2013-03-27 12:28 | 2277077 | B3C | 48130000 | XIA 4.5 | BLOCKER | 0 | 9 | 3 | 6 | 1 | 0
13 | 3 | TL | 2013-03-27 15:29 | 2266314 | AFN | 48130000 | XIA 4.5 | BLOCKER | 0 | 1 | 5 | 8 | 0 | 0
13 | 3 | TL | 2013-03-27 16:49 | 2210367 | 12A174 | 48902025 | TRIO | CONNECTOR | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
13 | 3 | TL | 2013-03-28 09:39 | 2310371 | 134151 | 482802630A | MANTIS ES2 | HEAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
13 | 3 | TL | 2013-03-28 09:57 | 2302182 | 68466 | 48901640 | TRIO | MONO AXIAL SCREW | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 3 | TL | 2013-03-28 16:00 | 2296563 | 131391 | 48288001S | AUGMENTABLE MANTIS | OTHER INSTRUMENTS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9
13 | 3 | TL | 2013-03-29 06:54 | 2296814 | 134153 | 482804530A | MANTIS ES2 | HEAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
13 | 3 | TL | 2013-03-29 08:01 | 2310368 | 133857 | 482802630A | MANTIS ES2 | HEAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0
13 | 3 | TL | 2013-03-29 09:45 | 2310372 | 134152 | 482802630A | MANTIS ES2 | HEAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
13 | 3 | TL | 2013-03-29 11:06 | 2202051 | 9FM | 481321035 | XIA 4.5 | PRE-BENT ROD | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
13 | 3 | TL | 2013-03-29 11:06 | 2202054 | 9FH | 481321050 | XIA 4.5 | PRE-BENT ROD | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 3 | TL | 2013-03-29 11:08 | 2202058 | 9FG | 481321090 | XIA 4.5 | PRE-BENT ROD | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 3 | TL | 2013-03-29 11:08 | 2202061 | 9FJ | 481321120 | XIA 4.5 | PRE-BENT ROD | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 3 | TL | 2013-03-29 11:09 | 2202076 | 9FU | 481322120 | XIA 4.5 | PRE-BENT ROD | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 3 | TL | 2013-03-29 12:16 | 2325011 | 133762 | 48147030B | XIA 4.5 | HEAD | 0 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0
13 | 3 | TL | 2013-03-29 15:13 | 2296561 | 131389 | 48288001S | AUGMENTABLE MANTIS | OTHER INSTRUMENTS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55
13 | 3 | TL | 2013-03-29 15:14 | 2296562 | 131390 | 48288001S | AUGMENTABLE MANTIS | OTHER INSTRUMENTS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
13 | 3 | TL | 2013-03-29 15:51 | 2211814 | 67110 | 47110540 | TRIO | BONE SCREW | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
13 | 3 | IBD | 2013-03-25 06:21 | 2276577 | B8N | 48351090A | SPACER PL | CAGE | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0
13 | 3 | IBD | 2013-03-25 07:33 | 2263589 | 12E085 | 48811XXB | NULOCK | OTHER COMPONENTS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58
13 | 3 | IBD | 2013-03-25 08:56 | 2325967 | B5M | 48814016 | NULOCK | MONO AXIAL SCREW | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 3 | IBD | 2013-03-25 09:40 | 2275461 | B27 | 48814014 | NULOCK | MONO AXIAL SCREW | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 3 | IBD | 2013-03-25 13:47 | 2329886 | 133745 | 48291816C | VLIFT | BLOCKER | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0
13 | 3 | IBD | 2013-03-25 15:08 | 2275697 | AZW | 48694016 | REFLEX HYBRID | MONO AXIAL SCREW | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 3 | IBD | 2013-03-25 15:59 | 2309548 | 133620 | 48551102 | OASYS | HEAD | 0 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0
13 | 3 | IBD | 2013-03-25 16:57 | 2270650 | 131735 | 6741205c | SOLIS | COMPO CAGE | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 3 | IBD | 2013-03-25 21:55 | 2294075 | 131655 | 48811456A | NULOCK | PLATE | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
13 | 3 | IBD | 2013-03-26 06:25 | 2309501 | 68447 | 48322044A | SPACER AS | CAGE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
13 | 3 | IBD | 2013-03-26 06:57 | 2294298 | 68424 | 48324074A | SPACER AS | CAGE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 3 | IBD | 2013-03-26 10:17 | 2301606 | 132339 | 48811116A | NULOCK | PLATE | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
13 | 3 | IBD | 2013-03-26 10:34 | 2309382 | 132877 | 48811240A | NULOCK | PLATE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 3 | IBD | 2013-03-26 10:55 | 2294292 | 68356 | 48322054A | SPACER AS | CAGE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 3 | IBD | 2013-03-26 11:33 | 2294042 | 131649 | 48811112A | NULOCK | PLATE | 0 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0
13 | 3 | IBD | 2013-03-26 11:35 | 2309208 | B2D | 48554412 | OASYS | BONE SCREW | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 3 | IBD | 2013-03-26 12:00 | 2309364 | 132880 | 48811228A | NULOCK | PLATE | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 3 | IBD | 2013-03-26 12:09 | 2275483 | ARP | 48824014 | NULOCK | MONO AXIAL SCREW | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 3 | IBD | 2013-03-26 12:45 | 2294311 | ATF | 48353100A | SPACER PL | CAGE | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0
13 | 3 | IBD | 2013-03-26 15:20 | 2294085 | 131548 | 48811488A | NULOCK | PLATE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 3 | IBD | 2013-03-26 15:20 | 2301666 | 132342 | 48811348A | NULOCK | PLATE | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
13 | 3 | IBD | 2013-03-26 17:59 | 2270695 | 131226 | 6741406a | SOLIS | COMPO CAGE | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 3 | IBD | 2013-03-26 18:40 | 2270714 | 132309 | 6741408a | SOLIS | COMPO CAGE | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 3 | IBD | 2013-03-26 19:46 | 2294057 | 131652 | 48811230A | NULOCK | PLATE | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 3 | IBD | 2013-03-26 23:28 | 2270696 | 131751 | 6741406a | SOLIS | COMPO CAGE | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0
13 | 3 | IBD | 2013-03-27 09:03 | 2309253 | 132858 | 48556332 | OASYS | POLY AXIAL SCREW | 0 | 36 | 6 | 0 | 0 | 0
13 | 3 | IBD | 2013-03-27 09:24 | 2309416 | 132886 | 48811363A | NULOCK | PLATE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 3 | IBD | 2013-03-27 10:01 | 2293209 | 133772 | 48551102 | OASYS | HEAD | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 3 | IBD | 2013-03-27 10:55 | 2309506 | 68644 | 48340084A | SPACER PL | CAGE | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0
13 | 3 | IBD | 2013-03-27 12:10 | 2294148 | 132859 | 48558310 | OASYS | POLY AXIAL SCREW | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 3 | IBD | 2013-03-27 14:02 | 2275462 | B28 | 48814014 | NULOCK | MONO AXIAL SCREW | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0
13 | 3 | IBD | 2013-03-27 15:01 | 2309217 | 133980 | 48555320 | OASYS | POLY AXIAL SCREW | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 3 | IBD | 2013-03-27 16:05 | 2275488 | B2C | 48824016 | NULOCK | MONO AXIAL SCREW | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 3 | IBD | 2013-03-28 06:19 | 2324611 | 133555 | 48811224A | NULOCK | PLATE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 3 | IBD | 2013-03-28 06:35 | 2301660 | 132341 | 48811342A | NULOCK | PLATE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 3 | IBD | 2013-03-28 10:58 | 2324593 | 133528 | 48558540 | OASYS | POLY AXIAL SCREW | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 3 | IBD | 2013-03-28 11:29 | 2275538 | 132303 | 48552312 | OASYS | POLY AXIAL SCREW | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 3 | IBD | 2013-03-28 12:47 | 2275455 | B25 | 48814012 | NULOCK | MONO AXIAL SCREW | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 3 | IBD | 2013-03-28 13:43 | 2294212 | AV6 | 48674016 | REFLEX HYBRID | MONO AXIAL SCREW | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0
13 | 3 | IBD | 2013-03-28 14:16 | 2294157 | 132818 | 48558532 | OASYS | POLY AXIAL SCREW | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 3 | IBD | 2013-03-28 14:23 | 2275608 | 130378 | 48558524 | OASYS | POLY AXIAL SCREW | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
13 | 3 | IBD | 2013-03-28 15:13 | 2275475 | B2B | 48824012 | NULOCK | MONO AXIAL SCREW | 2 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0
13 | 3 | IBD | 2013-03-28 15:33 | 2275484 | B2A | 48824014 | NULOCK | MONO AXIAL SCREW | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 3 | IBD | 2013-03-29 09:35 | 2309489 | 133522 | 6741407a | SOLIS | COMPO CAGE | 0 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0
13 | 3 | IBD | 2013-03-29 11:18 | 2309405 | 132885 | 48811354A | NULOCK | PLATE | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0
13 | 3 | IBD | 2013-03-29 11:30 | 2309412 | 132887 | 48811357A | NULOCK | PLATE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 3 | IBD | 2013-03-29 11:51 | 2333565 | BBF | 48844018 | NULOCK | MONO AXIAL SCREW | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 3 | IBD | 2013-03-29 12:32 | 2293620 | ATU | 48814512 | NULOCK | MONO AXIAL SCREW | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 3 | IBD | 2013-03-29 12:47 | 2309035 | B9A | 48824010 | NULOCK | MONO AXIAL SCREW | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 3 | IBD | 2013-03-29 12:59 | 2309045 | B8U | 48834016 | NULOCK | MONO AXIAL SCREW | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 3 | IBD | 2013-03-29 14:10 | 2301696 | AVG | 48834012 | NULOCK | MONO AXIAL SCREW | 0 | 29 | 10 | 0 | 0 | 0
13 | 3 | IBD | 2013-03-29 14:19 | 2301718 | B8Z | 48844014 | NULOCK | MONO AXIAL SCREW | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 3 | IBD | 2013-03-29 14:28 | 2331717 | B9Z | 48834010 | NULOCK | MONO AXIAL SCREW | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 3 | IBD | 2013-03-29 14:51 | 2301725 | B93 | 48844016 | NULOCK | MONO AXIAL SCREW | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 3 | IBD | 2013-03-29 15:19 | 2275485 | B6D | 48824014 | NULOCK | MONO AXIAL SCREW | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 4 | TL | 2013-04-02 13:43 | 2297167 | 132252 | 48135045 | XIA 4.5 | MONO AXIAL SCREW | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 4 | TL | 2013-04-02 15:14 | 2277070 | 133927 | 48902010 | TRIO | CONNECTOR | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 4 | TL | 2013-04-02 23:00 | 2310374 | 134238 | 482802630A | MANTIS ES2 | HEAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
14 | 4 | TL | 2013-04-02 23:23 | 2310350 | 134235 | 482802430A | MANTIS ES2 | HEAD | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 4 | TL | 2013-04-03 02:34 | 2277208 | 133403 | 48236043B | XIA III TITANIUM | CONNECTOR | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 4 | TL | 2013-04-03 07:29 | 2310373 | 134237 | 482802630A | MANTIS ES2 | HEAD | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 4 | TL | 2013-04-03 08:36 | 2296815 | 134244 | 482804530A | MANTIS ES2 | HEAD | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 4 | TL | 2013-04-03 09:42 | 2336296 | BD8 | 486615045 | RADIUS | PRE-BENT ROD | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 4 | TL | 2013-04-03 09:58 | 2336338 | BDC | 486615035 | RADIUS | PRE-BENT ROD | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 4 | TL | 2013-04-03 13:48 | 2211425 | 9KE | 482360XXE | XIA III TITANIUM | CONNECTOR | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 4 | TL | 2013-04-03 13:53 | 2311188 | 133801 | 48144525B | XIA 4.5 | HEAD | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 4 | TL | 2013-04-03 14:24 | 2322566 | B48 | 48133050 | XIA 4.5 | STRAIGHT ROD | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 4 | TL | 2013-04-03 14:28 | 2322569 | B45 | 48133080 | XIA 4.5 | STRAIGHT ROD | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 4 | TL | 2013-04-03 15:07 | 2265296 | AKB | 486615060 | RADIUS | PRE-BENT ROD | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 4 | TL | 2013-04-03 15:35 | 2322568 | B46 | 48133070 | XIA 4.5 | STRAIGHT ROD | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 4 | TL | 2013-04-03 15:53 | 2322571 | B43 | 48133100 | XIA 4.5 | STRAIGHT ROD | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 4 | TL | 2013-04-03 16:28 | 2202055 | 9FF | 481321060 | XIA 4.5 | PRE-BENT ROD | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 4 | TL | 2013-04-03 17:01 | 2239231 | 9VJ | 48221525AC | XIA II STAINLESS STEEL | MONO AXIAL SCREW | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 4 | TL | 2013-04-04 02:55 | 2277225 | B85 | 4107001 | MAC | COMPO CONNECTOR | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 4 | TL | 2013-04-04 08:42 | 2305543 | B36 | 6260660 | TECHTONIX | BONE SCREW | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 4 | TL | 2013-04-04 09:14 | 2322567 | B47 | 48133060 | XIA 4.5 | STRAIGHT ROD | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 4 | TL | 2013-04-04 09:15 | 2322564 | B4A | 48133030 | XIA 4.5 | STRAIGHT ROD | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 4 | TL | 2013-04-04 09:27 | 2305541 | B33 | 6260645 | TECHTONIX | BONE SCREW | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 4 | TL | 2013-04-04 10:45 | 2302096 | 133856 | 48236053 | XIA III TITANIUM | CONNECTOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
14 | 4 | TL | 2013-04-04 12:17 | 2305547 | B35 | 6262540 | TECHTONIX | BONE SCREW | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 4 | TL | 2013-04-04 14:08 | 2322565 | B49 | 48133040 | XIA 4.5 | STRAIGHT ROD | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 4 | TL | 2013-04-04 14:27 | 2305536 | B34 | 6260630 | TECHTONIX | BONE SCREW | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 4 | TL | 2013-04-04 15:39 | 2296782 | 134236 | 482802530A | MANTIS ES2 | HEAD | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 4 | TL | 2013-04-04 16:23 | 2302396 | 134216 | 486611335 | RADIUS | POLY AXIAL SCREW | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
14 | 4 | TL | 2013-04-05 09:57 | 2277069 | 133146 | 48902010 | TRIO | CONNECTOR | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
14 | 4 | TL | 2013-04-05 10:10 | 2277368 | 131272 | 4866110007 | RADIUS | HEAD | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 4 | TL | 2013-04-05 11:11 | 2302177 | 68523 | 48900655 | TRIO | MONO AXIAL SCREW | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0
14 | 4 | TL | 2013-04-05 11:18 | 2239239 | 134222 | 48229400 | XIA DEFORMITY | BLOCKER | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 4 | TL | 2013-04-05 11:24 | 2305548 | B3M | 6262545 | TECHTONIX | BONE SCREW | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 4 | TL | 2013-04-05 11:59 | 2336757 | 68738 | 48146570A | XIA 4.5 | BONE SCREW | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 4 | TL | 2013-04-05 12:01 | 2302183 | 68467 | 48901650 | TRIO | MONO AXIAL SCREW | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 4 | TL | 2013-04-05 13:14 | 2302319 | BB4 | 48233480 | XIA III TITANIUM | STRAIGHT ROD | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 4 | TL | 2013-04-05 13:37 | 2270968 | 133799 | 48285630B | MANTIS | HEAD | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0
14 | 4 | TL | 2013-04-05 14:55 | 2277220 | BAS | 03822601 | XIA VITALIUM | STRAIGHT ROD | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 4 | IBD | 2013-04-02 16:43 | 2332528 | BAH | 48375074A | LATERAL APPROACH | COMPO CAGE | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 4 | IBD | 2013-04-02 17:32 | 2324804 | 68502 | 48322094A | SPACER AS | CAGE | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
14 | 4 | IBD | 2013-04-03 09:08 | 2301804 | 68458 | 48345100A | SPACER PL | CAGE | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 4 | IBD | 2013-04-03 09:48 | 2301803 | 68459 | 48345084A | SPACER PL | CAGE | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 4 | IBD | 2013-04-03 11:49 | 2294099 | 68050 | 48551075A | OASYS | PLATE | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0
14 | 4 | IBD | 2013-04-03 12:15 | 2309399 | 132884 | 48811351A | NULOCK | PLATE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 4 | IBD | 2013-04-03 13:18 | 2294305 | B8P | 48351090A | SPACER PL | CAGE | 0 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0
14 | 4 | IBD | 2013-04-03 13:51 | 2318042 | AZZ | 48654012 | REFLEX HYBRID | MONO AXIAL SCREW | 0 | 32 | 3 | 0 | 1 | 0
14 | 4 | IBD | 2013-04-03 14:15 | 2324818 | 68506 | 48324050A | SPACER AS | CAGE | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0
14 | 4 | IBD | 2013-04-03 14:51 | 2322691 | BBP | 48395110A | UNILIF | CAGE | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 4 | IBD | 2013-04-03 15:45 | 2275658 | 130841 | 48651122 | REFLEX HYBRID | PLATE | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
14 | 4 | IBD | 2013-04-03 15:46 | 2263446 | 12E190 | 48651351 | REFLEX HYBRID | PLATE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 4 | IBD | 2013-04-03 16:39 | 2309531 | 132796 | 48392114A | NAVIGATOR | CAGE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
14 | 4 | IBD | 2013-04-03 20:27 | 2294034 | 133725 | 48292225C | VLIFT | BLOCKER | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 4 | IBD | 2013-04-03 20:33 | 2294317 | AVU | 48480100A | UNILIF | CAGE | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
14 | 4 | IBD | 2013-04-03 21:51 | 2263666 | AGR | 48353114a | SPACER PL | CAGE | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 4 | IBD | 2013-04-04 00:52 | 2301800 | 68646 | 48340094A | SPACER PL | CAGE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 4 | IBD | 2013-04-04 01:44 | 2309504 | 68645 | 48340074A | SPACER PL | CAGE | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0
14 | 4 | IBD | 2013-04-04 01:55 | 2324854 | 68677 | 48345098A | SPACER PL | CAGE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 4 | IBD | 2013-04-04 08:41 | 2294197 | 131256 | 48651345 | REFLEX HYBRID | PLATE | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0
14 | 4 | IBD | 2013-04-04 08:53 | 2301569 | 131976 | 48651226 | REFLEX HYBRID | PLATE | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
14 | 4 | IBD | 2013-04-04 08:55 | 2309046 | B8X | 48834018 | NULOCK | MONO AXIAL SCREW | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 4 | IBD | 2013-04-04 09:50 | 2275655 | 131185 | 48651112 | REFLEX HYBRID | PLATE | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0
14 | 4 | IBD | 2013-04-04 10:07 | 2275672 | 130839 | 48651357 | REFLEX HYBRID | PLATE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 4 | IBD | 2013-04-04 10:18 | 2275657 | 131188 | 48651116 | REFLEX HYBRID | PLATE | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0
14 | 4 | IBD | 2013-04-04 11:11 | 2294095 | 133304 | 48551074 | OASYS | CONNECTOR | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
14 | 4 | IBD | 2013-04-04 13:19 | 2293210 | 133773 | 48551102 | OASYS | HEAD | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0
14 | 4 | IBD | 2013-04-04 15:05 | 2309119 | BB7 | 48552040 | OASYS | STRAIGHT ROD | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 4 | IBD | 2013-04-04 15:42 | 2324827 | 68505 | 48324070A | SPACER AS | CAGE | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0
14 | 4 | IBD | 2013-04-04 16:15 | 2275509 | B3A | 48551000 | OASYS | BLOCKER | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 4 | IBD | 2013-04-05 02:47 | 2263575 | 68583 | 48551100 | OASYS | HEAD | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 4 | IBD | 2013-04-05 09:14 | 2275505 | AWZ | 48551000 | OASYS | BLOCKER | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
14 | 4 | IBD | 2013-04-05 11:38 | 2332516 | BAE | 48844014 | NULOCK | MONO AXIAL SCREW | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 4 | B2 | 2013-04-03 14:28 | 2237354 | 68579 | 874004B | SOLIS | OTHER INSTRUMENTS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
14 | 4 | B2 | 2013-04-04 18:19 | 2305879 | 131981 | 48231301D | XIA III TITANIUM | HANDLE -RACHET HANDLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 4 | B2 | 2013-04-05 09:49 | 2268602 | 133788 | 48560032 | OASYS | CHISEL-RASP-CURETTE | 0 | 4 | 0 | 0 | 0
14 | 4 | B2 | 2013-04-05 10:11 | 2280793 | 133795 | 48287002 | AUGMENTABLE MANTIS | TEMPLATE-TRIAL | 0 | 6 | 0 | 0 | 0
14 | 4 | B2 | 2013-04-05 12:52 | 2274639 | 68691 | 48047032AB | XIA II TITANIUM | OTHER INSTRUMENTS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
14 | 4 | B2 | 2013-04-05 13:06 | 2300666 | 68692 | 48365000A | RELIANCE C | OTHER INSTRUMENTS | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
14 | 4 | B2 | 2013-04-05 13:52 | 2300661 | 68693 | 48350911AA | SPACER PL | OTHER INSTRUMENTS | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
14 | 4 | B2 | 2013-04-05 16:20 | 2300701 | 134097 | 48770905AA | NULOCK | OTHER INSTRUMENTS | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
14 | 4 | B2 | 2013-04-05 22:35 | 2300621 | 134106 | 48061001D | RELIANCE LITE | OTHER INSTRUMENTS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
15 | 4 | IBD | 2013-04-08 07:46 | 2293211 | 134043 | 48551102 | OASYS | HEAD | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 4 | IBD | 2013-04-08 09:22 | 2279674 | AUC | 48485164A | UNILIF | CAGE | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
15 | 4 | IBD | 2013-04-08 15:44 | 2294199 | 131627 | 48651351 | REFLEX HYBRID | PLATE | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0
15 | 4 | IBD | 2013-04-08 15:57 | 2275676 | 130843 | 48651468 | REFLEX HYBRID | PLATE | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0
15 | 4 | IBD | 2013-04-08 16:16 | 2270712 | 134202 | 6741408 | SOLIS | CAGE | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0
15 | 4 | IBD | 2013-04-09 09:05 | 2301780 | 134113 | 6741204a | SOLIS | COMPO CAGE | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 4 | IBD | 2013-04-09 09:33 | 2294220 | AZV | 48694014 | REFLEX HYBRID | MONO AXIAL SCREW | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
15 | 4 | IBD | 2013-04-09 09:56 | 2337889 | 134455 | 48292237 | VLIFT | CAGE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
15 | 4 | IBD | 2013-04-09 09:59 | 2324906 | 134424 | 48392124A | NAVIGATOR | CAGE | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
15 | 4 | IBD | 2013-04-09 10:10 | 2309268 | 133776 | 48557414 | OASYS | POLY AXIAL SCREW | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 4 | IBD | 2013-04-09 10:11 | 2318998 | AZF | 48480090A | UNILIF | CAGE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 4 | IBD | 2013-04-09 14:35 | 2275549 | 132761 | 48552314 | OASYS | POLY AXIAL SCREW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 4 | IBD | 2013-04-09 14:45 | 2279637 | 68351 | 48345074A | SPACER PL | CAGE | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 4 | IBD | 2013-04-09 14:47 | 2275456 | B26 | 48814012 | NULOCK | MONO AXIAL SCREW | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 4 | IBD | 2013-04-09 14:50 | 2332702 | BC8 | 48844014 | NULOCK | MONO AXIAL SCREW | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 4 | IBD | 2013-04-09 15:00 | 2301719 | B94 | 48844014 | NULOCK | MONO AXIAL SCREW | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 4 | IBD | 2013-04-10 05:09 | 2263590 | 12E086 | 48811XXB | NULOCK | OTHER COMPONENTS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125
15 | 4 | IBD | 2013-04-10 15:04 | 2293969 | B63 | 6731084S | OIC PEEK | CAGE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
15 | 4 | IBD | 2013-04-10 15:14 | 2340570 | 134650 | 48392134A | NAVIGATOR | CAGE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 4 | IBD | 2013-04-10 15:53 | 2276582 | AZH | 48353064a | SPACER PL | CAGE | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0
15 | 4 | IBD | 2013-04-11 09:11 | 2309259 | 133782 | 48557312 | OASYS | POLY AXIAL SCREW | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 4 | IBD | 2013-04-11 13:51 | 2294258 | BBS | 48350070A | UNILIF | CAGE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 4 | IBD | 2013-04-11 13:51 | 2331802 | 68681 | 48322114A | SPACER AS | CAGE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 4 | IBD | 2013-04-11 14:12 | 2294106 | 133612 | 48552326 | OASYS | POLY AXIAL SCREW | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0
15 | 4 | IBD | 2013-04-11 16:23 | 2310865 | 132957 | 48552440 | OASYS | POLY AXIAL SCREW | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
15 | 4 | IBD | 2013-04-11 16:40 | 2309289 | 133533 | 48558416 | OASYS | POLY AXIAL SCREW | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
15 | 4 | IBD | 2013-04-12 04:13 | 2309376 | 132881 | 48811234A | NULOCK | PLATE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 4 | IBD | 2013-04-12 08:48 | 2309257 | 133815 | 48556338 | OASYS | POLY AXIAL SCREW | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 4 | IBD | 2013-04-12 09:41 | 2309992 | B29 | 48814518 | NULOCK | MONO AXIAL SCREW | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 4 | TL | 2013-04-08 07:56 | 2325444 | 68707 | 03821440B | XIA II TITANIUM | BONE SCREW | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 4 | TL | 2013-04-08 08:48 | 2325480 | 68653 | 48146560A | XIA 4.5 | BONE SCREW | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 4 | TL | 2013-04-08 09:18 | 2325009 | 134024 | 48147045A | XIA 4.5 | BONE SCREW | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 4 | TL | 2013-04-08 10:21 | 2302518 | 68735 | 48145530A | XIA 4.5 | BONE SCREW | 0 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0
15 | 4 | TL | 2013-04-08 13:01 | 2296822 | 134428 | 482804630A | MANTIS ES2 | HEAD | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 4 | TL | 2013-04-08 13:29 | 2296830 | 134441 | 482804730A | MANTIS ES2 | HEAD | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
15 | 4 | TL | 2013-04-08 15:38 | 2296821 | 134429 | 482804630A | MANTIS ES2 | HEAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
15 | 4 | TL | 2013-04-08 15:50 | 2331759 | 134038 | 48134525 | XIA 4.5 | MONO AXIAL SCREW | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 4 | TL | 2013-04-08 16:04 | 2323766 | 133400 | 03828535 | XIA DEFORMITY | MONO AXIAL SCREW | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | Oui | FCO, Ø ext cortical, retour en arrière effectué, vibration sur le débit | RAS, prévue dans le plan de contrôle, retour en arrière
15 | 4 | TL | 2013-04-08 16:27 | 2337063 | BEX | 486615040 | RADIUS | PRE-BENT ROD | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
15 | 4 | TL | 2013-04-08 20:13 | 2296824 | 134431 | 482804630A | MANTIS ES2 | HEAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
15 | 4 | TL | 2013-04-09 10:15 | 2271655 | 134550 | 486611745 | RADIUS | POLY AXIAL SCREW | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
15 | 4 | TL | 2013-04-09 11:33 | 2296823 | 134430 | 482804630A | MANTIS ES2 | HEAD | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 4 | TL | 2013-04-09 11:35 | 2296825 | 134432 | 482804630A | MANTIS ES2 | HEAD | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 4 | TL | 2013-04-09 13:06 | 2203126 | 131382 | 486610000A | RADIUS | BLOCKER | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1
15 | 4 | TL | 2013-04-09 17:50 | 2298100 | 134023 | 48285630B | MANTIS | HEAD | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 4 | TL | 2013-04-10 10:30 | 2319714 | 68595 | 48221535AA | XIA II STAINLESS STEEL | BONE SCREW | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 4 | TL | 2013-04-10 11:17 | 2265295 | AKD | 486615030 | RADIUS | PRE-BENT ROD | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
15 | 4 | TL | 2013-04-10 12:02 | 2277222 | APH | 4107001 | MAC | COMPO CONNECTOR | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 4 | TL | 2013-04-10 13:12 | 2325211 | 134546 | 486611450A | RADIUS | BONE SCREW | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 4 | TL | 2013-04-10 14:07 | 2277074 | 134013 | 48902015 | TRIO | CONNECTOR | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0
15 | 4 | TL | 2013-04-10 14:54 | 2329454 | B8A | 482806035 | MANTIS ES2 | PRE-BENT ROD | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0
15 | 4 | TL | 2013-04-10 23:02 | 2325209 | 134545 | 486611445A | RADIUS | BONE SCREW | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 4 | TL | 2013-04-11 00:14 | 2325214 | 134314 | 486611535A | RADIUS | BONE SCREW | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 4 | TL | 2013-04-11 02:22 | 2302469 | 68659 | 03821640B | XIA II TITANIUM | BONE SCREW | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 4 | TL | 2013-04-11 07:32 | 2338803 | 134590 | 482804630A | MANTIS ES2 | HEAD | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0
15 | 4 | TL | 2013-04-11 07:47 | 2297544 | 134587 | 482804430A | MANTIS ES2 | HEAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
15 | 4 | TL | 2013-04-11 11:10 | 2338796 | 134588 | 482804530A | MANTIS ES2 | HEAD | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
15 | 4 | TL | 2013-04-11 13:14 | 2325221 | 134547 | 486611640A | RADIUS | BONE SCREW | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 4 | TL | 2013-04-11 17:35 | 2311167 | 68661 | 03821540B | XIA II TITANIUM | BONE SCREW | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 4 | TL | 2013-04-12 00:20 | 2277408 | 67922 | 48146530A | XIA 4.5 | BONE SCREW | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 4 | TL | 2013-04-12 01:02 | 2295112 | 132642 | 48147530A | XIA 4.5 | BONE SCREW | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 4 | TL | 2013-04-12 06:30 | 2296826 | 134589 | 482804630A | MANTIS ES2 | HEAD | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 4 | TL | 2013-04-12 07:04 | 2332361 | 134586 | 482802730A | MANTIS ES2 | HEAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
15 | 4 | TL | 2013-04-12 11:42 | 2310375 | 134585 | 482802630A | MANTIS ES2 | HEAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
15 | 4 | TL | 2013-04-12 11:47 | 2277075 | 134014 | 48902015 | TRIO | CONNECTOR | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
15 | 4 | TL | 2013-04-12 12:03 | 2310376 | 134708 | 482802630A | MANTIS ES2 | HEAD | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 4 | TL | 2013-04-12 12:20 | 2266316 | AFP | 48130000 | XIA 4.5 | BLOCKER | 0 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0
15 | 4 | TL | 2013-04-12 12:28 | 2203127 | 131383 | 486610000A | RADIUS | BLOCKER | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 4 | TL | 2013-04-12 12:49 | 2329457 | B8C | 482806060 | MANTIS ES2 | PRE-BENT ROD | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 4 | TL | 2013-04-12 14:10 | 2329458 | B89 | 482806065 | MANTIS ES2 | PRE-BENT ROD | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 4 | TL | 2013-04-12 14:15 | 2302270 | BAX | 48232480 | XIA III TITANIUM | STRAIGHT ROD | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 4 | TL | 2013-04-12 14:24 | 2329456 | B8B | 482806050 | MANTIS ES2 | PRE-BENT ROD | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 4 | TL | 2013-04-12 15:10 | 2329455 | B8D | 482806040 | MANTIS ES2 | PRE-BENT ROD | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 4 | TL | 2013-04-12 22:58 | 2311168 | 68660 | 03821645B | XIA II TITANIUM | BONE SCREW | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 4 | B2 | 2013-04-08 10:02 | 2274739 | 134417 | 486619030 | RADIUS | TAP-DRILL-SQUARE AWL-PROBE | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
15 | 4 | B2 | 2013-04-08 12:27 | 2300704 | 134100 | 48770905AA | NULOCK | OTHER INSTRUMENTS | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
15 | 4 | B2 | 2013-04-09 10:52 | 2280792 | 133794 | 48287001 | AUGMENTABLE MANTIS | TEMPLATE-TRIAL | 0 | 2 | 0 | 0 | 1
15 | 4 | B2 | 2013-04-09 13:21 | 2332569 | 134420 | 486619010 | RADIUS | TAP-DRILL-SQUARE AWL-PROBE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
15 | 4 | B2 | 2013-04-09 14:45 | 2300657 | 133408 | 48328200A | ANCHOR C | OTHER INSTRUMENTS | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 4 | B2 | 2013-04-10 13:29 | 2274630 | 68690 | 48510400ACA | REFLEX HYBRID | OTHER INSTRUMENTS | 0 | 9 | 0 | 0 | 0
15 | 4 | B2 | 2013-04-11 02:48 | 2300662 | 68762 | 48350951BA | SPACER PL | OTHER INSTRUMENTS | 0 | 28 | 4 | 0 | 0
15 | 4 | B2 | 2013-04-11 13:11 | 2274620 | 134606 | 48287033F | MANTIS | SCREWDRIVER-SHAFT | 0 | 4 | 0 | 0 | 0
15 | 4 | B2 | 2013-04-11 14:12 | 2323316 | B3Y | 48281202 | MANTIS ES2 | OTHER INSTRUMENTS | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
15 | 4 | B2 | 2013-04-12 09:42 | 2300672 | 134608 | 48389300AB | SPACER TL | OTHER INSTRUMENTS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
15 | 4 | B2 | 2013-04-12 10:52 | 2274636 | 68765 | 48350952BB | SPACER PL | OTHER INSTRUMENTS | 0 | 7 | 0 | 0 | 0
15 | 4 | B2 | 2013-04-12 16:19 | 2237202 | 133679 | 48560030 | OASYS | TEMPLATE-TRIAL | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
15 | 4 | B2 | 2013-04-12 22:56 | 2300673 | 134609 | 48389300AB | SPACER TL | OTHER INSTRUMENTS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0

## FAC
BASE FAC INTERNES PLANT B1 1er semestre 2013
[38 empty] | Aspect | 376
[38 empty] | Anodisation | 5
[27 empty] | Anomalies PROD | [10 empty] | Identification | 21
|  | E x t r a c t i o n s M . E . S (faire un copier coller via le rapport du MES) | [35 empty] | Forme | 103
Sem | Cell | Date | FAC | ID | LOT | Ref | Famille | s/famille | Ressource (s/traitant) | Qté contrôlée | Qté NC | Type défaut | Commentaire opérateur | Commentaire QA | Statut FAC Maj : Majeur Min : Mineur NJ : Non justifiée | Récurrence sur 5 lots en amont | Qté SCRAP | Qté dérogée | Qté Retouche / reprise | Qté 40aine | Qté conforme | Statut article | Cause Pour Défaut majeur uniquement | Action mise en place | Anomalie prévue au plan de contrôle (défauts majeurs uniquements) | Mélange (mettre X si il s'agit d'un mélange) | ASPECT - FORME | IDENTIFICATION | DIMENSIONNEL | SUIVI | DOCUMENTAIRE | AUTRE | EMBALLAGE | ANODISATION | Compté dans indicateurs |  | RECURRENCE | Produit / Product | 29
[35 empty] | OUI / NON | Si NON, justifer |  | Lg 151.5 | 1
1 | IBD | 2013-01-02 13:41 | 2263363 - 00020 | 2263363 | 12E484 | 48552314 | OASYS | POLY AXIAL SCREW |  | 300 | 10 |  | manque 10 pcs. 2 fois a la balance et une fois manuellement | Rebuts | Mineur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Lg 2.49 | 2
1 | IBD | 2013-01-02 13:41 | 2262041 - 00015 | 2262041 | 67509 | 67315098S | OIC PEEK | CAGE |  | 15 | 1 |  | Manque 1 piéce | Rebut | Mineur | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | Largeur 2.49 | 2
1 | IBD | 2013-01-04 13:01 | 2263345 - 00050 | 2263345 | A72 | 48551000 | OASYS | BLOCKER |  | 1000 | 10 |  | il manque 10 pieces a L'OP50: comptage à la balance + comptage manuel + vérification flux et ticket réalisés=>R.A.S. | 10 pièces (petite taille) introuvables déclarées perdues après investigation dans le flux | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | Lg dents 0.95 (x4) | 2
4 | TL | 2013-01-25 13:26 | 2203084 - 00030 | 2203084 | 67699 | 48220103 | XIA II STAINLESS STEEL | CONNECTOR |  | 15 | 15 |  | 30 pieces emballées pour 15 demandées dans le MES . dont 1 piece ou il manque un verrou 29 pieces conforme. | 15 pièces en références 48220103 nécessite 30 composants 48220103A , conformément au plan . Pour la pièces ou il manque un verrous celle-ci est rebutée . 14 pièces conformes en libération de cette FAC pour poursuite du proces | Mineur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 300 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | Lg dents 0.95 | 2
4 | IBD | 2013-01-23 14:01 | 2275684 - 00070 | 2275684 | ADM | 48674014 | REFLEX HYBRID | MONO AXIAL SCREW |  | 299 | 1 |  | il manque une vis (Perdue). | Pas d'erreur de comptage (ticket de comptage OK). Vérification du flux, pièce non retrouvée. Pièce perdue. Un détrompage est prévu sur cette réf et les réf similaires. | Mineur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | Hexa 5 | 1
5 | TL | 2013-01-28 09:11 | 2266435 - 00110 | 2266435 | A6J | 48487190 | MANTIS LONG CONSTRUCT | STRAIGHT ROD |  | 20 | 20 |  | manque TURD220T01. | Rupture de stock sur composants d'emballage suivre gamme de reprise après réapprovisionement | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 300 | [10 empty] | 11 |  |  |  |  | Aspect général | 4
7 | TL | 2013-02-08 12:03 | 2048303 - 00060 | 2048303 | 126781 | 48905022 | TRIO | SCREWDRIVER-SHAFT |  | 12 | 1 |  | MANQUE DECOUPE FIL SUR UNE PIECE | Rebut | Mineur | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |  |  |  |  | 2 | [10 empty] | Prévention mélange | 1
1 | IBD | 2013-01-04 12:58 | 2263466 - 00060 | 2263466 | 130020 | 48811226 | NULOCK | PLATE |  | 26 | 1 | Aspect | 1 pcs aspect choc sur le dessus de la pcs | Rebut | Mineur | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |  |  |  |  | 3 | [9 empty] | 376 | Ø 6 | 1
1 | IBD | 2013-01-04 12:59 | 2261992 - 00015 | 2261992 | 67638 | 6731004 | OIC PEEK | CAGE |  | 100 | 1 | Aspect | perçage Ø0.7 deformé. | Rebut (cellule PEEK) | Mineur | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |  |  |  |  | 8 | [9 empty] | 376 | Couleur | 11
1 | IBD | 2013-01-04 13:00 | 2198953 - 00060 | 2198953 | 130017 | 48811224 | NULOCK | PLATE |  | 19 | 1 | Aspect | 1 pcs aspect chocs sur une oreille | Rebut | Mineur | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |  |  |  |  | 3 | [9 empty] | 376 | Spring Bar | 4
8 | TL | 2013-02-20 11:44 | 2211192 - 00110 | 2211192 | 12C345 | 486614550 | RADIUS | CONNECTOR |  | 26 | 26 |  | manque 7 set screw | 2 pièces 486614550 rebutées pour pertes du composants 486614555A 24 pièces conformes pour poursuite du proces | Mineur | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 | 300 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | Couleur plaque | 6
9 | IBD | 2013-02-26 10:49 | 2204031 - 00090 | 2204031 | 98X | 48551070 | OASYS | CONNECTOR |  | 60 | 60 |  | manque 1 verrou | Une pièce référence 48551070 rebutée pour cause d'absence du composant 48551005 | Mineur | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 59 | 300 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | Filetage | 1
1 | TL | 2013-01-03 09:20 | 2211136 - 00060 | 2211136 | A2G | 48481480 | MANTIS LONG CONSTRUCT | PRE-BENT ROD |  | 60 | 11 | Aspect | sur 11pièces il y a des chocs sur le diamètre 6 de la tige. | Pieces conformes | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 300 |  |  |  |  | 3 | [9 empty] | 376 | Ø 4.33 | 2
1 | TL | 2013-01-03 09:20 | 2245291 - 00050 | 2245291 | A2A | 48481100 | MANTIS LONG CONSTRUCT | PRE-BENT ROD |  | 30 | 1 | Anodisation | 1 pièce avec anodisation non-conforme:Présence de tâches de colorisation situées sur le rayon 3.5 en bout de tige et sur le diamètre extérieur 6. 100% réalisé sur le reste des pièces:OK. | Rebut | Mineur | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |  |  |  |  | 11 | [9 empty] | 5 | Ball Sleeve | 1
1 | TL | 2013-01-03 09:20 | 2245291 - 00050 | 2245291 | A2A | 48481100 | MANTIS LONG CONSTRUCT | PRE-BENT ROD |  | 30 | 3 | Aspect | 1 pièce avec aspect non-conforme: Présence d'une trace d'usinage située sur le diamètre extérieur 6, côté opposé à l'hexagonal. 100% réalisé sur le reste des pièces:OK. | Rebuts | Mineur | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 300 |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 376 | LG 3 | 2
1 | TL | 2013-01-03 09:21 | 2211142 - 00080 | 2211142 | A5H | 48486045 | MANTIS LONG CONSTRUCT | PRE-BENT ROD |  | 200 | 1 | Aspect | Chocs sur le Ø extérieur de 6. | Rebut | Mineur | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |  |  |  |  | 3 | [9 empty] | 376 | LG 64.8 | 2
1 | TL | 2013-01-03 09:23 | 2239238 - 00060 | 2239238 | 12E512 | 48229400 | XIA DEFORMITY | BLOCKER |  | 100 | 2 | Aspect | 2 pieces avec chocs sur filet du S 10.Le TF 032 passe en forçant un peu. | Rebuts | Mineur | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 |  |  |  |  | 3 | [9 empty] | 376 | Longueur 64.8 | 2
1 | TL | 2013-01-03 09:23 | 2239243 - 00070 | 2239243 | 9ZP | 48220000F | XIA II STAINLESS STEEL | BLOCKER |  | 250 | 1 | Identification | Marquage éffectué sur la mauvaise face de la pièce. | Rebut | Mineur | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | [5 empty] | 4 | [8 empty] | 21 | HEX 2.8 | 5
1 | TL | 2013-01-03 09:24 | 2239244 - 00070 | 2239244 | 9ZR | 48220000F | XIA II STAINLESS STEEL | BLOCKER |  | 250 | 1 | Aspect | - Piéce avec des chocs importants au niveau de l'angle Ø5,1. | Rebut | Mineur | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 |  |  |  |  | 3 | [9 empty] | 376 | Ø 4.4 | 1
1 | TL | 2013-01-03 09:26 | 2211137 - 00100 | 2211137 | A2E | 48483050 | MANTIS LONG CONSTRUCT | PRE-BENT ROD |  | 50 | 46 | Aspect | 46 pièces NC. 43 pièces avec manque d'anodisation et/ou trace noire sur L2.6 + L1.9 3 pièces avec traces d'usinage sur Ø6 lot contrôlé à 100% => ok 4 pièces de bonnes. | Pieces conformes | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 300 |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 376 | Profil baïonnette | 3
1 | TL | 2013-01-03 09:28 | 2211141 - 00080 | 2211141 | A5G | 48486040 | MANTIS LONG CONSTRUCT | PRE-BENT ROD |  | 150 | 38 | Anodisation | 38 pièces avec anodisation non-conforme:Présence de tâches de colorisation situées sur l'hex 4,62 et sur le diamètre 3,8. Voir 2 pièces, isolées en poche, avec les plus importantes tâches de colorisation des 38 pièces non-conforme. 100% réalisé sur le reste des pièces:OK. | Pieces conformes | Mineur | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 40 | 300 | S/T |  |  |  | 11 | [9 empty] | 5 | Cote 3.53 | 6
1 | TL | 2013-01-03 09:28 | 2211141 - 00080 | 2211141 | A5G | 48486040 | MANTIS LONG CONSTRUCT | PRE-BENT ROD |  | 150 | 7 | Aspect | 5 pièces avec aspect non-conforme:Présence d'un téton situé sur le rayon 7 ,en bout de tige(côté Hex 4,62). 100 % réalisé sur le reste des pièces:ok. | 5 rebuts: presence de téton sur le r7 2 pieces conformes | Mineur | 0 |  |  |  | 0 | 40 | 300 |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 376 | Aspect #1 | 1
1 | TL | 2013-01-03 09:28 | 2266429 - 00050 | 2266429 | A6D | 48481050 | MANTIS LONG CONSTRUCT | PRE-BENT ROD |  | 50 | 50 | Aspect | 50 pièces NC avec manque d'anodisation sur la L1.9 et/ou sur la L2.6 lot contrôlé à 100% =>ok | Pieces conformes | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 300 |  |  |  |  | 12 | [9 empty] | 376 | Aspect #2 | 1
1 | TL | 2013-01-03 09:29 | 2245290 - 00070 | 2245290 | A28 | 48481080 | MANTIS LONG CONSTRUCT | PRE-BENT ROD |  | 50 | 1 | Aspect | un choc au bout de l'exagone. | Rebut | Mineur | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |  |  |  |  | 12 | [9 empty] | 376 | Colorisation | 2
1 | TL | 2013-01-03 09:29 | 2245289 - 00050 | 2245289 | A27 | 48481070 | MANTIS LONG CONSTRUCT | PRE-BENT ROD |  | 50 | 2 | Aspect | 2 pièces avec aspect non-conforme:Présence d'un choc sur l'hexagonal. 100% réalisé sur le reste des pièces:OK. | Rebuts | Mineur | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |  |  |  |  | 3 | [9 empty] | 376 | Revêtement noir | 1
1 | TL | 2013-01-03 09:30 | 2245300 - 00120 | 2245300 | A26 | 48483090 | MANTIS LONG CONSTRUCT | PRE-BENT ROD |  | 30 | 1 | Aspect | trâce d'usinage au niveau de la gorge Ø 3.80 | Piece conforme | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 300 |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 376 | Lg totale 8.3 | 1
1 | TL | 2013-01-03 09:39 | 2204137 - 00070 | 2204137 | 129820 | 48289730BA | MANTIS REDUX | HEAD |  | 149 | 1 | Forme | 1 pièce avec forme non-conforme:La forme intérieur sous le filetage ne correspond pas à celle du plan.Tête mantis pour vis de diamètre inférieur au diamètre 7,5=>Mélange. 100% réalisé sur le reste des pièces:OK. | Rebut | Mineur | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 699 |  |  |  |  | 10 | [9 empty] | 103 | Longueur 8.3 | 1
1 | TL | 2013-01-03 09:39 | 2200386 - 00080 | 2200386 | 12D984 | 48285535B | MANTIS | HEAD |  | 490 | 1 | Aspect | -Piéce avec une rayure importante sur le dessus de la tête au niveau du R0.75 . | Rebut | Mineur | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 |  |  |  |  | 2 | [9 empty] | 376 | Aspect - forme | 6
10 | TL | 2013-03-07 10:12 | 2310453 - 00050 | 2310453 | 133220 | 482804630A | MANTIS ES2 | HEAD |  | 92 | 1 |  | manque 1 piece | Rebut | Mineur | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 699 | [15 empty] | Longueur nom B | 1
11 | IBD | 2013-03-15 11:04 | 2294144 - 00040 | 2294144 | 131241 | 48557314 | OASYS | POLY AXIAL SCREW |  | 120 | 1 |  | manque 1 pièce aprés plusieurs recomptages | Rebut | Mineur | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | [15 empty] | Prés. Couleur | 2
1 | TL | 2013-01-04 12:57 | 2245301 - 00100 | 2245301 | A2C | 48483130 | MANTIS LONG CONSTRUCT | PRE-BENT ROD |  | 40 | 1 | Aspect | il y a 1 pièce avec un choc sur le diamètre 6 | Rebut | Mineur | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |  |  |  |  | 3 | [9 empty] | 376 | Carré 2.51 | 2
1 | TL | 2013-01-04 14:31 | 2236280 - 00070 | 2236280 | 12E540 | 486611640 | RADIUS | POLY AXIAL SCREW |  | 100 | 100 | Produit / Product | Traces ternes et foncées sur les têtes. Pièces les plus touchées mises en poche pour exemple. | Suivre gamme de reprise | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 300 |  |  |  |  | 11 | [9 empty] | 29 | Interface Instrument | 1
1 | B2 | 2013-01-02 15:11 | 2205257 - 00160 | 2205257 | 66704 | 03807026B | XIA II TITANIUM | OTHER INSTRUMENTS |  | 30 | 13 | Lg 151.5 | encombrement NC , relevé 249.5 et 250.43 pour 250.5 mini. | AEE, pas d'impact sur le produit fini. | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 800 | [14 empty] | 1 | Blocker | 2
1 | B2 | 2013-01-02 15:16 | 2230463 - 00020 | 2230463 | 12E610 | 48770800AA | NULOCK | SCREWDRIVER-SHAFT |  | 26 | 1 | Lg 2.49 | Cote relevée à 2.495 pour 2.490 maxi. | Pièces acceptées suite au re-contrôle conforme par production → "Le 02/01/2013 14:06 A l'opération ARNAUD Laurent - larnaud a écrit le commantaire suivant: Recontrôle conforme" | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 800 | [14 empty] | 2 | Couleurs | 2
1 | B2 | 2013-01-02 15:16 | 2230463 - 00020 | 2230463 | 12E610 | 48770800AA | NULOCK | SCREWDRIVER-SHAFT |  | 26 | 1 | Lg 2.49 | Cote relevée à 2.495 pour 2.490 maxi. | Pièces acceptées suite au re-contrôle conforme par production → "Le 02/01/2013 14:06 A l'opération ARNAUD Laurent - larnaud a écrit le commantaire suivant: Recontrôle conforme" | Non justifié, Observation | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 800 | [14 empty] | 2 | Ø B = 4 + détrompage | 1
1 | B2 | 2013-01-02 15:16 | 2230463 - 00020 | 2230463 | 12E610 | 48770800AA | NULOCK | SCREWDRIVER-SHAFT |  | 26 | 1 | Largeur 2.49 | Cote relevée à 2.495 pour 2.490 maxi | Pièces acceptées suite au re-contrôle conforme par production → "Le 02/01/2013 14:06 A l'opération ARNAUD Laurent - larnaud a écrit le commantaire suivant: Recontrôle conforme" | Non justifié, Observation | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 800 | [14 empty] | 2 | Ø4.17 tous les trous | 3
1 | B2 | 2013-01-02 15:16 | 2230463 - 00020 | 2230463 | 12E610 | 48770800AA | NULOCK | SCREWDRIVER-SHAFT |  | 26 | 1 | Largeur 2.49 | Cote relevée à 2.495 pour 2.490 maxi | Pièces acceptées suite au re-contrôle conforme par production → "Le 02/01/2013 14:06 A l'opération ARNAUD Laurent - larnaud a écrit le commantaire suivant: Recontrôle conforme" | Non justifié, Observation | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 800 | [14 empty] | 2 | MATIERE | 1
1 | B2 | 2013-01-02 16:30 | 2210072 - 00080 | 2210072 | 12A244 | 48361112 | RELIANCE AL | TEMPLATE-TRIAL |  | 13 | 13 | Produit / Product | Le marquage de la piece : N° de lot ,logo ,reference CE logo Raw Material (S) n'est pas à l'endroit indiqué comme sur le plan. | AEE, position du marquage acceptable, pas d'impact sur la traçabilité du produit. | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 300 | [14 empty] | 29 | PASSIVATION | 1
1 | B2 | 2013-01-03 08:10 | 2137613 - 00030 | 2137613 | 66262 | 48510810AA | REFLEX HYBRID | OTHER INSTRUMENTS |  | 60 | 7 | Lg dents 0.95 (x4) | Lg dents 0.95 nc relevé entre 0.971 et 0.982 pour 0.97 maxi. | AEE → "Le 02/01/2013 14:03 A l'opération ARNAUD Laurent - larnaud a écrit le commantaire suivant: Recontrôle au maxi, AEE" | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 800 | [14 empty] | 2 | FONCTIONNE. PREHENS° | 1
1 | B2 | 2013-01-03 08:10 | 2137613 - 00030 | 2137613 | 66262 | 48510810AA | REFLEX HYBRID | OTHER INSTRUMENTS |  | 60 | 7 | Lg dents 0.95 (x4) | Lg dents 0.95 nc relevé entre 0.971 et 0.982 pour 0.97 maxi. | AEE → "Le 02/01/2013 14:03 A l'opération ARNAUD Laurent - larnaud a écrit le commantaire suivant: Recontrôle au maxi, AEE" | Non justifié, Observation | 0 |  |  |  | 0 | 7 | 800 | [14 empty] | 2 | DHR | 5
1 | B2 | 2013-01-03 08:10 | 2137613 - 00030 | 2137613 | 66262 | 48510810AA | REFLEX HYBRID | OTHER INSTRUMENTS |  | 60 | 7 | Lg dents 0.95 | Lg dents 0.95 nc relevé entre 0.971 et 0.982 pour 0.97 maxi. | AEE → "Le 02/01/2013 14:03 A l'opération ARNAUD Laurent - larnaud a écrit le commantaire suivant: Recontrôle au maxi, AEE" | Non justifié, Observation | 0 |  |  |  | 0 | 7 | 800 | [14 empty] | 2 | Encombrement 203 | 1
1 | B2 | 2013-01-03 08:10 | 2137613 - 00030 | 2137613 | 66262 | 48510810AA | REFLEX HYBRID | OTHER INSTRUMENTS |  | 60 | 7 | Lg dents 0.95 | Lg dents 0.95 nc relevé entre 0.971 et 0.982 pour 0.97 maxi. | AEE → "Le 02/01/2013 14:03 A l'opération ARNAUD Laurent - larnaud a écrit le commantaire suivant: Recontrôle au maxi, AEE" | Non justifié, Observation | 0 |  |  |  | 0 | 7 | 800 | [14 empty] | 2 | Aspect moulage | 3
1 | B2 | 2013-01-03 09:47 | 2210070 - 00020 | 2210070 | 12A646 | 48237028 | XIA III TITANIUM | TORQUE WRENCH |  | 33 | 33 | Hexa 5 | LA BL041 ENTRE NEP | Pièces acceptées suite au re-contrôle de l'héxa de 5 conforme par QA au ME001 (1K 0009 02) + Contrôle avec la BL041K, la BL s'engage, forme hexa de 5 conforme + Contrôle fonctionnel conforme avec la BL062G et BL049J. (La BL041 et trop restrictive pour se contrôle, (DI métrologie en cours de traitement afin de revoir les tolérances de la BL). | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 300 | [14 empty] | 1 | Hex 8 | 1
1 | B2 | 2013-01-03 10:07 | 2204446 - 00130 | 2204446 | 12E066 | 48231301 | XIA III TITANIUM | HANDLE -RACHET HANDLE |  | 22 | 2 | Aspect | Le logo est décalé. | AEE, aspect visuellement acceptable. | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 300 | [14 empty] | 376 | Documentation | 3
1 | B2 | 2013-01-03 10:07 | 2204446 - 00130 | 2204446 | 12E066 | 48231301 | XIA III TITANIUM | HANDLE -RACHET HANDLE |  | 22 | 2 | Aspect | Le logo est décalé. | AEE, aspect visuellement acceptable. | Non justifié, Observation | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 300 | [14 empty] | 376 | Dureté | 2
1 | B2 | 2013-01-03 11:44 | 2167874 - 00050 | 2167874 | 12D573 | 48081807 | DECOMPRESSION TUBE | OTHER INSTRUMENTS |  | 35 | 35 | Aspect | 35 pièces : trace d'usinage sur Ø18 extérieur. | AEE, aspect visuellement acceptable. | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 199 | [14 empty] | 376 | Matière | 1
1 | B2 | 2013-01-04 08:39 | 2199907 - 00100 | 2199907 | 129193 | 48280097 | MANTIS ES2 | OTHER INSTRUMENTS |  | 34 | 2 | Aspect | 1 piéce avec un trou sur le manche. 1 piéce avec une craquelure haut du logo. | AEE, aspect manche visuellement acceptable. | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 199 | [14 empty] | 376 | Ø1.55 | 1
2 | TL | 2013-01-04 12:17 | 2265576 - 00070 | 2265576 | 110387 | 03807026 | XIA II TITANIUM | ANTI TORQUE KEY |  | 20 | 20 | Identification | pièces bonnes ne pas tenir compte erreur | Le 04/01/2013 11:58 A l'opération PEREIRA DE SA benjamin - bpereira a écrit le commantaire suivant: pièces bonnes ne pas tenir compte erreur | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 300 |  |  |  |  | 2 | [9 empty] | 21 | Prof chanfrein | 2
2 | TL | 2013-01-07 09:35 | 2266365 - 00040 | 2266365 | 130106 | 48146040 | XIA 4.5 | POLY AXIAL SCREW |  | 20 | 2 | Aspect général | Trace de frottement sur le Ø11 de la tête. | Rebuts | Mineur | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |  |  |  |  | 2 | [9 empty] | 4 | Profondeur carré | 1
2 | TL | 2013-01-07 09:36 | 2266354 - 00030 | 2266354 | 130103 | 48145035 | XIA 4.5 | POLY AXIAL SCREW |  | 80 | 1 | Aspect général | Trace de frottement sur le Ø 11de la tête. | Rebut | Mineur | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |  |  |  |  | 2 | [9 empty] | 4 | ØD | 5
2 | TL | 2013-01-08 09:02 | 2200365 - 00030 | 2200365 | 130136 | 48285745 | MANTIS | CANULATED POLY AXIAL SCREW |  | 130 | 1 | Aspect | Trace, suite à un copeau collé sur le Ø14 de latête. | Rebut | Mineur | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |  |  |  |  | 4 | [9 empty] | 376 | Chanfreins 60° | 1
2 | TL | 2013-01-09 09:51 | 2266420 - 00090 | 2266420 | 130035 | 48236035B | XIA III TITANIUM | CONNECTOR |  | 100 | 5 | Aspect | trace de brulure dans le taraudage | Rebuts | Mineur | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 |  |  |  |  | 5 | [9 empty] | 376 | Ø 3.5 | 1
2 | TL | 2013-01-09 09:52 | 2211304 - 00180 | 2211304 | 12A235 | 4107066 | MAC | CONNECTOR |  | 52 | 1 | Forme | 1 pièce avec forme non-conforme:Reprise du plat extérieur (entrée du M6x0.5) et du rayon 5.25 du crochet trop importante=>Côte 7 non-conforme,mesuré à 6.48 pour 6.85 minimum + Rayon 5.25 déformé. 100% réalisé sur le reste des pièces:OK. | Rebut | Mineur | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 103 | Ø7.05 | 1
2 | TL | 2013-01-09 10:08 | 2211278 - 00090 | 2211278 | 12C351 | 48236028A | XIA III TITANIUM | CONNECTOR |  | 100 | 1 | Prévention mélange | mélange de taille .la piéce mesure32.87 au lieu de 30.97. le contrôle a 100% a été éffectué avec pc 004 N°de série 50082640. | Rebut | Majeur | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | Mélange ST possible / en cours d'investigation chez le ST. | A suivre | 100% | X |  |  |  | 4 | [6 empty] | 1 | Concentricité Ø0.05L | 1
2 | TL | 2013-01-10 10:35 | 2211485 - 00080 | 2211485 | 130207 | 03820101 | XIA II TITANIUM | CONNECTOR |  | 53 | 1 | Ø 6 | mesuré en fin de tige à 5.90 pour une côte mini de 5.93. | Rebut | Majeur | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301 | ST | Faire QI |  |  |  |  | 2 | [7 empty] | 1 | BL & CC | 1
2 | TL | 2013-01-11 09:38 | 2237167 - 00140 | 2237167 | 67594 | 4107142 | MAC | COMPO CONNECTOR |  | 200 | 1 | Aspect | 1 pièce avec aspect non-conforme:Manque anodisation dans l'intérieur du crochet,rayon 5,25. 100% réalisé sur le reste des pièces:OK. | Rebut | Mineur | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 |  |  |  |  | 12 | [9 empty] | 376 | Hauteur A | 1
13 | TL | 2013-03-26 11:59 | 2211425 - 00030 | 2211425 | 9KE | 482360XXE | XIA III TITANIUM | CONNECTOR |  | 1040 | 37 |  | Manque 37 pièces. Differences de tare sur les tickets entre le contrôle et le degraissage. | Erreur operateur a la fac précedente Liberation du lot avec 1003 pièces | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 000 | [15 empty] | Hexa 5.1 x2 | 2
2 | TL | 2013-01-03 09:37 | 2245294 - 00060 | 2245294 | A23 | 48481200 | MANTIS LONG CONSTRUCT | PRE-BENT ROD |  | 100 | 32 | Aspect | 2 pièces avec des trâces d'usinages au niveau du diamètre 3.8 8 pièces avec des trâces d'usinages au niveau du diamètre 6 du coté du six pans. 22 pièces avec des chocs importants au niveau du diamètre 6. | 24 rebuts 8 pieces conformes | Mineur | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 8 | 300 | Défaut non détectable avant colorisation, | Suivi en place sur les broches et contre broches pour vérifier leur propreté et leur état. |  |  | 1 | [9 empty] | 376 | Largeur 11.65 | 1
2 | IBD | 2013-01-08 11:08 | 2263488 - 00120 | 2263488 | 12E165 | 48811351A | NULOCK | PLATE |  | 34 | 1 | Aspect | Une des languettes est tordue. | Rebut | Mineur | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 800 |  |  |  |  | 8 | [9 empty] | 376 | Ø tige | 1
2 | IBD | 2013-01-08 11:08 | 2263488 - 00120 | 2263488 | 12E165 | 48811351A | NULOCK | PLATE |  | 34 | 10 | Couleur | Traces noires sur les contours des pièces (à l'emplacement du futur marquage) | Pieces acceptées, elles seront contrôlées à 100% apres le marquage laser | Mineur | 0 |  |  |  | 0 | 10 | 800 |  |  |  |  | 11 | [9 empty] | 11 | Lg A ± 0.10 | 1
2 | IBD | 2013-01-08 11:09 | 2135983 - 00050 | 2135983 | 12E498 | 48292225C | VLIFT | BLOCKER |  | 150 | 6 | Aspect | 6 pièces : 3 pièces ont des traces d'usinage sur le Ø extérieur. 3 autres ont une rainure sur le Ø extérieur dont 1 a en plus des petits chocs sur ce dernier. | Rebuts | Mineur | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 376 | Epaisseur | 1
2 | IBD | 2013-01-08 11:10 | 2274824 - 00060 | 2274824 | 130201 | 48811472 | NULOCK | PLATE |  | 10 | 4 | Spring Bar | 4 pièces : spring bar tordu lors du passsage du CAP-T001. | Rebuts | Mineur | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |  |  |  |  | 8 | [9 empty] | 4 | M1.8x0.35 | 2
2 | IBD | 2013-01-08 11:10 | 2263443 - 00120 | 2263443 | 12E188 | 48651230 | REFLEX HYBRID | PLATE |  | 93 | 2 | Aspect | Présence de traces sur le R4,35 (au niveau des oreilles). | Rebuts | Mineur | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |  |  |  |  | 2 | [9 empty] | 376 | Côte sur plat | 2
14 | IBD | 2013-04-04 11:12 | 2309125 - 00032 | 2309125 | 133986 | 48552310 | OASYS | POLY AXIAL SCREW |  | 125 | 1 |  | manque1piece | Rebut | Mineur | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | [15 empty] | Notice / IFU | 2
2 | IBD | 2013-01-09 09:55 | 2261971 - 00015 | 2261971 | 67658 | 6730904 | OIC PEEK | CAGE |  | 100 | 1 | Aspect | choc sur une dent | Rebut | Mineur | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |  |  |  |  | 3 | [9 empty] | 376 | Sertissage pastille | 1
2 | IBD | 2013-01-09 09:56 | 2268224 - 00015 | 2268224 | 67575 | 48370114 | SPACER TL | CAGE |  | 30 | 1 | Aspect | 1 pièce : manque traceur de 2.5mm, passage au rayon X, 3 fois. | Rebut | Majeur | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399 | Contrôle 100% prévu au plan de contrôle (Dylog) | RAS | 100% | [6 empty] | 4 |  |  |  |  | 376 | Ø 7.36 | 1
2 | IBD | 2013-01-09 09:57 | 2263475 - 00120 | 2263475 | 12E183 | 48811230A | NULOCK | PLATE |  | 60 | 10 | Couleur | 3 plaques avec point de corrosion. 7 plaques avec trace de pince sur les oreilles | 3 rebuts 7 pieces acceptees, elles seront contrôlees apres le marquage laser | Mineur | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 800 |  |  |  |  | 11 | [9 empty] | 11 | Mobilité | 1
2 | IBD | 2013-01-09 09:59 | 2263442 - 00120 | 2263442 | 12E187 | 48651114 | REFLEX HYBRID | PLATE |  | 99 | 9 | Couleur plaque | trace de corrosion sur les oreilles | Pieces acceptees, elles seront controlees a 100% apres le marquage laser | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 300 |  |  |  |  | 11 | [9 empty] | 6 | Largeur Soudure | 55
15 | TL | 2013-04-11 09:30 | 2338796 - 00050 | 2338796 | 134588 | 482804530A | MANTIS ES2 | HEAD |  | 46 | 2 |  | manque 2 pieces | pièces rebutées physiquement à la FAC précédente mais pas informatiquement, poursuite du process | Mineur | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 699 | [15 empty] | HEXA 2.8 | 2
1 | IBD | 2013-01-02 13:43 | 2263509 - 00050 | 2263509 | A38 | 48814016 | NULOCK | MONO AXIAL SCREW |  | 100 | 2 |  | é pieces manquantes. compté 2 fois a la balance et 1fois manuelement | Rebuts | Mineur | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | Fonctionnel Instrum | 1
1 | IBD | 2013-01-03 09:56 | 2263309 - 00130 | 2263309 | 12E023 | 48571048 | OASYS | PLATE |  | 8 | 8 |  | présence de taches sur les pieces. | Suivre gamme de reprise | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 300 |  |  |  |  | 11 | [10 empty] | Couleur pastille | 1
2 | IBD | 2013-01-10 11:16 | 2263528 - 00040 | 2263528 | A4X | 48844014 | NULOCK | MONO AXIAL SCREW |  | 200 | 12 | Aspect | 12 pcs ecartement important des rainures | Pieces remesurees NC au PP001, rebuts | Majeur | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | Pas de cause assignable suite à analyse du DHR (hypothèse : la fraise ne tourne pas rond) | Communication opérateur pour mieux détecter le défaut sur machine (aspect) | 100% (aspect) |  | 10 | [9 empty] | 376 | Moulage | 1
2 | IBD | 2013-01-10 11:20 | 2263461 - 00120 | 2263461 | 12E166 | 48811116A | NULOCK | PLATE |  | 53 | 1 | Aspect | 1 pièce : chocs sur une oreille. | Rebut | Mineur | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 |  |  |  |  | 3 | [9 empty] | 376 | Marquage BLADE | 2
2 | IBD | 2013-01-10 11:21 | 2263487 - 00060 | 2263487 | 130358 | 48811351 | NULOCK | PLATE |  | 33 | 1 | Aspect | 1 pcs chocs sur les pattes. | Rebut | Mineur | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |  |  |  |  | 3 | [9 empty] | 376 | Ø1.4 canulé | 1
2 | IBD | 2013-01-10 11:21 | 2263499 - 00090 | 2263499 | 12E185 | 48811488A | NULOCK | PLATE |  | 14 | 1 | Aspect | une languette de tordue | Rebut | Mineur | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 |  |  |  |  | 8 | [9 empty] | 376 | Hex | 2
2 | IBD | 2013-01-10 11:22 | 2135980 - 00050 | 2135980 | 12E499 | 48291816C | VLIFT | BLOCKER |  | 150 | 2 | Filetage | 2 pcs la TF 060 NEP (1-34400-1) entre. | Rebuts | Mineur | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | [6 empty] | 4 | [7 empty] | 1 | Cote 6.5 | 1
2 | IBD | 2013-01-11 10:59 | 2263498 - 00120 | 2263498 | 12E184 | 48811480A | NULOCK | PLATE |  | 13 | 1 | Aspect | trace d'usinage sur une oreille | Rebut | Mineur | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 376 | Présence détrompage | 1
2 | IBD | 2013-01-11 11:01 | 2274840 - 00090 | 2274840 | 67687 | 48551101 | OASYS | BLOCKER |  | 490 | 1 | ASPECT | 1 pièce : un petit copeau collé à côté d'une encoche. | Rebut | Mineur | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 |  |  |  |  | 4 | [9 empty] | 376 | POSITIONNEMENT | 2
1 | IBD | 2013-01-03 10:10 | 2033140 - 00080 | 2033140 | 64820 | 48551101 | OASYS | BLOCKER |  | 483 | 483 |  | FAC FAI La côte de Loc Ø0.08 / C et Concentricité Ø0.03 / A sont NC. Voir rapports joints. | Rebuts, défaut détecté lors de la FAI (voir mail ci joint) | Majeur | 0 | 483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | A définir | Ouverture d'une NC | [5 empty] | 7 |  |  |  |  | NON | Fac suite à FAI |  | Ø9.5 | 1
1 | IBD | 2013-01-04 09:41 | 2270256 - 00060 | 2270256 | 12E613 | 48393104 | NAVIGATOR | CAGE |  | 9 | 9 |  | problème lessiviel, panier MS3305 bloqué. | Suivre gamme de reprise | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 300 | [9 empty] | 2 | [5 empty] | Contrôle produits | 1
1 | IBD | 2013-01-04 12:57 | 2270670 - 00020 | 2270670 | 130024 | 6741404S | SOLIS | CAGE |  | 36 | 36 |  | marquage des pieces sur le laser 180 | Suivre FAC de reprise suite au CCF 30511 | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 300 | [9 empty] | 9 | [5 empty] | Ø7.625 | 1
1 | IBD | 2013-01-04 15:21 | 2135982 - 00040 | 2135982 | 12E265 | 48292225C | VLIFT | BLOCKER |  | 200 | 3 |  | 3 pièces avec copeaux collés sur le 1er filer et impossible de les enlever. | Rebuts | Mineur | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 |  |  |  |  | 4 | [10 empty] | LONGUEUR A | 3
2 | IBD | 2013-01-04 15:10 | 2199223 - 00070 | 2199223 | 67444 | 48551100 | OASYS | HEAD |  | 490 | 24 | Ø 4.33 | 24 pièces : la TL244 id.4.36D NEP entre dans le Ø 4.33. | Rebuts | Majeur | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | Problème de broche et de prise outil (à confirmer) | Intervention maintenance réalisée |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 2 | Présence fils | 1
2 | B2 | 2013-01-08 09:28 | 2167911 - 00140 | 2167911 | 12D417 | 48081209 | DECOMPRESSION TUBE | OTHER INSTRUMENTS |  | 20 | 20 |  | L'IT prod 897 (page 5/11) nous dit de monter la pastille avec le petit chanfrein vers le bas -> le trait rose va rester apparant après montage sur 13 pièces | Pièces acceptées après montage. | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 199 | [15 empty] | COTE 1.8 | 1
2 | B2 | 2013-01-08 15:43 | 2236328 - 00070 | 2236328 | 12C463 | 48081203C | DECOMPRESSION TUBE | OTHER INSTRUMENTS |  | 30 | 30 | Aspect | Trait violet au milieu de la pièce | AEE, aspect visuellemnt acceptable. | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 699 | [14 empty] | 376 | Encombrement 120.3 | 2
2 | B2 | 2013-01-08 16:07 | 2236329 - 00070 | 2236329 | 12C464 | 48081403C | DECOMPRESSION TUBE | OTHER INSTRUMENTS |  | 30 | 30 | Aspect | Un trait rose apparait sur une des faces des pièces annodisés(vert 104V). | AEE, aspect visuellement acceptable. | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 699 | [14 empty] | 376 | Ø8.75 | 3
2 | B2 | 2013-01-09 09:12 | 2236330 - 00060 | 2236330 | 12C465 | 48081803C | DECOMPRESSION TUBE | OTHER INSTRUMENTS |  | 98 | 98 |  | aspect non uniforme apres anodisation trace du au montage | AEE, aspect visuellement acceptable. | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 699 | [15 empty] | Hexagonal | 2
2 | B2 | 2013-01-09 15:35 | 2167886 - 00120 | 2167886 | 12D120 | 48081405 | DECOMPRESSION TUBE | OTHER INSTRUMENTS |  | 20 | 7 | Aspect | Aspect NC, rayures , impactes sur la languette. | AEE, aspect visuellement acceptable. | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 199 | [14 empty] | 376 | Prof. lamage 0.5 | 2
2 | B2 | 2013-01-09 16:08 | 1872100 - 00110_01 | 1872100 | 120818 | 48287008 | MANTIS | OTHER INSTRUMENTS |  | 9 | 9 |  | Pas de non-conformité erreur de saisie. | Pas de non-conformité, erreur de saisie. | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | [15 empty] | M6 x 0.5 | 3
2 | B2 | 2013-01-10 10:40 | 2274676 - 00040 | 2274676 | 130187 | 48231330 | XIA III TITANIUM | SCREWDRIVER-SHAFT |  | 30 | 1 | Ball Sleeve | RESSORT ABIMÉ | AEE, aspect ressort visuellement acceptable et fonctionnement conforme. | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 300 | [14 empty] | 1 | Aspect Ø3 | 1
2 | B2 | 2013-01-10 13:39 | 2076824 - 00050 | 2076824 | 125761 | 48906090 | TRIO | OTHER INSTRUMENTS |  | 16 | 16 | Produit / Product | Le marquage du logo matière ne correspond pas à celui demandé sur le plan ("S" sur le plan, "T" sur les pièces). | AEE, pièces conformes , voir Form QA 236 attachée, Form QC à modifier. | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 300 | [14 empty] | 29 | Ø3 | 1
2 | B2 | 2013-01-10 14:51 | 2274655 - 00080 | 2274655 | 130198 | 48365211 | RELIANCE C | CHISEL-RASP-CURETTE |  | 20 | 20 |  | pieces plus ou moins tordues | Qté:13 pièces acceptées, forme conforme et 7 rebuts, pièces trordues. | Mineur | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13 | 300 | [15 empty] | Ø3.85 | 1
2 | B2 | 2013-01-10 14:57 | 2209935 - 00020 | 2209935 | 12E608 | 48770800AA | NULOCK | SCREWDRIVER-SHAFT |  | 28 | 1 | LG 3 | controler à 2.8 pour 2.9 mini | Rebut. | Mineur | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | [14 empty] | 2 | Cintrage | 2
2 | B2 | 2013-01-10 14:57 | 2209935 - 00020 | 2209935 | 12E608 | 48770800AA | NULOCK | SCREWDRIVER-SHAFT |  | 28 | 1 | LG 3 | controler à 2.8 pour 2.9 mini | Rebut. | Mineur | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 800 | [14 empty] | 2 | POSIT° DES ENCOCHES | 1
2 | B2 | 2013-01-10 14:57 | 2209935 - 00020 | 2209935 | 12E608 | 48770800AA | NULOCK | SCREWDRIVER-SHAFT |  | 28 | 1 | LG 64.8 | controler à 64.5 pour 64.7 mini | Rebut. | Mineur | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 800 | [14 empty] | 2 | HEIGHT | 1
2 | B2 | 2013-01-10 14:57 | 2209935 - 00020 | 2209935 | 12E608 | 48770800AA | NULOCK | SCREWDRIVER-SHAFT |  | 28 | 1 | LG 64.8 | controler à 64.5 pour 64.7 mini | Rebut. | Mineur | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 800 | [14 empty] | 2 | Cohérence taille | 1
2 | B2 | 2013-01-10 14:57 | 2209935 - 00020 | 2209935 | 12E608 | 48770800AA | NULOCK | SCREWDRIVER-SHAFT |  | 28 | 1 | Longueur 64.8 | relevée à 64.5 pour 65.7 mini. | Rebut. | Mineur | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 800 | [14 empty] | 2 | Aspect boîte | 1
2 | B2 | 2013-01-10 14:57 | 2209935 - 00020 | 2209935 | 12E608 | 48770800AA | NULOCK | SCREWDRIVER-SHAFT |  | 28 | 1 | Longueur 64.8 | relevée à 64.5 pour 65.7 mini. | Rebut. | Mineur | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 800 | [14 empty] | 2 | relevé entre 9.990 et 10 | 2
2 | B2 | 2013-01-10 15:59 | 2197985 - 00080 | 2197985 | 128766 | 48063202 | RELIANCE LITE | OTHER INSTRUMENTS |  | 24 | 24 | Forme | Pièce conforme mais la vue de la pièce sur le plan 0253796 est inversée (vue du haut au lieu de la vue du bas.) | AEE, pièces conformes, Form QC à modifier. | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 300 | [14 empty] | 103 | le laser fait pas le tour | 1
1 | TL | 2013-01-03 11:50 | 2075956 - 00100 | 2075956 | 125628 | 720120 | DIAPASON | STRAIGHT ROD |  | 187 | 187 |  | pièces non emballées ce jour. | Suivre gamme de reprise | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 187 | 0 | 0 | 400 | [10 empty] | 2 |  |  |  |  | Il manque le bouchon BORD000B01 dans la nomenclature. | 1
3 | IBD | 2013-01-15 11:36 | 2263465 - 00120 | 2263465 | 12E171 | 48811224A | NULOCK | PLATE |  | 20 | 1 | Aspect | choc sur l'oreille | Rebut | Mineur | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 |  |  |  |  | 3 | [9 empty] | 376 | manque de précision sur l'aspect de la connectique suivant le plan 0162520 (sablée ou brossée) | 1
3 | IBD | 2013-01-15 11:36 | 2266045 - 00080 | 2266045 | A9D | 48480094A | UNILIF | CAGE |  | 51 | 1 | Aspect | epaulement sur l'ogive, aspect NC | Rebut | Mineur | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 |  |  |  |  | 7 | [9 empty] | 376 | Pièces tordues | 1
3 | IBD | 2013-01-15 11:37 | 2263473 - 00060 | 2263473 | 130696 | 48811230 | NULOCK | PLATE |  | 57 | 1 | Aspect | choc sur le dessus de la pièce | Rebut | Mineur | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |  |  |  |  | 3 | [9 empty] | 376 | Lg filetage NC, relevé a 7.9 pour 7.65 max | 1
3 | IBD | 2013-01-15 11:37 | 2263486 - 00120 | 2263486 | 12E175 | 48811348A | NULOCK | PLATE |  | 30 | 2 | Aspect | trace noire sur le cote de la piece | Pièces conformes et libérées | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 800 |  |  |  |  | 2 | [9 empty] | 376 | Ø8 impossible a controler "de part en part" avec la TL090 . | 1
3 | IBD | 2013-01-16 09:28 | 2268450 - 00040 | 2268450 | 130498 | 48556322 | OASYS | POLY AXIAL SCREW |  | 50 | 30 | HEX 2.8 | HEX 2.8 NC valeurs trouvées entre 2.75 et 2.76 pour 2.77 mini (essai également avec la BL064 NEP qui entre) | Rebuts | Majeur | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | Non contrôle des pièces par l'opérateur, détecté lors du changement d'équipe et retour arrière. | Retour sur les production contrôlées par l'opérateur depuis son retour dans la société. 3 lot avec des NC identifiées (2 lots en FAC sur semaine 3 et 1 FCO en semaine 4), opérateur sanctionné. |  |  |  |  | 5 | [7 empty] | 5 | Cette Réference est inconnue dans la FORM QA L012. | 1
3 | IBD | 2013-01-16 09:29 | 2275601 - 00040 | 2275601 | 130499 | 48556336 | OASYS | POLY AXIAL SCREW |  | 30 | 11 | HEX 2.8 | 11 pcs hex 2.8 NC Valeurs trouvées entre 2.75 et 2.765 pour 2.77 mini | Rebuts | Majeur | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | Non contrôle des pièces par l'opérateur, détecté lors du changement d'équipe et retour arrière. | Retour sur les production contrôlées par l'opérateur depuis son retour dans la société. 3 lot avec des NC identifiées (2 lots en FAC sur semaine 3 et 1 FCO en semaine 4), opérateur sanctionné. |  |  |  |  | 5 | [7 empty] | 5 | Erreur sur la FORM CI l'annotation "Orientat° fente/hexa Contrôle de la position de la fente/hexa (face 4.48)" est fausse car la fente est sur la face de 4.98 car il n'y a pas de cote 4.48. DI faite par opérateur | 1
3 | IBD | 2013-01-16 09:29 | 2275601 - 00040 | 2275601 | 130499 | 48556336 | OASYS | POLY AXIAL SCREW |  | 30 | 1 | ASPECT | choc sur la partie lisse | Rebut | Mineur | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 300 |  |  |  |  | 3 | [9 empty] | 376 | 1 branche avec défauts de surmoulage, nombreux assais de reprise sans résultat. | 1
1 | TL | 2013-01-04 09:41 | 2232565 - 00150 | 2232565 | 9PA | 482806100 | MANTIS ES2 | PRE-BENT ROD |  | 38 | 38 |  | Problème lessiviel panier bloqué. erreur de saisie Fac Salle blanche. | Suivre gamme de reprise | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 199 | [10 empty] | 2 |  |  |  |  | la tl 345 (entre pas) s'engage sur une bonne partie du diametre 5.4H7 | 1
2 | TL | 2013-01-11 15:13 | 2223212 - 00150 | 2223212 | 12C882 | 48288650S | AUGMENTABLE MANTIS | CANULATED POLY AXIAL SCREW |  | 159 | 159 |  | 160 pièces dans le lot pour 159 pièces dans le MES | Légère correction du commentaire précédent : Le prélèvement échantillon MES de V. OLIVIER porte sur 3 pièces. Il s'agit des 2 pièces prélevées par Steripack (voir BL stéripack) + un prélèvement FAI. Or la pièce utilisée pour la FAI a été la pièce précédement rebuté. Le prélèvement echantillon correct est donc de 2. et il y a bien 160 pièces conformes dans le lot. Retrait physique d'une pièce du lot pour mettre la quantité à 159. | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 | 199 | [8 empty] | 5 | [6 empty] | relevé 20.946 pour 20.8 maxi | 1
2 | IBD | 2013-01-08 15:35 | 2263687 - 00070 | 2263687 | A3A | 48480120A | UNILIF | CAGE |  | 21 | 9 |  | 7pcs avec trace d'usinage sur la surface de coté, 1pcs avec trace dans la lumiere et 1pcs avec les deux defauts precedents. | 7 pieces conformes 2 rebuts | Mineur | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 800 |  |  |  |  | 1 | [10 empty] | relevé entre 3.643 et 3.696 pour 3.708 mini | 1
3 | IBD | 2013-01-17 10:07 | 2262016 - 00015 | 2262016 | 67756 | 6731104 | OIC PEEK | CAGE |  | 100 | 23 | Aspect | bavure dans les perçages et les taraudages | Suivre gamme de reprise des bavures | Non justifié, Observation | 0 |  |  |  | 0 | 23 | 300 |  |  |  |  | 4 | [9 empty] | 376 | relevé entre 2.122 et 2.168 pour 2.18 mini | 1
3 | IBD | 2013-01-17 10:08 | 2275599 - 00040 | 2275599 | 130501 | 48556326 | OASYS | POLY AXIAL SCREW |  | 30 | 1 | ASPECT | plusieurs chocs sur la partie lisse | Rebut | Mineur | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |  |  |  |  | 3 | [9 empty] | 376 | Courbe Nc par rapport au prog , pas d'anomalie dans le rapport | 2
3 | IBD | 2013-01-17 10:08 | 2275599 - 00040 | 2275599 | 130501 | 48556326 | OASYS | POLY AXIAL SCREW |  | 30 | 1 | ASPECT | plusieurs chocs sur la partie lisse | Rebut | Mineur | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 300 |  |  |  |  | 3 | [9 empty] | 376 | Ø 6.82 | 2
3 | IBD | 2013-01-17 10:08 | 2275587 - 00045 | 2275587 | AD8 | 48554446 | OASYS | BONE SCREW |  | 30 | 1 | ASPECT | 1 pièce : plusieurs chocs sur le filetage. | Rebut | Mineur | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |  |  |  |  | 3 | [9 empty] | 376 | HEX fonctionnel NEP | 1
3 | IBD | 2013-01-17 10:09 | 2275600 - 00040 | 2275600 | 130500 | 48556332 | OASYS | POLY AXIAL SCREW |  | 30 | 1 | Ø 4.4 | valeur trouvé a 4.35 pour 4.38 mini | Rebut | Mineur | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | Prof 1.65 | 2
3 | IBD | 2013-01-17 10:09 | 2275600 - 00040 | 2275600 | 130500 | 48556332 | OASYS | POLY AXIAL SCREW |  | 30 | 1 | ASPECT | choc sur la partie lisse | Rebut | Mineur | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 300 |  |  |  |  | 3 | [9 empty] | 376 | INSERTION | 1
3 | IBD | 2013-01-17 10:09 | 2275585 - 00045 | 2275585 | ADA | 48554418 | OASYS | BONE SCREW |  | 50 | 1 | ASPECT | 1 pièce : plusieurs chocs sur le filetage. | Rebut | Mineur | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 376 | Ø42.7 +0.05 / 0 | 1
2 | IBD | 2013-01-09 11:33 | 2275381 - 00010 | 2275381 | 130245 | 48811116A | NULOCK | PLATE |  | 20 | 20 |  | programme venant de la disquette | AEE, pièces conformes. | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 800 | [9 empty] | 9 | [5 empty] | Largeur 3.477 | 2
2 | IBD | 2013-01-09 11:36 | 2276477 - 00010 | 2276477 | 130290 | 48651118 | REFLEX HYBRID | PLATE |  | 85 | 85 |  | programme mis sur disquette,car ne fonctionne pas avec Cwork | AEE, piéces conformes. | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 300 | [9 empty] | 9 | [5 empty] | Symétrie 3.477 / X | 2
2 | IBD | 2013-01-09 11:38 | 2274290 - 00010 | 2274290 | 130149 | 48651464 | REFLEX HYBRID | PLATE |  | 20 | 20 |  | le programme vient de la disquette | AEE, pièces conformes. | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 300 | [9 empty] | 9 | [5 empty] | Profondeur 5.4H7 | 2
2 | IBD | 2013-01-11 11:02 | 2270894 - 00070 | 2270894 | A9F | 48480110A | UNILIF | CAGE |  | 51 | 2 |  | 2 pièces : traces sur dents. | Rebuts | Mineur | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 |  |  |  |  | 1 | [10 empty] | Fonctionnel | 4
3 | IBD | 2013-01-18 09:44 | 2270713 - 00070 | 2270713 | 130131 | 6741408a | SOLIS | COMPO CAGE |  | 98 | 2 | Aspect | 2 : trace de brûlure. | rebuts | Mineur | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 |  |  |  |  | 5 | [9 empty] | 376 | M6x0.5 | 1
3 | IBD | 2013-01-18 09:51 | 2263649 - 00030 | 2263649 | 130867 | 48292200 | VLIFT | CAGE |  | 38 | 2 | Aspect | trace d usinage sur le dessous des pièces au niveau des 4 x B | Rebuts | Mineur | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 376 | LOCALISATION HEXA | 1
3 | IBD | 2013-01-18 09:51 | 2239982 - 00030 | 2239982 | AFB | 6733070 | OIC PEEK | CAGE |  | 13 | 1 | Aspect | trace d usinage dans la lumiere | Rebut | Mineur | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 376 | Cote 4 | 4
2 | IBD | 2013-01-11 11:41 | 2275667 - 00010 | 2275667 | 130246 | 48651345 | REFLEX HYBRID | PLATE |  | 30 | 30 |  | programme chargé a partir de la disquette | AEE, pièces conformes. | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 300 | [9 empty] | 9 | [5 empty] | Ø 8h9 | 3
3 | TL | 2013-01-15 11:38 | 2266396 - 00090 | 2266396 | 130240 | 48236028B | XIA III TITANIUM | CONNECTOR |  | 60 | 1 | Aspect | -Piéce avec un point d'oxydation au niveau du M6*0.5 . | Rebut | Mineur | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | [11 empty] | 1 |  |  | 376 | Test Fonctionnel | 2
3 | TL | 2013-01-16 09:30 | 2236285 - 00070 | 2236285 | 12D091 | 486614032A | RADIUS | CONNECTOR |  | 21 | 21 | Identification | 21 pieces avec le marquage du trait NC . Sur le plan il doit mesurer 2mm mini or je l'ai mesurée a 0.9 ( voir poche ) . | 1 rebut et 20 pièces conformes et libérées | Mineur | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 800 | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 21 | COUPLE 12 Nm | 1
3 | TL | 2013-01-16 11:13 | 2266428 - 00070 | 2266428 | ACX | 48289999 | MANTIS REDUX | BLOCKER |  | 487 | 1 | Produit / Product | Présence de cheveux dans le sachet (1) | Rebut | Mineur | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | [10 empty] | 2 |  |  |  | 29 | Aspect pièce | 1
3 | TL | 2013-01-16 16:35 | 2266472 - 00090 | 2266472 | 67707 | 48900645 | TRIO | MONO AXIAL SCREW |  | 150 | 5 | Produit / Product | Pieces tachées. (5) | Suivre gamme de reprise | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 300 | [11 empty] | 1 |  |  | 29 | Lg 141.3 | 1
3 | TL | 2013-01-17 10:39 | 2274339 - 00150 | 2274339 | 130308 | 4107017 | MAC | CONNECTOR |  | 47 | 1 | Aspect | il y a un manque de couleur avec des trâces brillantes au niveau de l'ouverture de 6.35 | Rebut | Mineur | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | [11 empty] | 1 |  |  | 376 | ANGLE 30º | 3
3 | TL | 2013-01-17 11:17 | 2211191 - 00020 | 2211191 | 12A419 | 486614400 | RADIUS | CONNECTOR |  | 30 | 30 | Profil baïonnette | Profil Baïonnette non-conforme:Impossible de contrôler ce paramètre. L'IT QC 234, demandé pour contrôler ce paramètre, est introuvable dans Windchill. D.I. réalisé. | Pieces conformes, voir rapports de mesure joints à l'of (D.Bercy) 3 pièces prélevées pour les mesure | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 300 | [8 empty] | 3 | [5 empty] | 3 | LONGUEUR B | 1
3 | TL | 2013-01-17 14:41 | 2169764 - 00110 | 2169764 | 128020 | 486614300 | RADIUS | CONNECTOR |  | 28 | 19 | Aspect | 18 piéces présence d'un corps étrangé collé sous la gorge . 1 piéce présence d'un corps étrangé collé sous la gorge plus des chocs dans l'une des 4 gorges. les piéces ont été nettoyées mais sans resultat. | Recontrole effectué selon la gamme de reprise 18 pieces aspect conforme 1 rebut: presence de choc dans le dovetail | Mineur | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 | 300 |  |  |  |  | 4 | [9 empty] | 376 | CONCENTRICITE | 1
2 | IBD | 2013-01-11 15:08 | 2268472 - 00020 | 2268472 | 67682 | 6731008 | OIC PEEK | CAGE |  | 100 | 100 |  | pieces non conforme par rapport au positionnement des perçages | Rebuts | Majeur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | Voir rebut prod | Voir rebut prod |  |  | 10 | [10 empty] | Marquage laser | 1
3 | TL | 2013-01-18 09:43 | 2266292 - 00090 | 2266292 | 130635 | 03828640 | XIA DEFORMITY | MONO AXIAL SCREW |  | 100 | 1 | Aspect | choc sur le Ø 14 prés du plat de 12. | Rebut | Mineur | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |  |  |  |  | 3 | [9 empty] | 376 | Mobilité rotule | 1
2 | IBD | 2013-01-11 15:08 | 2268471 - 00070 | 2268471 | 67681 | 6731008 | OIC PEEK | CAGE |  | 100 | 100 |  | les pieces ne rentre pas dans le MS 138 . les trous des pieces ont ete mesurées non conforme au projecteur de profile | Rebuts | Majeur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | Voir rebut prod | Voir rebut prod |  |  |  |  | 1 | [8 empty] | Présence marquages | 1
3 | B2 | 2013-01-14 14:58 | 2237349 - 00030 | 2237349 | 130126 | 48067100LD | RELIANCE LITE | OTHER COMPONENTS |  | 300 | 2 | Aspect | MANQUE DE MATIERE SUR LE LETTRAGE | Rebut | Mineur | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | [14 empty] | 376 | Prof 12.36 | 1
3 | B2 | 2013-01-14 15:30 | 2268603 - 00040 | 2268603 | 130322 | 48560314 | OASYS | TAP-DRILL-SQUARE AWL-PROBE |  | 100 | 1 | Cote 3.53 | Coté non conforme cote au dessus du maxi. | Rebut. | Mineur | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | [14 empty] | 6 | Ø 1.8 | 1
3 | B2 | 2013-01-14 15:30 | 2268603 - 00040 | 2268603 | 130322 | 48560314 | OASYS | TAP-DRILL-SQUARE AWL-PROBE |  | 100 | 1 | Cote 3.53 | Coté non conforme cote au dessus du maxi. | Rebut. | Mineur | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 300 | [14 empty] | 6 | TEST DE POLYAXIALITE | 1
3 | B2 | 2013-01-14 16:00 | 2274891 - 00040 | 2274891 | 110361 | 48361500 | RELIANCE | DISTRACTOR |  | 20 | 20 |  | trace de rouille au niveau de l'axe de la molette | AEE, aspect conforme. | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 300 | [15 empty] | COULEUR TETE | 1
3 | B2 | 2013-01-14 16:18 | 2204517 - 00066 | 2204517 | 12E070 | 48137026 | XIA 4.5 | ANTI TORQUE KEY |  | 20 | 20 |  | 10 pièces avec manches siliconne,et 10 pièces avec manches santo-siliconne | AEE, Fractionnement du lot a l'op suivante pour séparer les 2 diffèrentes sorte de manche, dèfaut du au transfert en cours de process silicone à Santoprène, fiche article du composant modifiée pour interdire le mélange de lots lors de l'assemblage. | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 300 | [15 empty] | Ø4.5 (0/-0.03) | 1
3 | B2 | 2013-01-14 17:30 | 2240169 - 00062 | 2240169 | 110370 | 48511905 | REFLEX HYBRID | SCREWDRIVER-SHAFT |  | 20 | 1 |  | RESSORT DEFFORME | Rebut. | Non justifié, Observation | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | [15 empty] | Hexa 4 | 1
3 | B2 | 2013-01-15 15:40 | 2242152 - 00090 | 2242152 | 12D685 | 486619260 | RADIUS | BENDER |  | 20 | 7 |  | UNE PIECE AVEC TROU DANS LE MANCHE/ PLUS SIX MANCHES ABIME | AEE, aspect manche visuellement acceptable. | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 300 | [15 empty] | Longueur S (±3) | 1
3 | B2 | 2013-01-16 11:23 | 2274036 - 00150 | 2274036 | 130046 | 48350911L | SPACER PL | IMPACTOR-INSERTER |  | 14 | 2 |  | manches décollés | AEE après reprise surmoulage, aspect manche visuellement acceptable. | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 399 | [15 empty] | Marquage | 1
3 | B2 | 2013-01-16 12:13 | 2210086 - 00020 | 2210086 | 12A372 | 48250060 | LUXOR | MIS INSTRUMENTS |  | 23 | 23 | Aspect #1 | PRESENCE DE TRACES DE FROTTEMENT DU CDA22 SUR LE RAINURE DE 5.2 | AEE, aspect visuellement acceptable. | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 300 | [14 empty] | 1 | Couleur / Ø vis | 1
3 | B2 | 2013-01-16 12:13 | 2210086 - 00020 | 2210086 | 12A372 | 48250060 | LUXOR | MIS INSTRUMENTS |  | 23 | 23 | Aspect #2 | PRESENCE DE TRACES DE FROTTEMENT DU CDA23 SUR LE RAINURE DE 5.2 | AEE, aspect visuellement acceptable. | Non justifié, Observation | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 300 | [14 empty] | 1 | Fonctionnement | 1
3 | B2 | 2013-01-16 12:20 | 2209943 - 00040 | 2209943 | 130326 | 48560414 | OASYS | TAP-DRILL-SQUARE AWL-PROBE |  | 52 | 5 | Cote 3.53 | COTE NC RELEVE ENTRE 3.55 ET 3.56 | Rebuts. | Mineur | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | [14 empty] | 6 | Ø sommet de filet | 1
3 | B2 | 2013-01-16 12:20 | 2209943 - 00040 | 2209943 | 130326 | 48560414 | OASYS | TAP-DRILL-SQUARE AWL-PROBE |  | 52 | 5 | Cote 3.53 | COTE NC RELEVE ENTRE 3.55 ET 3.56 | Rebuts. | Mineur | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 300 | [14 empty] | 6 | Côte 105 | 1
3 | B2 | 2013-01-16 12:21 | 2209941 - 00040 | 2209941 | 130320 | 48560314 | OASYS | TAP-DRILL-SQUARE AWL-PROBE |  | 100 | 17 | Cote 3.53 | Cote 3.53 non conforme cote au dessus du maxi. | Rebuts. | Mineur | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | [14 empty] | 6 | Identification TULIP | 1
3 | B2 | 2013-01-16 12:21 | 2209941 - 00040 | 2209941 | 130320 | 48560314 | OASYS | TAP-DRILL-SQUARE AWL-PROBE |  | 100 | 17 | Cote 3.53 | Cote 3.53 non conforme cote au dessus du maxi. | Rebuts. | Mineur | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 300 | [14 empty] | 6 | Détrompage longueur | 1
3 | B2 | 2013-01-16 14:44 | 2167892 - 00170 | 2167892 | 12C653 | 48081204 | DECOMPRESSION TUBE | OTHER INSTRUMENTS |  | 20 | 20 |  | FAC FAI La limite du coating est floue. Présence de trait rose sur les pastilles. | AEE, aspect visuellement acceptable. | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 199 | [15 empty] | Cote 3 | 1
3 | B2 | 2013-01-16 14:45 | 2167911 - 00170 | 2167911 | 12D417 | 48081209 | DECOMPRESSION TUBE | OTHER INSTRUMENTS |  | 20 | 20 |  | FAC FAI La limite du coating est floue. Présence de trait rose sur les pastilles. | AEE, aspect visuellement acceptable. | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 199 | [15 empty] | Hex 5 | 1
3 | B2 | 2013-01-16 14:46 | 2167885 - 00170 | 2167885 | 12C651 | 48081404 | DECOMPRESSION TUBE | OTHER INSTRUMENTS |  | 19 | 19 |  | FAC FAI Présence de trait rose sur les pastilles. | AEE, aspect visuellement acceptable. | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 199 | [15 empty] | Ø 6.2 SOMMET FILET | 1
3 | B2 | 2013-01-16 14:49 | 2167876 - 00170 | 2167876 | 12C648 | 48081809 | DECOMPRESSION TUBE | OTHER INSTRUMENTS |  | 35 | 35 |  | FAC FAI Présence de trait bleu sur les pastilles. | AEE, aspect visuellement acceptable. | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 199
3 | B2 | 2013-01-16 14:52 | 2236330 - 00070 | 2236330 | 12C465 | 48081803C | DECOMPRESSION TUBE | OTHER INSTRUMENTS |  | 98 | 98 | Colorisation | PRESENCE DE TRACES BLEUES SUR LES PASTILLES | AEE, aspect visuellement acceptable. | Non justifié, Observation | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 97 | 699 | [14 empty] | 2
3 | B2 | 2013-01-16 14:52 | 2236330 - 00070 | 2236330 | 12C465 | 48081803C | DECOMPRESSION TUBE | OTHER INSTRUMENTS |  | 98 | 1 | Aspect | PRESENCE DE TRACES NOIRES SUR UNE FACE | Rebut. | Non justifié, Observation | 0 |  |  |  | 0 | 97 | 699 | [14 empty] | 376
3 | B2 | 2013-01-16 15:17 | 2167872 - 00120 | 2167872 | 12D512 | 48081805 | DECOMPRESSION TUBE | OTHER INSTRUMENTS |  | 35 | 29 | Revêtement noir | DEMARCATION DE LA RESERVE NC | AEE, aspect visuellement acceptable. | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 199 | [14 empty] | 1
3 | B2 | 2013-01-16 15:18 | 2167899 - 00170 | 2167899 | 12C657 | 48081404 | DECOMPRESSION TUBE | OTHER INSTRUMENTS |  | 15 | 15 | Aspect | Aspect Ø interieur NC : vers le milieu du cylindre , la colorisation est differente/ multicolore | AEE, aspect visuellement acceptable. | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 199 | [14 empty] | 376
3 | B2 | 2013-01-16 15:21 | 2167877 - 00170 | 2167877 | 12C649 | 48081803 | DECOMPRESSION TUBE | OTHER INSTRUMENTS |  | 35 | 2 | Aspect | RAYURES SUR LA LANGUETTE | AEE, aspect visuellement acceptable. 2 Pièces rebutées prélevées par AO. | Non justifié, Observation | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 33 | 199 | [14 empty] | 376
3 | B2 | 2013-01-16 15:30 | 2136946 - 00040 | 2136946 | 127048 | 48280084 | MANTIS ES2 | OTHER INSTRUMENTS |  | 20 | 2 | Aspect | IMPACTS OU TROUS DE SOUDURE SUR LE PLAT COTÉ MARQUAGE "ES2 BLADE REMOVER" | AEE, aspect visuellement acceptable. | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 199 | [14 empty] | 376
3 | B2 | 2013-01-17 10:47 | 2274036 - 00170 | 2274036 | 130046 | 48350911L | SPACER PL | IMPACTOR-INSERTER |  | 14 | 2 |  | Manches decollés. | Rebut. | Non justifié, Observation | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399
3 | B2 | 2013-01-17 14:53 | 2167896 - 00180 | 2167896 | 12C655 | 48081208 | DECOMPRESSION TUBE | OTHER INSTRUMENTS |  | 20 | 20 |  | Aspect NC : marquage faible. | AEE, informations de tracabilité lisibles, marquage visuellement acceptable. | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 199
3 | B2 | 2013-01-17 14:56 | 2167886 - 00180 | 2167886 | 12D120 | 48081405 | DECOMPRESSION TUBE | OTHER INSTRUMENTS |  | 20 | 20 |  | Aspect NC : marquage faible. | rebut 1p - prélevée par AO. reste : informations de tracabilité lisibles - acceptable. | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 199
3 | B2 | 2013-01-17 14:59 | 2167871 - 00180 | 2167871 | 12C647 | 48081804 | DECOMPRESSION TUBE | OTHER INSTRUMENTS |  | 34 | 34 |  | Aspect NC : marquage faible. | 1p : rebut pour cause de PVD NC reste : informations de tracabilité lisibles - acceptable | Non justifié, Observation | 0 | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 199
3 | B2 | 2013-01-17 15:01 | 2167891 - 00180 | 2167891 | 12C652 | 48081203 | DECOMPRESSION TUBE | OTHER INSTRUMENTS |  | 16 | 16 |  | Aspect NC : marquage faible. | AEE, informations de tracabilité lisibles, marquage visuellement acceptable. | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 199
3 | B2 | 2013-01-17 15:02 | 2167892 - 00180 | 2167892 | 12C653 | 48081204 | DECOMPRESSION TUBE | OTHER INSTRUMENTS |  | 20 | 20 |  | Aspect NC : marquage faible. | AEE, informations de tracabilité lisibles, marquage visuellement acceptable. | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 199
3 | B2 | 2013-01-17 15:03 | 2167893 - 00180 | 2167893 | 12D123 | 48081205 | DECOMPRESSION TUBE | OTHER INSTRUMENTS |  | 20 | 20 |  | Aspect NC. | AEE, informations de tracabilité lisibles, marquage visuellement acceptable. | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 199
3 | B2 | 2013-01-17 15:05 | 2167898 - 00180 | 2167898 | 12D125 | 48081403 | DECOMPRESSION TUBE | OTHER INSTRUMENTS |  | 20 | 20 |  | Aspect NC. | AEE, informations de tracabilité lisibles, marquage visuellement acceptable. | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 199
3 | B2 | 2013-01-17 15:06 | 2167883 - 00180 | 2167883 | 12D771 | 48081809 | DECOMPRESSION TUBE | OTHER INSTRUMENTS |  | 30 | 30 |  | Aspect NC. | AEE, informations de tracabilité lisibles, marquage visuellement acceptable. | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 199
3 | B2 | 2013-01-17 15:09 | 2167894 - 00190 | 2167894 | 12C654 | 48081206 | DECOMPRESSION TUBE | OTHER INSTRUMENTS |  | 20 | 20 |  | Aspect NC : marquage faible. | AEE informations de tracabilité lisibles, marquage visuellement acceptable. 1p prélevée par AO pour test | Non justifié, Observation | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 199
3 | B2 | 2013-01-17 15:12 | 2167890 - 00190 | 2167890 | 12C819 | 48081409 | DECOMPRESSION TUBE | OTHER INSTRUMENTS |  | 20 | 20 |  | Aspect NC : marquage faible. | AEE, informations de tracabilité lisibles, marquage visuellement acceptable. | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 199
3 | B2 | 2013-01-17 15:13 | 2167895 - 00180 | 2167895 | 12D124 | 48081207 | DECOMPRESSION TUBE | OTHER INSTRUMENTS |  | 20 | 20 |  | Aspect NC : marquage faible. | AEE, informations de tracabilité lisibles, marquage visuellement acceptable. | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 199
3 | B2 | 2013-01-17 15:14 | 2167877 - 00190 | 2167877 | 12C649 | 48081803 | DECOMPRESSION TUBE | OTHER INSTRUMENTS |  | 33 | 33 |  | Aspect NC : marquage faible. | AEE, informations de tracabilité lisibles, marquage visuellement acceptable. | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 199
3 | B2 | 2013-01-17 16:41 | 2167911 - 00180 | 2167911 | 12D417 | 48081209 | DECOMPRESSION TUBE | OTHER INSTRUMENTS |  | 20 | 20 |  | Aspect NC : marquage faible. | AEE, Information de tracabilité lisibles, marquage visuellement acceptable. | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 199
3 | B2 | 2013-01-17 17:02 | 2274036 - 00180 | 2274036 | 130046 | 48350911L | SPACER PL | IMPACTOR-INSERTER |  | 12 | 2 | Aspect | Impact sur le manche | AEE, aspect manche visuellement acceptable. | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 399 | [14 empty] | 376
3 | B2 | 2013-01-18 11:20 | 2167872 - 00170 | 2167872 | 12D512 | 48081805 | DECOMPRESSION TUBE | OTHER INSTRUMENTS |  | 35 | 35 |  | mauvais centre charge, ne correspond pas a une phase controle | Pièces transférées en SF400 pour reprise sur OF de rework. | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 199
3 | IBD | 2013-01-14 08:52 | 2210536 - 00060 | 2210536 | 12C941 | 48394094 | NAVIGATOR | CAGE |  | 20 | 20 |  | Lot bloqué dans la dernière cuve de la lessiviel ( séchage). | panne lessiviel Nécessitant une intervention maintenance suivre gamme de reprise pour le traitement du lot | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 300 | [9 empty] | 2
3 | IBD | 2013-01-16 09:30 | 2275600 - 00010 | 2275600 | 130500 | 48556332 | OASYS | POLY AXIAL SCREW |  | 30 | 30 |  | j'ai inverses la cote A et B dans le MES lors de la saisie des variables (piece controler et conforme). | Erreur de saisie sous le MES mais pièces conformes et libérées | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 300 | [9 empty] | 5
3 | IBD | 2013-01-17 10:01 | 2240002 - 00050 | 2240002 | 67495 | 48322064A | SPACER AS | CAGE |  | 100 | 10 |  | adsence de chenfrein ou présence avec épaulement dans le Ø 2 | Rebuts. Chanfrein dans le Ø 2 | Mineur | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 |  |  |  |  | 7
3 | IBD | 2013-01-17 10:07 | 2262016 - 00015 | 2262016 | 67756 | 6731104 | OIC PEEK | CAGE |  | 100 | 23 |  | meme declaration que pour l'aspect. | Suivre gamme de reprise des bavures | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 300 |  |  |  |  | 7
4 | TL | 2013-01-22 11:20 | 2266462 - 00040 | 2266462 | 130801 | 486618640 | RADIUS | POLY AXIAL SCREW |  | 60 | 5 | Aspect | 5 pièces avec aspect non-conforme:Différence de couleur (plus brillant) sur une partie de l'extérieur des têtes. 100% réalisé sur le reste des pièces:OK. | Pieces conformes | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 300 | [11 empty] | 1 |  |  | 376
4 | TL | 2013-01-22 11:24 | 2266433 - 00050 | 2266433 | AA5 | 48487080 | MANTIS LONG CONSTRUCT | STRAIGHT ROD |  | 100 | 10 | Aspect | 10 pieces avec trace d'usinage sur Ø6. | 7 pieces conformes 3 rebuts | Mineur | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 300 |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 376
4 | TL | 2013-01-22 11:24 | 2169610 - 00070 | 2169610 | 66306 | 47110540 | TRIO | BONE SCREW |  | 42 | 1 | Aspect | 1 pièce avec une tâche d'anodisation sur la partie non colorisée au niveau du marquage identification . | Rebut | Mineur | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 | [11 empty] | 1 |  |  | 376
4 | TL | 2013-01-22 11:25 | 2266466 - 00040 | 2266466 | 130802 | 486618645 | RADIUS | POLY AXIAL SCREW |  | 59 | 5 | Aspect | 5 pièces avec aspect couleur non-conforme:Différence de couleur (plus brillant) sur une partie de l'extérieur des têtes.100% réalisé sur le reste des pièces:OK. | Pieces conformes | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 300 | [11 empty] | 1 |  |  | 376
4 | TL | 2013-01-22 11:42 | 2266596 - 00070 | 2266596 | ABU | 48902015B | TRIO | BLOCKER |  | 490 | 29 | Lg totale 8.3 | 100% effectué sur le paramètre de la longeur 8.35 au ME001 .il y a 29 pièces hors tolérences sur cette dimension la cote a été contrôlé entre 8.27 et 8.29 pour une cote mini de 8.30. | recontrole des piéces avec le ME001 9M224802 12 piéces conformes et 17 piéces rebutées | Majeur | 0 |  |  |  | 0 | 12 | 800 | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1
4 | TL | 2013-01-22 11:42 | 2266596 - 00070 | 2266596 | ABU | 48902015B | TRIO | BLOCKER |  | 490 | 29 | Longueur 8.3 | ce paramètre a dèjà été contrôle a 100% pendant la FAR il ya 29 pièces hors tolérances au niveau de la longueur 8.3. | recontrole des piéces avec le ME001 9M224802 12 piéces conformes et 17 piéces rebutées | Majeur | 0 |  |  |  | 0 | 12 | 800 | [8 empty] | 5 | [5 empty] | 1
4 | TL | 2013-01-22 11:42 | 2266596 - 00070 | 2266596 | ABU | 48902015B | TRIO | BLOCKER |  | 490 | 3 | Aspect | Il y a 3 pièces avec la colerette diamètre 7.05 complètement arrachée. | Rebuts | Majeur | 0 |  |  |  | 0 | 12 | 800 | Pièces en développement sur M16 | Contrôle 100% visuel A suivre sur prochain OF concernant l'arrachement de matière |  |  | 8 | [9 empty] | 376
3 | IBD | 2013-01-18 08:33 | 2263485 - 00030 | 2263485 | 130735 | 48811348 | NULOCK | PLATE |  | 31 | 31 |  | Les pièces sont restées bloquées dans la cuve n°3 (synergic) pendant + de 45mn, et le cycle lessiviel n'a pu se terminer. | Suivre gamme de reprise, selon it qa 076 | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 300 | [9 empty] | 2
3 | IBD | 2013-01-18 08:34 | 2263462 - 00030 | 2263462 | 130736 | 48811118 | NULOCK | PLATE |  | 27 | 27 |  | Les pièces ne sont pas passées au lessiviel. | Suivre gamme de reprise | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 300 | [9 empty] | 2
3 | IBD | 2013-01-18 08:34 | 2263491 - 00030 | 2263491 | 130776 | 48811360 | NULOCK | PLATE |  | 17 | 17 |  | Suite à un problème de lessiviel les pièces ne sont pas passées au lavage. | Suivre gamme de reprise | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 300 | [9 empty] | 2
4 | TL | 2013-01-23 09:48 | 2236249 - 00090 | 2236249 | 67213 | 48202840 | TECHTONIX | PLATE |  | 48 | 2 | Aspect - forme | Chocs sur le Ø13 des 2extrèmitées de la pièce. | Aspect conforme, défaut non visible. | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 300 |  |  |  |  | 3 | [9 empty] | 6
4 | TL | 2013-01-23 14:05 | 2266306 - 00050 | 2266306 | 130807 | 03829655 | XIA DEFORMITY | POLY AXIAL SCREW |  | 50 | 1 | Longueur nom B | La pièce est trop longue. | Rebut | Majeur | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | MELANGE effectué sur machine suite à mauvais vide de chaine, non détecté au contrôle | Sensibilisation et sanction opérateur Communication en réunion exceptionnelle sur l'ensemble du B1 |  | x |  |  | 2 | [7 empty] | 1
3 | IBD | 2013-01-18 08:34 | 2274302 - 00060 | 2274302 | AD7 | 48554450 | OASYS | BONE SCREW |  | 30 | 30 |  | Suite à un problème de lessiviel les pièces ne sont pas passées au lavage. | Suivre gamme de reprise | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 300 | [9 empty] | 2
3 | TL | 2013-01-14 10:16 | 2211166 - 00080 | 2211166 | 12E105 | 48289735 | MANTIS REDUX | POLY AXIAL SCREW |  | 20 | 20 |  | panne lessiviel | Suivre gamme de reprise | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 699 | [9 empty] | 2
3 | TL | 2013-01-18 08:34 | 2266389 - 00030 | 2266389 | 130787 | 48233520 | XIA DEFORMITY | POLY AXIAL SCREW |  | 20 | 20 |  | Suite à un problème de lessiviel les pièces ne sont pas passées au lavage. | Suivre gamme de reprise | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 300 | [9 empty] | 2
4 | TL | 2013-01-24 11:53 | 2204332 - 00070 | 2204332 | 129585 | 486614110A | RADIUS | OTHER COMPONENTS |  | 52 | 16 | Identification | Marquage décalé de l'axe de l'empreinte. | 7 pieces rebutées. 9 conformes position du marquage mesurée au PP001 conforme. | Mineur | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 | 800 | [5 empty] | 2 | [8 empty] | 21
4 | TL | 2013-01-24 11:54 | 2211148 - 00050 | 2211148 | A8U | 48487050 | MANTIS LONG CONSTRUCT | STRAIGHT ROD |  | 100 | 2 | Aspect | Piéce avec présence téton côté héxagone. | Rebut | Mineur | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |  |  |  |  | 6 | [9 empty] | 376
4 | TL | 2013-01-24 11:55 | 2266474 - 00070 | 2266474 | 67704 | 48900735 | TRIO | MONO AXIAL SCREW |  | 20 | 1 | Prés. Couleur | -Piéce avec tâche d'anodisation sur zone A. | Conforme | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 300 | [11 empty] | 1 |  |  | 2
4 | TL | 2013-01-25 09:58 | 2204218 - 00090 | 2204218 | 9JM | 486615070 | RADIUS | PRE-BENT ROD |  | 75 | 2 | Aspect | -Traces noir situé au niveau des extrémités. | Rebuts | Mineur | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |  |  |  |  | 2 | [9 empty] | 376
4 | TL | 2013-01-25 11:38 | 2050682 - 00070 | 2050682 | 7DG | 486615520 | RADIUS | PRE-BENT ROD |  | 30 | 30 | Aspect | Trace sur le Ø ext de la tige. | Pieces conformes, pas de traces visibles | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 300 |  |  |  |  | 2 | [9 empty] | 376
3 | TL | 2013-01-18 10:22 | 2209646 - 00110 | 2209646 | 12A974 | 03820134 | XIA ILIOS | CONNECTOR |  | 52 | 52 |  | probleme lessiviel, panier resté bloqué dans bain N°3. | Suivre gamme de reprise | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 300 | [9 empty] | 2
4 | IBD | 2013-01-21 13:43 | 2263445 - 00090 | 2263445 | 12E189 | 48651348 | REFLEX HYBRID | PLATE |  | 35 | 1 | Forme | Gorge écrasée. | Rebut | Mineur | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |  |  |  |  | 10 | [9 empty] | 103
4 | TL | 2013-01-21 13:46 | 2211153 - 00100 | 2211153 | A6H | 48487110 | MANTIS LONG CONSTRUCT | STRAIGHT ROD |  | 100 | 100 |  | probleme lessiviel, panier resté bloqué dans bain N°3. | Suivre gamme de reprise | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 300 | [9 empty] | 2
4 | IBD | 2013-01-21 13:44 | 2275585 - 00080 | 2275585 | ADA | 48554418 | OASYS | BONE SCREW |  | 49 | 2 | ASPECT | traces de copeaux collés sous la tete de vis | Rebuts | Mineur | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |  |  |  |  | 4 | [9 empty] | 376
4 | IBD | 2013-01-21 13:45 | 2270711 - 00030 | 2270711 | 130945 | 6741408 | SOLIS | CAGE |  | 50 | 3 | Aspect | trace de brulure sur les pieces | Rebuts | Mineur | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |  |  |  |  | 2 | [9 empty] | 376
4 | IBD | 2013-01-22 11:21 | 2263526 - 00040 | 2263526 | AAL | 48834514 | NULOCK | MONO AXIAL SCREW |  | 60 | 10 | Carré 2.51 | CD1386 Entre n'entre pas dans le carré | Rebuts | Majeur | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | Parametre non mesurée sur machine | DI en cours pour ajouter le CD 1386 sur machine |  |  |  |  | 2 | [7 empty] | 2
4 | IBD | 2013-01-22 11:21 | 2263526 - 00040 | 2263526 | AAL | 48834514 | NULOCK | MONO AXIAL SCREW |  | 60 | 10 | Interface Instrument | le CD1414 n'entre pas dans le carré | Rebuts | Majeur | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 300 | Parametre non mesurée sur machine | DI en cours pour ajouter le CD 1414 sur machine |  |  |  |  | 2 | [7 empty] | 1
4 | IBD | 2013-01-23 09:49 | 2263456 - 00060 | 2263456 | 130987 | 48811114 | NULOCK | PLATE |  | 77 | 3 | Blocker | 3 pièces : lors du passage du CAP-T001, les valeurs relevées sont >à 0.2Nm. | Rebut | Non justifié, Observation | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | [6 empty] | 6 | [7 empty] | 2
4 | IBD | 2013-01-23 11:05 | 2263481 - 00060 | 2263481 | 130989 | 48811237 | NULOCK | PLATE |  | 30 | 11 | Blocker | 11 pièces : lors du passage du CAP-T001 les valeurs relevées en tournant les blockers sont > à 0.2Nm. | Recontrôlé conforme. Le contrôle est très sensible du fait de la faible valeur de couple et i convient de le réaliser lentement pour ne pas déclancher le CAP-T001. | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 300 | [6 empty] | 6 | [7 empty] | 2
4 | TL | 2013-01-22 09:53 | 2223762 - 00250 | 2223762 | 12A588 | 48233435S | XIA DEFORMITY | POLY AXIAL SCREW |  | 17 | 17 |  | le code barre de la boite ne correspond pas au standad HIBC. +H85348233435S055 ( le 5 ne devrait pas apparaitre) | Reprise pour mise en conformité étiquette | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 199 | [10 empty] | 1
4 | IBD | 2013-01-23 14:03 | 2275376 - 00120 | 2275376 | 130469 | 48811114A | NULOCK | PLATE |  | 26 | 4 | Aspect | Taches sur les bords. | Aspect a rencontroler aprés le marquage laser (prévu au plan de contrôle) | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 800 | [11 empty] | 1 |  |  | 376
4 | TL | 2013-01-22 09:53 | 2223760 - 00250 | 2223760 | 12A586 | 48233425S | XIA DEFORMITY | POLY AXIAL SCREW |  | 17 | 17 |  | le code barre de la boite ne correspond pas au standad HIBC. +H85348233425S049 ( le 9 ne devrait pas apparaitre) | Reprise pour mise en conformité du code barre. | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 199 | [10 empty] | 1
4 | TL | 2013-01-22 11:16 | 2081245 - 00050 | 2081245 | 126059 | 486614330 | RADIUS | CONNECTOR |  | 17 | 7 |  | 7 piéces non conforme : Aspect non conforme, et traces de marquage laser de l'opération suivante op 60 ou l'on marque l'angulation cumulée ( 30 ), et sur 1 piéce, le n° de lot + logo + T. | Rebuts | Mineur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | [5 empty] | 1
4 | IBD | 2013-01-24 11:37 | 2263525 - 00070 | 2263525 | A87 | 48834014 | NULOCK | MONO AXIAL SCREW |  | 200 | 1 | Anodisation | Pointe pâle. | Défaut non confirmé par MRB -> pièce conforme. | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 300 | [11 empty] | 1 |  |  | 5
4 | IBD | 2013-01-24 11:38 | 2263528 - 00070 | 2263528 | A4X | 48844014 | NULOCK | MONO AXIAL SCREW |  | 187 | 1 | Aspect | 1 pièce : rayure sur le Ø 3.95. | Rebut | Mineur | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |  |  |  |  | 2 | [9 empty] | 376
4 | IBD | 2013-01-24 11:43 | 2263483 - 00060 | 2263483 | 131088 | 48811345 | NULOCK | PLATE |  | 30 | 1 | Spring Bar | spring bar tordu. | Rebut | Mineur | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |  |  |  |  | 10 | [9 empty] | 4
4 | TL | 2013-01-22 12:02 | 2053497 - 00030 | 2053497 | 7ML | 486615060 | RADIUS | PRE-BENT ROD |  | 100 | 100 |  | NE PASSE PAS DANS LE GABARIT DE CINTRAGE | Pieces acceptées en l'état suivant la FORM QA 236 ci joint | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 300 | [9 empty] | 7
4 | IBD | 2013-01-24 11:45 | 2276479 - 00090 | 2276479 | 130292 | 48651232 | REFLEX HYBRID | PLATE |  | 16 | 1 | Forme | 1 pièce : un plat sur l'arrondi d'une oreille plus une vibration sur l'arrondi d'une autre oreille. | Rebut | Mineur | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |  |  |  |  | 10 | [9 empty] | 103
4 | IBD | 2013-01-24 11:45 | 2276479 - 00090 | 2276479 | 130292 | 48651232 | REFLEX HYBRID | PLATE |  | 16 | 1 | Aspect | 1 pièce : un choc sur un perçage de Ø5.24. | Rebut | Mineur | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 300 |  |  |  |  | 3 | [9 empty] | 376
4 | IBD | 2013-01-24 11:46 | 2276478 - 00120 | 2276478 | 130291 | 48651230 | REFLEX HYBRID | PLATE |  | 44 | 3 | Couleur plaque | tache noir sur le coté de l'oreille | voir aspect apres marquage laser (contrôle 100% prévu au plan de contrôle) | Mineur | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 300 | [11 empty] | 2 |  |  | 6
4 | IBD | 2013-01-24 11:46 | 2276478 - 00120 | 2276478 | 130291 | 48651230 | REFLEX HYBRID | PLATE |  | 44 | 2 | Aspect | choc sur le dessus de la plaque | 2 rebuts | Mineur | 0 |  |  |  | 0 | 3 | 300 |  |  |  |  | 3 | [9 empty] | 376
4 | IBD | 2013-01-24 11:48 | 2210744 - 00090 | 2210744 | 9LG | 336616080 | VBOSS | CAGE |  | 52 | 6 | Couleurs | trace sur le Ø extérieur ( absence de couleur) | Défaut non détecté suite à contrôle visuel 30cm / 10sec -> 6 conformes. | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 300 | [11 empty] | 2 |  |  | 2
4 | IBD | 2013-01-24 11:50 | 2263383 - 00035 | 2263383 | 130817 | 48552424 | OASYS | POLY AXIAL SCREW |  | 40 | 2 | Ø B = 4 + détrompage | Ø B trouvé a 4.014 pour 4 maxi. vis ne rentrent pas dans le cd 1454 | Rebut | Majeur | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | Variation machine, légère bavure présente | Reccurence a suivre |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1
4 | IBD | 2013-01-25 10:59 | 2276478 - 00170 | 2276478 | 130291 | 48651230 | REFLEX HYBRID | PLATE |  | 42 | 1 | Aspect | trace noire sur l'oreille | Piece conforme, trace non visible à 30cm | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 300 |  |  |  |  | 11 | [9 empty] | 376
4 | IBD | 2013-01-25 14:48 | 2275677 - 00090 | 2275677 | 130256 | 48651472 | REFLEX HYBRID | PLATE |  | 10 | 10 | Ø4.17 tous les trous | la pige entre NEP ( TL310 / Ø 4.17 ) controle a 100% effectuer + controle avec d'autre piges effectuer | Pieces mesurees conformes avec TL310 (4.17BC) apres une legere reprise manuelle | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 300 | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 3
4 | B2 | 2013-01-22 15:39 | 2276616 - 00020 | 2276616 | AF3 | 48281202 | MANTIS ES2 | OTHER INSTRUMENTS |  | 55 | 55 |  | une FAC a etait ouverte,car sur l'OP TOURNAGE M32, il y eu une erreur de saisie sur le type de rebut (saisie rebut reglage a la place de rebut prod)suite a FCO au rang 23.un recontrole a 100% du lot sur le parametre "Percage Ø1.8" a etait effectué avec les TL118-1,90L / TL127-1,70G.les 55 pieces sont conformes. | AEE → "Le 18/01/2013 11:27 A l'opération DEGRAISSAGE ULTRASON SABRIA Janick - jsabria a écrit le commantaire suivant: Pieces conformes suite au control à 100%." OP de dégraissage réalisée. | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 199
4 | B2 | 2013-01-22 16:39 | 2241546 - 00140 | 2241546 | 12D519 | 03807019 | XIA II TITANIUM | GUIDE |  | 13 | 13 | MATIERE | contrôle non executable car sortie de stock | AEE, contrôle non applicable. | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 300 | [14 empty] | 1
4 | B2 | 2013-01-22 16:39 | 2241546 - 00140 | 2241546 | 12D519 | 03807019 | XIA II TITANIUM | GUIDE |  | 13 | 13 | PASSIVATION | contrôle non executable car l'op de renovation est faite en OP 150 | AEE, contrôle non applicable. Rénovation effectuée à l'OP150. | Non justifié, Observation | 0 |  |  |  | 0 | 13 | 300 | [14 empty] | 1
4 | B2 | 2013-01-22 16:39 | 2241546 - 00140 | 2241546 | 12D519 | 03807019 | XIA II TITANIUM | GUIDE |  | 13 | 13 | IDENTIFICATION | localisation du marquage NC par rapport au plan | AEE, marquage conforme. | Non justifié, Observation | 0 |  |  |  | 0 | 13 | 300 | [14 empty] | 21
4 | B2 | 2013-01-22 16:56 | 2167871 - 00200 | 2167871 | 12C647 | 48081804 | DECOMPRESSION TUBE | OTHER INSTRUMENTS |  | 33 | 33 |  | Résultats dureté (déclarés dans le journal de bord) Non-Conforme: 48.3 49.2 et 49.3 pour 40-47 HRC. | AEE → "Le 22/01/2013 11:18:23 A l'opération CONTRÔLE FINAL JANS Mathieu a écrit le commantaire suivant: Les résultats de dureté enregistrés correspondent aux pastilles de Custom 455. Il s'agit de la matière de l'ID 2209964. Pour l'ID 2167871, la dureté des pastilles 17-4PH est 45 HRC. Ce qui correspond bien aux pré-requis des plans. L'opération de TTH s'est déroulée normalement, sans alarme, la dureté est conforme. Les pièces peuvent donc poursuivre leur production." | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 199
4 | B2 | 2013-01-22 16:56 | 2167871 - 00200 | 2167871 | 12C647 | 48081804 | DECOMPRESSION TUBE | OTHER INSTRUMENTS |  | 33 | 33 | Produit / Product | fac déjà déclarée | N/A. se reporter à l'autre non conformité. | Non justifié, Observation | 0 |  |  |  | 0 | 33 | 199 | [14 empty] | 29
4 | B2 | 2013-01-22 17:45 | 2219778 - 00140 | 2219778 | 12A361 | 48047032 | XIA II TITANIUM | SCREWDRIVER-SHAFT |  | 22 | 2 | FONCTIONNE. PREHENS° | la Préhension ne se fait pas avec le CD232 et le CD2064 . | Rebuts. | Non justifié, Observation | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | [14 empty] | 1
4 | B2 | 2013-01-23 10:06 | 2167909 - 00200 | 2167909 | 12D416 | 48081207 | DECOMPRESSION TUBE | OTHER INSTRUMENTS |  | 19 | 19 | DHR | La REV du plan ( C) est différente de celle la nomenclature (B) | Pièces acceptées après la mise à jour documentaire conforme. | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 199 | [14 empty] | 5
4 | B2 | 2013-01-23 11:04 | 2167901 - 00200 | 2167901 | 12D183 | 48081406 | DECOMPRESSION TUBE | OTHER INSTRUMENTS |  | 18 | 18 | DHR | La REV du plan est C or sur la nomenclature la REV est B | Pièces acceptées après mise à jour documentaire conforme. | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 199 | [14 empty] | 5
4 | B2 | 2013-01-23 11:53 | 2198040 - 00100 | 2198040 | 128969 | 48561011 | OASYS | GUIDE |  | 40 | 40 | Encombrement 203 | encombrement inferieur a 201 | Pièces acceptées suite au re-contrôle conforme par QA avec la Col001 (3C 354). Attention au fléchissement du manche lors du contrôle, celui-ci peut entrainer une non conformité de l'encombrement. | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 300 | [14 empty] | 1
4 | B2 | 2013-01-23 12:35 | 2230435 - 00010 | 2230435 | 130871 | 48328050G | ANCHOR C | OTHER INSTRUMENTS |  | 25 | 7 |  | 7 pieces NC car controle avec un TCS074 et TCM010 au lieu d'un TCM016 . Idem pour les 18 pieces des equipes precedentes . | AEE, moyen adapté et pièces conformes. | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 800
4 | B2 | 2013-01-23 12:38 | 2236741 - 00090 | 2236741 | 12C634 | 48770505 | NULOCK | GUIDE |  | 25 | 1 | Aspect moulage | DÉFAUT SUR LE "Y" DU LOGO | AEE, aspect logo visuellement acceptable. | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 300 | [14 empty] | 3
4 | B2 | 2013-01-23 15:41 | 2219785 - 00100 | 2219785 | 130572 | 675023 | OPUS | SCREWDRIVER-SHAFT |  | 30 | 7 |  | tl 392 np ,entre | Pièces acceptées suite au re-contrôle de l'hexa de 8 conforme par QA avec le TL392-A. | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 399
4 | B2 | 2013-01-23 15:41 | 2219785 - 00100 | 2219785 | 130572 | 675023 | OPUS | SCREWDRIVER-SHAFT |  | 30 | 7 | Hex 8 | ce referer a la fac précedente | Pièces acceptées suite au re-contrôle de l'hexa de 8 conforme par QA avec le TL392-A. | Non justifié, Observation | 0 |  |  |  | 0 | 7 | 399 | [14 empty] | 1
4 | B2 | 2013-01-24 10:07 | 2230459 - 00190 | 2230459 | 130012 | 48770800 | NULOCK | SCREWDRIVER-SHAFT |  | 30 | 30 |  | pièces controlées avec le CE000 et non avec le CE001( car il n existe pas ). DI faite | AEE, moyen adapté, pièces conformes. DI initiée pour une modification de la Form QC. | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 300
4 | B2 | 2013-01-24 14:41 | 2141426 - 00020 | 2141426 | 127457 | 48511815 | REFLEX HYBRID | SCREWDRIVER-SHAFT |  | 32 | 32 | Identification | Le marquage laser se fait à l'op100 | AEE, pièces conformes, marquage laser réalisé à l'op "100", Form QC à modier. | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 300 | [14 empty] | 21
4 | B2 | 2013-01-24 15:45 | 2167893 - 00200 | 2167893 | 12D123 | 48081205 | DECOMPRESSION TUBE | OTHER INSTRUMENTS |  | 20 | 20 | Produit / Product | Résultats dureté (déclarés dans le journal de bord) Non-Conforme: 48.3 49.2 et 49.3 pour 40-47 HRC. | AEE → "A l'opération CONTRÔLE FINAL JANS Mathieu a écrit le commantaire suivant: Les résultats de dureté enregistrés correspondent aux pastilles de Custom 455. Il s'agit de la matière de l'ID 2209964. Pour l'ID 2167893, la dureté des pastilles 17-4PH est 45 HRC. Ce qui correspond bien aux pré-requis des plans. L'opération de TTH s'est déroulée normalement, sans alarme, la dureté est conforme. Les pièces peuvent donc poursuivre leur production." | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 199 | [14 empty] | 29
4 | B2 | 2013-01-24 15:48 | 2167910 - 00200 | 2167910 | 12D909 | 48081208 | DECOMPRESSION TUBE | OTHER INSTRUMENTS |  | 17 | 17 | Produit / Product | Présence de traces noires sur les tubes. Les piéces les plus marquées sont en poche pour exemple. | Pièces acceptées, aspect conforme après reprise. | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 199 | [14 empty] | 29
4 | B2 | 2013-01-24 17:11 | 2237512 - 00020 | 2237512 | 12D267 | 48231301E | XIA III TITANIUM | HANDLE -RACHET HANDLE |  | 1000 | 1000 | Documentation | On nous demande de controler la matiére et la dureté alors que nous n'avons pas les documents. | AEE, contrôle non applicable, pièces conformes,. Form QC à modifier. | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 800 | [14 empty] | 3
4 | B2 | 2013-01-24 17:18 | 2209950 - 00010 | 2209950 | 130870 | 48885025A | ANCHOR C | HANDLE -RACHET HANDLE |  | 20 | 5 |  | Controle de la profondeur de 1 avec TSC074 et TCM010 a la palce du TCM016 | AEE, moyen adapté et pièces conformes. | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 800
4 | B2 | 2013-01-24 17:23 | 2236642 - 00020 | 2236642 | 12C793 | 48361269 | ANTERIOR DISTRACTION | CHISEL-RASP-CURETTE |  | 14 | 14 | Dureté | dureté impossible a vérifier , car on ne demande plus le certificat S/T . | AEE, le contrôle est non applicable, pièces conforme,. Form QC à modidfier. | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 300 | [14 empty] | 2
4 | B2 | 2013-01-24 17:23 | 2236642 - 00020 | 2236642 | 12C793 | 48361269 | ANTERIOR DISTRACTION | CHISEL-RASP-CURETTE |  | 14 | 14 | Matière | matiere impossible a vérifier , car on ne demande plus le certificat S/T . | AEE, le contrôle est non applicable, pièces conforme,. Form QC à modidfier. | Non justifié, Observation | 0 |  |  |  | 0 | 14 | 300 | [14 empty] | 1
4 | B2 | 2013-01-25 11:28 | 2268606 - 00080 | 2268606 | 67860 | 48510400AA | REFLEX HYBRID | OTHER INSTRUMENTS |  | 100 | 3 | Ø1.55 | Ø1.55 NC : la TL126 "NEP" entre . | Pièces acceptées suite au re-contrôle conforme par production → "Le 25/01/2013 09:47 A l'opération ARNAUD Laurent - larnaud a écrit le commantaire suivant: Recontrôle conforme avec TL126 - 1.60F" | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 800 | [14 empty] | 1
4 | TL | 2013-01-22 12:04 | 2050682 - 00030 | 2050682 | 7DG | 486615520 | RADIUS | PRE-BENT ROD |  | 30 | 30 |  | - Aprés opération de cintrage les pièces ne passent pas dans le CD788LG120. - Contrôle réalisé à 100% avec CD788LG120-A, de plus la longueur pièce aprés cintrage et d'environ 115.7mm pour une valeur indiqué sur le plan de fabrication ( 0211202 rev - ) de 109.5 mm. | Pieces acceptees en l'etat suivant FORM QA 236 ci joint | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 300 | [9 empty] | 7
5 | IBD | 2013-01-28 13:02 | 2268276 - 00040 | 2268276 | ADV | 48834014 | NULOCK | MONO AXIAL SCREW |  | 200 | 6 | Aspect | 6 pièces : choc sur le cortical | Rebuts | Mineur | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |  |  |  |  | 3 | [9 empty] | 376
5 | IBD | 2013-01-28 13:03 | 2282343 - 00040 | 2282343 | AH9 | 48834016 | NULOCK | MONO AXIAL SCREW |  | 100 | 4 | Aspect | 4 pièce : choc sur le cortical. | Rebuts | Mineur | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |  |  |  |  | 3 | [9 empty] | 376
5 | IBD | 2013-01-28 13:03 | 2275490 - 00040 | 2275490 | ADW | 48834010 | NULOCK | MONO AXIAL SCREW |  | 50 | 8 | Forme | 8 pièces : les 4 ouvertures du carré sont trop importante. Rainure trop large. | Rebuts | Mineur | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | [6 empty] | 2 | [7 empty] | 103
5 | IBD | 2013-01-28 13:12 | 2275673 - 00090 | 2275673 | 130247 | 48651360 | REFLEX HYBRID | PLATE |  | 19 | 15 | Aspect | 13 pieces avec angle des oreilles nc + 2 pieces avec gorge écraser | 2 rebuts: gorges écrasées 13 pieces conformes: pas de présence d'angle sur les oreilles | Mineur | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 300 | [6 empty] | 7 | [7 empty] | 376
4 | TL | 2013-01-22 12:04 | 2050683 - 00030 | 2050683 | 7DH | 486615130 | RADIUS | PRE-BENT ROD |  | 30 | 30 |  | - Aprés opération de cintrage les pièces ne passent pas dans le CD785LG30. - Contrôle réalisé à 100% avec CD785LG30-A | Pieces acceptees en l'etat suivant FORM QA 236 ci joint | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 199 | [9 empty] | 7
5 | IBD | 2013-01-29 09:53 | 2275402 - 00120 | 2275402 | 130770 | 48811230A | NULOCK | PLATE |  | 63 | 1 | Aspect | Rayure sur le contour de la plaque. | Rebut | Mineur | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 |  |  |  |  | 2 | [9 empty] | 376
5 | IBD | 2013-01-29 09:58 | 2275393 - 00090 | 2275393 | 130768 | 48811224A | NULOCK | PLATE |  | 11 | 1 | Prof chanfrein | 1 pièce : les 3 profondeur chanfrein sont NC, exemples de valeurs: 1.030 ; 1.032 et 1.013 | Rebut | Mineur | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 800 | [6 empty] | 3 | [7 empty] | 2
5 | IBD | 2013-01-29 09:58 | 2275393 - 00090 | 2275393 | 130768 | 48811224A | NULOCK | PLATE |  | 11 | 3 | Aspect | 2 pièces : trace de pince. 1 pièce : choc sur une oreille plus un trace de pince. | 1 rebut: présence de choc sur les oreilles 2 pieces acceptables: pas de traces de pinces visibles, les pieces seront controlées à 100% visuel apres anodisation | Mineur | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 800 |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 376
4 | TL | 2013-01-24 10:32 | 2204218 - 00030 | 2204218 | 9JM | 486615070 | RADIUS | PRE-BENT ROD |  | 75 | 75 |  | Le cintrage a été effectué à 100%, la totalité du lot ne passe pas dans le CD786LG70-A. | Approved per FORM QA 236 presented on Jan, 11 - 2013. See attached. | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 300 | [9 empty] | 7
4 | TL | 2013-01-24 10:36 | 2077194 - 00030 | 2077194 | 8KE | 486615560 | RADIUS | PRE-BENT ROD |  | 50 | 50 |  | Contrôle à 100% du double cintrage. La totalité du lot ne rentre ni dans le CD787LG60-A ni dans le CD787LG60-B. | Approved per FORM QA 236 presented on Jan, 11 - 2013. See attached. | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 300 | [9 empty] | 7
5 | IBD | 2013-01-30 10:59 | 2268275 - 00070 | 2268275 | AAK | 48834014 | NULOCK | MONO AXIAL SCREW |  | 200 | 6 | Aspect | fente sur la tete ecrasser | Rebuts | Mineur | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |  |  |  |  | 10 | [9 empty] | 376
5 | IBD | 2013-01-30 11:03 | 2263521 - 00090 | 2263521 | AB7 | 48824014 | NULOCK | MONO AXIAL SCREW |  | 300 | 1 | Aspect | 1 pièce : chocs sur le cortical. | Piece conforme, choc pas visible à 30cm | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 300 |  |  |  |  | 3 | [9 empty] | 376
5 | IBD | 2013-01-30 11:05 | 2276346 - 00070 | 2276346 | AH6 | 48694012 | REFLEX HYBRID | MONO AXIAL SCREW |  | 300 | 14 | Aspect - Forme | 14 pcs chocs sur les filets | Suite a recontrole MRB 13 pieces conformes, pas de choc visible à 30cm 1 rebut | Mineur | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 300 |  |  |  |  | 3 | [9 empty] | 6
5 | IBD | 2013-01-30 11:09 | 2210601 - 00020 | 2210601 | 12A748 | 33661000MR | VBOSS | CAGE |  | 15 | 1 | Aspect | choc sur le Ø exterieur ( Ø 11.5 ) | Rebut | Mineur | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |  |  |  |  | 3 | [9 empty] | 376
4 | TL | 2013-01-24 11:51 | 2169787 - 00070 | 2169787 | 130228 | 48285435B | MANTIS | HEAD |  | 490 | 490 |  | la phase de lessiviel interompu suite au renversement du dans la cuve 5 . manque1 piece | Reprise OK, une pièce perdue pendant l'opération d'anodisation | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 489 | 800 | [9 empty] | 2
4 | IBD | 2013-01-21 13:44 | 2276344 - 00070 | 2276344 | ADK | 48694014 | REFLEX HYBRID | MONO AXIAL SCREW |  | 300 | 1 |  | 1 Vis perdue. | Rebut | Mineur | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | [7 empty] | 1
4 | IBD | 2013-01-23 14:06 | 2270632 - 00020 | 2270632 | 131033 | 6741204S | SOLIS | CAGE |  | 39 | 39 |  | mauvais programme laser. pieces marquées sur le laser 180 | Suivre FAC de reprise suite au CCF 30511 | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 300 | [8 empty] | 6
5 | IBD | 2013-01-31 11:40 | 2275428 - 00120 | 2275428 | 130834 | 48811348A | NULOCK | PLATE |  | 26 | 7 | Aspect | 4 pcs déformation des rayons sur les oreilles extérieures | 4 déformation rayon -> non constaté, conforme 3 trace de pince -> rebut | Mineur | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 800 |  |  |  |  | 10 | [9 empty] | 376
5 | IBD | 2013-01-31 11:44 | 2275393 - 00120 | 2275393 | 130768 | 48811224A | NULOCK | PLATE |  | 9 | 3 | Aspect | 2 PCS Traces de pince visible apres colorisation | Erreur sur commentaire précédent : 1 chocs -> défaut non constaté, conforme. 2 trace pinces -> rebut | Non justifié, Observation | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 800 |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 376
5 | IBD | 2013-01-31 11:46 | 2275443 - 00120 | 2275443 | 130252 | 48811464A | NULOCK | PLATE |  | 16 | 3 | Aspect | 2 pieces avec languettes centrale tordue + 1 piece avec un choc sur le cote | Erreur commentaire précédent : 2 pièces languette tordue -> rebut 1 pièce choc -> conforme | Mineur | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 800 |  |  |  |  | 10 | [9 empty] | 376
5 | IBD | 2013-01-31 13:50 | 2263408 - 00080 | 2263408 | 130270 | 48555440 | OASYS | POLY AXIAL SCREW |  | 30 | 7 | ASPECT | impact dans les encoches ce qui génère une bavure | Pieces conformes, pas de bavures visibles | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 300 |  |  |  |  | 4 | [9 empty] | 376
4 | IBD | 2013-01-23 14:07 | 2270709 - 00020 | 2270709 | 130990 | 6741408S | SOLIS | CAGE |  | 36 | 36 |  | mauvais programme laser. pieces marquées sur le laser 180 | Suivre FAC de reprise suite au CCF 30511 | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 300 | [8 empty] | 6
5 | IBD | 2013-02-01 10:41 | 2275471 - 00050 | 2275471 | AHE | 48824010 | NULOCK | MONO AXIAL SCREW |  | 50 | 9 | Profondeur carré | profondeur carré NC controlé avec le CD 1389L de prod | Recontroler avec CD1389 AA conforme | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 300 | [6 empty] | 3 | [7 empty] | 1
5 | IBD | 2013-02-01 10:45 | 2275432 - 00120 | 2275432 | 130835 | 48811351A | NULOCK | PLATE |  | 26 | 1 | Aspect | Trace noire sur le flanc de la pièce | Piece acceptée, elle sera controlee 100% aspect apres marquage laser | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 800 |  |  |  |  | 11 | [9 empty] | 376
5 | IBD | 2013-02-01 10:47 | 2275447 - 00090 | 2275447 | 130837 | 48811476A | NULOCK | PLATE |  | 15 | 9 | Aspect | trace et choc sur le dessus de la plaque ainsi que sur les oreilles | 1 piece rebutee, choc important 8 pieces acceptees, elles seront controlees 100% aspect apres anodisation | Mineur | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 800 |  |  |  |  | 3 | [9 empty] | 376
5 | IBD | 2013-02-01 10:48 | 2275675 - 00090 | 2275675 | 130842 | 48651464 | REFLEX HYBRID | PLATE |  | 15 | 1 | Aspect | Choc sur gorge. | Rebut | Mineur | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |  |  |  |  | 3 | [9 empty] | 376
5 | IBD | 2013-02-01 10:48 | 2266044 - 00060 | 2266044 | AGN | 48353100A | SPACER PL | CAGE |  | 16 | 1 | Aspect | trace d'usinage sur le plat dans la lumiere | Rebut | Mineur | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 376
5 | IBD | 2013-02-01 10:53 | 2270706 - 00070 | 2270706 | 131045 | 6741407a | SOLIS | COMPO CAGE |  | 117 | 1 | Aspect | arrête a coté du traceur mal repris a la lime | Rebut | Mineur | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 |  |  |  |  | 2 | [9 empty] | 376
5 | IBD | 2013-02-01 13:57 | 2275672 - 00090 | 2275672 | 130839 | 48651357 | REFLEX HYBRID | PLATE |  | 25 | 25 | ØD | Impossibilité de controler ce paramètre etant donné que les plaques sont déjà usinées. | Côte de fabrication, Ø du débit (voir IT PROD 385) Aucune incidence, lot libérable | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | [8 empty] | 5 | [5 empty] | 5
4 | IBD | 2013-01-24 11:44 | 2270666 - 00020 | 2270666 | 131087 | 6741209S | SOLIS | CAGE |  | 36 | 36 |  | Attente tranfert programme Laser 087 vers Laser 180. | Suivre FAC de reprise suite au CCF 30511 | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 300 | [8 empty] | 6
5 | TL | 2013-01-28 09:45 | 2211151 - 00050 | 2211151 | AAA | 48487090 | MANTIS LONG CONSTRUCT | STRAIGHT ROD |  | 150 | 1 | Aspect | 1 piece avec trace d' usinage sur Ø 3.8. | Rebut | Mineur | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 376
5 | TL | 2013-01-28 09:49 | 2270931 - 00030 | 2270931 | 131162 | 48285650 | MANTIS | CANULATED POLY AXIAL SCREW |  | 209 | 1 | Identification | -Piéce avec marquage laser non-conforme au niveau de la Référence+ Ø*Longueur: il manque une barre du chiffre "5" de la Longueur "50". | Rebut | Mineur | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | [5 empty] | 3 | [8 empty] | 21
5 | TL | 2013-01-28 09:50 | 2277386 - 00060 | 2277386 | 131128 | 48144525B | XIA 4.5 | HEAD |  | 249 | 1 | Forme | Manque le R0.6, longueur pièce bonne mesurée à 12.04 pour une côte mini de 12. | Rebut | Majeur | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | Grippage barre | RAS - détectable 100% et pas de réccurence | 100% |  |  |  | 2 | [7 empty] | 103
5 | TL | 2013-01-28 09:53 | 2270982 - 00040 | 2270982 | 131158 | 48289540 | MANTIS REDUX | CANULATED POLY AXIAL SCREW |  | 50 | 50 | Aspect | Traces, oréoles un peu partout sur la tête. | Pieces conformes, traces et oréoles non visibles | Mineur | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 49 | 300 |  |  |  |  | 11 | [9 empty] | 376
5 | TL | 2013-01-28 09:53 | 2270982 - 00040 | 2270982 | 131158 | 48289540 | MANTIS REDUX | CANULATED POLY AXIAL SCREW |  | 50 | 1 | Identification | Le 0 de la réf est sectionné. | Rebut | Mineur | 0 |  |  |  | 0 | 49 | 300 | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 21
5 | TL | 2013-01-28 09:54 | 2266438 - 00060 | 2266438 | AA6 | 48487480 | MANTIS LONG CONSTRUCT | STRAIGHT ROD |  | 50 | 1 | Aspect | 1 piece avec traces sur Ø6 cote hex. | Rebut | Mineur | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 376
5 | IBD | 2013-01-28 11:11 | 2210744 - 00110 | 2210744 | 9LG | 336616080 | VBOSS | CAGE |  | 52 | 52 |  | non emballé ce jour. | Suivre gamme de reprise pour réemballage | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 300 | [8 empty] | 7
5 | IBD | 2013-01-28 14:27 | 2263356 - 00070 | 2263356 | ABX | 48552120 | OASYS | STRAIGHT ROD |  | 300 | 300 |  | Particules dans les tubes. | Lot conforme suite à reprise. | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | [10 empty] | 3
5 | IBD | 2013-01-29 10:03 | 2279649 - 00060 | 2279649 | AE6 | 48351074 | UNILIF | CAGE |  | 15 | 15 |  | Incohérence de quantité. Il manque une pièce, 14 pièces pour 15 dans le MES. | Rebut | Mineur | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 399 | [7 empty] | 1
5 | IBD | 2013-01-29 15:03 | 2270718 - 00020 | 2270718 | 131279 | 6741409S | SOLIS | CAGE |  | 36 | 36 |  | mauvais programme laser . piece marquées sur le laser 180 | Suivre FAC de reprise suite au CCF 30511 | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 300 | [8 empty] | 6
5 | TL | 2013-01-29 11:47 | 2211156 - 00080 | 2211156 | AA9 | 48487140 | MANTIS LONG CONSTRUCT | STRAIGHT ROD |  | 40 | 1 | Aspect | une rayure détectée sur le diametre 6. | Rebut | Mineur | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |  |  |  |  | 2 | [9 empty] | 376
5 | TL | 2013-01-29 14:58 | 2262685 - 00130 | 2262685 | 67461 | 48202234 | TECHTONIX | PLATE |  | 73 | 73 | Produit / Product | Incohérence sur la matère : S sur le plan et T sur la pièce. | Pieces conformes, elles sont bien en titane (T) Erreur sur le plan Lot liberable | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 300 | [8 empty] | 2 | [5 empty] | 29
5 | TL | 2013-01-30 09:20 | 2077194 - 00130 | 2077194 | 8KE | 486615560 | RADIUS | PRE-BENT ROD |  | 50 | 50 | Produit / Product | Traces d'anodisation plus ou moins importantes. | Suite à recontrole MRB 24 pieces aspect acceptables 26 rebuts Suivre gamme de reprise pour emballer le lot | Mineur | 0 | 26 | 0 | 24 | 0 | 0 | 300 | Brulure sur les points de contact du montage | Mise des pièces sur deux emplacements pour mutiplier les points de contacts. Voir avec MEL pour péréniser la pratique | 100% | [8 empty] | 1 |  |  | 29
5 | TL | 2013-01-30 14:19 | 2266594 - 00040 | 2266594 | ACV | 48902015AA | TRIO | BLOCKER |  | 490 | 2 | Chanfreins 60° | -Piéce où il manque le chamfrein ch 0.3*45°. | Rebuts | Majeur | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 800 | Nombreuses interventions maintenance sur la machine | Process transféré sur M16 (machine C16 en fin de vie) |  |  | 9 | [9 empty] | 1
5 | TL | 2013-01-30 14:19 | 2266594 - 00040 | 2266594 | ACV | 48902015AA | TRIO | BLOCKER |  | 490 | 1 | Aspect | -Piéce avec aspect colerette Non-conforme présence de chocs importants. | Rebuts | Majeur | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 800 | Nombreuses interventions maintenance sur la machine | Process transféré sur M16 (machine C16 en fin de vie) |  |  | 3 | [9 empty] | 376
5 | TL | 2013-01-30 14:19 | 2266594 - 00040 | 2266594 | ACV | 48902015AA | TRIO | BLOCKER |  | 490 | 6 | Ø 3.5 | -Piéces avec Ø3,5 Non-conforme 100% effectué avec TL293 (3,54G) prod. le N.E.P entre dans le Ø3,5. | Rebuts | Majeur | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 800 | Nombreuses interventions maintenance sur la machine | Process transféré sur M16 (machine C16 en fin de vie) |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1
5 | TL | 2013-01-30 14:20 | 2277377 - 00090 | 2277377 | 130827 | 481404525B | XIA 4.5 | HEAD |  | 123 | 12 | Aspect | 1 pièce avec trace de frottement sur Ø11 ext, 3 pièces avec chocs sur plat à l'entrée du taraudage, 8 pièces avec traces noires sur plat à l'entrée du taraudage. | Rebuts | Mineur | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | Usure plaquette (non visible avant colorisation) | RAS - détectable 100% et pas de réccurence |  |  | 3 | [9 empty] | 376
5 | TL | 2013-01-30 14:20 | 2277139 - 00030 | 2277139 | 131293 | 48146550 | XIA 4.5 | POLY AXIAL SCREW |  | 100 | 2 | Aspect général | Sur 2 pièces il ya des trâces d'usinage importantes au niveau de la tête sur la marquage. | Rebuts | Mineur | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 4
5 | TL | 2013-01-30 14:21 | 2277153 - 00050 | 2277153 | 131298 | 03829440 | XIA DEFORMITY | POLY AXIAL SCREW |  | 50 | 1 | Aspect | -Piéce avec rayure importante sur Ø extérieur. | Rebut | Mineur | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |  |  |  |  | 2 | [9 empty] | 376
5 | IBD | 2013-01-30 14:04 | 2274067 - 00050 | 2274067 | AKF | 48351124 | UNILIF | CAGE |  | 80 | 80 |  | pieces non lavées pour cause d'intervention de la maintenance pour décontamination du lessiviel ce jour le 29.01.2013. | Suivre gamme de reprise | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 399 | [8 empty] | 7
5 | IBD | 2013-01-31 11:03 | 2293827 - 00080 | 2293827 | 131172 | 48811472 | NULOCK | PLATE |  | 11 | 11 |  | pieces non lavées pour cause d'intervention de la maintenance pour décontamination du lessiviel ce jour le 29.01.2013 | Suivre gamme de reprsie | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 300 | [8 empty] | 7
5 | TL | 2013-01-31 11:05 | 2277400 - 00090 | 2277400 | 131007 | 48145525B | XIA 4.5 | HEAD |  | 250 | 2 | Aspect | 2 pieces avec traces noires sur plat en debut de S 8.45*1.1. | Pièces NC -> rebut | Mineur | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 |  |  |  |  | 11 | [9 empty] | 376
5 | TL | 2013-01-31 11:34 | 2271006 - 00040 | 2271006 | 131213 | 48289630B | MANTIS REDUX | HEAD |  | 100 | 30 | Aspect | bavure au niveaux des angles de 45°(X2) | Aspect conforme et pas d'impact sur le dimensionnel. | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 800 |  |  |  |  | 4 | [9 empty] | 376
5 | IBD | 2013-01-31 11:32 | 2275734 - 00015 | 2275734 | 67889 | 48385084 | SPACER TL | CAGE |  | 50 | 1 |  | 1 pièce :la dylog a détecté qu'il manquait le traceur de 1 mm. | Rebut | Majeur | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | Suivi en cours sur machine (rien de détecté pour l'instant) | Pas d'action necessaire - Contrôle 100% en place | 100% (Dylog) | [6 empty] | 4
5 | TL | 2013-01-31 14:33 | 2283988 - 00060 | 2283988 | 131005 | 48289430BA | MANTIS REDUX | HEAD |  | 100 | 1 | Ø7.05 | diamétre 7.05 non conforme. | Rebut | Majeur | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | Contrôle 100% suite à capa initiale NC | RAS |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1
5 | TL | 2013-01-31 14:33 | 2283988 - 00060 | 2283988 | 131005 | 48289430BA | MANTIS REDUX | HEAD |  | 100 | 1 | Concentricité Ø0.05L | diamétre 7.05 non conforme. | Rebut | Majeur | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 800 | Contrôle 100% suite à capa initiale NC | RAS |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1
5 | TL | 2013-02-01 10:32 | 2236308 - 00090 | 2236308 | 9ZX | 4107001 | MAC | COMPO CONNECTOR |  | 1000 | 1 | Aspect | 1 piece avec sur la sphere R5 et sous le n° de lot un plat avec teton | Rebut | Mineur | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 |  |  |  |  | 6 | [9 empty] | 376
5 | B2 | 2013-01-28 17:01 | 2294885 - 00020 | 2294885 | 67966 | 48500500D | REFLEX | OTHER INSTRUMENTS |  | 500 | 500 | BL & CC | impossible de controler le BL et le CC vu que ces pièces sont faites en interne. | AEE, Fabrication interne, contrôle non applicable, Form QC à modifier. | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 800 | [14 empty] | 1
5 | B2 | 2013-01-29 10:00 | 2167879 - 00170 | 2167879 | 12D773 | 48081805 | DECOMPRESSION TUBE | OTHER INSTRUMENTS |  | 33 | 33 |  | le centre de charge ne correspond pas a une OP de contrôle, on ne peut pas faire le contrôle. | Lot transféré en SF400 pour reprise sur un of de rework. | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 199
5 | B2 | 2013-01-29 17:44 | 2237550 - 00060 | 2237550 | 12C808 | 48361259 | ANTERIOR DISTRACTION | TEMPLATE-TRIAL |  | 12 | 12 | Hauteur A | Hauteur A NC. Relevé entre 11.68 et 11.70 | Piéces acceptées suite au re-contrôle de la hauteur A conforme par QA au PP001 (013). Erreur de mesure du contrôleur. | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 300 | [14 empty] | 1
5 | B2 | 2013-01-30 10:59 | 2137620 - 00010 | 2137620 | 129746 | 48060500 | RELIANCE LITE | OTHER INSTRUMENTS |  | 20 | 20 |  | Cote NC car le plan est NC cote a retirer de la form CI | AEE, pièces conformes au plan. (La cote NC sur le Form CI est conforme au plan) CCF en cours pour clarifier la sur-cotation du plan. | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 300
5 | B2 | 2013-01-30 11:05 | 2274616 - 00010 | 2274616 | 131118 | 48287008B | MANTIS | OTHER INSTRUMENTS |  | 20 | 10 |  | PB aspect avant le R0.5 LG 263 | AEE, aspect visuellement acceptable. | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 800
5 | B2 | 2013-01-30 15:52 | 2274617 - 00020 | 2274617 | 131119 | 48287008B | MANTIS | OTHER INSTRUMENTS |  | 20 | 1 | Hexa 5.1 x2 | Hexa 5.1 NC : relevée entre 5.16 et 5.19 pour 5.14 MAXI ( sur 1 des 2 cotés de l'hexa ) . | Rebut. | Mineur | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | [14 empty] | 2
5 | B2 | 2013-01-30 15:52 | 2274617 - 00020 | 2274617 | 131119 | 48287008B | MANTIS | OTHER INSTRUMENTS |  | 20 | 1 | Hexa 5.1 x2 | Hexa 5.1 NC : relevée entre 5.16 et 5.19 pour 5.14 MAXI ( sur 1 des 2 cotés de l'hexa ) . | Rebut. | Mineur | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 800 | [14 empty] | 2
5 | B2 | 2013-01-30 16:15 | 2235729 - 00020 | 2235729 | 3971 | IS3001TRI | TRIO | DISTRACTOR |  | 5 | 5 | Produit / Product | Impossible de contrôler la conformité des pièces et du marquage (plan manquant). | Plan joint à l'OF. Vérification conformité pièce et marquage -> conforme. | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 399 | [14 empty] | 29
5 | B2 | 2013-01-30 16:15 | 2235729 - 00020 | 2235729 | 3971 | IS3001TRI | TRIO | DISTRACTOR |  | 5 | 5 | DHR | Il manque le plan. | Plan joint à l'of. | Non justifié, Observation | 0 |  |  |  | 0 | 5 | 399 | [14 empty] | 5
5 | B2 | 2013-01-31 14:39 | 2230437 - 00070 | 2230437 | 12E678 | 48328200A | ANCHOR C | OTHER INSTRUMENTS |  | 22 | 22 | Aspect | impacts sur diametre 4.83 | Pièces acceptées , reprise effectuée et conforme. | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 800 | [14 empty] | 376
5 | B2 | 2013-01-31 17:01 | 2297580 - 00020 | 2297580 | 120542 | 48284065 | MANTIS | PERSUADER |  | 19 | 19 | Aspect | Zone de sablage sur le plan0223641rev/ est nc par contre la zone de sablage sur la pièce est conforme | AEE, zone de sablage conforme pour le moulage, (DI initiiée, plan à modifier). | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 300 | [14 empty] | 376
5 | B2 | 2013-02-01 11:25 | 2167905 - 00200 | 2167905 | 12D908 | 48081203 | DECOMPRESSION TUBE | OTHER INSTRUMENTS |  | 17 | 17 | Produit / Product | Certaines pieces sont tachées. | Reprise. | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 199 | [14 empty] | 29
5 | B2 | 2013-02-01 11:25 | 2167905 - 00200 | 2167905 | 12D908 | 48081203 | DECOMPRESSION TUBE | OTHER INSTRUMENTS |  | 17 | 17 | DHR | Le plan est en REV C alors que dans le MES il est en REV B. | AEE, mise à jour documentaire effectuée et conforme. | Non justifié, Observation | 0 |  |  |  | 0 | 17 | 199 | [14 empty] | 5
5 | B2 | 2013-02-01 11:28 | 2237303 - 00050 | 2237303 | 130960 | 48237081A | XIA III TITANIUM | TEMPLATE-TRIAL |  | 20 | 3 | Forme | pièces tordues | rebut | Mineur | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | [14 empty] | 103
6 | TL | 2013-02-04 10:55 | 2200383 - 00065 | 2200383 | 131146 | 48285630B | MANTIS | HEAD |  | 490 | 1 | Aspect | mauvais usinage en haut de la tête. | 1 rebut | Mineur | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 376
5 | IBD | 2013-02-01 10:31 | 2297152 - 00020 | 2297152 | 131385 | 6741406S | SOLIS | CAGE |  | 25 | 25 |  | transféré le programme laser (4439) 087 vair le laser 180 | Changement de laser suivi par CCF30511 | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 300 | [8 empty] | 6
5 | TL | 2013-01-28 10:41 | 2211158 - 00130 | 2211158 | A6N | 48487480 | MANTIS LONG CONSTRUCT | STRAIGHT ROD |  | 100 | 100 |  | Particules blanches dans les tubes | non conformité sur composants d'emballage Suivre gamme de reprise | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 300 | [10 empty] | 3
5 | TL | 2013-01-28 11:11 | 2266334 - 00070 | 2266334 | ABV | 48133200 | XIA 4.5 | STRAIGHT ROD |  | 50 | 50 |  | pas de composant d'emballage pour emballer turd220t01 | Rupture de stock sur composants Suivre gamme de reprise après réapprovisionement. | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 300 | [10 empty] | 11
5 | TL | 2013-01-28 15:58 | 2211154 - 00110 | 2211154 | A6K | 48487120 | MANTIS LONG CONSTRUCT | STRAIGHT ROD |  | 100 | 100 |  | particules blanches dans les tubes | Conforme après reprise. | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 300 | [10 empty] | 3
5 | TL | 2013-01-29 09:51 | 2274424 - 00065 | 2274424 | 130824 | 03828735 | XIA DEFORMITY | MONO AXIAL SCREW |  | 25 | 25 |  | pieces pas passer en lessiviel probleme de bras | Suivre gamme de reprise | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 300 | [8 empty] | 7
5 | TL | 2013-01-30 14:49 | 2270994 - 00060 | 2270994 | 131288 | 48289645 | MANTIS REDUX | CANULATED POLY AXIAL SCREW |  | 87 | 87 |  | Piéces non emballées en salle blanche suite à un niveau trop bas du bain lessiviel de la cuve n°1. | Suivre gamme de reprise | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 300 | [8 empty] | 7
5 | TL | 2013-01-31 11:04 | 2283985 - 00100 | 2283985 | 131004 | 48130213 | XIA 4.5 | HOOK |  | 22 | 22 |  | pieces non lavées pour cause d'intervention de la maintenance pour décontamination du lessiviel ce jour le 29.01.2013 | Suivre gamme de reprise | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 300 | [8 empty] | 7
5 | TL | 2013-01-31 11:35 | 2277394 - 00080 | 2277394 | 67847 | 48145025B | XIA 4.5 | HEAD |  | 250 | 250 |  | 250 pieces avec traces noires sur Ø 11 apres decapage.5 pieces anodisees pour essai sans resultat ,il reste toujours les traces noires sur Ø11. | Aucune incidence poursuite du process Suivre gamme de reprise | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 800 | [11 empty] | 2
6 | TL | 2013-02-04 16:49 | 2236308 - 00100 | 2236308 | 9ZX | 4107001 | MAC | COMPO CONNECTOR |  | 999 | 999 |  | Pieces non passée a la lessiviel. | suivre gamme de reprise | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999 | 800 | [9 empty] | 2
6 | TL | 2013-02-05 09:50 | 2279680 - 00120 | 2279680 | 131130 | 48136050 | XIA 4.5 | MONO AXIAL SCREW |  | 15 | 15 |  | Intervention maintenance en salle blanche en cours d'activité. | suivre gamme de reprise | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 399 | [8 empty] | 7
6 | TL | 2013-02-06 16:41 | 2295138 - 00080 | 2295138 | AMJ | 48902015A | TRIO | BLOCKER |  | 490 | 2 | Aspect | chocs à l'entree du 6 pans. | 2 pièces rebutées | Majeur | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 |  |  |  |  | 3 | [9 empty] | 376
6 | TL | 2013-02-06 16:41 | 2295138 - 00080 | 2295138 | AMJ | 48902015A | TRIO | BLOCKER |  | 490 | 1 | Forme | colorette non conforme . | 1 pièce rébutée | Majeur | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 800 | Pièce provenant du lot ACV,nombreuses interventions maintenance sur la machine | Process transféré sur M16 (machine C16 en fin de vie) |  |  | 10 | [9 empty] | 103
6 | TL | 2013-02-06 16:43 | 2270748 - 00080 | 2270748 | AAB | 48487150 | MANTIS LONG CONSTRUCT | STRAIGHT ROD |  | 50 | 1 | Aspect | Trace, rayure sur Ø6 de la pièce. | 1 piéce rebutée | Mineur | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |  |  |  |  | 2 | [9 empty] | 376
6 | TL | 2013-02-07 10:05 | 2277206 - 00060 | 2277206 | 131096 | 48236043B | XIA III TITANIUM | CONNECTOR |  | 200 | 1 | Aspect | 1 piece avec des traces dans le Ø6 et sur le Ø9 . Controle a 100% effectué . | 1 rebut | Mineur | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 |  |  |  |  | 2 | [9 empty] | 376
6 | TL | 2013-02-07 10:10 | 2266584 - 00090 | 2266584 | 130115 | 4866110006 | RADIUS | HEAD |  | 490 | 7 | Aspect | bavure au niveau du decrochement entre le plat et le R2.8 " 3 pieces" trace sur leplat exterieur de la piece "1 piece" manque colorisation a coté du marquage "1 piece" impact au niveau du dia 7.67 "1 piece" impacte au niveau du decrochement entre le plat et le R2.8" 1 piece" | Bavure au niveau du decrochement entre le plat et le R2.8 -> 3 pieces conformes Manque colorisation a coté du marquage -> 1 piece conforme Impact au niveau du dia 7.67 -> 1 piece conforme Trace sur le plat exterieur de la piece -> 1 piece rebutée impacte au niveau du decrochement entre le plat et le R2.8 -> 1 piece conforme | Mineur | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 800 |  |  |  |  | 4 | [9 empty] | 376
6 | TL | 2013-02-07 10:12 | 2271018 - 00060 | 2271018 | 131150 | 48289430BA | MANTIS REDUX | HEAD |  | 100 | 2 | Largeur 11.65 | Pièces mesurées à 11.585 en dessous de la côte mini de 11.62. | 2 rebuts | Majeur | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | Variation machine, | Communication en réunion prod |  |  |  |  | 2 | [7 empty] | 1
6 | TL | 2013-02-07 11:51 | 1949815 - 00090 | 1949815 | 6LJ | 486615035 | RADIUS | PRE-BENT ROD |  | 100 | 93 | Ø tige | le diamétre d'une des deux extrêmitès de la tige est hors tolérance. Ø mesuré 5.55..........5.58. | Recontrôlé conforme. La mesure initiale n'avait pas été faite parfaitement perpendiculairement au rayon de cintrage, entrainant une valeur plus gande que la valeur réelle. | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 300 | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1
6 | TL | 2013-02-05 09:51 | 2236265 - 00070 | 2236265 | AKE | 48233480 | XIA III TITANIUM | STRAIGHT ROD |  | 25 | 25 |  | Intervention maintenance en salle blanche en cours d'activité. | suivre gamme de reprise | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 000 | [8 empty] | 7
6 | TL | 2013-02-08 11:07 | 2276994 - 00090 | 2276994 | AFC | 48487200 | MANTIS LONG CONSTRUCT | STRAIGHT ROD |  | 50 | 5 | Aspect | Traces, rayures sur Ø6 de la pièce. | + 3 conformes | Mineur | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 300 |  |  |  |  | 2 | [9 empty] | 376
6 | TL | 2013-02-05 09:52 | 2211212 - 00150 | 2211212 | 130606 | 48902015 | TRIO | CONNECTOR |  | 150 | 150 |  | Intervention maintenance en salle blanche, en cours d'activité. | suivre gamme de reprise | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 300 | [8 empty] | 7
6 | TL | 2013-02-08 15:34 | 2268454 - 00090 | 2268454 | 12E600 | 48236070C | XIA III TITANIUM | CONNECTOR |  | 53 | 1 | Aspect | -Piéce avec un point d'oxydation au niveau du M6*0.5 . | 1 rebut | Mineur | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | [11 empty] | 2 |  |  | 376
6 | TL | 2013-02-05 09:52 | 2296085 - 00060 | 2296085 | 131370 | 48236043 | XIA III TITANIUM | CONNECTOR |  | 60 | 60 |  | Intervention maintenance en salle blanche en cours d'activité. | suivre gamme de reprise | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 000 | [8 empty] | 7
6 | TL | 2013-02-05 09:53 | 2277140 - 00060 | 2277140 | 131369 | 48146555 | XIA 4.5 | POLY AXIAL SCREW |  | 30 | 30 |  | intervention maintenance en salle blanche en cours d'activité | suivre gamme de reprise | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 300 | [8 empty] | 7
6 | TL | 2013-02-05 15:04 | 2276999 - 00080 | 2276999 | 131509 | 48289750 | MANTIS REDUX | POLY AXIAL SCREW |  | 18 | 18 |  | piéces non emballées ce jour suite blocage lessiviel | Suivre gamme de reprise | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 699 | [8 empty] | 7
6 | TL | 2013-02-06 14:25 | 2270986 - 00060 | 2270986 | 131362 | 48289545 | MANTIS REDUX | CANULATED POLY AXIAL SCREW |  | 45 | 45 |  | piéces non emballées ce jour suite blocage lessiviel | Suivre gamme de reprise | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 300 | [8 empty] | 7
6 | TL | 2013-02-06 14:26 | 2270983 - 00060 | 2270983 | 131361 | 48289540 | MANTIS REDUX | CANULATED POLY AXIAL SCREW |  | 45 | 45 |  | piéces non emballées ce jour suite blocage lessiviel | Suivre gamme de reprise | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 300 | [8 empty] | 7
6 | TL | 2013-02-06 14:42 | 2276419 - 00050 | 2276419 | AKH | 48289999 | MANTIS REDUX | BLOCKER |  | 490 | 490 |  | pièces non passées ce jour à la lessiviel (intervention maintenance) | suivre gamme de reprise | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490 | 300 | [8 empty] | 7
6 | TL | 2013-02-07 17:02 | 2268036 - 00020 | 2268036 | 12E390 | 482802530B | MANTIS ES2 | HEAD |  | 496 | 490 |  | Incohérence entre la quantité du bon de livraison (490 piéces), la quantité livré (495 piéces) et la quantités physique soit 496 piéces au total dans l'O.F comptage balance effectué. | Erreur de comptage Microtec. Voir Mail et BL et régul jonit à la FAC. | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490 | 699 | [8 empty] | 2
6 | TL | 2013-02-08 11:16 | 2277279 - 00120 | 2277279 | 67900 | 4107138 | MAC | COMPO CONNECTOR |  | 170 | 9 |  | 7 pieces qui n' ont pas anodisees sur MS 3566 (reecartement des contacts avant montage). 2 pieces qui ont mal anodisees(couleur non conforme 1 en gris et 1 en bleu tres foncee)sur MS 3566 (reecartement des contacts avant montage) | 9 rebuts | Mineur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | [11 empty] | 4
6 | IBD | 2013-02-04 10:46 | 2266056 - 00020 | 2266056 | 131526 | 6741406S | SOLIS | CAGE |  | 30 | 30 |  | pieces marquées sur le laser 180 | Ok, marquage laser conforme. | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 300 | [8 empty] | 6
6 | IBD | 2013-02-05 12:31 | 2275442 - 00060 | 2275442 | 131528 | 48811464 | NULOCK | PLATE |  | 14 | 2 | Aspect | voir commentaire au dessus | Erreur saisie opérateur. | Mineur | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | [8 empty] | 7 | [5 empty] | 376
6 | IBD | 2013-02-04 10:54 | 2270642 - 00020 | 2270642 | 131396 | 6741205S | SOLIS | CAGE |  | 40 | 40 |  | trancférer le programme laser (4241) du laser 088 vers le laser 180 | Suivre FAc de reprise suite à CCF30511 | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 300 | [8 empty] | 6
6 | IBD | 2013-02-05 12:32 | 2275391 - 00090 | 2275391 | 130472 | 48811122A | NULOCK | PLATE |  | 15 | 1 | Aspect | 1pcs avec un choc sur une des languettes | 1 rebut | Mineur | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 |  |  |  |  | 3 | [9 empty] | 376
6 | IBD | 2013-02-05 12:33 | 2275682 - 00110 | 2275682 | AC6 | 48654016 | REFLEX HYBRID | MONO AXIAL SCREW |  | 150 | 13 | Lg A ± 0.10 | Pièces mesurées entre 18,13 et 18,27 pour 18,05 maxi. | 13 rebuts | Majeur | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | Pièces non contrôlées en production malgré un 100%,pièces détectées après colorisation. Pièces contrôlées à 100% par comparaison après anodisation | Sensibilisations opérateurs (2 opérateurs concernés) | 100% par comparaison après anodisation |  |  |  | 2 | [7 empty] | 1
6 | IBD | 2013-02-04 16:50 | 2270700 - 00020 | 2270700 | 131554 | 6741407S | SOLIS | CAGE |  | 30 | 30 |  | Transférer le programme du laser 087 vers le laser 180. | suivre FAC de reprise suite au CCF30511 | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 300 | [8 empty] | 6
6 | IBD | 2013-02-05 12:36 | 2275447 - 00120 | 2275447 | 130837 | 48811476A | NULOCK | PLATE |  | 14 | 2 | Couleur | trace de corrosion sur les oreilles. | 2 rebuts | Mineur | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | [11 empty] | 2 |  |  | 11
6 | IBD | 2013-02-05 12:36 | 2275447 - 00120 | 2275447 | 130837 | 48811476A | NULOCK | PLATE |  | 14 | 6 | Aspect | choc et trace d'usinage sur le dessus de la plaque. | 6 rebuts | Mineur | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 800 |  |  |  |  | 3 | [9 empty] | 376
6 | IBD | 2013-02-05 09:20 | 2210701 - 00110 | 2210701 | 12A629 | 48551060 | OASYS | HOOK |  | 31 | 31 |  | Intervention maintenance en salle blanche en cours d'activité. | suivre gamme de reprise | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 300 | [8 empty] | 7
6 | IBD | 2013-02-05 09:39 | 2210554 - 00120 | 2210554 | 130985 | 48571044 | OASYS | PLATE |  | 10 | 10 |  | Intervention maintenance en salle blanche en cours d'activité. | Suivre gamme de reprise | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 300 | [8 empty] | 7
6 | IBD | 2013-02-05 09:50 | 2275660 - 00190 | 2275660 | 130466 | 48651226 | REFLEX HYBRID | PLATE |  | 42 | 42 |  | Intervention maintenance en salle blanche en cours d'activité. | suivre gamme de reprise | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 300 | [8 empty] | 7
6 | IBD | 2013-02-05 09:51 | 2275378 - 00080 | 2275378 | 131400 | 48811116 | NULOCK | PLATE |  | 19 | 19 |  | Intervention maintenance en salle blanche en cours d'activité. | Suivre gamme de reprise | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 300 | [8 empty] | 7
6 | IBD | 2013-02-05 09:53 | 2275665 - 00200 | 2275665 | 130467 | 48651243 | REFLEX HYBRID | PLATE |  | 25 | 25 |  | intervention maintenance en salle blanche en cours d'activité | Suivre gamme de reprise | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 300 | [8 empty] | 7
6 | IBD | 2013-02-05 09:56 | 2275681 - 00130 | 2275681 | AC7 | 48654014 | REFLEX HYBRID | MONO AXIAL SCREW |  | 299 | 299 |  | Intervention maintenance en salle blanche en cours d'activité. | suivre gamme de reprise | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299 | 300 | [8 empty] | 7
6 | IBD | 2013-02-06 10:33 | 2297573 - 00030 | 2297573 | 131593 | 48291220 | VLIFT | CAGE |  | 50 | 1 | Aspect | choc sur le coin d une des pattes | Aspect conforme | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 300 |  |  |  |  | 3 | [9 empty] | 376
6 | IBD | 2013-02-06 10:43 | 2275467 - 00050 | 2275467 | AJV | 48814514 | NULOCK | MONO AXIAL SCREW |  | 150 | 14 | Aspect | traces d'usinage sous la tete. | Aspect conforme | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 300 |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 376
6 | IBD | 2013-02-06 11:39 | 2275588 - 00040 | 2275588 | 131236 | 48555320 | OASYS | POLY AXIAL SCREW |  | 50 | 31 | HEX 2.8 | La BL 063 entre, NEP entierement,mesure également réalisée au ME001 trouvée NC au dessus du maxi 2.82. Par contre les 31 pcs sont trouvées conforme avec la BL063 de prod (BL063D) | Recontrôle conforme avec BL063D. La mesure au micromètre est conforme en en prennant bien soin de ne pas mesurer dans le ch 45° x 0.08. | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 300 | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 5
6 | IBD | 2013-02-06 11:42 | 2263588 - 00020 | 2263588 | 12E084 | 48811XXB | NULOCK | OTHER COMPONENTS |  | 2000 | 141 | Epaisseur | pieces mesurées < 0.25 pour 0.25 mini. | Rebut (non affectable au ST, ce dernier ne retouche pas l'épaisseur et la matière est fournie par Stryker). | Majeur | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | Défaut épaisseur matière | Pas d'action spécifique |  |  |  |  | 2 | [7 empty] | 1
6 | IBD | 2013-02-05 12:31 | 2275442 - 00060 | 2275442 | 131528 | 48811464 | NULOCK | PLATE |  | 14 | 2 |  | 2pcs avec des taches noires sur le dessus et le dessous des pcs | 2 rebuts | Mineur | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 300 | [11 empty] | 2
6 | IBD | 2013-02-05 12:35 | 2263400 - 00060 | 2263400 | 131232 | 48555324 | OASYS | POLY AXIAL SCREW |  | 50 | 6 |  | trace d'impactage sur le premier filet de la tete. passage a la TF042 (1794082/22-23) conforme. | Aspect acceptable et dimensionnle conforme | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 300 |  |  |  |  | 2
6 | IBD | 2013-02-05 12:46 | 2262002 - 00040 | 2262002 | 67698 | 673104S | OIC PEEK | CAGE |  | 15 | 15 |  | Pièces non lavées ce jour suite à une panne du robot de la lessiviel. | Suivre FAC de reprise | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 300 | [8 empty] | 7
6 | IBD | 2013-02-05 12:47 | 2261981 - 00040 | 2261981 | 67697 | 673094S | OIC PEEK | CAGE |  | 30 | 30 |  | Pièces non lavées ce jour suite à une panne du robot de la lessiviel. | Suivre FAC de reprise | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 300 | [8 empty] | 7
6 | IBD | 2013-02-05 12:48 | 2270632 - 00050 | 2270632 | 131033 | 6741204S | SOLIS | CAGE |  | 39 | 39 |  | Pièces non lavées ce jour suite à une panne du robot de la lessiviel. | Suivre FAC de reprise | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 300 | [8 empty] | 7
6 | IBD | 2013-02-05 12:48 | 2270666 - 00050 | 2270666 | 131087 | 6741209S | SOLIS | CAGE |  | 36 | 36 |  | Pièces non lavées ce jour suite à une panne du robot de la lessiviel. | Suivre FAC de reprise | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 300 | [8 empty] | 7
6 | IBD | 2013-02-05 14:17 | 2263606 - 00050 | 2263606 | 131583 | 48291220 | VLIFT | CAGE |  | 93 | 93 |  | piéces non emballées ce jour suite blocage lessiviel | Suivre gamme de reprise | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 300 | [8 empty] | 7
6 | IBD | 2013-02-07 10:14 | 2275441 - 00120 | 2275441 | 130836 | 48811460A | NULOCK | PLATE |  | 16 | 3 | Couleur | trace de corrosion sur les oreilles | Les traces ne correspondent pas à de la corrosion mais àa de légère marques d'outil. Aspect conforme. | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 800 | [11 empty] | 2 |  |  | 11
6 | IBD | 2013-02-05 14:44 | 2275654 - 00110 | 2275654 | 130840 | 48651112 | REFLEX HYBRID | PLATE |  | 75 | 2 |  | pieces non colorisees | Rebut | Mineur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | [11 empty] | 1
6 | IBD | 2013-02-07 10:15 | 2261980 - 00015 | 2261980 | 67994 | 673094 | OIC PEEK | CAGE |  | 100 | 1 | Aspect | dent cassée sur le R3 coté opposé à l ogive | rebut | Mineur | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |  |  |  |  | 8 | [9 empty] | 376
6 | IBD | 2013-02-07 10:16 | 2240005 - 00060 | 2240005 | 67499 | 48322074A | SPACER AS | CAGE |  | 99 | 1 | Aspect | Tracer de 1mm impacté de biais, boursoufflure dans la poche. | 1 rebut | Mineur | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 |  |  |  |  | 8 | [9 empty] | 376
6 | IBD | 2013-02-06 12:35 | 2270658 - 00020 | 2270658 | 131635 | 6741207S | SOLIS | CAGE |  | 30 | 30 |  | Je ne peux pas marquer les piéces car le centre de charge du laser "ES Techno 087" n'est pas le bon centre de charge transfert sur laser "Trumpf 180". | suivre FAC de reprise suite au CCF30511 | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 300 | [8 empty] | 6
6 | IBD | 2013-02-08 10:56 | 2239908 - 00020 | 2239908 | 68108 | 48322070 | SPACER AS | CAGE |  | 36 | 1 | Forme | manque 3 dents au niveau du R18 " cote des 2 marqueurs visibles" | Rebut | Mineur | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399 |  |  |  |  | 9 | [9 empty] | 103
6 | IBD | 2013-02-08 11:02 | 2263565 - 00060 | 2263565 | AGP | 48353080A | SPACER PL | CAGE |  | 29 | 1 | Aspect | 1 pièce : double impactage du grand fil. | Rebut | Mineur | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | [9 empty] | 4 |  |  |  |  | 376
6 | IBD | 2013-02-08 11:03 | 2275531 - 00040 | 2275531 | ALF | 48552120 | OASYS | STRAIGHT ROD |  | 296 | 1 | Aspect | Chanfrein NC | Rebut | Mineur | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |  |  |  |  | 7 | [9 empty] | 376
6 | IBD | 2013-02-08 11:25 | 2275463 - 00050 | 2275463 | AK2 | 48814016 | NULOCK | MONO AXIAL SCREW |  | 200 | 1 | M1.8x0.35 | LE TARAUD EST CASSÉ DANS LE FILETAGE | + une pièce perdue (voir JDB) | Mineur | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |  |  |  |  | 8 | [9 empty] | 2
6 | B2 | 2013-02-04 16:16 | 2237224 - 00050 | 2237224 | 130955 | 48561055A | OASYS | TAP-DRILL-SQUARE AWL-PROBE |  | 30 | 1 | Côte sur plat | controler a 3.56 pour 3.454 maxi | Rebut. | Mineur | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | [14 empty] | 2
6 | B2 | 2013-02-04 16:16 | 2237224 - 00050 | 2237224 | 130955 | 48561055A | OASYS | TAP-DRILL-SQUARE AWL-PROBE |  | 30 | 1 | Côte sur plat | controler a 3.56 pour 3.454 maxi | Rebut. | Mineur | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 800 | [14 empty] | 2
6 | B2 | 2013-02-04 16:27 | 2237486 - 00060 | 2237486 | 12D082 | 48282113 | MANTIS | ROOT RETRACTOR |  | 250 | 1 | Aspect | Impact sur la tranche de la piéce. | Rebut. | Mineur | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | [14 empty] | 376
6 | B2 | 2013-02-04 16:46 | 2210088 - 00030 | 2210088 | 12A374 | 48250080 | LUXOR | MIS INSTRUMENTS |  | 13 | 1 |  | Aspect désignation NC sur composant 48250080R (BLEU). | Rebut. | Mineur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300
6 | B2 | 2013-02-04 16:57 | 2197778 - 00100 | 2197778 | 12C470 | 4813-1311 | XIA 4.5 | SCREWDRIVER-SHAFT |  | 23 | 1 | Forme | DÉFORMATION DU PLAT COTE DE 5 | Rebut. | Mineur | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | [14 empty] | 103
6 | B2 | 2013-02-05 10:39 | 2048303 - 00050 | 2048303 | 126781 | 48905022 | TRIO | SCREWDRIVER-SHAFT |  | 20 | 2 |  | la tl entre ne passe pas | Rebuts. | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300
6 | B2 | 2013-02-05 12:10 | 2297018 - 00095 | 2297018 | 120729 | 48237016 | XIA III TITANIUM | PERSUADER |  | 29 | 29 | Aspect | TRACES BRILLANTES SOUS LE LOGO STRYKER DU COMPOSANT 48237016G | AEE, aspect visuellement acceptable. | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 300 | [14 empty] | 376
6 | B2 | 2013-02-06 11:27 | 2143696 - 00130 | 2143696 | 127734 | 48393001 | NAVIGATOR | IMPACTOR-INSERTER |  | 10 | 10 | Notice / IFU | NC selon FORM QA L012: manque ADDENDUMAVN12REV00. | Reprise pour insertion de l'ADDENDUMAVN12REV00.effectuée et conforme. | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 199 | [14 empty] | 2
6 | B2 | 2013-02-06 11:27 | 2143696 - 00130 | 2143696 | 127734 | 48393001 | NAVIGATOR | IMPACTOR-INSERTER |  | 10 | 10 | Produit / Product | Traces foncées sur les pièces (aspect sale). | AEE, aspect visuellement acceptable. | Non justifié, Observation | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 199 | [14 empty] | 29
6 | B2 | 2013-02-06 16:36 | 2167906 - 00170 | 2167906 | 12D412 | 48081204 | DECOMPRESSION TUBE | OTHER INSTRUMENTS |  | 20 | 20 | Sertissage pastille | La pastille à du jeu (voir pièce en poche pour exemple) | AEE, Pièces conforme suivant AO_TM-130201 ( voir PJ ). | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 199 | [14 empty] | 1
6 | B2 | 2013-02-07 11:20 | 2003520 - 00020_01 | 2003520 | 122284 | 486619005 | RADIUS | TAP-DRILL-SQUARE AWL-PROBE |  | 6 | 6 |  | -Ø6.1 NC car lorsque les pièces sont assemblées le Ø6.1 n'est pas visible et donc non mesurable (voir plan 0211507 rev.A) -marquage laser NC car l'intensité de celui-ci est faible (marquage clair) -forme NC car la colerette est apparente après emmanchement (ceci n'est pas visible sur le plan d'ensemble 0211505 rev.A) | Ø6.1 NC car lorsque les pièces sont assemblées le Ø6.1 n'est pas visible et donc non mesurable (voir plan 0211507 rev.A) → Les pièces sont livrées assemblées de Stryker Suzhou, Ø6.1 impossible à contrôler. DI faite. Marquage laser NC car l'intensité de celui-ci est faible (marquage clair) → Marquage laser lisible, conforme. Forme NC car la colerette est apparente après emmanchement (ceci n'est pas visible sur le plan d'ensemble 0211505 rev.A) → les composants sont conformes dimensionnelement, la chaine de cote autorise un dépassement de la colerette. Lot conforme. | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 300
6 | B2 | 2013-02-07 15:04 | 2237436 - 00060 | 2237436 | 12D085 | 48237081F | XIA III TITANIUM | TEMPLATE-TRIAL |  | 20 | 11 |  | pièces tordues -> battement relevé entyre 0,55 et 1,90 | Pièces acceptées suite au recontrôle conforme par production → "Le 07/02/2013 10:10 A l'opération CONTRÔLE ARNAUD Laurent - larnaud a écrit le commantaire suivant: Recontrôle conforme" | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 800
6 | B2 | 2013-02-07 15:08 | 2298107 - 00050 | 2298107 | 131462 | 48237081A | XIA III TITANIUM | TEMPLATE-TRIAL |  | 20 | 3 | Forme | pièces tordues -> relevé entre 0,45 et 1,90 | Qté:1 Rebut. Qté:2 Pièces acceptées suite au re-contrôle conforme par production → "Le 07/02/2013 10:09 A l'opération ARNAUD Laurent - larnaud a écrit le commantaire suivant: 1 rebut - 2 recontrôle conforme" | Mineur | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 800 | [14 empty] | 103
6 | B2 | 2013-02-07 15:08 | 2298107 - 00050 | 2298107 | 131462 | 48237081A | XIA III TITANIUM | TEMPLATE-TRIAL |  | 20 | 3 | Forme | pièces tordues -> relevé entre 0,45 et 1,90 | Qté:1 Rebut. Qté:2 Pièces acceptées suite au re-contrôle conforme par production → "Le 07/02/2013 10:09 A l'opération ARNAUD Laurent - larnaud a écrit le commantaire suivant: 1 rebut - 2 recontrôle conforme" | Mineur | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 800 | [14 empty] | 103
6 | B2 | 2013-02-07 15:10 | 2298134 - 00050 | 2298134 | 131459 | 48237081E | XIA III TITANIUM | TEMPLATE-TRIAL |  | 20 | 10 | Forme | pièces tordues -> battement relevé entre 0,40 et 1,70 | Pièces acceptées suite au re-contrôle conforme par production → "Le 07/02/2013 10:10 A l'opération ARNAUD Laurent - larnaud a écrit le commantaire suivant: Recontrôle conforme" | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 800 | [14 empty] | 103
6 | B2 | 2013-02-07 15:13 | 2298103 - 00050 | 2298103 | 131461 | 48237081A | XIA III TITANIUM | TEMPLATE-TRIAL |  | 20 | 5 | Aspect | pièces tordues -> relevé entre 0,60 et 0,85 | Pièces acceptées suite au re-contrôle conforme par production →"Le 07/02/2013 10:10 A l'opération ARNAUD Laurent - larnaud a écrit le commantaire suivant: Recontrôle conforme" | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 800 | [14 empty] | 376
6 | B2 | 2013-02-07 15:22 | 2298135 - 00050 | 2298135 | 131460 | 48237081E | XIA III TITANIUM | TEMPLATE-TRIAL |  | 20 | 5 | Forme | pièces tordues -> battement relevé entre 0,63 et 1,80 | Qté:1 Rebut. Qté: 4 Pièces acceptées suite au re-contrôle conforme par production → "Le 07/02/2013 10:04 A l'opération ARNAUD Laurent - larnaud a écrit le commantaire suivant: 1 rebut - 4 conformes mauvaise mesure" | Non justifié, Observation | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 800 | [14 empty] | 103
6 | B2 | 2013-02-07 15:22 | 2298135 - 00050 | 2298135 | 131460 | 48237081E | XIA III TITANIUM | TEMPLATE-TRIAL |  | 20 | 5 | Forme | pièces tordues -> battement relevé entre 0,63 et 1,80 | Qté:1 Rebut. Qté: 4 Pièces acceptées suite au re-contrôle conforme par production → "Le 07/02/2013 10:04 A l'opération ARNAUD Laurent - larnaud a écrit le commantaire suivant: 1 rebut - 4 conformes mauvaise mesure" | Non justifié, Observation | 0 |  |  |  | 0 | 4 | 800 | [14 empty] | 103
6 | B2 | 2013-02-08 09:46 | 2299752 - 00030 | 2299752 | M12197 | 48230003 | XIA III TITANIUM | CONTAINER |  | 20 | 1 |  | Un carton d'emballage abimé. | Container accepté, reprise emballage effectuée et conforme. | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 300
6 | B2 | 2013-02-08 09:49 | 2299751 - 00020 | 2299751 | M12531 | 48230008 | XIA III TITANIUM | CONTAINER |  | 10 | 1 | Aspect | PRESENCE D'UN TROU DANS UN DES CARTONS | Container accepté, reprise emballage effectuée et conforme. | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 300 | [14 empty] | 376
6 | B2 | 2013-02-08 09:50 | 2299753 - 00030 | 2299753 | M12342 | 48230006 | XIA III TITANIUM | CONTAINER |  | 10 | 2 |  | Carton d'emballage abimé sur 2 pièces. | Containers acceptés, reprise emballage effectuée et conforme. | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 300
7 | TL | 2013-02-08 11:52 | 2242147 - 00130 | 2242147 | 12D683 | 486619210A | RADIUS | OTHER INSTRUMENTS |  | 29 | 29 | Aspect | Le depot de Balinit va trop loin sur le Ø6 est n'est pas régulier. | AEE, aspect visuellement acceptable. | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 800 | [11 empty] | 2 |  |  | 376
6 | IBD | 2013-02-06 14:25 | 2275734 - 00040 | 2275734 | 67889 | 48385084 | SPACER TL | CAGE |  | 49 | 49 |  | pièces non passées ce jour à la lessiviel (intervention maintenance) | Suivre gamme de reprise | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 300 | [8 empty] | 7
7 | TL | 2013-02-11 14:32 | 2277420 - 00080 | 2277420 | 131480 | 03829600 | XIA DEFORMITY | HEAD |  | 250 | 1 | Ø 7.36 | 1 piece avec la TL 249 (7.35N) entre n' entre pas. | Rebut | Majeur | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | variation machine, detection d'une fuite d'air au niveau de la broche principale | Intervention maintenance réalisée | 100% |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1
7 | TL | 2013-02-11 14:32 | 2277420 - 00080 | 2277420 | 131480 | 03829600 | XIA DEFORMITY | HEAD |  | 250 | 3 | Aspect | 3 pieces avec trace d' usinage sur (R7). | Rebuts | Majeur | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 800 |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 376
7 | TL | 2013-02-11 14:34 | 2265817 - 00040 | 2265817 | 130721 | 48236035 | XIA III TITANIUM | CONNECTOR |  | 112 | 1 | Mobilité | écrou trop sérré mobilité non conforme | Rebut | Mineur | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 000 |  |  |  |  | 10 | [9 empty] | 1
7 | TL | 2013-02-11 17:31 | 2279169 - 00035 | 2279169 | 130997 | 482802430A | MANTIS ES2 | HEAD |  | 47 | 47 | Largeur Soudure | paramètre non controlé car ITQC 607 et PS18Z non disponible. | Lot conforme | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 699 | [8 empty] | 3 | [5 empty] | 55
7 | TL | 2013-02-11 17:31 | 2279169 - 00035 | 2279169 | 130997 | 482802430A | MANTIS ES2 | HEAD |  | 47 | 47 | Aspect | paramètre non controlé car ITQC 607 et PS18Z non disponible. | Lot conforme | Non justifié, Observation | 0 |  |  |  | 0 | 47 | 699 | [8 empty] | 3 | [5 empty] | 376
7 | TL | 2013-02-11 17:31 | 2279169 - 00035 | 2279169 | 130997 | 482802430A | MANTIS ES2 | HEAD |  | 47 | 47 | Forme | paramètre non controlé car ITQC 607 et PS18Z non disponible. | Lot conforme | Non justifié, Observation | 0 |  |  |  | 0 | 47 | 699 | [8 empty] | 3 | [5 empty] | 103
7 | TL | 2013-02-11 17:32 | 2296779 - 00035 | 2296779 | 131354 | 482802530A | MANTIS ES2 | HEAD |  | 37 | 37 | Largeur Soudure | Impossible de contrôler ce paramètre:Manque IT QC 607. | Lot conforme | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 699 | [8 empty] | 3 | [5 empty] | 55
7 | TL | 2013-02-11 17:32 | 2296779 - 00035 | 2296779 | 131354 | 482802530A | MANTIS ES2 | HEAD |  | 37 | 37 | Aspect | Impossible de contrôler ce paramètre:Manque IT QC 607. | Lot conforme | Non justifié, Observation | 0 |  |  |  | 0 | 37 | 699 | [8 empty] | 3 | [5 empty] | 376
7 | TL | 2013-02-11 17:32 | 2296779 - 00035 | 2296779 | 131354 | 482802530A | MANTIS ES2 | HEAD |  | 37 | 37 | Forme | Impossible de contrôler ce paramètre:Manque IT QC 607. | Lot conforme | Non justifié, Observation | 0 |  |  |  | 0 | 37 | 699 | [8 empty] | 3 | [5 empty] | 103
7 | TL | 2013-02-11 17:33 | 2296787 - 00035 | 2296787 | 131371 | 482802630A | MANTIS ES2 | HEAD |  | 81 | 81 | Largeur Soudure | paramètre non controlé car ITQC 607 et PS18Z non disponible. | Lot conforme | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 699 | [8 empty] | 3 | [5 empty] | 55
7 | TL | 2013-02-11 17:33 | 2296787 - 00035 | 2296787 | 131371 | 482802630A | MANTIS ES2 | HEAD |  | 81 | 81 | Aspect | paramètre non controlé car ITQC 607 et PS18Z non disponible. | Lot conforme | Non justifié, Observation | 0 |  |  |  | 0 | 81 | 699 | [8 empty] | 3 | [5 empty] | 376
7 | TL | 2013-02-11 17:33 | 2296787 - 00035 | 2296787 | 131371 | 482802630A | MANTIS ES2 | HEAD |  | 81 | 81 | Forme | paramètre non controlé car ITQC 607 et PS18Z non disponible. | Lot conforme | Non justifié, Observation | 0 |  |  |  | 0 | 81 | 699 | [8 empty] | 3 | [5 empty] | 103
7 | TL | 2013-02-11 17:34 | 2296810 - 00035 | 2296810 | 131372 | 482802730A | MANTIS ES2 | HEAD |  | 48 | 48 | Largeur Soudure | paramètre non controlé car ITQC 607 et PS18Z non disponible. | Lot conforme | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 699 | [8 empty] | 3 | [5 empty] | 55
7 | TL | 2013-02-11 17:34 | 2296810 - 00035 | 2296810 | 131372 | 482802730A | MANTIS ES2 | HEAD |  | 48 | 48 | Aspect | paramètre non controlé car ITQC 607 et PS18Z non disponible. | Lot conforme | Non justifié, Observation | 0 |  |  |  | 0 | 48 | 699 | [8 empty] | 3 | [5 empty] | 376
7 | TL | 2013-02-11 17:34 | 2296810 - 00035 | 2296810 | 131372 | 482802730A | MANTIS ES2 | HEAD |  | 48 | 48 | Forme | paramètre non controlé car ITQC 607 et PS18Z non disponible. | Lot conforme | Non justifié, Observation | 0 |  |  |  | 0 | 48 | 699 | [8 empty] | 3 | [5 empty] | 103
7 | TL | 2013-02-11 17:35 | 2296780 - 00035 | 2296780 | 131364 | 482802530A | MANTIS ES2 | HEAD |  | 68 | 68 | Largeur Soudure | Impossible de contrôler ce paramètre:Manque IT QC 607. | Lot conforme | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 699 | [8 empty] | 3 | [5 empty] | 55
7 | TL | 2013-02-11 17:35 | 2296780 - 00035 | 2296780 | 131364 | 482802530A | MANTIS ES2 | HEAD |  | 68 | 68 | Aspect | Impossible de contrôler ce paramètre:Manque IT QC 607. | Lot conforme | Non justifié, Observation | 0 |  |  |  | 0 | 68 | 699 | [8 empty] | 3 | [5 empty] | 376
7 | TL | 2013-02-11 17:35 | 2296780 - 00035 | 2296780 | 131364 | 482802530A | MANTIS ES2 | HEAD |  | 68 | 68 | Forme | Impossible de contrôler ce paramètre:Manque IT QC 607. | Lot conforme | Non justifié, Observation | 0 |  |  |  | 0 | 68 | 699 | [8 empty] | 3 | [5 empty] | 103
7 | TL | 2013-02-11 17:37 | 2268981 - 00060 | 2268981 | 12E476 | 482804630A | MANTIS ES2 | HEAD |  | 49 | 2 | Aspect | -Piéces où il manque de la soudure entre les blades et têtes. | 2 rebuts | Mineur | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 699 | [9 empty] | 4 |  |  |  |  | 376
7 | TL | 2013-02-11 17:38 | 2244981 - 00060 | 2244981 | 12E379 | 482804730A | MANTIS ES2 | HEAD |  | 43 | 1 | Aspect | une tâche noire au niveau de la soudure. | 1 rebut | Mineur | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 699 | [11 empty] | 2 |  |  | 376
7 | TL | 2013-02-12 09:55 | 2276987 - 00050 | 2276987 | AGC | 48487060 | MANTIS LONG CONSTRUCT | STRAIGHT ROD |  | 150 | 3 | Aspect | 3 pieces des traces et rayures sur le Ø6 . Controle a 100% effectué . | Rebuts | Mineur | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |  |  |  |  | 2 | [9 empty] | 376
7 | TL | 2013-02-12 09:56 | 2266315 - 00060 | 2266315 | AFM | 48130000 | XIA 4.5 | BLOCKER |  | 747 | 2 | Aspect | choc à l'entrée de filet | Rebuts | Mineur | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |  |  |  |  | 3 | [9 empty] | 376
7 | TL | 2013-02-12 09:57 | 2278836 - 00140 | 2278836 | 131323 | 48236043C | XIA III TITANIUM | CONNECTOR |  | 60 | 1 | Forme | -Piéce avec Ø3.85 non-conforme, il y a un plat sur le chamfrein. | Piece conforme | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 800 | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 103
6 | IBD | 2013-02-06 14:26 | 2294246 - 00040 | 2294246 | 68010 | 48380100 | SPACER TL | CAGE |  | 40 | 40 |  | piéces non emballées ce jour suite blocage lessiviel | Suivre gamme de reprise | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 300 | [8 empty] | 7
6 | IBD | 2013-02-06 14:42 | 2270703 - 00050 | 2270703 | 131553 | 6741407 | SOLIS | CAGE |  | 36 | 36 |  | piéces non emballées ce jour suite blocage lessiviel | Suivre gamme de reprise | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 300 | [8 empty] | 7
7 | TL | 2013-02-13 09:22 | 2299873 - 00060 | 2299873 | ANR | 48132601 | XIA VITALIUM | STRAIGHT ROD |  | 20 | 1 | Forme | tige tordue. | Rebut | Mineur | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 |  |  |  |  | 10 | [9 empty] | 103
7 | TL | 2013-02-13 10:45 | 2267845 - 00035 | 2267845 | 131861 | 482804630A | MANTIS ES2 | HEAD |  | 48 | 48 | Largeur Soudure | - IT QC 607 non disponible | Pieces contrôlées par AO (YR + GF), pièces conformes | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 699 | [8 empty] | 3 | [5 empty] | 55
7 | TL | 2013-02-13 10:45 | 2267845 - 00035 | 2267845 | 131861 | 482804630A | MANTIS ES2 | HEAD |  | 48 | 48 | Aspect | - IT QC 607 non disponible | Pieces contrôlées par AO (YR + GF), pièces conformes | Non justifié, Observation | 0 |  |  |  | 0 | 48 | 699 | [8 empty] | 3 | [5 empty] | 376
7 | TL | 2013-02-13 10:45 | 2267845 - 00035 | 2267845 | 131861 | 482804630A | MANTIS ES2 | HEAD |  | 48 | 48 | Forme | - IT QC 607 non disponible | Pieces contrôlées par AO (YR + GF), pièces conformes | Non justifié, Observation | 0 |  |  |  | 0 | 48 | 699 | [8 empty] | 3 | [5 empty] | 103
6 | IBD | 2013-02-06 17:27 | 2275596 - 00100 | 2275596 | 130815 | 48555424 | OASYS | POLY AXIAL SCREW |  | 80 | 80 |  | pièces non passées ce jour à la lessiviel (intervention maintenance) | Suivre gamme de reprise | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 300 | [8 empty] | 7
7 | TL | 2013-02-13 10:46 | 2296788 - 00035 | 2296788 | 131894 | 482802630A | MANTIS ES2 | HEAD |  | 98 | 98 | Largeur Soudure | parametre non controlé car it qc 607 et ps18 z non disponilble. | Pieces contrôlées par AO (YR + GF), pièces conformes | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 699 | [8 empty] | 3 | [5 empty] | 55
7 | TL | 2013-02-13 10:46 | 2296788 - 00035 | 2296788 | 131894 | 482802630A | MANTIS ES2 | HEAD |  | 98 | 98 | Aspect | parametre non controlé car it qc 607 et ps18 z non disponilble. | Pieces contrôlées par AO (YR + GF), pièces conformes | Non justifié, Observation | 0 |  |  |  | 0 | 98 | 699 | [8 empty] | 3 | [5 empty] | 376
7 | TL | 2013-02-13 10:46 | 2296788 - 00035 | 2296788 | 131894 | 482802630A | MANTIS ES2 | HEAD |  | 98 | 98 | Forme | parametre non controlé car it qc 607 et ps18 z non disponilble. | Pieces contrôlées par AO (YR + GF), pièces conformes | Non justifié, Observation | 0 |  |  |  | 0 | 98 | 699 | [8 empty] | 3 | [5 empty] | 103
7 | TL | 2013-02-13 10:47 | 2296789 - 00035 | 2296789 | 131896 | 482802630A | MANTIS ES2 | HEAD |  | 76 | 76 | Largeur Soudure | parametre non controlé car l' it qc 607 et le ps 18 z est indisponible . | Pieces contrôlées par AO (YR + GF), pièces conformes | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 699 | [8 empty] | 3 | [5 empty] | 55
7 | TL | 2013-02-13 10:47 | 2296789 - 00035 | 2296789 | 131896 | 482802630A | MANTIS ES2 | HEAD |  | 76 | 76 | Aspect | parametre non controlé car l' it qc 607 est indisponible. | Pieces contrôlées par AO (YR + GF), pièces conformes | Non justifié, Observation | 0 |  |  |  | 0 | 76 | 699 | [8 empty] | 3 | [5 empty] | 376
7 | TL | 2013-02-13 10:47 | 2296789 - 00035 | 2296789 | 131896 | 482802630A | MANTIS ES2 | HEAD |  | 76 | 76 | Forme | parametre non controlé car l' it qc 607 est indisponible | Pieces contrôlées par AO (YR + GF), pièces conformes | Non justifié, Observation | 0 |  |  |  | 0 | 76 | 699 | [8 empty] | 3 | [5 empty] | 103
7 | TL | 2013-02-13 10:48 | 2268519 - 00050 | 2268519 | 131722 | 486610000 | RADIUS | BLOCKER |  | 486 | 1 | Aspect | une tache detectée sur le bottom (partie non anodisée). | Rebut | Mineur | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |  |  |  |  | 11 | [9 empty] | 376
7 | TL | 2013-02-13 10:48 | 2277013 - 00030 | 2277013 | 131870 | 486611640 | RADIUS | POLY AXIAL SCREW |  | 130 | 1 | Aspect | RAYURES SUR UN DES PLATS DE LA TÊTE DE VIS | Rebut | Mineur | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |  |  |  |  | 2 | [9 empty] | 376
7 | TL | 2013-02-13 10:49 | 2295047 - 00030 | 2295047 | 131877 | 486611635 | RADIUS | POLY AXIAL SCREW |  | 100 | 1 | Aspect | IMPACT SUR LA TÊTE DE VIS AU NIVEAU DU N° DE LOT | Rebut | Mineur | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |  |  |  |  | 3 | [9 empty] | 376
7 | TL | 2013-02-13 10:50 | 2282794 - 00050 | 2282794 | AL9 | 48233600 | XIA III TITANIUM | STRAIGHT ROD |  | 50 | 1 | Aspect | traces d' usinage sur le diametre 6 , au milieu de la pièce. | Rebut | Mineur | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 000 |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 376
7 | TL | 2013-02-13 17:28 | 2267846 - 00035 | 2267846 | 131862 | 482804430A | MANTIS ES2 | HEAD |  | 66 | 66 | Largeur Soudure | Manque PS18Z et l'it qc 607 n'existe pas. | Lot contrôlée par AO (YR + GF), 4 pièces rebutées 62 pièces conformes | Mineur | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 62 | 699 | [8 empty] | 3 | [5 empty] | 55
7 | TL | 2013-02-13 17:28 | 2267846 - 00035 | 2267846 | 131862 | 482804430A | MANTIS ES2 | HEAD |  | 66 | 66 | Aspect | L'it qc 607 n'existe pas. | Lot contrôlée par AO (YR + GF), 4 pièces rebutées 62 pièces conformes | Mineur | 0 |  |  |  | 0 | 62 | 699 | [8 empty] | 3 | [5 empty] | 376
7 | TL | 2013-02-13 17:28 | 2267846 - 00035 | 2267846 | 131862 | 482804430A | MANTIS ES2 | HEAD |  | 66 | 66 | Forme | L'it qc 607 n'existe pas. | Lot contrôlée par AO (YR + GF), 4 pièces rebutées 62 pièces conformes | Mineur | 0 |  |  |  | 0 | 62 | 699 | [8 empty] | 3 | [5 empty] | 103
6 | IBD | 2013-02-07 09:22 | 2275691 - 00130 | 2275691 | AGZ | 48694014 | REFLEX HYBRID | MONO AXIAL SCREW |  | 300 | 300 |  | piéces non emballées ce jour suite blocage lessiviel | suivre gamme de reprise | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | [8 empty] | 7
7 | TL | 2013-02-14 09:17 | 2267845 - 00060 | 2267845 | 131861 | 482804630A | MANTIS ES2 | HEAD |  | 48 | 1 | Aspect | une trace noire (impact) au niveau du premier perçage à partir du sommet de la tete. | Piece conforme | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 699 |  |  |  |  | 3 | [9 empty] | 376
7 | TL | 2013-02-14 09:18 | 2271654 - 00062 | 2271654 | 131718 | 486611745 | RADIUS | POLY AXIAL SCREW |  | 50 | 1 | Aspect | Vibrations sur le Ø7.62 à l'interieur de la tête. | Rebut | Mineur | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 376
7 | TL | 2013-02-14 10:01 | 2271620 - 00020 | 2271620 | AAR | 486614565A | RADIUS | CONNECTOR |  | 33 | 33 | Aspect | 33 pieces non conforme car sur le plan on m'indique les pieces doivent etre sablées au zircone or elles ne le sont pas , et il n'y a aucunes phases de finition sur la gamme . | Process ok entrée en stock SF non sablées ressorti suivant gamme d'assemblage avec finition DI en cours pour supprimer la demande d'aspect liée au sablage sur la FORM QC 3942 | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 800 | [8 empty] | 6 | [5 empty] | 376
7 | TL | 2013-02-14 10:03 | 2278912 - 00035 | 2278912 | 131864 | 482804730A | MANTIS ES2 | HEAD |  | 96 | 96 | Largeur Soudure | PS18Z n'existe pas et l'IT QC 607 n'est pas dispo sur windchill. | Pieces controlees conformes par AO (YR + GF) | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 699 | [8 empty] | 3 | [5 empty] | 55
7 | TL | 2013-02-14 10:03 | 2278912 - 00035 | 2278912 | 131864 | 482804730A | MANTIS ES2 | HEAD |  | 96 | 96 | Aspect | L'IT QC 607 n'existe pas sur windchill. | Pieces controlees conformes par AO (YR + GF) | Non justifié, Observation | 0 |  |  |  | 0 | 96 | 699 | [8 empty] | 3 | [5 empty] | 376
7 | TL | 2013-02-14 10:03 | 2278912 - 00035 | 2278912 | 131864 | 482804730A | MANTIS ES2 | HEAD |  | 96 | 96 | Forme | L'IT QC 607 n'existe pas sur windchill. | Pieces controlees conformes par AO (YR + GF) | Non justifié, Observation | 0 |  |  |  | 0 | 96 | 699 | [8 empty] | 3 | [5 empty] | 103
7 | TL | 2013-02-15 09:04 | 2278912 - 00060 | 2278912 | 131864 | 482804730A | MANTIS ES2 | HEAD |  | 96 | 2 | Forme | anodisation effacé à certains endroits. | 1 pièce rebuté 1 piece, aspect conforme | Mineur | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 699 | [11 empty] | 1 |  |  | 103
7 | TL | 2013-02-15 09:13 | 2266394 - 00080 | 2266394 | 131360 | 48236028 | XIA III TITANIUM | CONNECTOR |  | 35 | 1 | Produit / Product | Le marquage du 1er chiffre du n° de lot du locking nut est partiellement gravé. | Tracabilité assurée avec l'identification de l'ensemble Lot liberable | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 000 | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 29
6 | IBD | 2013-02-07 09:23 | 2283075 - 00040 | 2283075 | 67881 | 673094S | OIC PEEK | CAGE |  | 29 | 29 |  | pièces non emballées ce jour en salle blanche | suivre FAC de reprise | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 300 | [8 empty] | 7
7 | TL | 2013-02-15 13:53 | 2271651 - 00062 | 2271651 | 131958 | 486611740 | RADIUS | POLY AXIAL SCREW |  | 50 | 1 | Aspect | 1 pièce avec des trâces de montage au niveau de la tête. | Rebut | Mineur | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |  |  |  |  | 2 | [9 empty] | 376
6 | IBD | 2013-02-07 10:14 | 2262157 - 00015 | 2262157 | 68082 | 48375094 | SPACER TL | CAGE |  | 15 | 1 |  | 1 pièce : manque un traceur de 2.5mm. cette dernière est passée à la dylog 2 fois. | 1 rebut | Majeur | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399 | Suivi en cours sur machine (rien de détecté pour l'instant) | Pas d'action necessaire - Contrôle 100% en place | 100% (Dylog) | [6 empty] | 4
7 | TL | 2013-02-15 13:55 | 2295065 - 00070 | 2295065 | 68012 | 48900545 | TRIO | MONO AXIAL SCREW |  | 50 | 7 | Prés. Couleur | -Piéces avec un manque d'anodisation au niveau du Ø2.9 . -Piéces avec présence d'anodisation au niveau de la ZONE A. | 5 piéces conformes avec un manque d'anodisation au niveau du Ø2.9 . 2 piéces rebutées avec présence d'anodisation au niveau de la ZONE A | Mineur | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 300 | [11 empty] | 1 |  |  | 2
7 | TL | 2013-02-15 13:56 | 2277017 - 00030 | 2277017 | 131871 | 486611645 | RADIUS | POLY AXIAL SCREW |  | 125 | 2 | Aspect | 1 pièce avec rayure sur le bas de la tete, et 1 autre pièce avec impact sur tete | Pieces conformes | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 300 |  |  |  |  | 2 | [9 empty] | 376
7 | TL | 2013-02-15 13:57 | 2236219 - 00180 | 2236219 | 12C892 | 4107042 | MAC | CONNECTOR |  | 201 | 2 | Aspect | Sur 2 pièces il y a des points noir d'anodisation (des brûlures) au niveau du M6 *0.5 | Rebuts | Mineur | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | [11 empty] | 2 |  |  | 376
6 | IBD | 2013-02-08 09:26 | 2263347 - 00100 | 2263347 | AGF | 48551000 | OASYS | BLOCKER |  | 996 | 996 |  | incohérence de quantité : 996 pièces demandées dans le MES pour 995 emballées physiquement. | Suite à gamme de reprise, un tube détecté contenant 2 verrous -> rebut du tube contenant 2 pièces. Libération du lot à 994 pièces. | Mineur | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 994 | 300 | [7 empty] | 3
7 | TL | 2013-02-13 09:19 | 2279169 - 00050 | 2279169 | 130997 | 482802430A | MANTIS ES2 | HEAD |  | 47 | 47 |  | - Lors du passage au lessiviel 506 une alarme c'est déclenché sur le millipore. | Suivre gamme de reprise | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 699 | [8 empty] | 7
7 | TL | 2013-02-13 09:21 | 2296810 - 00050 | 2296810 | 131372 | 482802730A | MANTIS ES2 | HEAD |  | 48 | 48 |  | - Lors du passage au lessiviel 506 une alarme c'est déclenché sur le millipore. | Suivre gamme de reprise | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 699 | [8 empty] | 7
7 | TL | 2013-02-13 10:46 | 2209624 - 00080 | 2209624 | 12A952 | 03820130 | XIA ILIOS | CONNECTOR |  | 52 | 32 |  | 32 pièces avec marquage laser décalé. | Rebuts | Mineur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | [5 empty] | 2
7 | IBD | 2013-02-12 09:55 | 2282343 - 00070 | 2282343 | AH9 | 48834016 | NULOCK | MONO AXIAL SCREW |  | 96 | 2 | Forme | ecartement des encoches non conforme. | Rebuts | Mineur | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | [6 empty] | 2 | [7 empty] | 103
7 | TL | 2013-02-13 17:28 | 2267846 - 00035 | 2267846 | 131862 | 482804430A | MANTIS ES2 | HEAD |  | 66 | 66 |  | L'IT QC 607 qui est demandé pour le contrôle n'existe pas sur windchill. | Lot contrôlée par AO (YR + GF), 4 pièces rebutées 62 pièces conformes | Mineur | 0 |  |  |  | 0 | 62 | 699 | [8 empty] | 3
7 | IBD | 2013-02-12 11:39 | 2283950 - 00120 | 2283950 | 131060 | 48811112A | NULOCK | PLATE |  | 80 | 4 | Aspect | erreur de saisie les pieces sont identiques au commentaire precedent il n'y a que 4 pieces en anomalie au total | Rebuts | Mineur | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 800 |  |  |  |  | 3 | [9 empty] | 376
7 | IBD | 2013-02-12 13:04 | 2301776 - 00015 | 2301776 | 68122 | 67315108S | OIC PEEK | CAGE |  | 40 | 1 | Forme | Chocs sur les dents. | Rebut | Mineur | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |  |  |  |  | 3 | [9 empty] | 103
7 | IBD | 2013-02-12 13:09 | 2275453 - 00050 | 2275453 | AK5 | 48814012 | NULOCK | MONO AXIAL SCREW |  | 200 | 1 | Aspect | 1 pièce : chocs sur le cortical. | Rebut | Mineur | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |  |  |  |  | 3 | [9 empty] | 376
7 | IBD | 2013-02-12 13:23 | 2282342 - 00120 | 2282342 | 131061 | 48811243A | NULOCK | PLATE |  | 16 | 2 | Aspect | 1 pièce : un impact sur la languette du milieu. 1 pièce : un plat sur le dessus de la plaque au centre. | Rebuts | Mineur | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 |  |  |  |  | 3 | [9 empty] | 376
7 | IBD | 2013-02-12 13:26 | 2294083 - 00120 | 2294083 | 131248 | 48811484A | NULOCK | PLATE |  | 13 | 2 | Aspect | 2 pièces : petits chocs sur les oreilles en bout de pièce. | Pieces acceptées, elles seront contrôlées à 100% apres la phase de marquage laser | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 800 |  |  |  |  | 3 | [9 empty] | 376
7 | IBD | 2013-02-12 13:26 | 2276592 - 00080 | 2276592 | AJE | 48395114A | UNILIF | CAGE |  | 50 | 1 | Aspect | choc (creux) sur l'une des faces planes | Rebut | Mineur | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 |  |  |  |  | 3 | [9 empty] | 376
7 | IBD | 2013-02-12 13:50 | 2261979 - 00015 | 2261979 | 67999 | 673094 | OIC PEEK | CAGE |  | 100 | 8 | Forme | Chocs sur les dents. | Rebuts | Mineur | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |  |  |  |  | 3 | [9 empty] | 103
7 | TL | 2013-02-15 10:17 | 2236274 - 00060 | 2236274 | 130643 | 48236022 | XIA III TITANIUM | CONNECTOR |  | 40 | 40 |  | trace rose sur annodisation verte | Lot liberable après gamme de reprise Erreur lors de la redaction, il s'agit bien de la phase "salle blanche" qui à été réalisée Les quantités sont bien de 40 pièces | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 000 | [11 empty] | 1
7 | IBD | 2013-02-14 09:55 | 2276596 - 00080 | 2276596 | AN5 | 48480130A | UNILIF | CAGE |  | 20 | 1 | Aspect | une trace de brûlure dans la lumiere | Rebut | Mineur | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 376
7 | IBD | 2013-02-14 09:55 | 2275565 - 00035 | 2275565 | 131571 | 48552416 | OASYS | POLY AXIAL SCREW |  | 80 | 2 | HEXA 2.8 | BL064 NEP entre | Rebuts | Majeur | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | Variation machine, | Communication en réunion prod | NQA |  |  |  | 1 | [7 empty] | 2
7 | TL | 2013-02-15 13:54 | 2266586 - 00060 | 2266586 | AGH | 48902010A | TRIO | BLOCKER |  | 490 | 1 |  | 1 piece non-anodisee sur MS 3566 | Rebut | Mineur | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | [11 empty] | 6
7 | IBD | 2013-02-14 09:57 | 2239959 - 00110 | 2239959 | 131470 | 672109a | OIC TITANIUM | COMPO CAGE |  | 50 | 3 | Aspect | 2 avec bavure coté ogive sortie taraudage intérieur 1avec bavure sortie taraudage au cul de la piece intérieur | Rebuts | Mineur | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 |  |  |  |  | 4 | [9 empty] | 376
7 | IBD | 2013-02-14 10:00 | 2275590 - 00040 | 2275590 | 131235 | 48555322 | OASYS | POLY AXIAL SCREW |  | 45 | 45 | HEX 2.8 | BL063O "entre" n'entre pas entièrement sur 100% du lot; cote 2.8 mesurée entre 2.83 et 2.84 pour 2.82 MAXI. La BL063D de production entre entièrement sur 100% du lot. | Pieces mesurees conformes avec la bague de production BF063D Bague conforme étalonné le 18/12/12 voir rapport ci joint Lot libérable | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 300 | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 5
7 | B2 | 2013-02-12 08:58 | 2280897 - 00110 | 2280897 | 130697 | 48288880A | AUGMENTABLE MANTIS | ANTI TORQUE KEY |  | 20 | 1 | Fonctionnel Instrum | La PST02P n'entre pas de part en part. | Risque fonctionnel instrument. Rebut. | Majeur | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 699 | [14 empty] | 1
7 | B2 | 2013-02-12 11:11 | 2235193 - 00040 | 2235193 | 12C529 | 48284036 | MANTIS | OTHER INSTRUMENTS |  | 30 | 1 |  | Au moment du montage entre le "ROD CONTOURING BALL LINKAGE EXTENDED" et le "ROD CONTOURING FRAME EXTENDED" les deux composant sont restez coincés. Utilisation du lubrifiant et de la force pour les decoincés se qui a provoqué de fortes rayure sur les deux composants. | Rebut. | Non justifié, Observation | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300
7 | B2 | 2013-02-12 11:37 | 2300735 - 00010 | 2300735 | 131616 | 486619055A | RADIUS | OTHER INSTRUMENTS |  | 20 | 10 |  | Erreur de tolérance sur la cote de 0.1 entre la FORM CI REGLAGE et la FORM CI PROD | AEE, pièces conformes au plan, DI initiée pour modification. | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 800
7 | B2 | 2013-02-12 11:54 | 2210124 - 00020 | 2210124 | 12A888 | 48284030 | MANTIS | OTHER INSTRUMENTS |  | 53 | 53 | Identification | Marquage du S matière gravé sur les pièces mais pas spécifié sur le plan | AEE, marquage conforme aux exigences Stryker. | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 300 | [14 empty] | 21
7 | B2 | 2013-02-12 11:58 | 2237545 - 00020 | 2237545 | 12D062 | 48231301D | XIA III TITANIUM | HANDLE -RACHET HANDLE |  | 100 | 1 |  | Manque 1 Pièce . | 1 Rebut perte. | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800
7 | B2 | 2013-02-12 17:15 | 2296496 - 00020 | 2296496 | 12D773 | 48081805 | DECOMPRESSION TUBE | OTHER INSTRUMENTS |  | 33 | 19 | Couleur pastille | trait bleu sur les pastilles | AEE, aspect visuellement acceptable. | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 199 | [14 empty] | 1
7 | B2 | 2013-02-14 09:31 | 2237517 - 00040 | 2237517 | 12D268 | 48361114 | RELIANCE AL | TEMPLATE-TRIAL |  | 7 | 7 |  | MARQUAGE NC AU PLAN | AEE, marquage acceptable, pas d'impact sur le fonctionnement, traçcbilité assurée et conforme. | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 399
7 | B2 | 2013-02-14 11:23 | 2237215 - 00010 | 2237215 | 67643 | 48560012AA | OASYS | OTHER INSTRUMENTS |  | 50 | 8 |  | Moyen de contrôle non adapté pour controler la profondeur de 30 du perçage car la Tl164 ne sort que de 26 de l'ACE018, prendre le PP001 (PH600EBAT2) et la TL 164 (4,85A) DI faite | AEE, piéces conformes et moyen adapté, DI faite pour modification de la Form CI. | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 800
7 | B2 | 2013-02-14 17:05 | 2297580 - 00070 | 2297580 | 120542 | 48284065 | MANTIS | PERSUADER |  | 18 | 18 | Moulage | TRACES DE BROSSE SUR L'ARRIERE DU MANCHE PRES DE LA LANGUETTE DE DECLIPSAGE | AEE, aspect visuellement acceptable. | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 300 | [14 empty] | 1
7 | TL | 2013-02-15 13:57 | 2278844 - 00130 | 2278844 | 131330 | 48236043C | XIA III TITANIUM | CONNECTOR |  | 60 | 2 |  | pieces non colorisees | Rebuts | Mineur | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | [11 empty] | 6
8 | TL | 2013-02-18 09:53 | 2237168 - 00140 | 2237168 | 67861 | 4107142 | MAC | COMPO CONNECTOR |  | 250 | 2 | Aspect | 2 pieces avec un choc sur le plat de 7 au niveau du M6 . Controle du lot a 100% effectué . | Rebuts | Mineur | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 |  |  |  |  | 3 | [9 empty] | 376
8 | TL | 2013-02-18 09:54 | 2283154 - 00090 | 2283154 | 130983 | 486610645 | RADIUS | MONO AXIAL SCREW |  | 50 | 50 | Aspect | 50 pieces avec des traces dans l'ouverture de 6.096 . controle du lot a 100% effectué . | Pieces conformes | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 300 |  |  |  |  | 3 | [9 empty] | 376
8 | TL | 2013-02-18 09:55 | 2271016 - 00060 | 2271016 | 131151 | 48289430BA | MANTIS REDUX | HEAD |  | 100 | 23 | Forme | 23 pièces avec forme non-conforme:Colerette intérieure de diamètre 7.6 désaxée par rapport à l'axe de la pièce. 100% réalisé sur le reste des pièces:OK. | Pieces conformes | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 800 |  |  |  |  | 10 | [9 empty] | 103
8 | TL | 2013-02-18 09:56 | 2279134 - 00050 | 2279134 | 132051 | 482802430 | MANTIS ES2 | CANULATED POLY AXIAL SCREW |  | 10 | 1 | Marquage BLADE | intensité du marquage laser NC: -au niveau du "ES2" -au niveau du trou "2" | Piece conforme | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 199 | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 2
8 | TL | 2013-02-18 09:58 | 2296748 - 00050 | 2296748 | 132053 | 482802440 | MANTIS ES2 | CANULATED POLY AXIAL SCREW |  | 10 | 1 | Marquage BLADE | 1 piece avec le marquage du blade absent . Controle a 100% effectué . | Rebut | Mineur | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 | [5 empty] | 5 | [8 empty] | 2
8 | TL | 2013-02-18 15:33 | 2271626 - 00020 | 2271626 | 130040 | 486614310 | RADIUS | CONNECTOR |  | 30 | 30 | Documentation | Dans le MES on me demande le certificat matiere or il n'y a pas de certificat matiere . | Piece envoyé par stryker, pas de nécessité de vérification certificat matière | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 300 | [8 empty] | 9 | [5 empty] | 3
8 | TL | 2013-02-18 15:33 | 2271626 - 00020 | 2271626 | 130040 | 486614310 | RADIUS | CONNECTOR |  | 30 | 30 | Profil baïonnette | On me demande de controle le Profil baionette a l'OGP or il n'y pas d'instruction de controle . De plus la quantité dans le MES est de 30 pieces or il y a 3 pieces decoupées pour echantillon donc il n'y a que 27 pieces bonnes . | Pièces conformes, mesurées par Daniel Bercy, rapports ci joints à l'of | Non justifié, Observation | 0 |  |  |  | 0 | 27 | 300 | [8 empty] | 3 | [5 empty] | 3
8 | TL | 2013-02-18 15:34 | 2271625 - 00020 | 2271625 | 130039 | 486614310 | RADIUS | CONNECTOR |  | 28 | 28 | Documentation | on me demande le certificat matiere or il n'y en a pas car la matiere vient de stryker . | Matière provenant de Stryker, le N° de lot est identifié sur le BL du sous traitant | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 300 | [8 empty] | 3 | [5 empty] | 3
8 | TL | 2013-02-18 15:34 | 2271625 - 00020 | 2271625 | 130039 | 486614310 | RADIUS | CONNECTOR |  | 28 | 28 | Profil baïonnette | On me demande le controle a l'ogp du profil baionette or il n'y a pas d'instruction de controle pour l'ogp . De plus dans le MES on me dit qu'il y a 28 pieces or il y a 3 pieces de coupées pour echantillon , il y a donc 25 pieces conforme . | Pièces conformes, mesurées par Daniel Bercy, rapports ci joints à l'of 3 pièces prélevées pour mesure | Non justifié, Observation | 0 |  |  |  | 0 | 25 | 300 | [8 empty] | 3 | [5 empty] | 3
8 | TL | 2013-02-18 15:57 | 2296646 - 00050 | 2296646 | 132276 | 482802550 | MANTIS ES2 | CANULATED POLY AXIAL SCREW |  | 10 | 1 | Ø1.4 canulé | La TL entre nep (leger choc au niveuau du sommet de la tete). | Recontrole avec pige TL395 1.37BG piéce conforme | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 199 | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1
8 | TL | 2013-02-19 09:45 | 2277192 - 00050 | 2277192 | AP2 | 48233480 | XIA III TITANIUM | STRAIGHT ROD |  | 25 | 6 | Hex | 6 pièces avec la BL181 entre qui ne rentre pas. 100% effectué sur ce paramètre avec 2 BL181; LA BL181 I et la BL181E de prduction . | Rebuts | Majeur | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 000 | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 2
8 | TL | 2013-02-19 10:46 | 2296820 - 00035 | 2296820 | 132087 | 482804630A | MANTIS ES2 | HEAD |  | 99 | 99 | Dureté | On ne peut controler les paramétres, IT QC 607 n'est pas disponible dans Windchill . | Controle fait par équipe AO, 1 rebut le reste du lot conforme | Mineur | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 98 | 699 | [8 empty] | 3 | [5 empty] | 2
8 | TL | 2013-02-19 10:46 | 2296820 - 00035 | 2296820 | 132087 | 482804630A | MANTIS ES2 | HEAD |  | 99 | 99 | Aspect | On ne peut controler les paramétres, IT QC 607 n'est pas disponible dans Windchill . | Controle fait par équipe AO, 1 rebut le reste du lot conforme | Mineur | 0 |  |  |  | 0 | 98 | 699 | [8 empty] | 3 | [5 empty] | 376
8 | TL | 2013-02-19 10:46 | 2296820 - 00035 | 2296820 | 132087 | 482804630A | MANTIS ES2 | HEAD |  | 99 | 99 | Forme | On ne peut controler les paramétres, IT QC 607 n'est pas disponible dans Windchill . | Controle fait par équipe AO, 1 rebut le reste du lot conforme | Mineur | 0 |  |  |  | 0 | 98 | 699 | [8 empty] | 3 | [5 empty] | 103
8 | TL | 2013-02-19 10:47 | 2306967 - 00035 | 2306967 | 132103 | 482802630A | MANTIS ES2 | HEAD |  | 28 | 28 | Largeur Soudure | On ne peut controler les paramétres, IT QC 607 n'est pas disponible dans Windchill . | Controle fait par équipe AO lot conforme | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 699 | [8 empty] | 3 | [5 empty] | 55
8 | TL | 2013-02-19 10:47 | 2306967 - 00035 | 2306967 | 132103 | 482802630A | MANTIS ES2 | HEAD |  | 28 | 28 | Aspect | On ne peut controler les paramétres, IT QC 607 n'est pas disponible dans Windchill . | Controle fait par équipe AO lot conforme | Non justifié, Observation | 0 |  |  |  | 0 | 28 | 699 | [8 empty] | 3 | [5 empty] | 376
8 | TL | 2013-02-19 10:47 | 2306967 - 00035 | 2306967 | 132103 | 482802630A | MANTIS ES2 | HEAD |  | 28 | 28 | Forme | On ne peut controler les paramétres, IT QC 607 n'est pas disponible dans Windchill . | Controle fait par équipe AO lot conforme | Non justifié, Observation | 0 |  |  |  | 0 | 28 | 699 | [8 empty] | 3 | [5 empty] | 103
8 | TL | 2013-02-19 10:47 | 2297543 - 00035 | 2297543 | 132101 | 482804430A | MANTIS ES2 | HEAD |  | 12 | 12 | Largeur Soudure | On ne peut controler les paramétres, IT QC 607 n'est pas disponible dans Windchill . | Controle fait par équipe AO lot conforme | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 699 | [8 empty] | 3 | [5 empty] | 55
8 | TL | 2013-02-19 10:47 | 2297543 - 00035 | 2297543 | 132101 | 482804430A | MANTIS ES2 | HEAD |  | 12 | 12 | Aspect | On ne peut controler les paramétres, IT QC 607 n'est pas disponible dans Windchill . | Controle fait par équipe AO lot conforme | Non justifié, Observation | 0 |  |  |  | 0 | 12 | 699 | [8 empty] | 3 | [5 empty] | 376
8 | TL | 2013-02-19 10:47 | 2297543 - 00035 | 2297543 | 132101 | 482804430A | MANTIS ES2 | HEAD |  | 12 | 12 | Forme | On ne peut controler les paramétres, IT QC 607 n'est pas disponible dans Windchill . | Controle fait par équipe AO lot conforme | Non justifié, Observation | 0 |  |  |  | 0 | 12 | 699 | [8 empty] | 3 | [5 empty] | 103
8 | TL | 2013-02-19 10:48 | 2296813 - 00035 | 2296813 | 132086 | 482804530A | MANTIS ES2 | HEAD |  | 60 | 60 | Largeur Soudure | On ne peut controler les paramétres, IT QC 607 n'est pas disponible dans Windchill . | Controle fait par équipe AO lot conforme | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 699 | [8 empty] | 3 | [5 empty] | 55
8 | TL | 2013-02-19 10:48 | 2296813 - 00035 | 2296813 | 132086 | 482804530A | MANTIS ES2 | HEAD |  | 60 | 60 | Aspect | On ne peut controler les paramétres, IT QC 607 n'est pas disponible dans Windchill . | Controle fait par équipe AO lot conforme | Non justifié, Observation | 0 |  |  |  | 0 | 60 | 699 | [8 empty] | 3 | [5 empty] | 376
8 | TL | 2013-02-19 10:48 | 2296813 - 00035 | 2296813 | 132086 | 482804530A | MANTIS ES2 | HEAD |  | 60 | 60 | Forme | On ne peut controler les paramétres, IT QC 607 n'est pas disponible dans Windchill . | Controle fait par équipe AO lot conforme | Non justifié, Observation | 0 |  |  |  | 0 | 60 | 699 | [8 empty] | 3 | [5 empty] | 103
7 | TL | 2013-02-15 13:58 | 2278846 - 00130 | 2278846 | 131331 | 48236043C | XIA III TITANIUM | CONNECTOR |  | 60 | 1 |  | piece non colorisee | Rebut | Mineur | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | [11 empty] | 6
7 | TL | 2013-02-15 13:59 | 2278839 - 00130 | 2278839 | 131325 | 48236043C | XIA III TITANIUM | CONNECTOR |  | 60 | 3 |  | 3 pieces non-anodisees sur MS 3566 (ecartement des contacts du MS 3566 avant montage) | Rebuts | Mineur | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | [11 empty] | 2
8 | TL | 2013-02-19 16:48 | 2279146 - 00050 | 2279146 | 132278 | 482804430 | MANTIS ES2 | CANULATED POLY AXIAL SCREW |  | 10 | 1 | Aspect | 1 pièce : petit choc sur la tête de vis | Piece conforme, choc non visible | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 199 |  |  |  |  | 3 | [9 empty] | 376
8 | TL | 2013-02-19 17:46 | 2306967 - 00060 | 2306967 | 132103 | 482802630A | MANTIS ES2 | HEAD |  | 28 | 1 | Aspect | -Piéce avec une trace d'usinage importante au dessus du plat de la tulipe. | Rebut | Mineur | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 699 |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 376
8 | TL | 2013-02-20 09:16 | 2296820 - 00060 | 2296820 | 132087 | 482804630A | MANTIS ES2 | HEAD |  | 98 | 1 | Aspect | 1 pièce : trace d'usinage sur le Ø extérieur tête, sous le plat de 12mm. | Rebut. | Mineur | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 699 |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 376
8 | TL | 2013-02-20 11:04 | 2266311 - 00201 | 2266311 | 12E277 | 4107038 | MAC | CONNECTOR |  | 163 | 2 | Aspect | 2 pieces avec rayures au niveau du set screws sur la partie haute du MAC . Controle a 100% effectué | Pieces conformes | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 300 |  |  |  |  | 2 | [9 empty] | 376
8 | TL | 2013-02-20 11:05 | 2271045 - 00060 | 2271045 | 131677 | 482334076A | XIA DEFORMITY | HEAD |  | 250 | 3 | Cote 6.5 | Le CD 1533 coté "NEP" passe | Rebuts | Majeur | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | [6 empty] | 2 | [7 empty] | 1
8 | TL | 2013-02-20 11:15 | 2236219 - 00201 | 2236219 | 12C892 | 4107042 | MAC | CONNECTOR |  | 199 | 2 | Aspect | présence rayure sur le dessus de la pièce. | Rebuts | Mineur | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |  |  |  |  | 2 | [9 empty] | 376
7 | IBD | 2013-02-11 14:37 | 2270709 - 00050 | 2270709 | 130990 | 6741408S | SOLIS | CAGE |  | 36 | 36 |  | Pièces non lavées ce jour suite à une panne du robot de la lessiviel. | Suivre FAC de reprise | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 300 | [8 empty] | 7
8 | TL | 2013-02-20 18:37 | 2296819 - 00035 | 2296819 | 132535 | 482804630A | MANTIS ES2 | HEAD |  | 97 | 97 | Largeur Soudure | IT QC 607 NON DISPONIBLE + ABSENCE PS 18Z | Lot contrôlé par F. Dutrieux et B. Cadot le 20/02/2013 dans le cadre du projet ES2. | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 699 | [8 empty] | 3 | [5 empty] | 55
8 | TL | 2013-02-21 09:13 | 2296827 - 00035 | 2296827 | 132398 | 482804730A | MANTIS ES2 | HEAD |  | 48 | 48 | Largeur Soudure | l'IT QC 607 n'est pas disponible sur WINCHILL | controle par QA AO (F.DUTRIEU) lot conforme | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 699 | [8 empty] | 3 | [5 empty] | 55
8 | TL | 2013-02-21 09:13 | 2296827 - 00035 | 2296827 | 132398 | 482804730A | MANTIS ES2 | HEAD |  | 48 | 48 | Aspect | l'IT QC 607 n'est pas disponible sur WINCHILL | controle par QA AO (F.DUTRIEU) lot conforme | Non justifié, Observation | 0 |  |  |  | 0 | 48 | 699 | [8 empty] | 3 | [5 empty] | 376
8 | TL | 2013-02-21 09:13 | 2296827 - 00035 | 2296827 | 132398 | 482804730A | MANTIS ES2 | HEAD |  | 48 | 48 | Forme | l'IT QC 607 n'est pas disponible sur WINCHILL | controle par QA AO (F.DUTRIEU) lot conforme | Non justifié, Observation | 0 |  |  |  | 0 | 48 | 699 | [8 empty] | 3 | [5 empty] | 103
8 | TL | 2013-02-21 09:14 | 2270882 - 00030 | 2270882 | 132394 | 48285545 | MANTIS | CANULATED POLY AXIAL SCREW |  | 250 | 1 | Aspect | manque d'anodisation sur le diamétre de la tête. | Rebut | Mineur | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | [11 empty] | 1 |  |  | 376
8 | TL | 2013-02-21 09:14 | 2309084 - 00035 | 2309084 | 132536 | 482804430A | MANTIS ES2 | HEAD |  | 35 | 35 | Forme | l'IT QC 607 n'est pas disponible sur WINCHILL | controle par QA AO (F.DUTRIEU) lot conforme | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 699 | [8 empty] | 3 | [5 empty] | 103
8 | TL | 2013-02-21 09:14 | 2309084 - 00035 | 2309084 | 132536 | 482804430A | MANTIS ES2 | HEAD |  | 35 | 35 | Aspect | l'IT QC 607 n'est pas disponible sur WINCHILL | controle par QA AO (F.DUTRIEU) lot conforme | Non justifié, Observation | 0 |  |  |  | 0 | 35 | 699 | [8 empty] | 3 | [5 empty] | 376
8 | TL | 2013-02-21 09:14 | 2309084 - 00035 | 2309084 | 132536 | 482804430A | MANTIS ES2 | HEAD |  | 35 | 35 | Largeur Soudure | l'IT QC 607 n'est pas disponible sur WINCHILL | controle par QA AO (F.DUTRIEU) lot conforme | Non justifié, Observation | 0 |  |  |  | 0 | 35 | 699 | [8 empty] | 3 | [5 empty] | 55
7 | IBD | 2013-02-12 11:39 | 2283950 - 00120 | 2283950 | 131060 | 48811112A | NULOCK | PLATE |  | 80 | 4 |  | chocs sur pieces : 1=> choc sur plat central 3 => chocs sur contour exterieur | Rebut | Mineur | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 |  |  |  |  | 3
7 | IBD | 2013-02-13 09:18 | 2263530 - 00100 | 2263530 | 131476 | 672212a | OIC TITANIUM | CAGE |  | 50 | 50 |  | - Lors du passage au lessiviel 506 une alarme c'est déclenché sur le millipore. | Suivre gamme de reprise | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 800 | [8 empty] | 7
7 | IBD | 2013-02-14 09:56 | 2276530 - 00100 | 2276530 | 131469 | 672009a | OIC TITANIUM | COMPO CAGE |  | 60 | 2 |  | 1 piece colorisee de la mauvaise couleur 1 piece non colorisee | Rebuts | Mineur | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | [11 empty] | 6
8 | TL | 2013-02-21 18:29 | 2244968 - 00050 | 2244968 | 132673 | 482804440 | MANTIS ES2 | CANULATED POLY AXIAL SCREW |  | 11 | 1 | Aspect | une rayure est présente sur le diamètre exter. | Rebut | Mineur | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 |  |  |  |  | 2 | [9 empty] | 376
8 | TL | 2013-02-22 09:44 | 2296791 - 00035 | 2296791 | 132620 | 482802630A | MANTIS ES2 | HEAD |  | 111 | 111 | Largeur Soudure | l'IT QC 607 n'est pas disponible sur WINCHILL | lot controlé conforme par QA AO (F.DUTRIEU, H.CHANFREAU) | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 699 | [8 empty] | 3 | [5 empty] | 55
8 | TL | 2013-02-22 09:44 | 2296791 - 00035 | 2296791 | 132620 | 482802630A | MANTIS ES2 | HEAD |  | 111 | 111 | Aspect | l'IT QC 607 n'est pas disponible sur WINCHILL | lot controlé conforme par QA AO (F.DUTRIEU, H.CHANFREAU) | Non justifié, Observation | 0 |  |  |  | 0 | 111 | 699 | [8 empty] | 3 | [5 empty] | 376
8 | TL | 2013-02-22 09:44 | 2296791 - 00035 | 2296791 | 132620 | 482802630A | MANTIS ES2 | HEAD |  | 111 | 111 | Forme | l'IT QC 607 n'est pas disponible sur WINCHILL | lot controlé conforme par QA AO (F.DUTRIEU, H.CHANFREAU) | Non justifié, Observation | 0 |  |  |  | 0 | 111 | 699 | [8 empty] | 3 | [5 empty] | 103
8 | TL | 2013-02-22 09:45 | 2309845 - 00035 | 2309845 | 132571 | 482802630A | MANTIS ES2 | HEAD |  | 48 | 48 | Largeur Soudure | controle de la largeur soudure non-effectue car IT QC 607 + PS18Z non disponible. | lot controlé conforme par QA AO (F.DUTRIEU, H.CHANFREAU) | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 699 | [8 empty] | 3 | [5 empty] | 55
8 | TL | 2013-02-22 09:45 | 2309845 - 00035 | 2309845 | 132571 | 482802630A | MANTIS ES2 | HEAD |  | 48 | 48 | Aspect | controle de l' aspect non-effectue car IT QC 607 non disponible. | lot controlé conforme par QA AO (F.DUTRIEU, H.CHANFREAU) | Non justifié, Observation | 0 |  |  |  | 0 | 48 | 699 | [8 empty] | 3 | [5 empty] | 376
8 | TL | 2013-02-22 09:45 | 2309845 - 00035 | 2309845 | 132571 | 482802630A | MANTIS ES2 | HEAD |  | 48 | 48 | Forme | controle de la forme non-effectue car IT QC 607 non disponible. | lot controlé conforme par QA AO (F.DUTRIEU, H.CHANFREAU) | Non justifié, Observation | 0 |  |  |  | 0 | 48 | 699 | [8 empty] | 3 | [5 empty] | 103
8 | TL | 2013-02-22 09:46 | 2309946 - 00035 | 2309946 | 132621 | 482804530A | MANTIS ES2 | HEAD |  | 19 | 19 | Largeur Soudure | l'IT QC 607 n'est pas disponible sur WINCHILL | lot controlé conforme par QA AO (F.DUTRIEU, H.CHANFREAU) | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 699 | [8 empty] | 3 | [5 empty] | 55
8 | TL | 2013-02-22 09:46 | 2309946 - 00035 | 2309946 | 132621 | 482804530A | MANTIS ES2 | HEAD |  | 19 | 19 | Aspect | l'IT QC 607 n'est pas disponible sur WINCHILL | lot controlé conforme par QA AO (F.DUTRIEU, H.CHANFREAU) | Non justifié, Observation | 0 |  |  |  | 0 | 19 | 699 | [8 empty] | 3 | [5 empty] | 376
8 | TL | 2013-02-22 09:46 | 2309946 - 00035 | 2309946 | 132621 | 482804530A | MANTIS ES2 | HEAD |  | 19 | 19 | Forme | l'IT QC 607 n'est pas disponible sur WINCHILL | lot controlé conforme par QA AO (F.DUTRIEU, H.CHANFREAU) | Non justifié, Observation | 0 |  |  |  | 0 | 19 | 699 | [8 empty] | 3 | [5 empty] | 103
8 | TL | 2013-02-22 09:47 | 2296790 - 00035 | 2296790 | 132619 | 482802630A | MANTIS ES2 | HEAD |  | 113 | 113 | Largeur Soudure | l'IT QC 607 n'est pas disponible sur WINCHILL | lot controlé conforme par QA AO (F.DUTRIEU, H.CHANFREAU) | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 699 | [8 empty] | 3 | [5 empty] | 55
8 | TL | 2013-02-22 09:47 | 2296790 - 00035 | 2296790 | 132619 | 482802630A | MANTIS ES2 | HEAD |  | 113 | 113 | Aspect | l'IT QC 607 n'est pas disponible sur WINCHILL | lot controlé conforme par QA AO (F.DUTRIEU, H.CHANFREAU) | Non justifié, Observation | 0 |  |  |  | 0 | 113 | 699 | [8 empty] | 3 | [5 empty] | 376
8 | TL | 2013-02-22 09:47 | 2296790 - 00035 | 2296790 | 132619 | 482802630A | MANTIS ES2 | HEAD |  | 113 | 113 | Forme | l'IT QC 607 n'est pas disponible sur WINCHILL | lot controlé conforme par QA AO (F.DUTRIEU, H.CHANFREAU) | Non justifié, Observation | 0 |  |  |  | 0 | 113 | 699 | [8 empty] | 3 | [5 empty] | 103
8 | TL | 2013-02-22 09:48 | 2281917 - 00060 | 2281917 | 132231 | 48288540BA | AUGMENTABLE MANTIS | HEAD |  | 200 | 1 | Présence détrompage | détrompage nc au plan. | Rebut | Mineur | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 699 | [6 empty] | 2 | [7 empty] | 1
8 | TL | 2013-02-22 | NA | 2296713 | 132677 | 482804745 | MANTIS ES2 | CANULATED POLY AXIAL SCREW |  | 38 | 2 |  | Absence d'impression sur les sachets | 2 pièces réemballées | Majeur | [5 empty] | 2 | 300 | [10 empty] | 11
8 | TL | 2013-02-19 15:53 | 2274341 - 00190 | 2274341 | 130310 | 4107023 | MAC | CONNECTOR |  | 30 | 30 |  | traces sur les piéces | Suite à gamme de reprise,13 pieces conformes 17 rebutées, présence de traces visibles | Mineur | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 13 | 300 |  |  |  |  | 2
8 | TL | 2013-02-19 16:25 | 2274341 - 00200 | 2274341 | 130310 | 4107023 | MAC | CONNECTOR |  | 13 | 13 |  | Pièces non emballées | Erreur de saisie suivre gamme de reprise | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 300 | [10 empty] | 13
8 | IBD | 2013-02-18 13:07 | 2294286 - 00110 | 2294286 | 131475 | 672009a | OIC TITANIUM | COMPO CAGE |  | 60 | 1 | Aspect | 1pcs avec presence d'une bavures replié sur le R.2.5 , j'ai essayer de l'enlever mais l'anod n'avait pas pris dessous la bavures. Il y a un manque d'anod sur le R.2.5 | Rebut | Mineur | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 |  |  |  |  | 4 | [9 empty] | 376
8 | IBD | 2013-02-18 13:08 | 2294189 - 00120 | 2294189 | 131251 | 48651228 | REFLEX HYBRID | PLATE |  | 49 | 1 | Ø4.17 tous les trous | TL320 NEP qui entre dans Ø4.17 | Rebut | Majeur | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 3
8 | IBD | 2013-02-18 13:08 | 2294189 - 00120 | 2294189 | 131251 | 48651228 | REFLEX HYBRID | PLATE |  | 49 | 2 | Aspect | 1pcs avec rayure sur le dessus de la piece et 1pcs avec trace noir sur une oreille. | Rebuts | Majeur | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 300 |  |  |  |  | 2 | [9 empty] | 376
8 | IBD | 2013-02-18 13:10 | 2263350 - 00070 | 2263350 | AHP | 48551000 | OASYS | BLOCKER |  | 1000 | 4 | Identification | Marquage du N° de lot NC. | 2 pieces, marquage laser conforme 2 rebuts | Mineur | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 300 | [5 empty] | 3 | [8 empty] | 21
8 | TL | 2013-02-21 13:11 | 2277066 - 00090 | 2277066 | 67910 | 48900745 | TRIO | MONO AXIAL SCREW |  | 50 | 50 |  | piéces non emballées ce jour | Suivre gamme de reprise | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 300 | [10 empty] | 13
8 | IBD | 2013-02-18 16:00 | 2275662 - 00090 | 2275662 | 130851 | 48651230 | REFLEX HYBRID | PLATE |  | 98 | 3 | Ø4.17 tous les trous | 3 PIECE TL 270 (4.21Q) NEP ENTRE CONTROLE A 100% EFFECTUER + AVEC DAUTRE PIGE +PIGE DE PROD | Rebuts | Majeur | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 88 | 300 | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 3
8 | IBD | 2013-02-18 16:00 | 2275662 - 00090 | 2275662 | 130851 | 48651230 | REFLEX HYBRID | PLATE |  | 98 | 95 | Aspect | 6 avec choc sur gorge emplacement du rig 1 avec choc sur goge emplacement du rig + oreille nc 27 rayon des oreilles nc 61 avec trace de pince sur le cote des oreilles | 7 pieces rebutees 88 pièces conformes | Majeur | 0 |  |  |  | 0 | 88 | 300 |  |  |  |  | 3 | [9 empty] | 376
8 | IBD | 2013-02-19 10:44 | 2276568 - 00040 | 2276568 | 68065 | 48345114A | SPACER PL | CAGE |  | 50 | 7 | Aspect | choc cote ogive | Pieces conformes, pas de chocs visibles | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 800 |  |  |  |  | 3 | [9 empty] | 376
8 | TL | 2013-02-21 15:11 | 2266403 - 00070 | 2266403 | 131710 | 48236030 | XIA III TITANIUM | CONNECTOR |  | 110 | 110 |  | taches sur les pièces après passage à la lessiviel | Suivre gamme de reprise | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 000 | [11 empty] | 2
8 | TL | 2013-02-21 15:34 | 2266487 - 00090 | 2266487 | 131669 | 665100 | DIAPASON | STRAIGHT ROD |  | 75 | 75 |  | pieces taches | Suite a gamme de reprise 1 rebut (pièces tombées du tubes) 74 pièces conformes | Mineur | 0 | 1 | 0 | 74 | 0 | 0 | 300 | [11 empty] | 2
8 | IBD | 2013-02-19 14:55 | 2305513 - 00060 | 2305513 | AUG | 48553600 | OASYS | STRAIGHT ROD |  | 32 | 19 | Aspect | trâce d'usinage sur la longueur de la tige. | Pieces recontrôlées avec AO, 15 pièces conformes (pas de traces visibles) 4 rebuts, traces présentes dans la zone de transition | Mineur | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 199 |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 376
8 | IBD | 2013-02-20 11:07 | 2275473 - 00090 | 2275473 | AHD | 48824012 | NULOCK | MONO AXIAL SCREW |  | 200 | 1 | Aspect | impact sur la tranche de la tête | Rebut | Mineur | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |  |  |  |  | 3 | [9 empty] | 376
8 | IBD | 2013-02-20 11:16 | 2294123 - 00080 | 2294123 | APV | 48554412 | OASYS | BONE SCREW |  | 50 | 1 | ASPECT | 1pcs avec les deux derniers filets ,coté pointe, deformé. | Rebut | Mineur | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |  |  |  |  | 10 | [9 empty] | 376
8 | IBD | 2013-02-20 11:42 | 2263350 - 00110 | 2263350 | AHP | 48551000 | OASYS | BLOCKER |  | 998 | 1 | Produit / Product | Sachet déchiré (1) | Rebut | Mineur | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | [10 empty] | 4 |  |  |  | 29
8 | IBD | 2013-02-20 11:46 | 2294173 - 00070 | 2294173 | AUH | 6731114 | OIC PEEK | CAGE |  | 32 | 1 | Produit / Product | Cheveux dans sachet (1). | Rebut | Mineur | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | [10 empty] | 2 |  |  |  | 29
8 | TL | 2013-02-22 09:49 | 2280849 - 00030 | 2280849 | 132683 | 48288650S | AUGMENTABLE MANTIS | CANULATED POLY AXIAL SCREW |  | 122 | 1 |  | 1 piece non-anodisee sur MS 3565 | Rebut | Mineur | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 | [11 empty] | 6
8 | IBD | 2013-02-21 16:20 | 2276518 - 00080 | 2276518 | 131680 | 48551103 | OASYS | HEAD |  | 490 | 7 | POSITIONNEMENT | 2 pièces sont > à la côte maxi 3.214 ; exemple 3.220 5 pièces sont < à la côte mini 3.129 ; exemple 3.124 | Rebuts | Majeur | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 |  |  | 100% |  |  |  | 2 | [7 empty] | 2
8 | B2 | 2013-02-18 11:52 | 2240169 - 00110 | 2240169 | 110370 | 48511905 | REFLEX HYBRID | SCREWDRIVER-SHAFT |  | 19 | 1 | Forme | MANCHE DÉCOLLÉ | AEE, aspect manche visuellement acceptable. | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 300 | [14 empty] | 103
8 | B2 | 2013-02-18 14:07 | 2300732 - 00090 | 2300732 | 7000046694 | 703921-10 |  | SCREWDRIVER-SHAFT |  | 20 | 20 | ASPECT | Traces d'usinage sur le haut des piéces. | AEE, aspect visuellement acceptable. | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 312 | [14 empty] | 376
8 | B2 | 2013-02-19 10:10 | 2300731 - 00090 | 2300731 | 7000046693 | 703920-10 |  | SCREWDRIVER-SHAFT |  | 14 | 14 |  | Longueur logo 33±1 NC, mesuré entre 33.6 et 33.8 | AEE, voir Memo attaché. | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 312
8 | B2 | 2013-02-19 17:22 | 2204534 - 00020 | 2204534 | 129845 | 874009 | SOLIS | DISTRACTOR |  | 60 | 17 |  | trait sur la connectique décalé | Rebuts. DI en cours pour corriger le défaut. | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300
8 | B2 | 2013-02-20 09:35 | 2137711 - 00070 | 2137711 | 131604 | 48906081 | TRIO | OTHER INSTRUMENTS |  | 15 | 1 |  | Trace dans le Ø12.7 du à la casse du fil lors de l'usinage, dimension de la pièce conforme, voir si l'aspect est conforme ou non conforme | Rebut. | Mineur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300
8 | B2 | 2013-02-20 10:01 | 2204534 - 00030 | 2204534 | 129845 | 874009 | SOLIS | DISTRACTOR |  | 43 | 1 | Identification | N° de lot NC -> 12 au lieu de 129845 + manque logo+T+CE | Rebut. | Majeur | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | [14 empty] | 21
8 | B2 | 2013-02-21 09:20 | 2237323 - 00080 | 2237323 | 130739 | 48560017 | OASYS | TEMPLATE-TRIAL |  | 50 | 21 |  | BAVURE SUR GRADUATIOPNS ET LETTRES | AEE, marquage conforme. | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 300
8 | B2 | 2013-02-21 09:22 | 2274646 - 00080 | 2274646 | 130741 | 48560017 | OASYS | TEMPLATE-TRIAL |  | 43 | 19 |  | BAVURE SUR GRADUATIONS ET LETTRES | AEE, marquage conforme. | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 300
8 | B2 | 2013-02-21 13:38 | 2300743 - 00020 | 2300743 | 131639 | 486619057B | RADIUS | OTHER INSTRUMENTS |  | 20 | 5 |  | 4 pieces non anodisees 1 piece trace noir avant anodisation | Qté:4 pièces reprise effectuée et conforme. Qté:1 Pièce AEE, aspect anodisation conforme. | Mineur | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 800
8 | B2 | 2013-02-21 13:45 | 2300740 - 00020 | 2300740 | 131640 | 486619056B | RADIUS | OTHER INSTRUMENTS |  | 20 | 1 |  | 1 piece non anodisee | Pièce acceptée, reprise effctuée et conforme. | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 800
8 | B2 | 2013-02-21 16:38 | 2280893 - 00090 | 2280893 | 131892 | 48288880 | AUGMENTABLE MANTIS | ANTI TORQUE KEY |  | 19 | 1 | Aspect | manche santo abimé | AEE, aspect manche visuellement acceptable. | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 199 | [14 empty] | 376
8 | TL | 2013-02-22 09:55 | 2297727 - 00020 | 2297727 | 132260 | 48289430BA | MANTIS REDUX | HEAD |  | 22 | 22 |  | 22 Pieces usinees avec le mauvais code gamme pour la M95 la gamme est faite pour la M199 | Rebuts (pièces usinées sur integrex code gamme _MI1 au lieu de _MI2) | Mineur | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | [8 empty] | 6
9 | TL | 2013-02-25 10:50 | 2277101 - 00100 | 2277101 | 130536 | 48135535 | XIA 4.5 | MONO AXIAL SCREW |  | 50 | 3 | Aspect | impacts sur filet | 2 pieces conformes 1 rebut | Mineur | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 300 |  |  |  |  | 3 | [9 empty] | 376
9 | TL | 2013-02-25 10:51 | 2266595 - 00040 | 2266595 | ACW | 48902015AA | TRIO | BLOCKER |  | 490 | 3 | Aspect | impact sur chanfrein | Rebuts | Mineur | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 |  |  |  |  | 3 | [9 empty] | 376
9 | TL | 2013-02-25 10:57 | 2276989 - 00050 | 2276989 | AGB | 48487090 | MANTIS LONG CONSTRUCT | STRAIGHT ROD |  | 150 | 2 | Aspect | une pièce avec une trace d' usinage sur le diamètre 6. une pièce avec le rayon 7 non respecté. | Rebuts | Mineur | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 376
8 | TL | 2013-02-22 14:31 | 2277163 - 00080 | 2277163 | 132390 | 03829745 | XIA DEFORMITY | POLY AXIAL SCREW |  | 50 | 50 |  | traces sur les piéces | Re nettoyage des pièces suivre gamme de reprise | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 300 |  |  |  |  | 1
9 | TL | 2013-02-25 11:24 | 2302309 - 00050 | 2302309 | AT4 | 48233480 | XIA III TITANIUM | STRAIGHT ROD |  | 25 | 2 | Aspect | 2 pieces avec l'aspect non conforme : 1 tige avec un choc sur le milieu de la tige sur le Ø6 . et 1 tige avec une rayure au niveau du marquage du lot . Controle a 100% effectué . | Rebuts | Mineur | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 000 |  |  |  |  | 3 | [9 empty] | 376
9 | TL | 2013-02-25 14:11 | 2277406 - 00060 | 2277406 | 67919 | 48145545A | XIA 4.5 | BONE SCREW |  | 50 | 1 | Forme | aspect du filtage NC " ovalalisation " | Rebut | Mineur | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 |  |  |  |  | 10 | [9 empty] | 103
9 | TL | 2013-02-25 14:14 | 2204015 - 00140 | 2204015 | 129507 | 48030022 | THOR | PLATE |  | 10 | 10 | Identification | 10 pieces avec le marquage des encoches du ring decalées sur les positions du haut de la piece par rapport a l'emplacement du ring . Controle a 100% effectué . | Marquage conforme | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 300 | [5 empty] | 2 | [8 empty] | 21
8 | IBD | 2013-02-18 13:11 | 2275656 - 00060 | 2275656 | 130854 | 48651114 | REFLEX HYBRID | PLATE |  | 135 | 12 |  | TL270 NEP entre dans Ø4.17 | Rebuts | Majeur | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | [6 empty] | 1
9 | TL | 2013-02-25 14:17 | 2277424 - 00060 | 2277424 | 131494 | 482334076A | XIA DEFORMITY | HEAD |  | 250 | 3 | Ø9.5 | Côte comprise entre 9.47 et 9.48mm pour 9.49 mini | Rebuts | Majeur | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | Contrôle prévue à 100% sur FORM QC 11088 | NA | 100% |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1
9 | TL | 2013-02-25 14:19 | 2295080 - 00080 | 2295080 | 132237 | 03829500 | XIA DEFORMITY | HEAD |  | 150 | 3 | Aspect | rayures profonde sur pieces | Rebuts | Mineur | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 |  |  |  |  | 2 | [9 empty] | 376
8 | IBD | 2013-02-19 11:10 | 2301525 - 00040 | 2301525 | 68126 | 48380134 | SPACER TL | CAGE |  | 15 | 15 |  | panier bloqué dans la cuve n°5 du lessiviel | Suivre gamme de reprise | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 300 | [8 empty] | 7
8 | IBD | 2013-02-19 13:41 | 2298778 - 00040 | 2298778 | 68150 | 673124 | OIC PEEK | CAGE |  | 50 | 50 |  | panier bloqué dans la cuve n°5 du lessiviel | Suivre gamme de reprise | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 300 | [8 empty] | 7
9 | TL | 2013-02-26 12:02 | 2277213 - 00060 | 2277213 | 130979 | 48236053B | XIA III TITANIUM | CONNECTOR |  | 150 | 2 | Aspect | 2 pieces avec des traces au niveau du raccord R1 . Controle a 100% effectué . | Rebuts | Mineur | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 376
9 | TL | 2013-02-26 14:17 | 2280845 - 00120 | 2280845 | 132786 | 48288645S | AUGMENTABLE MANTIS | CANULATED POLY AXIAL SCREW |  | 70 | 70 | Contrôle produits | Présence de particules dans l'un des sachets. | Fac papier accéptées Conditionnement intermediaire déballé chez Stéripack | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 199 | [10 empty] | 2 |  |  |  | 1
8 | IBD | 2013-02-21 16:04 | 2210842 - 00050 | 2210842 | 66867 | 48328186A | SPACER AL | CAGE |  | 17 | 17 |  | impossible de vérifier les pièces a la dylog car aucun programme ne correspond à ces pièces.DI réalisée | Suivre gamme de contrôle à 100% visuel | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 800 | [8 empty] | 3
9 | TL | 2013-02-25 09:52 | 2294989 - 00030 | 2294989 | AVL | 03802590 | XIA II TITANIUM | STRAIGHT ROD |  | 33 | 33 |  | revision du plan en " C " est nomenclature en revision B recherche du plan en revision B non trouve sur Windchill | Erreur lors de la mise a jour de la fiche article Fiche article modifiée, voir mail Christelle Forget ci joint Lot liberable | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 300 | [8 empty] | 2
9 | TL | 2013-02-27 09:17 | 2296644 - 00050 | 2296644 | 132966 | 482802545 | MANTIS ES2 | CANULATED POLY AXIAL SCREW |  | 31 | 1 | Forme | 1 pièce avec forme non-conforme:La longueur entre les 2 blades est différente.Le chanfrein de la blade (marquage laser Sh) est tronqué. 100% réalisé sur le reste des pièces:OK. | Rebut | Mineur | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 |  |  |  |  | 10 | [9 empty] | 103
9 | TL | 2013-02-27 09:39 | 2236220 - 00180 | 2236220 | 12C893 | 4107042 | MAC | CONNECTOR |  | 255 | 1 | Aspect | 1 pièce avec aspect non-conforme:Présence d'une trace située au niveau du marquage laser de la taille,n°de lot et matière. 100% réalisé sur le reste des pièces:OK. | Rebut | Mineur | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 376
9 | TL | 2013-02-25 11:23 | 2302310 - 00030 | 2302310 | AT5 | 48233480 | XIA III TITANIUM | STRAIGHT ROD |  | 25 | 3 |  | Trace d'usinage sur Ø ext | Rebuts | Mineur | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 000 |  |  |  |  | 1
9 | TL | 2013-02-27 09:41 | 2296724 - 00120 | 2296724 | ALK | 482806070 | MANTIS ES2 | PRE-BENT ROD |  | 50 | 1 | Aspect | sur 1 pièce il ya une rayure importante sur le diamètre 5.5 | Rebut | Mineur | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 |  |  |  |  | 2 | [9 empty] | 376
9 | TL | 2013-02-27 16:27 | 2310353 - 00035 | 2310353 | 132963 | 482802530A | MANTIS ES2 | HEAD |  | 64 | 64 | Largeur Soudure | l'it qc 607 n'est pas disponible sous windchill. | controlé conforme par QA AO (F.DUTRIEU) | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 699 | [8 empty] | 3 | [5 empty] | 55
9 | TL | 2013-02-27 16:27 | 2310353 - 00035 | 2310353 | 132963 | 482802530A | MANTIS ES2 | HEAD |  | 64 | 64 | Aspect | l'it qc 607 n'est pas disponible sous windchill. | controlé conforme par QA AO (F.DUTRIEU) | Non justifié, Observation | 0 |  |  |  | 0 | 64 | 699 | [8 empty] | 3 | [5 empty] | 376
9 | TL | 2013-02-27 16:27 | 2310353 - 00035 | 2310353 | 132963 | 482802530A | MANTIS ES2 | HEAD |  | 64 | 64 | Forme | l'it qc 607 n'est pas disponible sous windchill. | controlé conforme par QA AO (F.DUTRIEU) | Non justifié, Observation | 0 |  |  |  | 0 | 64 | 699 | [8 empty] | 3 | [5 empty] | 103
9 | TL | 2013-02-27 16:28 | 2310455 - 00035 | 2310455 | 132965 | 482804630A | MANTIS ES2 | HEAD |  | 84 | 84 | Largeur Soudure | l'IT QC 607 n'est pas disponible. | controlé conforme par QA AO (F.DUTRIEU) | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 699 | [8 empty] | 3 | [5 empty] | 55
9 | TL | 2013-02-27 16:28 | 2310455 - 00035 | 2310455 | 132965 | 482804630A | MANTIS ES2 | HEAD |  | 84 | 84 | Aspect | l'IT QC 607 n'est pas disponible. | controlé conforme par QA AO (F.DUTRIEU) | Non justifié, Observation | 0 |  |  |  | 0 | 84 | 699 | [8 empty] | 3 | [5 empty] | 376
9 | TL | 2013-02-27 16:28 | 2310455 - 00035 | 2310455 | 132965 | 482804630A | MANTIS ES2 | HEAD |  | 84 | 84 | Forme | l'IT QC 607 n'est pas disponible. | controlé conforme par QA AO (F.DUTRIEU) | Non justifié, Observation | 0 |  |  |  | 0 | 84 | 699 | [8 empty] | 3 | [5 empty] | 103
9 | TL | 2013-02-27 16:30 | 2310454 - 00035 | 2310454 | 132964 | 482804630A | MANTIS ES2 | HEAD |  | 98 | 98 | Largeur Soudure | impossible de controler le paramètre car le ps18z et l'it qc 607 n'est pas disponible. | controlé par QA AO (F.DUTRIEU) 2 rebuts, le reste du lot conforme | Mineur | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 96 | 699 | [8 empty] | 3 | [5 empty] | 55
9 | TL | 2013-02-27 16:30 | 2310454 - 00035 | 2310454 | 132964 | 482804630A | MANTIS ES2 | HEAD |  | 98 | 98 | Aspect | impossible de controler le paramètre car l' it qc 607 n'est pas disponible. | controlé par QA AO (F.DUTRIEU) 2 rebuts, le reste du lot conforme | Mineur | 0 |  |  |  | 0 | 96 | 699 | [8 empty] | 3 | [5 empty] | 376
9 | TL | 2013-02-27 16:30 | 2310454 - 00035 | 2310454 | 132964 | 482804630A | MANTIS ES2 | HEAD |  | 98 | 98 | Forme | impossible de controler le paramètre car l' it qc 607 n'est pas disponible. | controlé par QA AO (F.DUTRIEU) 2 rebuts, le reste du lot conforme | Mineur | 0 |  |  |  | 0 | 96 | 699 | [8 empty] | 3 | [5 empty] | 103
9 | TL | 2013-02-28 09:31 | 2310353 - 00060 | 2310353 | 132963 | 482802530A | MANTIS ES2 | HEAD |  | 64 | 2 | Aspect | 2 pièces NC 1 pièce avec manque d'anodisation au dessus de la soudure sur 1 côté 1 pièce avec point de soudure sur 1 côté lot contrôlé à 100% => ok le reste du lot est conforme | Rebuts | Mineur | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 699 | [11 empty] | 6 |  |  | 376
9 | TL | 2013-02-25 14:16 | 2266408 - 00080 | 2266408 | 131679 | 48236030B | XIA III TITANIUM | CONNECTOR |  | 90 | 1 |  | couleur bleu 29 nc | Rebut | Mineur | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | [11 empty] | 1
9 | TL | 2013-02-25 14:21 | 2295139 - 00060 | 2295139 | AWA | 48902015A | TRIO | BLOCKER |  | 482 | 4 |  | 4 pieces qui non colorisee | Rebuts | Mineur | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | [11 empty] | 6
9 | TL | 2013-02-28 10:31 | 2281922 - 00060 | 2281922 | 132625 | 48288540BA | AUGMENTABLE MANTIS | HEAD |  | 200 | 1 | Forme | rayon de 0.625 non conforme. | Rebut | Mineur | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 699 |  |  |  |  | 10 | [9 empty] | 103
9 | TL | 2013-02-28 10:33 | 2296686 - 00100 | 2296686 | 132975 | 482804550 | MANTIS ES2 | CANULATED POLY AXIAL SCREW |  | 7 | 1 | Produit / Product | Cheveux dans sachet (1) | Suivre gamme de reprise | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 199 | [10 empty] | 2 |  |  |  | 29
9 | TL | 2013-02-26 08:53 | 2277059 - 00090 | 2277059 | 67908 | 48900550 | TRIO | MONO AXIAL SCREW |  | 30 | 30 |  | panier bloqué dans la cuve n°5 du lessiviel | Panier bloqué dans cuve N°5 eau demineralisé. Suivre gamme de reprise | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 300 | [9 empty] | 2
9 | TL | 2013-02-26 14:31 | 2278851 - 00020 | 2278851 | 132040 | 48236043C | XIA III TITANIUM | CONNECTOR |  | 60 | 60 |  | 60 pieces avec le TF43 côté entre n'entre pas dans le filetage. | Poursuite du process, les pièces seront contrôlées apres anodisation | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 800 | [6 empty] | 4
9 | TL | 2013-02-26 16:03 | 2236287 - 00030 | 2236287 | A58 | 486615070 | RADIUS | PRE-BENT ROD |  | 120 | 120 |  | Contrôle à 100% effectué, la totalité du lot ne rentre pas dans le CD786LG70-A. | Suivre gamme de contrôle suivant CCF N°28176 | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 300 | [8 empty] | 2
9 | TL | 2013-02-28 17:01 | 2281932 - 00090 | 2281932 | 132623 | 48288745B | AUGMENTABLE MANTIS | HEAD |  | 100 | 28 | Aspect | 27 pièces avec manque d'anodisation (manipulation avec la tl 007) 1 piéce avec traces noires sur le Ø ext. | Rebuts | Mineur | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 699 | Anodisation enlevée lors du contrôle QC, mauvaise manipulation opérateur | Sensibilisation opérateur + communication en réunion prod | Visuel 100% | [5 empty] | 6 | [5 empty] | 376
9 | TL | 2013-03-01 09:10 | 2236220 - 00240 | 2236220 | 12C893 | 4107042 | MAC | CONNECTOR |  | 254 | 1 | Produit / Product | la soudure d'un sachet ne tient pas. | Rebut | Mineur | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | [10 empty] | 4 |  |  |  | 29
9 | TL | 2013-02-27 09:40 | 2277213 - 00080 | 2277213 | 130979 | 48236053B | XIA III TITANIUM | CONNECTOR |  | 148 | 2 |  | 1 piece trace de brulure sous la tete+1 piece couleur non confrorme | Rebuts | Mineur | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 |  |  |  |  | 1
9 | TL | 2013-03-01 10:05 | 2302209 - 00050 | 2302209 | 132954 | 03829530 | XIA DEFORMITY | POLY AXIAL SCREW |  | 50 | 3 | Couleur | MANQUE D'ANODISATION A L'INTERIEUR DU S10 | Rebuts | Mineur | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | [11 empty] | 4 |  |  | 11
9 | TL | 2013-03-01 10:05 | 2302209 - 00050 | 2302209 | 132954 | 03829530 | XIA DEFORMITY | POLY AXIAL SCREW |  | 50 | 1 | Aspect | RAYURE SUR L'EXTERIEUR DE LA TETE DE VIS | Rebut | Mineur | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 300 |  |  |  |  | 2 | [9 empty] | 376
9 | TL | 2013-03-01 10:05 | 2302210 - 00050 | 2302210 | 132955 | 03829535 | XIA DEFORMITY | POLY AXIAL SCREW |  | 50 | 2 | Couleur | MANQUE D'ANODISATION A L'INTERIEUR DU S10 | Rebuts | Mineur | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | [11 empty] | 4 |  |  | 11
9 | TL | 2013-03-01 10:42 | 2296726 - 00120 | 2296726 | ALN | 482806080 | MANTIS ES2 | PRE-BENT ROD |  | 48 | 48 | Aspect | impacts aux deux extrémités sur le diamètre 5.5. | 2 pieces rebutées 46 pieces conformes | Mineur | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 46 | 199 |  |  |  |  | 2 | [9 empty] | 376
9 | TL | 2013-03-01 13:45 | 2281919 - 00060 | 2281919 | 132233 | 48288540BA | AUGMENTABLE MANTIS | HEAD |  | 200 | 7 | Ø7.625 | 7 pieces avec la TL252(7.59M) ENTRE n' entre pas (essai avec toutes les TL252 + celle de la prod) | Rebuts | Majeur | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 699 | Présence d'une bavure dans le fond de la colerette, plaquette outil usée | Communication opérateur pour mieux suivre usure plaquette | NQA |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1
9 | IBD | 2013-02-25 15:15 | 2210654 - 00100 | 2210654 | 12A801 | 33661400SR | VBOSS | CAGE |  | 24 | 24 | Couleurs | la totalité du lot est NC par rapport a la couleur v 105 du ec001 (piéces se rapprochant plus du v 104 ) | Pieces conformes pas de risque de mélange avec une autre couleur | Mineur | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 300 | [11 empty] | 1 |  |  | 2
9 | IBD | 2013-02-25 15:15 | 2210654 - 00100 | 2210654 | 12A801 | 33661400SR | VBOSS | CAGE |  | 24 | 21 | Aspect | choc plus ou moins important sur le contour extérieur (certaines pièces sur les pétales également). | Rebuts | Mineur | 0 | 21 |  |  | 0 | 3 | 300 | Pieces qui s'entrechoquent lors du sablage (pas de présence de bouchon demandés en gamme) | DI en cours (MEL) | Visuel 100% |  | 3 | [9 empty] | 376
9 | IBD | 2013-02-25 15:16 | 2306276 - 00080 | 2306276 | AU3 | 48554434 | OASYS | BONE SCREW |  | 50 | 1 | LONGUEUR A | Longueur A relevée à 30mm au lieu de 34mm | Rebut - MELANGE | Majeur | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | Mauvais vide de chaine | Sensibilisation opérateur | Détrompage 100% | X |  |  | 2 | [7 empty] | 3
9 | IBD | 2013-02-25 15:18 | 2294082 - 00060 | 2294082 | 132580 | 48811484 | NULOCK | PLATE |  | 13 | 1 | Spring Bar | spring bar deformé. | Rebut | Mineur | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |  |  |  |  | 10 | [9 empty] | 4
9 | TL | 2013-02-28 09:32 | 2278852 - 00020 | 2278852 | 132039 | 48236053C | XIA III TITANIUM | CONNECTOR |  | 60 | 60 |  | le TF 043 côté entre ne entre pas dans les pieces | Poursuite du process, les pièces seront contrôlées après la phase d'anodisation | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 800 | [6 empty] | 4
9 | IBD | 2013-02-25 15:23 | 2275663 - 00090 | 2275663 | 130853 | 48651232 | REFLEX HYBRID | PLATE |  | 96 | 5 | Aspect | plat important sur l exterieur des oreilles | Rebuts | Mineur | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |  |  |  |  | 10 | [9 empty] | 376
9 | IBD | 2013-02-25 15:23 | 2275663 - 00090 | 2275663 | 130853 | 48651232 | REFLEX HYBRID | PLATE |  | 96 | 1 | Forme | choc dans la lumiere | Rebut | Mineur | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 300 |  |  |  |  | 3 | [9 empty] | 103
9 | TL | 2013-02-28 09:35 | 2278850 - 00020 | 2278850 | 131859 | 48236053C | XIA III TITANIUM | CONNECTOR |  | 60 | 60 |  | 60 pieces avec le TF 043 côté entre n' entre pas dans le filetage | Poursuite du process, les pièces seront contrôlées après la phase d'anodisation | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 800 | [6 empty] | 4
9 | IBD | 2013-02-25 15:28 | 2301658 - 00120 | 2301658 | 131968 | 48811342A | NULOCK | PLATE |  | 18 | 1 | Couleur | trace de corrosion sur les oreilles. | Piece conforme | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 800 | [11 empty] | 1 |  |  | 11
9 | IBD | 2013-02-25 15:31 | 2275468 - 00090 | 2275468 | AJX | 48814516 | NULOCK | MONO AXIAL SCREW |  | 80 | 3 | Aspect | trace d'usinage sous la tête. | Rebuts | Mineur | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 376
9 | IBD | 2013-02-25 15:35 | 2275662 - 00120 | 2275662 | 130851 | 48651230 | REFLEX HYBRID | PLATE |  | 88 | 1 | Couleur plaque | Dépot sombre sur une oreille. | Piece acceptée, elle sera contrôlé apres la phase de marquage laser | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 300 | [11 empty] | 1 |  |  | 6
9 | IBD | 2013-02-25 15:36 | 2294064 - 00120 | 2294064 | 131259 | 48811345A | NULOCK | PLATE |  | 26 | 1 | Couleur | trace de corrosion sur une oreille. | Piece acceptée, elle sera contrôlé apres la phase de marquage laser | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 800 | [11 empty] | 1 |  |  | 11
9 | IBD | 2013-02-25 15:39 | 2275453 - 00090 | 2275453 | AK5 | 48814012 | NULOCK | MONO AXIAL SCREW |  | 199 | 1 | Aspect | 1 pièce : choc sur le Ø 5.62 en dessous du marquage laser. | Rebut | Mineur | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |  |  |  |  | 3 | [9 empty] | 376
9 | IBD | 2013-02-25 15:40 | 2293789 - 00080 | 2293789 | AUA | 48480084A | UNILIF | CAGE |  | 51 | 1 | Présence fils | 1 pièce : le fil de 5 mm est présent mais ne tient pas, il se déloge facilement de son perçage. | Rebut | Majeur | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | Présence de copeaux sur le forêt, détecté lors du montage | Communication opérateur machine | 100% | [6 empty] | 4 |  |  |  |  | 1
9 | IBD | 2013-02-25 15:41 | 2275387 - 00090 | 2275387 | 131177 | 48811118A | NULOCK | PLATE |  | 20 | 1 | Aspect | manque de matiere en dessous de la pcs au niveau des oreilles | Rebut | Mineur | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 |  |  |  |  | 8 | [9 empty] | 376
9 | IBD | 2013-02-25 15:44 | 2275695 - 00070 | 2275695 | ARE | 48694014 | REFLEX HYBRID | MONO AXIAL SCREW |  | 300 | 2 | Aspect - Forme | Choc sur cortical. | Rebuts | Mineur | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |  |  |  |  | 3 | [9 empty] | 6
9 | IBD | 2013-02-25 15:46 | 2275440 - 00060 | 2275440 | 132212 | 48811460 | NULOCK | PLATE |  | 16 | 3 | Aspect | trace de pince sur les oreilles | Pieces conformes | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 300 |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 376
9 | TL | 2013-02-28 10:52 | 2296719 - 00080 | 2296719 | APA | 482806030 | MANTIS ES2 | PRE-BENT ROD |  | 35 | 35 |  | Aspect non conforme car traces le long de la tige | Suivre gamme de reprise | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 199 |  |  |  |  | 1
9 | IBD | 2013-02-26 10:13 | 2294139 - 00040 | 2294139 | 132653 | 48555432 | OASYS | POLY AXIAL SCREW |  | 40 | 1 | COTE 1.8 | Cote de 1.8 NC : valeur relevée 1.64 pour une cote mini de 1.75. | Rebut | Majeur | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | Cause non déterminée | Pas de reccurence sur 2012 | NQA |  |  |  | 2 | [7 empty] | 1
9 | TL | 2013-02-28 10:56 | 2199986 - 00030 | 2199986 | 944 | 486615520 | RADIUS | PRE-BENT ROD |  | 20 | 20 |  | 20 pieces qui entre pas dans le Cd788LG120 | Pieces conformes, l'aspect sera contrôlé 100% apres les phases de finition | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 300
9 | IBD | 2013-02-27 12:51 | 2210340 - 00050 | 2210340 | 131598 | 48291820 | VLIFT | CAGE |  | 68 | 16 | Aspect | 16pcs avec écrasement a l'entree du M4 | Pieces conformes M4 contrôles à 100%M avec TF003 (74/1-32) Lot liberable | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 300 |  |  |  |  | 3 | [9 empty] | 376
9 | TL | 2013-02-28 15:57 | 2138048 - 00030 | 2138048 | 945 | 486615570 | RADIUS | PRE-BENT ROD |  | 50 | 50 |  | Contrôle à 100% du double cintrage. La totalité du lot ne rentre pas dans le CD787LG70-A ni dans le CD787LG70-B. | Suivre gamme de reprise suivant CCF 28176 | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 300 | [8 empty] | 6
9 | TL | 2013-03-01 09:32 | 2281919 - 00040 | 2281919 | 132233 | 48288540BA | AUGMENTABLE MANTIS | HEAD |  | 200 | 15 |  | Aspect non conforme car rayure sur plat epaisseur 10. 100 % effectué. | Pieces conformes | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 699 |  |  |  |  | 2
9 | IBD | 2013-02-25 15:21 | 2294240 - 00010 | 2294240 | 68074 | 48350100 | SPACER PL | CAGE |  | 20 | 16 |  | OF cloturé suite a problème de marquage laser avec une quantité produite de 16 pièces. | 16 pieces fabriquées conformes Poursuite du process | Mineur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 399
9 | IBD | 2013-02-25 15:24 | 2276496 - 00050 | 2276496 | AHT | 48551005 | OASYS | BLOCKER |  | 1000 | 3 |  | 1 piece colorisee en violet au lieu de jaune et 2 pieces non colorisees | Rebuts | Mineur | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | [11 empty] | 6
9 | IBD | 2013-03-01 10:21 | 2294128 - 00080 | 2294128 | AR8 | 48554510 | OASYS | BONE SCREW |  | 29 | 1 | Aspect | Manque de couleur dans la tete | Rebut | Mineur | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | [12 empty] | 4 |  | 376
9 | IBD | 2013-03-01 13:46 | 2294089 - 00040 | 2294089 | ARK | 48844016 | NULOCK | MONO AXIAL SCREW |  | 140 | 6 | M1.8x0.35 | Le "NEP" entre,controle effectué avec le tampon de production TF038AL. | Rebuts | Majeur | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | Variation machine, au niveau de la turbine | Changement de la turbine le 01/03/13 | NQA |  |  |  | 4 | [7 empty] | 2
9 | B2 | 2013-02-25 11:09 | 2137620 - 00120 | 2137620 | 129746 | 48060500 | RELIANCE LITE | OTHER INSTRUMENTS |  | 19 | 3 |  | 3 piéces désaxé par rapport au plat arriere | Rebuts | Mineur | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300
9 | B2 | 2013-02-27 09:20 | 2137711 - 00140 | 2137711 | 131604 | 48906081 | TRIO | OTHER INSTRUMENTS |  | 9 | 9 | Encombrement 120.3 | relevé entre 121,00 et 121,30 | Pièces acceptées, re-contrôlées conforme à la colone de mesure (COL001 3C 354) à 120.80, encombrement conforme au plan. | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 300 | [14 empty] | 2
9 | B2 | 2013-02-27 09:20 | 2137711 - 00140 | 2137711 | 131604 | 48906081 | TRIO | OTHER INSTRUMENTS |  | 9 | 9 | Encombrement 120.3 | relevé entre 121,00 et 121,30 | Pièces acceptées, re-contrôlées conforme à la colone de mesure (COL001 3C 354) à 120.80, encombrement conforme au plan. | Non justifié, Observation | 0 |  |  |  | 0 | 9 | 300 | [14 empty] | 2
9 | B2 | 2013-02-27 12:09 | 2308143 - 00030 | 2308143 | 132313 | 48290035LB | OASYS | OTHER INSTRUMENTS |  | 1000 | 221 | Aspect | Le bleu déborde sur le "E" et le "R" de stryker. | Qté: 218 pièces AEE, aspect visuellement acceptable. Qté: 3 Rebuts, aspect non conforme. | Mineur | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 218 | 800 | [14 empty] | 376
9 | B2 | 2013-02-28 12:14 | 2236762 - 00040 | 2236762 | 12C711 | 48245002 | LUXOR | OTHER INSTRUMENTS |  | 10 | 1 |  | Il manque un stylet. | Rebut. "Le 27/02/2013 17:23 A l'opération EMBALLAGE / INSTRUMENTS ARNAUD Laurent - larnaud a écrit le commantaire suivant: - Quantities to Scrap - Stylet retrouvé par terre, rebut" | Mineur | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300
9 | B2 | 2013-02-28 17:06 | 2268616 - 00100 | 2268616 | 130008 | 48081608 | DECOMPRESSION TUBE | OTHER INSTRUMENTS |  | 30 | 8 | Aspect | traces plus ou moins importantes suivant les pièces à l interieur des tubes | AEE, aspect visuellement acceptable. | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 300 | [14 empty] | 376
9 | B2 | 2013-02-28 17:24 | 2242178 - 00040 | 2242178 | 12D639 | 486619025 | RADIUS | TAP-DRILL-SQUARE AWL-PROBE |  | 28 | 28 |  | Il manque le bouchon BORD000B01 dans la nomenclature. | AEE, emballage conforme, nomenclature en cours de modification (CCF0000030539_MFGP-BLUNT PROBE SHAFT-TL). | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 300
9 | B2 | 2013-03-01 08:13 | 2242131 - 00060 | 2242131 | 130574 | 486619005 | RADIUS | TAP-DRILL-SQUARE AWL-PROBE |  | 23 | 1 | IDENTIFICATION | Manque le n°de lot | Rebut. | Majeur | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | [14 empty] | 21
9 | B2 | 2013-03-01 09:57 | 2137591 - 00070 | 2137591 | 128719 | 48755701 | LATERAL APPROACH | OTHER INSTRUMENTS |  | 10 | 10 |  | L'indication sur le plan: 96 DP DIAGONAL KNURL PER ANSI/ASME B94.6-1984 TOOTH DEPTH: 0.36 (norme américaine) spécifie un moletage croisé de 80° au pas de 0,83mm. Le moletage réalisé est un moletage croisé à 90° au pas de 1.00mm(norme DIN 82). NC ouverte pilotée par M. JANS. | Accepté selon FORM QA 236 ci jointe | Mineur | 0 | 0 | 10 |  | 0 | 0 | 300
9 | B2 | 2013-03-01 09:58 | 2137592 - 00070 | 2137592 | 128720 | 48755701 | LATERAL APPROACH | OTHER INSTRUMENTS |  | 10 | 10 |  | L'indication sur le plan: 96 DP DIAGONAL KNURL PER ANSI/ASME B94.6-1984 TOOTH DEPTH: 0.36 (norme américaine) spécifie un moletage croisé de 80° au pas de 0,83mm. Le moletage réalisé est un moletage croisé à 90° au pas de 1.00mm(norme DIN 82). NC ouverte pilotée par M. JANS. | Accepté selon FORM QA ci-joint | Mineur | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 300
9 | B2 | 2013-03-01 12:27 | 2242179 - 00040 | 2242179 | 12D640 | 486619025 | RADIUS | TAP-DRILL-SQUARE AWL-PROBE |  | 29 | 29 |  | Dans la nomenclature, il manque le bouchon BORD000B01. | AEE, emballage conforme, nomenclature en cours de modification (CCF0000030539_MFGP-BLUNT PROBE SHAFT-TL). | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 300
9 | IBD | 2013-02-25 16:30 | 2198798 - 00110 | 2198798 | 93B | 336620120 | VBOSS | CAGE |  | 34 | 34 |  | Lot non emballé car il y a un simple emballage pour les BORD030B00 alors qu'il est demandé un double emballage pour tous les composants. | non conformité sur le composants d'emballage BORD030B00 relevé suivant une FORM QA 036 Lot conforme a remballer a reception de BORD030B00 Conforme | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 300 | [10 empty] | 11
9 | IBD | 2013-02-28 10:48 | 2263255 - 00010 | 2263255 | 67831 | 6731004S | OIC PEEK | CAGE |  | 25 | 1 |  | - Quantities to Scrap - 100% rebut | Rebut | Mineur | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | [7 empty] | 7
9 | IBD | 2013-02-28 10:48 | 2282825 - 00010 | 2282825 | 67849 | 6731004S | OIC PEEK | CAGE |  | 25 | 10 |  | OF d'audit de dose avec la quantité non atteinte ,on a jeté les pièces | Rebuts | Mineur | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | [7 empty] | 7
9 | IBD | 2013-02-28 14:36 | 2301531 - 00060 | 2301531 | 132781 | 48392104 | NAVIGATOR | CAGE |  | 25 | 25 |  | panier resté bloqué au lessiviel | Suivre gamme de reprise | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 399 | [10 empty] | 13
10 | TL | 2013-03-04 13:53 | 2277053 - 00090 | 2277053 | AGD | 6260640 | TECHTONIX | BONE SCREW |  | 100 | 7 | Produit / Product | La soudure du sachet ne tient pas .(7) | Suivre gamme de reprise | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 300 | [10 empty] | 4 |  |  |  | 29
9 | IBD | 2013-03-01 09:09 | 2301777 - 00040 | 2301777 | 68138 | 67315108S | OIC PEEK | CAGE |  | 20 | 20 |  | Erreur de centre de charge au niveau du lavage lessiviel. | Suivre gamme de reprise | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 300 | [9 empty] | 6
10 | TL | 2013-03-05 09:45 | 2265292 - 00070 | 2265292 | AK9 | 48218030 | XIA II TITANIUM | PRE-BENT ROD |  | 30 | 15 | Aspect | Traces aux extrémités des Rad Rod sous les chanfreins sur le Ø 6. | Gamme et plan en pre release Lot liberable voir op 0 de la gamme Traces: pieces conformes | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 300 | [14 empty] | 376
10 | TL | 2013-03-04 10:23 | 2199986 - 00070 | 2199986 | 944 | 486615520 | RADIUS | PRE-BENT ROD |  | 20 | 20 |  | Suite à une erreur sur le traitement de la Fac en OP 30, les pièces non conforme au gabarit de cintrage CDA36A0 ont été mélangées avec les pièces bonnes. Nous avons donc recontrôlé la totalité du lot avec le CDA36A0. 12 pièces conforme et 8 pièces non conforme. | recontrole avec CDA36AO des piéces 8 rebutées et 12 piéces conformes | Mineur | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 | 300 | [8 empty] | 6
10 | TL | 2013-03-05 09:50 | 2266522 - 00140 | 2266522 | 67677 | 4107138 | MAC | COMPO CONNECTOR |  | 157 | 157 | Aspect | aspect trace blanche sur le R2.25 + 13 pieces trace de frotement au niveau du plat | Pieces conformes | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | 800 | [14 empty] | 376
10 | TL | 2013-03-05 11:37 | 2271044 - 00060 | 2271044 | 131495 | 482334076A | XIA DEFORMITY | HEAD |  | 250 | 4 | Ø8.75 | CD 1457 O entre dans l'alésage Ø 8.75. Ø 8.75 il est oval . | Rebuts | Majeur | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | Variation machine | Prévu au plan de contrôle (100% sur FORM QC 11088) | 100% | [11 empty] | 3
10 | TL | 2013-03-05 11:38 | 2277190 - 00050 | 2277190 | AUK | 48232600 | XIA III TITANIUM | STRAIGHT ROD |  | 59 | 16 | Hexagonal | 16 pièces avec BL181 "entre" n' entre pas essais avec BL181E(bague prod) "entre" n' entre pas pièces mesurées avec ME001 (3E044402) : valeurs entre 5.147 et 5.15. | recontrôle des pieces avec BL 181L 13 piéces conformes et 3 rebuts | Majeur | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 000 | Cause probable: sablage des pièces qui engendre la NC | Action en cours, suivi du process, ctrl 100% sortie machine + 100% après sablage. | AQL | [11 empty] | 2
10 | TL | 2013-03-04 10:27 | 2302312 - 00040 | 2302312 | AXZ | 48233480 | XIA III TITANIUM | STRAIGHT ROD |  | 25 | 25 |  | Incohérence entre la révision du plan sur :le MES,sur la page de garde de l'OF et sur le plan de l'OF.Révision E.6 sur le plan d'ensemble et révision D sur le MES et page de garde de l'OF.Marquage laser non réalisé. | Fiche article modifiée, indice de plan à jour, lot fabriqué conforme au Plan indice E. Suivre gamme de reprise. | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 000 | [8 empty] | 2
10 | TL | 2013-03-06 08:43 | 2310452 - 00035 | 2310452 | 133219 | 482804630A | MANTIS ES2 | HEAD |  | 98 | 98 | Largeur Soudure | Impossible de contrôler ce paramètre:Manque l'IT QC 607. | Controlé par QA AO (F.DUTRIEU) 24 rebuts le reste du lot conforme | Mineur | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 74 | 699 | Action AO | Action AO | [10 empty] | NON | Projet | 55
10 | TL | 2013-03-06 08:43 | 2310452 - 00035 | 2310452 | 133219 | 482804630A | MANTIS ES2 | HEAD |  | 98 | 98 | Aspect | Impossible de contrôler ce paramètre:Manque l'IT QC 607. | Controlé par QA AO (F.DUTRIEU) 24 rebuts le reste du lot conforme | Mineur | 0 |  |  |  | 0 | 74 | 699 | [14 empty] | 376
10 | TL | 2013-03-06 08:43 | 2310452 - 00035 | 2310452 | 133219 | 482804630A | MANTIS ES2 | HEAD |  | 98 | 98 | Forme | Impossible de contrôler ce paramètre:Manque l'IT QC 607. | Controlé par QA AO (F.DUTRIEU) 24 rebuts le reste du lot conforme | Mineur | 0 |  |  |  | 0 | 74 | 699 | [14 empty] | 103
10 | TL | 2013-03-06 08:44 | 2296828 - 00035 | 2296828 | 133149 | 482804730A | MANTIS ES2 | HEAD |  | 58 | 58 | Largeur Soudure | l'IT QC 607 n'est pas disponible dans WINCHILL; | Controlé par QA AO (F.DUTRIEUX) 1 rebut le reste du lot conforme | Mineur | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 57 | 699 | [14 empty] | 55
10 | TL | 2013-03-06 08:44 | 2296828 - 00035 | 2296828 | 133149 | 482804730A | MANTIS ES2 | HEAD |  | 58 | 58 | Aspect | l'IT QC 607 n'est pas disponible dans WINCHILL; | Controlé par QA AO (F.DUTRIEUX) 1 rebut le reste du lot conforme | Mineur | 0 |  |  |  | 0 | 57 | 699 | [14 empty] | 376
10 | TL | 2013-03-06 08:44 | 2296828 - 00035 | 2296828 | 133149 | 482804730A | MANTIS ES2 | HEAD |  | 58 | 58 | Forme | l'IT QC 607 n'est pas disponible dans WINCHILL; | Controlé par QA AO (F.DUTRIEUX) 1 rebut le reste du lot conforme | Mineur | 0 |  |  |  | 0 | 57 | 699 | [14 empty] | 103
10 | TL | 2013-03-06 08:44 | 2310453 - 00035 | 2310453 | 133220 | 482804630A | MANTIS ES2 | HEAD |  | 96 | 96 | Largeur Soudure | impossible d'effectuer ce paramètre car l' it qc 607 est introuvable sous Windchill. | Controlé par QA AO (F.DUTRIEUX) 4 rebuts le reste du lot conforme | Mineur | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 92 | 699 | [14 empty] | 55
10 | TL | 2013-03-06 08:44 | 2310453 - 00035 | 2310453 | 133220 | 482804630A | MANTIS ES2 | HEAD |  | 96 | 96 | Aspect | impossible d'effectuer ce paramètre car l' it qc 607 est introuvable sous Windchill. | Controlé par QA AO (F.DUTRIEUX) 4 rebuts le reste du lot conforme | Mineur | 0 |  |  |  | 0 | 92 | 699 | [14 empty] | 376
10 | TL | 2013-03-06 08:44 | 2310453 - 00035 | 2310453 | 133220 | 482804630A | MANTIS ES2 | HEAD |  | 96 | 96 | Forme | impossible d'effectuer ce paramètre car l' it qc 607 est introuvable sous Windchill. | Controlé par QA AO (F.DUTRIEUX) 4 rebuts le reste du lot conforme | Mineur | 0 |  |  |  | 0 | 92 | 699 | [14 empty] | 103
10 | TL | 2013-03-04 10:28 | 2277196 - 00040 | 2277196 | AY2 | 48233480 | XIA III TITANIUM | STRAIGHT ROD |  | 25 | 25 |  | Incohérence entre la révision du plan sur :le MES,sur la page de garde de l'OF et sur le plan de l'OF.Révision E.6 sur le plan d'ensemble et révision D sur le MES et page de garde de l'OF.Marquage laser non réalisé. | Fiche article modifiée, indice de plan à jour, lot fabriqué conforme au Plan indice E. Suivre gamme de reprise. | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 000 | [8 empty] | 2
10 | TL | 2013-03-04 10:28 | 2277198 - 00040 | 2277198 | AYE | 48233480 | XIA III TITANIUM | STRAIGHT ROD |  | 25 | 25 |  | Incohérence entre la révision du plan sur le MES, sur la page de garde et sur le plan de l' Of. Révision E.6 sur le plan d' ensemble et révision D sur le MES. | Fiche article modifiée, indice de plan à jour, lot fabriqué conforme au Plan indice E. Suivre gamme de reprise. | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 000 | [8 empty] | 2
10 | TL | 2013-03-06 10:11 | 2278850 - 00110 | 2278850 | 131859 | 48236053C | XIA III TITANIUM | CONNECTOR |  | 60 | 26 | Prof. lamage 0.5 | 26 pièces NC car il est impossible de visser le CD1888 jusqu'au bout du lamage. essai avec plusieur CD1888 dont celui de prod => même résultat. lot contrôlé à 100% le reste du lot est conforme. | recontrole des piéces avec ACE009+CD1888H 26 piéces conformes | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 800 | [14 empty] | 2
10 | TL | 2013-03-06 10:11 | 2278850 - 00110 | 2278850 | 131859 | 48236053C | XIA III TITANIUM | CONNECTOR |  | 60 | 23 | M6 x 0.5 | 23 pièces NC car le "entre" du TF043 "n'entre pas". lot contrôlé à 100% =>ok le reste du lot est conforme. | Poursuite du process avec suspension de la FORM QC aprés anodisation N°11755 et contrôle de 5 piéces coté entre avec TF043 | Non justifié, Observation | 0 |  |  |  | 0 | 49 | 800 | [14 empty] | 3
10 | TL | 2013-03-06 10:12 | 2278851 - 00110 | 2278851 | 132040 | 48236043C | XIA III TITANIUM | CONNECTOR |  | 60 | 1 | Aspect Ø3 | aspect Ø3 non conforme présence d'un épaulement au bout du Ø3. | Rebut | Mineur | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 59 | 800 | [14 empty] | 1
10 | TL | 2013-03-06 10:12 | 2278851 - 00110 | 2278851 | 132040 | 48236043C | XIA III TITANIUM | CONNECTOR |  | 60 | 60 | M6 x 0.5 | le coté entre du tf 043 af n'entre pas. | Poursuite du process avec suspension de la FORM QC aprés anodisation N°11755 et contrôle de 5 piéces coté entre avec TF043 | Mineur | 0 |  |  |  | 0 | 59 | 800 | [14 empty] | 3
10 | TL | 2013-03-06 10:14 | 2278852 - 00110 | 2278852 | 132039 | 48236053C | XIA III TITANIUM | CONNECTOR |  | 59 | 1 | Ø3 | 1 pièce NC. Ø3 mesuré à 3.07 pour 3.06 maxi ( côté Ø3.85 ) . Ø3.85 mesuré à 3.92 pour 3.91 maxi lot contrôlé à 100% => ok le reste du lot est conforme. | Rebut | Mineur | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 58 | 800 | [14 empty] | 1
10 | TL | 2013-03-06 10:14 | 2278852 - 00110 | 2278852 | 132039 | 48236053C | XIA III TITANIUM | CONNECTOR |  | 59 | 1 | Ø3.85 | 1 pièce NC Ø3.85 mesuré à 3.92 pour 3.91 lot contrôlé à 100% => ok le reste du lot est conforme. | Rebut | Mineur | 0 |  |  |  | 0 | 58 | 800 | [14 empty] | 1
10 | TL | 2013-03-06 10:14 | 2278852 - 00110 | 2278852 | 132039 | 48236053C | XIA III TITANIUM | CONNECTOR |  | 59 | 37 | Prof. lamage 0.5 | 37 pièces NC car impossible de visser le CD1888 jusqu'au bout. paramètre contrôlé avec CD de prod. ( CD1888H) essai avec plusieur CD => même résultat. lot contrôlé à 100% => ok le reste du lot est conforme | 37 piéces recontolées avec ACE 009 et CD1888H , 37 piéces conformes. | Mineur | 0 |  |  |  | 0 | 58 | 800 | [14 empty] | 2
10 | TL | 2013-03-06 10:14 | 2278852 - 00110 | 2278852 | 132039 | 48236053C | XIA III TITANIUM | CONNECTOR |  | 59 | 59 | M6 x 0.5 | 59 pièces NC car le côté entre du TF043 => n'entre pas. | Poursuite du process avec suspension de la FORM QC aprés anodisation N°11755 et contrôle de 5 piéces coté entre avec TF043 | Mineur | 0 |  |  |  | 0 | 58 | 800 | [14 empty] | 3
10 | TL | 2013-03-06 11:32 | 2265295 - 00070 | 2265295 | AKD | 486615030 | RADIUS | PRE-BENT ROD |  | 29 | 29 | Cintrage | 29 piéces non conforme, car on nous demande de controler le cintrage avec un CD en fonction de la référence, or, on ne sait pas quel CD utilisé car dans le commentaire il n'y a pas notre référence 486615030 : " 5 pièces avec le CD, le reste par comparaison. Choisir le gabarit de contrôle en fonction de la référence : 486615000/10/20/70/80/90 -> CDA31 486615040/45/50/60 -> CDA32 " . | Erreur sur la gamme de fabrication, suivre gamme de reprise pour contrôler les pièces avec la bonne FORM QC Modification gamme suivant CCF N°28176 | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 300 | [14 empty] | 2
10 | TL | 2013-03-04 14:16 | 2266522 - 00120 | 2266522 | 67677 | 4107138 | MAC | COMPO CONNECTOR |  | 158 | 1 |  | couleur non conforme | Rebut | Mineur | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | [11 empty] | 1
10 | TL | 2013-03-05 09:46 | 2265293 - 00070 | 2265293 | AK8 | 48218040 | XIA II TITANIUM | PRE-BENT ROD |  | 30 | 30 |  | La Révision : C.8 du plan n° 0199001, ne correspond pas à la Révison : A demandé sur la page de garde pour le plan n° 0199001 . | Gamme et plan en pre release Lot liberable voir op 0 de la gamme | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 300
10 | TL | 2013-03-05 14:55 | 2265294 - 00080 | 2265294 | AK7 | 48219050 | XIA II TITANIUM | PRE-BENT ROD |  | 30 | 30 |  | n° du plan ne correspond pas a la gamme de fabrication | Gamme et plan en pre release process conforme Lot liberable | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 300
10 | TL | 2013-03-06 10:01 | 2265292 - 00080 | 2265292 | AK9 | 48218030 | XIA II TITANIUM | PRE-BENT ROD |  | 30 | 15 |  | numero du plan demande su la gamme ne correspond pas avec le plan | Gamme et plan en pre release Lot liberable voir op 0 de la gamme | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 300
10 | TL | 2013-03-06 10:02 | 2265293 - 00080 | 2265293 | AK8 | 48218040 | XIA II TITANIUM | PRE-BENT ROD |  | 30 | 30 |  | numero du plan demande sur la gamme ne correspond pas avec le plan | Gamme et plan en pre release Lot liberable voir op 0 de la gamme | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 300
10 | TL | 2013-03-07 10:13 | 2211487 - 00080 | 2211487 | 133349 | 03820101 | XIA II TITANIUM | CONNECTOR |  | 105 | 3 | Aspect | 2 pièces avec traces d'usinage au niveau du R3 sphère. 1 pièce avec trace d'usinage sur R7. | Rebuts | Mineur | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | [14 empty] | 376
10 | TL | 2013-03-06 12:40 | 2137949 - 00220 | 2137949 | 127305 | 4107038 | MAC | CONNECTOR |  | 103 | 103 |  | taches sur les piéces | OK suite reprise | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 300
10 | TL | 2013-03-07 10:15 | 2320171 - 00050 | 2320171 | AZA | 48233600 | XIA III TITANIUM | STRAIGHT ROD |  | 25 | 9 | Hex | la BL181 "entre" n' entre pas ; essai bague de production meme resultat. ctrl de l' hexagonal ME001(8H038301) pièces mesurées entre 5.15 et 5.16. | 9 piéces recontrolées conformes avec BL 181i | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 000 | [14 empty] | 2
10 | TL | 2013-03-07 10:19 | 2293256 - 00060 | 2293256 | 132841 | 486610000B | RADIUS | BLOCKER |  | 490 | 2 | Aspect | impacts sur diametre 1.99 | Rebuts | Mineur | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | [14 empty] | 376
10 | TL | 2013-03-07 13:09 | 2278851 - 00140 | 2278851 | 132040 | 48236043C | XIA III TITANIUM | CONNECTOR |  | 59 | 2 | Aspect | manque colorisation a l'interieur du M6 | Rebuts | Mineur | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | [14 empty] | 376
10 | TL | 2013-03-06 15:18 | 2236287 - 00080 | 2236287 | A58 | 486615070 | RADIUS | PRE-BENT ROD |  | 120 | 3 |  | 3 pieces avec couleur terne (anodisation) | Rebuts | Mineur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300
10 | TL | 2013-03-06 15:19 | 2266523 - 00120 | 2266523 | 67770 | 4107138 | MAC | COMPO CONNECTOR |  | 120 | 2 |  | 2 pieces couleur nc une couleur nc +une non colorisee | Rebuts | Mineur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800
10 | TL | 2013-03-07 10:13 | 2310452 - 00050 | 2310452 | 133219 | 482804630A | MANTIS ES2 | HEAD |  | 74 | 1 |  | 1 piece non colorisee | Rebut | Mineur | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 699
10 | TL | 2013-03-07 10:15 | 2278848 - 00130 | 2278848 | 131857 | 48236043C | XIA III TITANIUM | CONNECTOR |  | 60 | 1 |  | 1 piece non colorisee | Rebut | Mineur | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800
10 | TL | 2013-03-07 13:10 | 2319524 - 00060 | 2319524 | 133267 | 48236043 | XIA III TITANIUM | CONNECTOR |  | 150 | 150 |  | traces sur les piéces | Suivre gamme de reprise | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 000
10 | TL | 2013-03-07 14:50 | 2202050 - 00090 | 2202050 | 9FS | 481321030 | XIA 4.5 | PRE-BENT ROD |  | 35 | 35 |  | - Programme laser non disponible,marquage laser non réalisé. | Suite à CCF 29936 cloture de l'of, mise en stock rework du lot | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 199
10 | TL | 2013-03-07 14:52 | 2202052 - 00090 | 2202052 | 9FP | 481321040 | XIA 4.5 | PRE-BENT ROD |  | 115 | 115 |  | programme laser non disponible,marquage laser non réalisé. | Suite à CCF 29936 cloture de l'of, mise en stock rework du lot | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 199
10 | TL | 2013-03-07 15:15 | 2278850 - 00140 | 2278850 | 131859 | 48236053C | XIA III TITANIUM | CONNECTOR |  | 60 | 6 | Couleur | 6 pièces avec couleur non-conforme:Présence de tâches de colorisation situées sur le crochet.Essai, passage au dégraissage:Même résultat. 100% réalisé sur le reste des pièces:OK. | Rebuts | Mineur | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | [14 empty] | 11
10 | TL | 2013-03-07 14:53 | 2202062 - 00090 | 2202062 | 9GM | 481322030 | XIA 4.5 | PRE-BENT ROD |  | 65 | 65 |  | programme laser non disponible,marquage laser non réalisé. | Suite à CCF 29936 cloture de l'of, mise en stock rework du lot | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 199
10 | TL | 2013-03-07 14:54 | 2202064 - 00090 | 2202064 | 9GP | 481322040 | XIA 4.5 | PRE-BENT ROD |  | 110 | 110 |  | programme laser non disponible,marquage laser non réalisé. | Suite à CCF 29936 cloture de l'of, mise en stock rework du lot | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 199
10 | TL | 2013-03-07 14:54 | 2202066 - 00090 | 2202066 | 9GL | 481322045 | XIA 4.5 | PRE-BENT ROD |  | 95 | 95 |  | programme laser non disponible,marquage laser non réalisé. | Suite à CCF 29936 cloture de l'of, mise en stock rework du lot | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 199
10 | TL | 2013-03-07 15:13 | 2202067 - 00090 | 2202067 | 9GK | 481322045 | XIA 4.5 | PRE-BENT ROD |  | 95 | 95 |  | programme laser non disponible,marquage laser non réalisé. | Suite à CCF 29936 cloture de l'of, mise en stock rework du lot | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 199
10 | TL | 2013-03-07 15:16 | 2202068 - 00090 | 2202068 | 9FX | 481322050 | XIA 4.5 | PRE-BENT ROD |  | 135 | 135 |  | programme laser non disponible,marquage laser non réalisé. | Suite à CCF 29936 cloture de l'of, mise en stock rework du lot | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 199
10 | TL | 2013-03-07 15:17 | 2202069 - 00090 | 2202069 | 9FW | 481322060 | XIA 4.5 | PRE-BENT ROD |  | 150 | 150 |  | programme laser non disponible,marquage laser non réalisé. | Suite à CCF 29936 cloture de l'of, mise en stock rework du lot | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 199
10 | TL | 2013-03-08 10:15 | 2296721 - 00120 | 2296721 | ALP | 482806040 | MANTIS ES2 | PRE-BENT ROD |  | 69 | 1 | Aspect | Aspect NC,surépaisseur sur le coté marqué "L40 Ø5.5 [T] ALP. | Rebut | Mineur | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 | [14 empty] | 376
10 | TL | 2013-03-07 15:17 | 2202071 - 00090 | 2202071 | 9GS | 481322070 | XIA 4.5 | PRE-BENT ROD |  | 85 | 85 |  | article inconnu,programme laser non disponible.Marquage laser non réalisé. | Suite à CCF 29936 cloture de l'of, mise en stock rework du lot | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 199
10 | TL | 2013-03-07 15:18 | 2202073 - 00090 | 2202073 | 9GN | 481322090 | XIA 4.5 | PRE-BENT ROD |  | 120 | 120 |  | programme laser non disponible,marquage laser non réalisé. | Suite à CCF 29936 cloture de l'of, mise en stock rework du lot | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 199
10 | TL | 2013-03-08 10:17 | 2302406 - 00060 | 2302406 | 132243 | 486611545A | RADIUS | BONE SCREW |  | 100 | 1 | Forme | 1 pièce avec forme non-conforme: Ovalisation du filet. 100% réalisé sur le reste des pièces:OK. | Rebut | Mineur | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | [14 empty] | 103
10 | TL | 2013-03-08 10:17 | 2209632 - 00070 | 2209632 | 12A960 | 03820131 | XIA ILIOS | CONNECTOR |  | 53 | 1 | Aspect | Aspect extrémité tige non conforme. | Rebut | Mineur | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | [14 empty] | 376
10 | TL | 2013-03-08 10:22 | 2276978 - 00080 | 2276978 | APD | 48486060 | MANTIS LONG CONSTRUCT | PRE-BENT ROD |  | 100 | 2 | Aspect | 2 pièces avec des rayures au niveau du diamètre 6 après anodisation. | Rebuts | Mineur | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | [14 empty] | 376
10 | TL | 2013-03-08 10:22 | 2276979 - 00080 | 2276979 | APE | 48486070 | MANTIS LONG CONSTRUCT | PRE-BENT ROD |  | 100 | 1 | Aspect | 1 pièce avec des trâces de cintrage au niveau du diamètre 6 | Rebut | Mineur | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | [14 empty] | 376
10 | TL | 2013-03-08 10:24 | 2271036 - 00080 | 2271036 | 132747 | 482336030 | XIA DEFORMITY | POLY AXIAL SCREW |  | 19 | 1 | Aspect | IMPACT SUR L'EXTERIEUR DE LA TETE DE VIS | Rebut | Mineur | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | [14 empty] | 376
10 | TL | 2013-03-08 10:24 | 2277177 - 00040 | 2277177 | 133001 | 482366540 | XIA DEFORMITY | POLY AXIAL SCREW |  | 50 | 1 | Aspect | 1 pièce avec aspect non-conforme:Présence de rayures situées sur le premier filet de la tête. 100% réalisé sur le reste des pièces:OK. | Piece conforme | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 300 | [14 empty] | 376
10 | TL | 2013-03-08 10:25 | 2277379 - 00090 | 2277379 | 132257 | 48144020B | XIA 4.5 | HEAD |  | 249 | 1 | Aspect | PRESENCE DE TACHES NOIRES SUR L'EXTERIEUR DE LA TETE DE VIS | Rebut | Mineur | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | [14 empty] | 376
10 | TL | 2013-03-08 10:28 | 2266423 - 00090 | 2266423 | 131933 | 48236035B | XIA III TITANIUM | CONNECTOR |  | 100 | 4 | Aspect | choc sur filetage ou sur Ø6,2 | Pieces conformes | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 800 | [14 empty] | 376
10 | TL | 2013-03-08 10:28 | 2276991 - 00050 | 2276991 | ASN | 48487130 | MANTIS LONG CONSTRUCT | STRAIGHT ROD |  | 99 | 1 | Aspect | choc au niveau de l'exagone | Piece conforme | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 300 | [14 empty] | 376
10 | TL | 2013-03-08 10:30 | 2277207 - 00090 | 2277207 | 132262 | 48236043B | XIA III TITANIUM | CONNECTOR |  | 200 | 2 | Aspect | ecrasement en bout de piece au niveau du r0.88 | Pieces conformes | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 800 | [14 empty] | 376
10 | TL | 2013-03-08 11:03 | 2296697 - 00100 | 2296697 | 133391 | 482804645 | MANTIS ES2 | CANULATED POLY AXIAL SCREW |  | 84 | 1 | Produit / Product | Petit morceaux de papier blanc dans le tube.(1) | Rebut | Mineur | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 | [14 empty] | 29
10 | TL | 2013-03-08 10:13 | 2280848 - 00030 | 2280848 | 133381 | 48288650S | AUGMENTABLE MANTIS | CANULATED POLY AXIAL SCREW |  | 155 | 1 |  | 1 piece non-anodisee sur MS 3565 | Rebut | Mineur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199
10 | IBD | 2013-03-04 14:27 | 2275663 - 00120 | 2275663 | 130853 | 48651232 | REFLEX HYBRID | PLATE |  | 90 | 2 | Couleur plaque | raillure sur le dessus de la plaque. | Rebuts | Mineur | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | [14 empty] | 6
10 | IBD | 2013-03-04 14:28 | 2276532 - 00110 | 2276532 | 131471 | 672109a | OIC TITANIUM | COMPO CAGE |  | 50 | 3 | Aspect | 1pcs avec choc sur l'ogive proche M4 + choc sur R2 proche plat de 5mm , 1pcs avec bavure a l'entre du M4 coté plat de 5mm (la TF003 entre et NEP conforme malgres cela) et 1pcs trace d'arc electrique dans M4 coté plat de 5mm + choc sur dent sur R2.5 | Rebuts | Mineur | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | [14 empty] | 376
10 | TL | 2013-03-08 10:14 | 2265295 - 00085 | 2265295 | AKD | 486615030 | RADIUS | PRE-BENT ROD |  | 29 | 1 |  | 1 pièce NC car le T de matière est collé au numéro de lot sans espacement alors que sur le plan il y a un espacement. | Piece conforme | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 300
10 | IBD | 2013-03-04 14:32 | 2275395 - 00060 | 2275395 | 132948 | 48811226 | NULOCK | PLATE |  | 26 | 1 | Aspect | choc a cote d'une languette | Pièce conforme | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 300 | [14 empty] | 376
10 | IBD | 2013-03-04 14:32 | 2275661 - 00090 | 2275661 | 131064 | 48651226 | REFLEX HYBRID | PLATE |  | 27 | 1 | Aspect | RAYURES SUR UN COIN DU DESSUS DE LA PLAQUE | Rebut | Mineur | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | [14 empty] | 376
10 | IBD | 2013-03-04 14:33 | 2275687 - 00070 | 2275687 | ATK | 48674016 | REFLEX HYBRID | MONO AXIAL SCREW |  | 150 | 1 | Aspect - Forme | Manque la pointe de la vis. longueur mesuré a 17.05 pour 17.85 mini. | Rebut | Majeur | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | Début de barre, chgt en automatique | En cours d'analyse, suivi reccurence + communication en réunion | 100% aspect forme | [11 empty] | 6
10 | IBD | 2013-03-04 14:39 | 2301768 - 00015 | 2301768 | 68414 | 6731204 | OIC PEEK | CAGE |  | 100 | 3 | Aspect | 1pcs avec un choc sur l'ogive et un choc en entree de M4 et 2pcs avec M4 cote ogive defomé, la TF003 Entre n'enter pas. | 2 rebuts, ogive déformée 1 pièce conforme, choc pas visible | Mineur | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 300 | [14 empty] | 376
10 | IBD | 2013-03-04 14:40 | 2309526 - 00015 | 2309526 | 68413 | 48385074 | SPACER TL | CAGE |  | 25 | 1 | Aspect | Manque le traceur de 1mm | rebut | Majeur | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | Contrôle 100% prévu au plan de contrôle (Dylog) | RAS | 100% | [11 empty] | 376
10 | IBD | 2013-03-04 14:40 | 2305568 - 00015 | 2305568 | 68320 | 67315108 | OIC PEEK | CAGE |  | 20 | 2 | Aspect | taraudage coté ogive déformé | Rebuts | Mineur | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | [14 empty] | 376
10 | IBD | 2013-03-04 14:41 | 2276588 - 00080 | 2276588 | AVP | 48395090A | UNILIF | CAGE |  | 30 | 4 | Aspect | une pièce avec choc sur la cote de 5 au niveau du taraudage. trois pièces avec brulure sur le plat. | Rebuts | Mineur | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | [14 empty] | 376
10 | IBD | 2013-03-05 09:34 | 2301717 - 00040 | 2301717 | AXV | 48844014 | NULOCK | MONO AXIAL SCREW |  | 120 | 5 | Carré 2.51 | 5 pièces : le CD1389 id.CD1389AB "ENTRE" n'entre pas, idem avec celui de la prod. | Rebuts | Majeur | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | Variation machine | Di de maintenance en cours: vidange du bac lubrifiant | AQL | [11 empty] | 2
10 | IBD | 2013-03-05 09:34 | 2210692 - 00020 | 2210692 | 12A698 | 48551053 | OASYS | HOOK |  | 49 | 2 | POSIT° DES ENCOCHES | NC:trouvé a 4.56 et 4.59 pour4.55 maxi. | Rebuts | Majeur | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | Pieces ST | [13 empty] | 1
10 | IBD | 2013-03-05 09:48 | 2294196 - 00090 | 2294196 | 131255 | 48651342 | REFLEX HYBRID | PLATE |  | 29 | 29 | ØD | impossible d effectuer la FAR, car le 100% concerne une cote débit | Côte imossible à contrôler Ø controle sur le débit Lot liberable | Mineur | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 | 300 | [14 empty] | 5
10 | IBD | 2013-03-05 09:48 | 2294196 - 00090 | 2294196 | 131255 | 48651342 | REFLEX HYBRID | PLATE |  | 29 | 29 | ØD | impossible d effectuer la FAR, car le 100% concerne une cote débit | Côte imossible à contrôler Ø controle sur le débit Lot liberable | Mineur | 0 |  |  |  | 0 | 28 | 300 | [14 empty] | 5
10 | IBD | 2013-03-05 09:48 | 2294196 - 00090 | 2294196 | 131255 | 48651342 | REFLEX HYBRID | PLATE |  | 29 | 1 | Aspect | rayon au niveau des oreilles déformé | Rebut | Mineur | 0 |  |  |  | 0 | 28 | 300 | [14 empty] | 376
10 | IBD | 2013-03-05 09:48 | 2294196 - 00090 | 2294196 | 131255 | 48651342 | REFLEX HYBRID | PLATE |  | 29 | 1 | Aspect | rayon au niveau des oreilles déformé | Rebut | Mineur | 0 |  |  |  | 0 | 28 | 300 | [14 empty] | 376
10 | IBD | 2013-03-05 16:09 | 2309466 - 00015 | 2309466 | 68319 | 6731000 | OIC PEEK | CAGE |  | 100 | 26 | Aspect | bavures au niveau du taraudage coté ogive ainsi que dans les perçages. | Pieces conformes | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 300 | [14 empty] | 376
10 | TL | 2013-03-08 10:16 | 2265292 - 00085 | 2265292 | AK9 | 48218030 | XIA II TITANIUM | PRE-BENT ROD |  | 30 | 2 |  | 1 pièce NC car le T de matière est collé au numéro de lot sans espacement alors que sur le plan il y a un espacement | Pieces conformes | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 300
10 | IBD | 2013-03-06 10:15 | 2275752 - 00030 | 2275752 | B42 | 48395104 | UNILIF | CAGE |  | 51 | 7 | Aspect | 5 pièces : brûlure due à la micro-sableuse. 2 pièces : rayure sur la face où se situe le marquage laser. | Rebuts | Mineur | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399 | [14 empty] | 376
10 | IBD | 2013-03-06 10:15 | 2294079 - 00120 | 2294079 | 131542 | 48811472A | NULOCK | PLATE |  | 13 | 5 | Aspect | 5 pièces : traces de pince sur les oreilles. | Rebuts | Mineur | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | [14 empty] | 376
10 | IBD | 2013-03-06 10:16 | 2275654 - 00170 | 2275654 | 130840 | 48651112 | REFLEX HYBRID | PLATE |  | 73 | 5 | Aspect | trace de reprise sur oreille | Pieces conformes | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 300 | [14 empty] | 376
10 | IBD | 2013-03-06 16:00 | 2210692 - 00100 | 2210692 | 12A698 | 48551053 | OASYS | HOOK |  | 47 | 47 | HEIGHT | hauteur totale NC | Suivre gamme de recontorle suite à modification de la FORM QC 3627 suivant FORM PROD 459-10-619 | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 300 | [14 empty] | 1
10 | IBD | 2013-03-07 10:18 | 2319206 - 00060 | 2319206 | AZG | 48553604 | OASYS | STRAIGHT ROD |  | 30 | 2 | Aspect | 1 PIECE AVEC DES RAYURES SUR LE Ø5.5 + 1 PIECE AVEC DES TRACES D'USINAGE SUR LE Ø5.5 EN BOUT DE PIECE | Rebuts | Mineur | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 | [14 empty] | 376
10 | IBD | 2013-03-07 10:19 | 2294196 - 00120 | 2294196 | 131255 | 48651342 | REFLEX HYBRID | PLATE |  | 28 | 1 | Aspect | Rayure sur plaque. | Rebut | Mineur | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | [14 empty] | 376
10 | IBD | 2013-03-07 10:20 | 2275652 - 00070 | 2275652 | AXS | 48644016 | REFLEX HYBRID | MONO AXIAL SCREW |  | 300 | 2 | Aspect - Forme | POINTES ECRASEES | Rebuts | Mineur | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | [14 empty] | 6
10 | TL | 2013-03-08 10:16 | 2265294 - 00085 | 2265294 | AK7 | 48219050 | XIA II TITANIUM | PRE-BENT ROD |  | 30 | 30 |  | impossible de graver les pièces car celle ci ne sont pas anodisées. | cloture de la FAC sans gamme de reprise anodisation . Suivre gamme de reprise. | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 300
10 | TL | 2013-03-08 14:50 | 2209632 - 00100 | 2209632 | 12A960 | 03820131 | XIA ILIOS | CONNECTOR |  | 52 | 52 |  | Incohérence de quantité, 1 pièce en plus, 53 pièces pour 52 dans le MES. | Erreur QA lors du traitement de la fac à l'op 070, la pièce était conforme (et non rebutée) Mise a jours des quantité à traiter 53 pièces conformes | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 300
10 | IBD | 2013-03-08 10:55 | 2294137 - 00080 | 2294137 | 131582 | 48555424 | OASYS | POLY AXIAL SCREW |  | 50 | 1 | ASPECT | 1 pièce : petit copeau collé sur la tête. | Rebut | Mineur | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | [14 empty] | 376
10 | IBD | 2013-03-08 10:56 | 2309103 - 00015 | 2309103 | 68482 | 48370120 | SPACER TL | CAGE |  | 15 | 1 | Aspect | 1 pièce : le perçage de 1 mm est brûlé, plus manque le traceur de 1 mm. | Rebut | Majeur | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399 | Contrôle 100% prévu au plan de contrôle (Dylog) | RAS | 100% | [11 empty] | 376
10 | IBD | 2013-03-08 10:57 | 2275650 - 00070 | 2275650 | AVB | 48644014 | REFLEX HYBRID | MONO AXIAL SCREW |  | 300 | 6 | Aspect - Forme | choc sur le cortical | Rebuts | Mineur | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | [14 empty] | 6
10 | IBD | 2013-03-08 10:58 | 2301650 - 00120 | 2301650 | 131973 | 48811339A | NULOCK | PLATE |  | 16 | 1 | Forme | 1 languette écrasée | Rebut | Mineur | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | [14 empty] | 103
10 | IBD | 2013-03-08 10:59 | 2276520 - 00090 | 2276520 | 132839 | 48551104 | OASYS | HEAD |  | 401 | 1 | ASPECT | aspect brillant de la pièce | Rebut | Mineur | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | [14 empty] | 376
10 | IBD | 2013-03-08 11:56 | 2275591 - 00080 | 2275591 | 132815 | 48555322 | OASYS | POLY AXIAL SCREW |  | 65 | 1 | ASPECT | 1 pièce : choc sur le filetage intérieur de la tête du au montage. | Rebut | Mineur | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | [14 empty] | 376
10 | IBD | 2013-03-08 14:30 | 2318770 - 00060 | 2318770 | 132967 | 6746108-DUMS | PACKAGING SUPPLIES | BLISTER |  | 60 | 60 | Cohérence taille | les boites ne sont pas des larges dummies comme demandé sur le PV de controle mais il y a bien une coherence entre la nomenclature (boite V-lift) et les boites utilisées (boite V-lift). | process acceptable, voir PDF joint | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 910 | [14 empty] | 1
10 | IBD | 2013-03-08 14:30 | 2318770 - 00060 | 2318770 | 132967 | 6746108-DUMS | PACKAGING SUPPLIES | BLISTER |  | 60 | 60 | Aspect boîte | Sur l'etiquette, une partie de la reference est ecrite sur le code barre. | Aucune incidence sur le process, il s'agit d'un of pour validation, les pièces ne seront pas misent en stock (voir fichiers photo + FA-PV0231-DOSE MAPPING-02A-01 joints) | Non justifié, Observation | 0 |  |  |  | 0 | 60 | 910 | [14 empty] | 1
10 | IBD | 2013-03-04 14:30 | 2169476 - 00080 | 2169476 | 8TJ | 336625080 | VBOSS | CAGE |  | 17 | 2 |  | 2 pièces avec le marquage laser décalé au niveau du numéro de lot : le haut du "T" est non visible. | Rebuts | Mineur | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300
10 | B2 | 2300613 - 00020 | 2300613 | 132036 | 33660460AA | VBOSS | OTHER INSTRUMENTS |  | 52 | 22 | Ø 10h9 | relevé entre 9.990 et 10 | Pièces acceptées → "Le 04/03/2013 10:37 A l'opération ARNAUD Laurent - larnaud a écrit le commantaire suivant: Recontrôle conforme au ME001, la valeur relevée par l'opérateur est conforme à la demande entre 9.964 et 10, les pièces n'auraient pas du aller en FAC." | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | [15 empty] | 2
10 | B2 | 2300613 - 00020 | 2300613 | 132036 | 33660460AA | VBOSS | OTHER INSTRUMENTS |  | 52 | 22 | Ø 10h9 | relevé entre 9.990 et 10 | Pièces acceptées → "Le 04/03/2013 10:37 A l'opération ARNAUD Laurent - larnaud a écrit le commantaire suivant: Recontrôle conforme au ME001, la valeur relevée par l'opérateur est conforme à la demande entre 9.964 et 10, les pièces n'auraient pas du aller en FAC." | Non justifié, Observation | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 800 | [15 empty] | 2
10 | B2 | 2300327 - 00105 | 2300327 | 131600 | 48994000 | ANCHOR L | SCREWDRIVER-SHAFT |  | 5 | 1 |  | le laser fait pas le tour | Rebut | Mineur | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 | [15 empty] | 1
10 | B2 | 2242177 - 00040 | 2242177 | 12D638 | 486619020 | RADIUS | TAP-DRILL-SQUARE AWL-PROBE |  | 103 | 103 |  | Il manque le bouchon BORD000B01 dans la nomenclature. | AEE, CONFORME, DI EN COURS : CCF0000030539_MFGP-BLUNT PROBE SHAFT-TL. | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 300 | [15 empty] | 1
10 | B2 | 2268604 - 00090 | 2268604 | 130323 | 48560314 | OASYS | TAP-DRILL-SQUARE AWL-PROBE |  | 99 | 99 |  | manque de précision sur l'aspect de la connectique suivant le plan 0162520 (sablée ou brossée) | Ebavurage par sablage acceptable suivant IT PROD appelé en gamme. Lot conforme. | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 300 | [15 empty] | 1
10 | B2 | 2237377 - 00100 | 2237377 | 132798 | 33660450 | VBOSS | IMPACTOR-INSERTER |  | 20 | 5 | Forme | Pièces tordues | La SPEC RD 003 spécifie une rectitude permise de 0,4. Contrôle de la rectitude au PP001 013 à 0.3 maxi. Lot conforme | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 300 | [15 empty] | 1
10 | B2 | 2237493 - 00020 | 2237493 | 12D255 | 48511655B | REFLEX HYBRID | OTHER INSTRUMENTS |  | 30 | 30 | Lg filetage 5.5 mini | Lg filetage NC, relevé a 7.9 pour 7.65 max | Recontrôle de la profondeur avec TF065 41/1-10 et PC004A2 -> relevé entre 5.7 et 5.8. La mesure dépend du serrage du tampon ce qui peut la rendre complexe à exécuter. | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 800 | [15 empty] | 1
10 | B2 | 2235243 - 00020 | 2235243 | 12C432 | 48231315 | XIA PRECISION | GUIDE |  | 10 | 10 | Ø 8 | Ø8 impossible a controler "de part en part" avec la TL090 . | Pièces acceptées suite au contrôle conforme par QA avec le PST023 (PST023A1), Form QC à modifier. | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 300 | [15 empty] | 1
10 | B2 | 2309911 - 00130 | 2309911 | 133125 | 48561074 | OASYS | IMPACTOR-INSERTER |  | 10 | 10 | Notice / IFU | Cette Réference est inconnue dans la FORM QA L012. | Pièces acceptées: Mise à jour dans la Form QA L012 effectuée et conforme. | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 300 | [15 empty] | 1
10 | B2 | 2274644 - 00060 | 2274644 | 131533 | 48287008A | MANTIS | OTHER INSTRUMENTS |  | 20 | 3 |  | Erreur sur la FORM CI l'annotation "Orientat° fente/hexa Contrôle de la position de la fente/hexa (face 4.48)" est fausse car la fente est sur la face de 4.98 car il n'y a pas de cote 4.48. DI faite par opérateur | AEE, pièces conformes au plan, DI initiée pour modification de la Form CI. (Voir commentaire production) "Le 06/03/2013 11:47 A l'opération DECOUPE FIL SODICK ARNAUD Laurent - larnaud a écrit le commantaire suivant: Conforme, erreur sur FORM CI le Ø4.48 n'existe pas et la fente est bien orientée par rapport à la cote 4.98 comme indiqué sur le plan. DI faite pour modifier le paramètre de la FORM CI10463" | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 800 | [15 empty] | 1
10 | B2 | 2268738 - 00080 | 2268738 | 130904 | 48237010 | XIA III TITANIUM | BENDER |  | 20 | 1 |  | 1 branche avec défauts de surmoulage, nombreux assais de reprise sans résultat. | Rebut. | Non justifié, Observation | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | [15 empty] | 1
10 | B2 | 2235211 - 00020 | 2235211 | 12C402 | 03807200 | XIA II TITANIUM | HANDLE -RACHET HANDLE |  | 10 | 2 | Ø5.4 H7 | la tl 345 (entre pas) s'engage sur une bonne partie du diametre 5.4H7 | AEE → "Le 06/03/2013 15:29 A l'opération ARNAUD Laurent - larnaud a écrit le commantaire suivant: Recontrôle avec TL345 N°473685.3.2, la TL entre pas emboite juste au départ, conforme." | Majeur | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | [15 empty] | 1
10 | B2 | 2235211 - 00020 | 2235211 | 12C402 | 03807200 | XIA II TITANIUM | HANDLE -RACHET HANDLE |  | 10 | 2 | Prof Ø5.4 H7 | relevé 20.946 pour 20.8 maxi | AEE → "Le 06/03/2013 15:33 A l'opération ARNAUD Laurent - larnaud a écrit le commantaire suivant: Recontrôle conforme au PP001 + PST001 au maxi 20.8." | Majeur | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 300 | [15 empty] | 1
10 | B2 | 2235211 - 00020 | 2235211 | 12C402 | 03807200 | XIA II TITANIUM | HANDLE -RACHET HANDLE |  | 10 | 7 | DIM "A" | relevé entre 3.643 et 3.696 pour 3.708 mini | Rebut. | Majeur | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 300 | [15 empty] | 1
10 | B2 | 2235211 - 00020 | 2235211 | 12C402 | 03807200 | XIA II TITANIUM | HANDLE -RACHET HANDLE |  | 10 | 10 | Cote fab 2.215 x2 | relevé entre 2.122 et 2.168 pour 2.18 mini | Rebut. | Majeur | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 300 | [15 empty] | 1
10 | B2 | 2306557 - 00050 | 2306557 | 132322 | 48561075B | OASYS | OTHER INSTRUMENTS |  | 14 | 14 | Courbes | Courbe Nc par rapport au prog , pas d'anomalie dans le rapport | AEE →"De : Jans, Matthieu Envoyé : vendredi 1 mars 2013 10:12 À : Arnaud, Laurent; Fournier, Mathieu; Garcia, Laurent; Morin, Gael; Pillet, Willy Objet : TR: Courbe de trempe Bonjour, Voir les commentaires en page trois de la PJ. La courbe est en adéquation avec le programme. L’enregistrement a duré au-delà de la fin du programme. (En gros, jusqu’à ce que j’en démarre un nouveau à vide, ce qui a fait un reset dans l’enregistrement, je suppose.) Du point de vue traitement, il n’y a aucune raison de mettre ces OF en FAC. Pas d’alarme, pas de montée en température délirante… Cela suit les consignes de la page 24 de l’IT PROD 725. En espérant que cela réponde à la question. Matthieu" (Voir mail attaché) | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 699 | [15 empty] | 2
10 | B2 | 2317949 - 00050 | 2317949 | 132774 | 48561075B | OASYS | OTHER INSTRUMENTS |  | 25 | 25 | Courbes | Courbe Nc par rapport au prog , pas d'anomalie dans le rapport | AEE → "De : Jans, Matthieu Envoyé : vendredi 1 mars 2013 10:12 À : Arnaud, Laurent; Fournier, Mathieu; Garcia, Laurent; Morin, Gael; Pillet, Willy Objet : TR: Courbe de trempe Bonjour, Voir les commentaires en page trois de la PJ. La courbe est en adéquation avec le programme. L’enregistrement a duré au-delà de la fin du programme. (En gros, jusqu’à ce que j’en démarre un nouveau à vide, ce qui a fait un reset dans l’enregistrement, je suppose.) Du point de vue traitement, il n’y a aucune raison de mettre ces OF en FAC. Pas d’alarme, pas de montée en température délirante… Cela suit les consignes de la page 24 de l’IT PROD 725. En espérant que cela réponde à la question. Matthieu" (Voir doucuments attachés) | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 699 | [15 empty] | 2
11 | IBD | 2013-03-12 11:38 | 2306559 - 00060 | 2306559 | AVK | 48553602 | OASYS | STRAIGHT ROD |  | 20 | 15 | Forme | partie fine de la tige (Ø3.5*180) de cintrée. | Pièces mesurees conformes avec PP001 (1667DV) + cale de 2 mm pour la rectitude de 1/80 Lot liberable | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 199 | [14 empty] | 103
11 | IBD | 2013-03-13 09:34 | 2324672 - 00015 | 2324672 | 68511 | 6730904S | OIC PEEK | CAGE |  | 25 | 1 | Aspect | manque 1marker cote chanfrein passage dylog | Rebut | Majeur | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | Pas de cause définie | Contrôle 100% déjà en place | Oui (100%) | [11 empty] | 376
11 | IBD | 2013-03-13 09:34 | 2275429 - 00120 | 2275429 | 131183 | 48811348A | NULOCK | PLATE |  | 24 | 1 | Aspect | trace d'usinage au niveau du logement du sprig-bar | Rebut | Mineur | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | [14 empty] | 376
11 | IBD | 2013-03-13 09:35 | 2294045 - 00090 | 2294045 | 131650 | 48811114A | NULOCK | PLATE |  | 102 | 1 | Prof chanfrein | Mesurée à 0.99 pour 1.045 mini. | Rebut | Majeur | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | Pas de cause définie | Contrôle 100% déjà en place en FORM CI | [12 empty] | 2
11 | IBD | 2013-03-13 14:13 | 2275661 - 00210 | 2275661 | 131064 | 48651226 | REFLEX HYBRID | PLATE |  | 26 | 8 | Produit / Product | présence de bavures sur 8 pièces. | Suivre gamme de reprise | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 300 | [14 empty] | 29
11 | IBD | 2013-03-14 09:43 | 2301634 - 00120 | 2301634 | 131971 | 48811232A | NULOCK | PLATE |  | 100 | 2 | Aspect | languettes écrasées | Rebuts | Mineur | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | [14 empty] | 376
10 | IBD | 2013-03-06 10:14 | 2309542 - 00080 | 2309542 | 68400 | 48551101 | OASYS | BLOCKER |  | 490 | 3 |  | aspect NC 3 pieces avec un aspect de brulure | Rebuts | Mineur | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800
11 | IBD | 2013-03-14 09:46 | 2275659 - 00090 | 2275659 | 131186 | 48651122 | REFLEX HYBRID | PLATE |  | 25 | 25 | ØD | Impossible ctrle diametre D .Diametre debit. | Impossible de contrôler ce paramètre car le ØD est une côte de fabrication pour les débits Poursite du process | Majeur | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | [14 empty] | 5
11 | IBD | 2013-03-14 09:46 | 2275659 - 00090 | 2275659 | 131186 | 48651122 | REFLEX HYBRID | PLATE |  | 25 | 25 | ØD | Impossible ctrle diametre D .Diametre debit. | Impossible de contrôler ce paramètre car le ØD est une côte de fabrication pour les débits Poursite du process | Majeur | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 300 | [14 empty] | 5
11 | IBD | 2013-03-14 09:46 | 2275659 - 00090 | 2275659 | 131186 | 48651122 | REFLEX HYBRID | PLATE |  | 25 | 1 | Ø 6.82 | Meurée à 6.75. | Rebut | Majeur | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 300 | [14 empty] | 2
11 | IBD | 2013-03-14 09:46 | 2275659 - 00090 | 2275659 | 131186 | 48651122 | REFLEX HYBRID | PLATE |  | 25 | 1 | Ø 6.82 | Meurée à 6.75. | Rebut | Majeur | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 300 | Ø de gorge | RAS pas de reccurence | Oui (NQA) | [11 empty] | 2
11 | IBD | 2013-03-14 09:47 | 2294255 - 00015 | 2294255 | 68335 | 48385104 | SPACER TL | CAGE |  | 50 | 1 | Aspect | manque traceur de 2,5 | Rebut | Majeur | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | Pas de cause définie | Contrôle 100% déjà en place | Oui (100%) | [11 empty] | 376
10 | IBD | 2013-03-07 14:51 | 2301522 - 00040 | 2301522 | 68339 | 48375070 | SPACER TL | CAGE |  | 15 | 15 |  | le gand a craqué pendant le conditionement des pieces. | Lot à reconditionner. Suivre FAC de reprise | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 399
11 | IBD | 2013-03-14 09:50 | 2275655 - 00090 | 2275655 | 131185 | 48651112 | REFLEX HYBRID | PLATE |  | 66 | 1 | Aspect | Trace d'usinage sur le contour de la pièce | Rebut | Mineur | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | [14 empty] | 376
10 | IBD | 2013-03-07 14:51 | 2270636 - 00050 | 2270636 | 133303 | 6741204 | SOLIS | CAGE |  | 59 | 59 |  | piéces sorties du panier lors du lavage au lessiviel | Suivre gamme de reprise | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 300
10 | IBD | 2013-03-08 14:54 | 2279289 - 00040 | 2279289 | 131028 | 48292225 | VLIFT | CAGE |  | 24 | 24 |  | L' intensité du marquage laser du logo matière est très faible. | demander une intervention MEL et reprise du process | Mineur | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 300
11 | IBD | 2013-03-15 11:06 | 2294071 - 00120 | 2294071 | 131544 | 48811354A | NULOCK | PLATE |  | 20 | 6 | Aspect | 5 pcs avec des traces noires sur le coté gauche et, 1 pc avec 1 choc sur la lumiere du milieu. | 1 rebut 5 pieces conformes, elles seront contrôlées à 100% apres marquage laser | Mineur | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 800 | [14 empty] | 376
11 | IBD | 2013-03-15 11:06 | 2275655 - 00120 | 2275655 | 131185 | 48651112 | REFLEX HYBRID | PLATE |  | 65 | 4 | Aspect | -2p:chocs sur bordure. -1p:rayure sous plaque. -1p:chocs sur plaque. | Rebuts | Mineur | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | [14 empty] | 376
11 | IBD | 2013-03-15 11:07 | 2294056 - 00120 | 2294056 | 131547 | 48811230A | NULOCK | PLATE |  | 52 | 1 | Aspect | Depot collé sur face sup. | Rebut | Mineur | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | [14 empty] | 376
11 | IBD | 2013-03-15 11:55 | 2324593 - 00040 | 2324593 | 133528 | 48558540 | OASYS | POLY AXIAL SCREW |  | 50 | 10 | HEX fonctionnel NEP | La BL 064 NEP/entre pieces mesurées au ME 001 3E0444 02 entre 2.775 et 2.78 pour une cote mini a 2.77 | Pieces conformes, mesurées au ME001 (3E044402) conformes Méthode de contrôle de la FORM CI Lot libérable | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 300 | [14 empty] | 1
11 | IBD | 2013-03-14 09:44 | 2301626 - 00120 | 2301626 | 131975 | 48811226A | NULOCK | PLATE |  | 28 | 1 |  | aspect non conforme trace de rouille sur le dessus de la plaque | Rebut | Mineur | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800
11 | IBD | 2013-03-14 09:49 | 2310913 - 00015 | 2310913 | 68449 | 6731100 | OIC PEEK | CAGE |  | 100 | 1 |  | Les 100 pieces du lot sont conforme mais lors du passage au rayon X une piece d'une autre reference est venu ce greffé a ce lot | Rebut Le lot reste à 100 pièces | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 300
11 | TL | 2013-03-13 09:35 | 2296769 - 00100 | 2296769 | AP9 | 482806090 | MANTIS ES2 | PRE-BENT ROD |  | 30 | 1 | Aspect | une pièce avec un impact sur le rayon 7 de l' hexagonal. | Rebut | Mineur | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 | [14 empty] | 376
11 | TL | 2013-03-13 09:36 | 2293254 - 00100 | 2293254 | 132639 | 486610000B | RADIUS | BLOCKER |  | 489 | 2 | Aspect | copeaux sur rayon de 2.756 | Rebuts | Mineur | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | [14 empty] | 376
11 | TL | 2013-03-13 11:03 | 2266524 - 00140 | 2266524 | 67592 | 4107166 | MAC | COMPO CONNECTOR |  | 50 | 1 | Aspect | point de brulure sur la piece du au montage de l anodisation | Rebut | Mineur | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | [14 empty] | 376
11 | TL | 2013-03-14 09:56 | 2280843 - 00070 | 2280843 | 133670 | 48288550S | AUGMENTABLE MANTIS | CANULATED POLY AXIAL SCREW |  | 184 | 1 | Aspect | -Piéce avec copeaux collé et une rayure sur la tête mantis au niveau du marquage de la référence. | Rebut | Mineur | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 | [14 empty] | 376
11 | TL | 2013-03-14 09:58 | 2276982 - 00080 | 2276982 | APF | 48486100 | MANTIS LONG CONSTRUCT | PRE-BENT ROD |  | 99 | 1 | Aspect | 1 pièce avec une trâce d'usinage importante le long du diamètre 6. | Piece conforme | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 300 | [14 empty] | 376
11 | TL | 2013-03-14 10:00 | 2277214 - 00090 | 2277214 | 132649 | 48236053B | XIA III TITANIUM | CONNECTOR |  | 149 | 3 | Aspect | 1piece asperte sur le TF033 cote NEP " anod partie sur le dia 6.15 au moment du controle" 1 piece copeau colle sur le debut du taraudage "manque anod" 1 piece copeau colle sur piece avant anod "sur le plat cote du dia 3" | Pieces conformes | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 800 | [14 empty] | 376
11 | TL | 2013-03-14 10:01 | 2280858 - 00040 | 2280858 | 133678 | 48288755S | AUGMENTABLE MANTIS | CANULATED POLY AXIAL SCREW |  | 107 | 1 | Aspect | il manque d'anodisation au toure de la tête | Rebut | Mineur | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 | [14 empty] | 376
11 | IBD | 2013-03-14 09:51 | 2309523 - 00020 | 2309523 | 68342 | 48380120 | SPACER TL | CAGE |  | 15 | 7 |  | Ø 4 controlé a 4.12 pour 4.025 maxi, retour en arriére effectué sur les OF du flux. | Rebuts | Majeur | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | Cellule PEEK - Contrôle de démarrage NC -> retour arrière | RAS pas de reccurence | Oui (NQA)
11 | TL | 2013-03-15 09:57 | 2302102 - 00090 | 2302102 | 133321 | 48236053B | XIA III TITANIUM | CONNECTOR |  | 121 | 3 | Aspect | 2 pièces avec des brûlures (point d'annodisation ) au niveau du M6*0.5. 1 pièce avec un épaulement sur le diamètre 23 | Pieces conformes | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 800 | [14 empty] | 376
11 | TL | 2013-03-15 09:59 | 2295064 - 00050 | 2295064 | 133395 | 486618645A | RADIUS | BONE SCREW |  | 100 | 16 | Aspect | des bavures au niveau du corticale côté pointe. | Pieces conformes | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 800 | [14 empty] | 376
11 | TL | 2013-03-15 09:59 | 2302277 - 00050 | 2302277 | B2Y | 48232480 | XIA III TITANIUM | STRAIGHT ROD |  | 25 | 15 | Hexagonal | la bl 182 nep entre (essais de plusieurs bagues non concluant). | Rebuts | Majeur | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 000 | Probable sablage manuel trop proche de la buse | Relecture de la procédure de sablage manuel via Elite. | Oui (NQA) | [11 empty] | 2
11 | TL | 2013-03-15 10:00 | 2277036 - 00120 | 2277036 | AV3 | 486613602 | RADIUS | STRAIGHT ROD |  | 25 | 1 | Aspect | 1 pièce avec trace orange sur l'un des 2 côtés en dessous du marquage VITALLIUM lot contrôlé à 100% => ok le reste du lot est conforme | Rebut | Mineur | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | [14 empty] | 376
11 | TL | 2013-03-15 10:01 | 2276996 - 00060 | 2276996 | ASC | 48487480 | MANTIS LONG CONSTRUCT | STRAIGHT ROD |  | 98 | 2 | Aspect | 1 piece rayé coté hex 1 piece avec un choc du coté hex avant anod | Pieces conformes | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 300 | [14 empty] | 376
11 | TL | 2013-03-15 10:02 | 2302314 - 00050 | 2302314 | B3F | 48233480 | XIA III TITANIUM | STRAIGHT ROD |  | 25 | 1 | Aspect | 1 pièce avec choc sur Ø6 côté hexagonal ( aprés le T du marquage côté point ) lot contrôlé à 100% => ok le reste du lot est conforme | Piece conforme | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 000 | [14 empty] | 376
11 | B2 | 41345.4858 | 2268616 - 00120 | 2268616 | 130008 | 48081608 | DECOMPRESSION TUBE | OTHER INSTRUMENTS |  | 30 | 2 | Aspect | aspect de la partie grise NC | 2 pièces conformes. | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 300 | [14 empty] | 376
11 | B2 | 41345.4868 | 2236536 - 00020 | 2236536 | 12C852 | 8741207 | SOLIS | TEMPLATE-TRIAL |  | 12 | 1 | Aspect | trace d usinage sur pièce | Acceptable, opération de finition à suivre. | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 300 | [14 empty] | 376
11 | B2 | 41346.4271 | 2274791 - 00040 | 2274791 | 133091 | 48237033 | XIA III TITANIUM | SCREWDRIVER-SHAFT |  | 25 | 4 | Prof 1.65 | profondeur relevée entre 1.71 et 1.73 pour 1.7 maxi | Recontrôle conforme à la TESA N°3C 354 et touche TCS074 | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 300 | [14 empty] | 2
11 | B2 | 41346.4271 | 2274791 - 00040 | 2274791 | 133091 | 48237033 | XIA III TITANIUM | SCREWDRIVER-SHAFT |  | 25 | 4 | Prof 1.65 | profondeur relevée entre 1.71 et 1.73 pour 1.7 maxi | Recontrôle conforme à la TESA N°3C 354 et touche TCS074 | Non justifié, Observation | 0 |  |  |  | 0 | 4 | 300 | [14 empty] | 2
11 | B2 | 41346.4307 | 2237250 - 00070 | 2237250 | 12E288 | 8741406 | SOLIS | TEMPLATE-TRIAL |  | 54 | 9 |  | MARQUAGE PEU VISIBLE | Pieces conformes, tracabilité assurée Lot liberable | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 300
11 | B2 | 41346.6541 | 2041543 - 00030 | 2041543 | 123345 | 486619186 | RADIUS | GUIDE |  | 8 | 1 |  | Pièce NC sur certaines cotes lors de la validation: -cote de 6mm±0.5 relevée à 5.49 et 5.46 pour 5.5 mini. -hauteur des caractère de 4mm ±0.1 relevé à 4.29 pour 4.1 maxi. -cote de 10mm±0.15 relevée à 10.49 pour 10.15 maxi. -cote de 11.5mm ±0.2 relevée à 12.00 pour 11.7 maxi. -cote de 2x 12.5mm±0.5 relevée à 13.06 pour 13 maxi. | Rebut | Mineur | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300
11 | B2 | 41346.656 | 2299769 - 00080 | 2299769 | 68069 | 4804-1311 | XIA II TITANIUM | ROOT RETRACTOR |  | 103 | 5 | INSERTION | CD710 n'entre pas | Erreur commentaire précédent : 4 pièces conformes, 1 rebut | Majeur | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 800 | [14 empty] | 1
11 | B2 | 41346.6566 | 2242137 - 00030 | 2242137 | 133376 | 486619050 | RADIUS | TAP-DRILL-SQUARE AWL-PROBE |  | 4 | 1 | Aspect | -double impactage de la languette -impact sur rainure | Aspect conforme. | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 300 | [14 empty] | 376
11 | B2 | 41346.6629 | 2299729 - 00020 | 2299729 | 130755 | 48992000 | ANCHOR L | OTHER INSTRUMENTS |  | 23 | 23 | Ø42.7 +0.05 / 0 | les pièces sont conforme au plan, mais la côte sur le plan est Ø42.7 0/-0,05 au lieu de Ø42.7 +0,05/0 (DI en cours) | La tolérance du plan est bien 0/-0.05 -> la tolérance a été changée dans le cadre de l'ECN 11705 et n'a pas été reflétée sur le PV. Lot conforme et DI en cours. | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 380 | [14 empty] | 1
11 | B2 | 41347.6327 | 2237415 - 00130 | 2237415 | 130421 | 48231301 | XIA III TITANIUM | HANDLE -RACHET HANDLE |  | 25 | 25 | Largeur 3.477 | COTE NON MESURABLE CAR LES PIECES SONT ASSEMBLÉES | Côte non controlable, pièces assemblées Apres étude de la carte de contrôle de la FORM CI 1032, il y a seulement 4 prélèvements conformes, qte non suffisante pour effectuer un calcul statistique. Les valeurs individuelles sont conformes, lot liberable | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 300 | [14 empty] | 2
11 | B2 | 41347.6327 | 2237415 - 00130 | 2237415 | 130421 | 48231301 | XIA III TITANIUM | HANDLE -RACHET HANDLE |  | 25 | 25 | Largeur 3.477 | COTE NON MESURABLE CAR LES PIECES SONT ASSEMBLÉES | Côte non controlable, pièces assemblées Apres étude de la carte de contrôle de la FORM CI 1032, il y a seulement 4 prélèvements conformes, qte non suffisante pour effectuer un calcul statistique. Les valeurs individuelles sont conformes, lot liberable | Non justifié, Observation | 0 |  |  |  | 0 | 25 | 300 | [14 empty] | 2
11 | B2 | 41347.6327 | 2237415 - 00130 | 2237415 | 130421 | 48231301 | XIA III TITANIUM | HANDLE -RACHET HANDLE |  | 25 | 25 | Symétrie 3.477 / X | COTE NON MESURABLE CAR LES PIECES SONT ASSEMBLÉES | Côte non controlable, pièces assemblées Apres étude de la carte de contrôle de la FORM CI 1032, il y a seulement 4 prélèvements conformes, qte non suffisante pour effectuer un calcul statistique. Les valeurs individuelles sont conformes, lot liberable | Non justifié, Observation | 0 |  |  |  | 0 | 25 | 300 | [14 empty] | 2
11 | B2 | 41347.6327 | 2237415 - 00130 | 2237415 | 130421 | 48231301 | XIA III TITANIUM | HANDLE -RACHET HANDLE |  | 25 | 25 | Symétrie 3.477 / X | COTE NON MESURABLE CAR LES PIECES SONT ASSEMBLÉES | Côte non controlable, pièces assemblées Apres étude de la carte de contrôle de la FORM CI 1032, il y a seulement 4 prélèvements conformes, qte non suffisante pour effectuer un calcul statistique. Les valeurs individuelles sont conformes, lot liberable | Non justifié, Observation | 0 |  |  |  | 0 | 25 | 300 | [14 empty] | 2
11 | B2 | 41347.6327 | 2237415 - 00130 | 2237415 | 130421 | 48231301 | XIA III TITANIUM | HANDLE -RACHET HANDLE |  | 25 | 25 | Profondeur 5.4H7 | COTE NON MESURABLE CAR LES PIECES SONT ASSEMBLÉES | Côte non controlable, pièces assemblées Apres étude de la carte de contrôle de la FORM CI 1032, il y a seulement 4 prélèvements conformes, qte non suffisante pour effectuer un calcul statistique. Les valeurs individuelles sont conformes, lot liberable | Non justifié, Observation | 0 |  |  |  | 0 | 25 | 300 | [14 empty] | 2
11 | B2 | 41347.6327 | 2237415 - 00130 | 2237415 | 130421 | 48231301 | XIA III TITANIUM | HANDLE -RACHET HANDLE |  | 25 | 25 | Profondeur 5.4H7 | COTE NON MESURABLE CAR LES PIECES SONT ASSEMBLÉES | Côte non controlable, pièces assemblées Apres étude de la carte de contrôle de la FORM CI 1032, il y a seulement 4 prélèvements conformes, qte non suffisante pour effectuer un calcul statistique. Les valeurs individuelles sont conformes, lot liberable | Non justifié, Observation | 0 |  |  |  | 0 | 25 | 300 | [14 empty] | 2
11 | B2 | 41347.6327 | 2237415 - 00130 | 2237415 | 130421 | 48231301 | XIA III TITANIUM | HANDLE -RACHET HANDLE |  | 25 | 1 | Fonctionnel | LE CD1090 NEP TOTALEMENT | Piece conforme mesurées avec le CD1090CE, fonctionnel assuré | Non justifié, Observation | 0 |  |  |  | 0 | 25 | 300 | [14 empty] | 4
11 | B2 | 41347.6327 | 2237415 - 00130 | 2237415 | 130421 | 48231301 | XIA III TITANIUM | HANDLE -RACHET HANDLE |  | 25 | 1 | Fonctionnel | LE CD1090 NEP TOTALEMENT | Piece conforme mesurées avec le CD1090CE, fonctionnel assuré | Non justifié, Observation | 0 |  |  |  | 0 | 25 | 300 | [14 empty] | 4
11 | B2 | 41348.4302 | 2299729 - 00080 | 2299729 | 130755 | 48992000 | ANCHOR L | OTHER INSTRUMENTS |  | 23 | 23 |  | fissure sur le manche | Pieces conformes, traces à peine visibles, aucun impact sur le fonctionnel DI en cours pour modif du moulage Lot libérable | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 380
12 | TL | 2013-03-18 09:44 | 2325445 - 00060 | 2325445 | 68528 | 03821530B | XIA II TITANIUM | BONE SCREW |  | 70 | 1 | Aspect | Aspect sphere tete nc (vibrations) | Rebut | Mineur | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | [14 empty] | 376
12 | TL | 2013-03-18 10:24 | 2322695 - 00060 | 2322695 | 133673 | 48288745B | AUGMENTABLE MANTIS | HEAD |  | 200 | 1 | Aspect | 1 pièce avec aspect non-conforme:Présence d'une bavure non détachable tout autour de la collerette de diamètre 7,825. 100% rélisé sur le reste des pièces:OK. | Rebut | Mineur | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 699 | [14 empty] | 376
11 | TL | 2013-03-11 11:54 | 2202053 - 00090 | 2202053 | 9FR | 481321045 | XIA 4.5 | PRE-BENT ROD |  | 100 | 100 |  | programme laser non disponible,marquage laser non réalisé. | Suite à CCF 29936 cloture de l'of, mise en stock rework du lot | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 199
12 | TL | 2013-03-20 08:56 | 2204207 - 00040 | 2204207 | 133904 | 486614110 | RADIUS | CONNECTOR |  | 43 | 15 | Aspect | Aspect: 15 pièces avec présence de traces ou chocs situées sur la colerette de largeur 1,2 du "cross connector body".Chocs ou traces présents sur les 2 côtés de la colerette. Voir 2 pièces, isolées en poche, avec les plus importantes traces ou chocs des 15 pièces. 100% réalisé sur le reste des pièces:OK. | 13 piéces conformes et 2 piéces rebutées | Mineur | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 300 | [14 empty] | 376
12 | TL | 2013-03-20 08:57 | 2202999 - 00050 | 2202999 | 133827 | 486610000 | RADIUS | BLOCKER |  | 486 | 6 | Aspect | 5 piéces pas de rotation du Top. 1piéce pas de rotation du top plus choc. | Rebuts | Mineur | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | [14 empty] | 376
11 | TL | 2013-03-11 15:21 | 2169742 - 00050 | 2169742 | 8VU | 48232480S | XIA III TITANIUM | STRAIGHT ROD |  | 50 | 50 |  | Non-conformité packaging. | Poursuite du process suite au CCF0000029549 numéro d’ECN 0440 | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 199
11 | TL | 2013-03-15 09:56 | 2302497 - 00120 | 2302497 | 68404 | 4107138 | MAC | COMPO CONNECTOR |  | 150 | 1 |  | 1 piece mal anodisee(couleur non conforme) sur MS 3566 | 1 piéce rebutée car piéce violette au lieu de bleue | Mineur | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800
12 | TL | 2013-03-21 09:33 | 2236271 - 00060 | 2236271 | 12E516 | 48236018A | XIA III TITANIUM | CONNECTOR |  | 30 | 30 | Aspect | trace d usinage sur les pieces plus une demarcation au niveau du R1.5 | Pieces conformes, elles seront contrôlées à 100% aspect apres les phases de finition | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 800 | [14 empty] | 376
12 | TL | 2013-03-19 15:53 | 2277188 - 00080 | 2277188 | AYZ | 48232480 | XIA III TITANIUM | STRAIGHT ROD |  | 50 | 3 |  | 3 tiges taches. | Suite à reprise 4 pièces, aspect non conforme → Rebut. 3 pièces déclarées non conforme à cette OP, reste 1 pièce à rebuter à l'op suivante pour régularisation des quantités à rebuter. | Non justifié, Observation | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 000
12 | TL | 2013-03-21 09:35 | 2295119 - 00060 | 2295119 | 133319 | 482334076A | XIA DEFORMITY | HEAD |  | 250 | 2 | Ø8.75 | le CD1457 NEP ;entre dans l'alésage Ø 8.75.. | Rebuts | Majeur | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | Variation machine | Prévu au plan de contrôle (100% sur FORM QC 11088) | 100% | [11 empty] | 3
12 | TL | 2013-03-20 09:11 | 2266402 - 00080 | 2266402 | 133322 | 48236028B | XIA III TITANIUM | CONNECTOR |  | 60 | 1 |  | piece non colorisee | Rebut | Mineur | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800
12 | TL | 2013-03-20 15:14 | 2052316 - 00240 | 2052316 | 7E3 | 48233600S | XIA III TITANIUM | STRAIGHT ROD |  | 25 | 19 |  | Mise en rework -> passage en référence non stérile | Mise en rework -> passage en référence non stérile | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 199
12 | TL | 2013-03-21 09:38 | 2236224 - 00150 | 2236224 | 12C897 | 4107050 | MAC | CONNECTOR |  | 251 | 1 | Aspect | trace sur le dia 3 +/-0.5 | Rebut | Mineur | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | [14 empty] | 376
12 | TL | 2013-03-21 09:39 | 2307008 - 00040 | 2307008 | B83 | 48902010A | TRIO | BLOCKER |  | 100 | 6 | M6x0.5 | 6 piéces avec le BF050 NEP entre | Rebuts | Majeur | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | Lot enn FAI, transfert de C16 à M16 | Suivi reccurence | AQL | [11 empty] | 1
12 | TL | 2013-03-21 09:42 | 2295121 - 00060 | 2295121 | 133628 | 482334076A | XIA DEFORMITY | HEAD |  | 250 | 1 | Ø8.75 | le TL909 (TL909C) "entre" ne passe pas sur une pièce. | Rebut | Majeur | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | Variation machine | Prévu au plan de contrôle (100% sur FORM QC 11088) | 100% | [11 empty] | 3
12 | TL | 2013-03-22 08:48 | 2236275 - 00040 | 2236275 | 12E121 | 48236024 | XIA III TITANIUM | CONNECTOR |  | 25 | 25 | Aspect | -Couleur non-conforme en regardant à la lumiére les piéces présentent des tâches roses. | Pieces conformes | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 000 | [14 empty] | 376
12 | TL | 2013-03-22 11:16 | 2276996 - 00090 | 2276996 | ASC | 48487480 | MANTIS LONG CONSTRUCT | STRAIGHT ROD |  | 98 | 1 | Aspect | couleur brillante par rapport au autre piece | Piece conforme | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 300 | [14 empty] | 376
12 | TL | 2013-03-21 09:34 | 2266407 - 00080 | 2266407 | 12E417 | 48236030A | XIA III TITANIUM | CONNECTOR |  | 110 | 2 |  | piece non colorisee | Rebuts | Mineur | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800
12 | TL | 2013-03-21 09:36 | 2266587 - 00060 | 2266587 | AGJ | 48902010A | TRIO | BLOCKER |  | 490 | 3 |  | 3 pieces non-anodisees sur MS3566 | Rebuts | Mineur | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800
12 | TL | 2013-03-21 09:37 | 2266312 - 00160 | 2266312 | 12E278 | 4107038 | MAC | CONNECTOR |  | 120 | 1 |  | mauvais contact au niveau entre le montage et la piece colorisation violet pour du bleu (anodisee) | Rebut | Mineur | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300
12 | TL | 2013-03-22 16:04 | 2310369 - 00030 | 2310369 | 133523 | 482802630A | MANTIS ES2 | HEAD |  | 50 | 50 |  | Non conformité n° de programme soudure laser | Erreur lors de la saisie de la FAC, la FAC doit être ouverte en fin d'OP | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 699
12 | TL | 2013-03-22 16:04 | 2310368 - 00030 | 2310368 | 133857 | 482802630A | MANTIS ES2 | HEAD |  | 150 | 150 |  | Non conformité programme soudure laser | Erreur lors de la saisie de la FAC, la FAC doit être ouverte en fin d'OP | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 699
12 | TL | 2013-03-22 16:05 | 2296834 - 00030 | 2296834 | 133862 | 482802430A | MANTIS ES2 | HEAD |  | 50 | 50 |  | Non conformité sur le programme soudure laser | Erreur lors de la saisie de la FAC, la FAC doit être ouverte en fin d'OP | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 699
12 | TL | 2013-03-22 16:05 | 2310370 - 00030 | 2310370 | 133864 | 482802630A | MANTIS ES2 | HEAD |  | 100 | 100 |  | non conformité programme soudure laser | Erreur lors de la saisie de la FAC, la FAC doit être ouverte en fin d'OP | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 699
12 | TL | 2013-03-22 16:06 | 2296811 - 00030 | 2296811 | 133526 | 482802730A | MANTIS ES2 | HEAD |  | 60 | 60 |  | non conformité programme soudure laser | Erreur lors de la saisie de la FAC, la FAC doit être ouverte en fin d'OP | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 699
12 | IBD | 2013-03-18 09:47 | 2324408 - 00015 | 2324408 | 68543 | 48385080 | SPACER TL | CAGE |  | 30 | 6 | Forme | 6 pièce : présence chanfrein sur les Ø 3 extérieur. | Rebuts 6 pièces: forme non conforme, présence d'un chanfrein sur les Ø3 exterieur 2 pièces: manque traceurs | Majeur | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | Manque traceurs ontrôle 100% prévu au plan de contrôle (Dylog) | RAS | 100% | [11 empty] | 103
12 | IBD | 2013-03-18 11:09 | 2306559 - 00110 | 2306559 | AVK | 48553602 | OASYS | STRAIGHT ROD |  | 20 | 1 | Produit / Product | Piece avec des taches ressemblant à des taches de rouille. | Rebut | Mineur | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 | [14 empty] | 29
12 | TL | 2013-03-22 16:07 | 2296829 - 00030 | 2296829 | 133870 | 482804730A | MANTIS ES2 | HEAD |  | 60 | 60 |  | non conformité programme soudure laser | Erreur lors de la saisie de la FAC, la FAC doit être ouverte en fin d'OP | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 699
12 | IBD | 2013-03-18 15:39 | 2275564 - 00130 | 2275564 | 132664 | 48552414 | OASYS | POLY AXIAL SCREW |  | 120 | 120 | DHR | Sur le sachet de contrôle mis dans le DHR une tâche masque une partie du N° de lot empéchant la lecture compléte de ce dernier. | Défault du sachet Refaire un sachet pour DHR suivant gamme de reprise | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 300 | [14 empty] | 5
12 | IBD | 2013-03-19 09:34 | 2301635 - 00060 | 2301635 | 133753 | 48811232 | NULOCK | PLATE |  | 97 | 1 | Aspect | Trace noire sur 1 oreille | Rebut | Mineur | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | [14 empty] | 376
12 | IBD | 2013-03-19 11:36 | 2282186 - 00140 | 2282186 | 130790 | 33662510SO | VBOSS | CAGE |  | 6 | 6 | Produit / Product | défaut de la colorisation sur le coté des pièces. | Rebuts | Mineur | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | [14 empty] | 29
12 | TL | 2013-03-22 16:11 | 2310426 - 00030 | 2310426 | 133527 | 482802730A | MANTIS ES2 | HEAD |  | 60 | 60 |  | non conformité programme soudure laser | Erreur lors de la saisie de la FAC, la FAC doit être ouverte en fin d'OP | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 699
12 | IBD | 2013-03-20 08:33 | 2309244 - 00040 | 2309244 | 133532 | 48555444 | OASYS | POLY AXIAL SCREW |  | 30 | 2 | LONGUEUR A | relevé à 48,32 et 48,33 pour 48,50 ± 0,10 | Rebuts | Mineur | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | [14 empty] | 3
12 | IBD | 2013-03-20 09:42 | 2276593 - 00080 | 2276593 | AVT | 48395114A | UNILIF | CAGE |  | 51 | 1 | Aspect | Brûlure sur l'ogive. | Rebut | Mineur | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | [14 empty] | 376
12 | IBD | 2013-03-20 09:43 | 2294188 - 00120 | 2294188 | 131623 | 48651224 | REFLEX HYBRID | PLATE |  | 18 | 1 | Aspect | MATIERE COLLE | Rebut | Mineur | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | [14 empty] | 376
12 | IBD | 2013-03-20 09:44 | 2309216 - 00080 | 2309216 | B2M | 48554508 | OASYS | BONE SCREW |  | 29 | 1 | Anodisation | MANQUE D'ANODISATION DANS LE FOND DU 6 PANS | Rebut | Mineur | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | [14 empty] | 5
12 | IBD | 2013-03-20 09:45 | 2275550 - 00032 | 2275550 | 132864 | 48552314 | OASYS | POLY AXIAL SCREW |  | 300 | 1 | HEXA 2.8 | 1 pièce ; contrôle effectuer à 100% avec BL064C (celle de rpod) | Rebut | Majeur | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | Variation machine | Communication operateur | AQL | [11 empty] | 2
12 | IBD | 2013-03-20 09:46 | 2324609 - 00070 | 2324609 | B66 | 48654018 | REFLEX HYBRID | MONO AXIAL SCREW |  | 150 | 1 | Longueur A | 1pcs avec la longueur A NC mesuré a 19.26 pour 19.85mini (pointe de la vis cassée) | Rebut | Mineur | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | [14 empty] | 3
12 | IBD | 2013-03-20 09:50 | 2294085 - 00090 | 2294085 | 131548 | 48811488A | NULOCK | PLATE |  | 14 | 3 | Aspect | 2 pièces : petite trace d'usinage sur le dessus d'une des lumières. 1 pièce : choc sur la languette du milieu. | Rebuts | Mineur | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | [14 empty] | 376
12 | IBD | 2013-03-21 09:44 | 2275610 - 00110 | 2275610 | 130380 | 48558528 | OASYS | POLY AXIAL SCREW |  | 70 | 2 | ASPECT | choc sur Ø exterieur de la tete | 1 rebut 1 piece conforme | Mineur | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 300 | [14 empty] | 376
12 | IBD | 2013-03-21 09:46 | 2308998 - 00120 | 2308998 | 132874 | 48811240A | NULOCK | PLATE |  | 16 | 1 | Aspect | choc sur l'oreille | Piece conforme | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 800 | [14 empty] | 376
12 | IBD | 2013-03-21 15:23 | 2275549 - 00032 | 2275549 | 132761 | 48552314 | OASYS | POLY AXIAL SCREW |  | 300 | 11 | HEX 2.8 | 11 pièces ; elles ne se plaquent pas sur la BL063O (celle de la production), n'entrent pas totalement. De plus elles mesurent entre 2.83 et 2.88 pour un maxi de 2.82. | Rebuts | Majeur | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | Variation machine, la BL entrait en forcant sur les 2/3 de la profondeur | Communication operateur | AQL | [11 empty] | 5
12 | B2 | 2013-03-18 11:01 | 2142007 - 00090 | 2142007 | 8SS | 48328050 | ANCHOR C | OTHER INSTRUMENTS |  | 24 | 24 | Fonctionnel | Le"Push Sleeve" ne pivote pas librement , de plus il reste bloquer en position ouverte . | AEE, fonctionnel conforme après lubrification, à controler après lavage ( DI faite pour modifier la form QC sur le point "Le"Push Sleeve" ne pivote pas librement " le push sleeve ne doit pas pivoter mais coulisser ) Re-contrôle fonctionnel à réaliser avant emballage et à renseigner dans le journal de bord. | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 300 | [14 empty] | 4
12 | B2 | 2013-03-18 11:33 | 2237243 - 00240 | 2237243 | 131308 | 48060500 | RELIANCE LITE | OTHER INSTRUMENTS |  | 18 | 8 | Forme | Erreur de saisie pas 8 pièces mais seulement 1 pour le manche désaxé par rapport à la lame. | 1 Rebut. 7 Pièces conformes. | Mineur | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 300 | [14 empty] | 103
12 | B2 | 2013-03-18 15:46 | 2274743 - 00020 | 2274743 | 130389 | 48510410 | REFLEX HYBRID | OTHER INSTRUMENTS |  | 216 | 1 |  | 1piece perdu | Rebut. | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300
12 | B2 | 2013-03-18 15:51 | 2197819 - 00260 | 2197819 | 131523 | 48561037 | OASYS | BENDER |  | 17 | 1 | LOCALISATION HEXA | loca hexa relevé à 0,10 pour 0,05 | Rebut. | Mineur | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | [14 empty] | 1
12 | B2 | 2013-03-18 16:51 | 2237213 - 00040 | 2237213 | 131446 | 48560022 | OASYS | BENDER |  | 20 | 20 | Cote 4 | Contrôllé NC par rapport à l'IT de la FAR mais conforme au plan. | AEE, pièces conformes au plan. Form CI à modifier. | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 300 | [14 empty] | 4
12 | B2 | 2013-03-18 16:51 | 2237213 - 00040 | 2237213 | 131446 | 48560022 | OASYS | BENDER |  | 20 | 20 | Cote 4 | Contrôllé NC par rapport à l'IT de la FAR mais conforme au plan. | AEE, pièces conformes au plan. Form CI à modifier. | Non justifié, Observation | 0 |  |  |  | 0 | 20 | 300 | [14 empty] | 4
12 | B2 | 2013-03-18 17:12 | 2300596 - 00040 | 2300596 | 131632 | 48560022 | OASYS | BENDER |  | 23 | 23 | Cote 4 | Contrôllé NC par rapport à l'IT de la FAR mais conforme au plan. | AEE, Pièces conforme au plan. Form CI à modifier. | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | [14 empty] | 4
12 | B2 | 2013-03-18 17:12 | 2300596 - 00040 | 2300596 | 131632 | 48560022 | OASYS | BENDER |  | 23 | 23 | Cote 4 | Contrôllé NC par rapport à l'IT de la FAR mais conforme au plan. | AEE, Pièces conforme au plan. Form CI à modifier. | Non justifié, Observation | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 300 | [14 empty] | 4
12 | B2 | 2013-03-19 09:17 | 2276625 - 00020 | 2276625 | 133404 | 48031500D | THOR | OTHER INSTRUMENTS |  | 20 | 20 | Ø 8h9 | BL209 entre très difficilement | AEE, la BL209 entre très difficilement mais entre, Ø8h9 conforme. | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 800 | [14 empty] | 3
12 | B2 | 2013-03-19 09:23 | 2306325 - 00020 | 2306325 | 133405 | 48031500D | THOR | OTHER INSTRUMENTS |  | 32 | 32 | Ø 8h9 | BL209 n'entre pas | Pièces acceptées suite au re-contrôle du Ø 8h9 conforme par QA au ME001 (ME001 8Y293702). DI initiée pour revoir le moyen de contrôle. | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 800 | [14 empty] | 3
12 | B2 | 2013-03-19 10:05 | 2306326 - 00020 | 2306326 | 133406 | 48031500D | THOR | OTHER INSTRUMENTS |  | 25 | 25 | Ø 8h9 | BL209 n'entre pas | Pièces acceptées suite au re-contrôle du Ø 8h9 conforme par QA au ME001 (ME001 8Y293702). DI initiée pour revoir le moyen de contrôle. | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 800 | [14 empty] | 3
12 | B2 | 2013-03-19 10:35 | 2268615 - 00100 | 2268615 | 12E620 | 48081606 | DECOMPRESSION TUBE | OTHER INSTRUMENTS |  | 30 | 20 | Aspect | Traces d'usinages intérieur (2pcs); Traces d'usinages extérieur (11pcs); Traces d'usinages intérieur et extérieur (7pcs) | Pièces acceptées, aspect visuellement acceptable avant traitement PVD. Aspect à recontrôler aprés opèration Ionbond. + Mise à jour documentaire effectuée. | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 300 | [14 empty] | 376
12 | B2 | 2013-03-19 13:58 | 2230453 - 00170 | 2230453 | 130860 | 48770600 | NULOCK | HANDLE -RACHET HANDLE |  | 30 | 9 | Test Fonctionnel | LA TL161 ENTRE | Rebut. | Non justifié, Observation | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | [14 empty] | 2
12 | B2 | 2013-03-19 15:22 | 2230452 - 00170 | 2230452 | 130778 | 48770600 | NULOCK | HANDLE -RACHET HANDLE |  | 20 | 10 | Test Fonctionnel | TL161 "ENTRE PAS" entre | Qté:7 Pièces acceptées le TL161(4.55AC) s'engage légérement, fonctionnement conforme. Qté 3 piéces rebutées, le TL TL161(4.55AC) entre. | Non justifié, Observation | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 300 | [14 empty] | 2
12 | B2 | 2013-03-19 16:53 | 2320340 - 00040 | 2320340 | 121098 | 482397028 | XIA III TITANIUM | TORQUE WRENCH |  | 11 | 1 | COUPLE 12 Nm | 1 graduation sur les 4 relevé à 13,30 Nm | Rebut. | Mineur | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | [14 empty] | 1
12 | B2 | 2013-03-20 08:33 | 2268630 - 00020 | 2268630 | 68551 | 48350952A | SPACER PL | OTHER INSTRUMENTS |  | 25 | 4 |  | trous de soudure | Pièces acceptées après reprise conforme. (Seulement 4 pièces saisies en reprise → Reprise des 7 pièces déclarées non conforme effectuée et conforme) | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 800
12 | B2 | 2013-03-20 10:11 | 2323798 - 00070 | 2323798 | 68479 | 874004H | SOLIS | OTHER INSTRUMENTS |  | 7 | 7 | Aspect pièce | Aspect Zircone NC : Pièces Brossées . | AEE, aspect conforme. | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 800 | [14 empty] | 1
12 | B2 | 2013-03-20 10:11 | 2323798 - 00070 | 2323798 | 68479 | 874004H | SOLIS | OTHER INSTRUMENTS |  | 7 | 7 | Lg 141.3 | Lg 141.3 NC valeur relevée a 140.9 pour 141.1 mini . | Recontrôle conforme à la TESA N°3C354 et touche TCM004 - mesuré à 141.1 | Non justifié, Observation | 0 |  |  |  | 0 | 7 | 800 | [14 empty] | 1
12 | B2 | 2013-03-21 12:51 | 2237213 - 00090 | 2237213 | 131446 | 48560022 | OASYS | BENDER |  | 20 | 20 | ANGLE 30º | Angle de 30°±1 est non conforme, je trouve 33° pour 31° MAX | Pièces acceptées, après ajustage et re-contrôle de l'angle 30° conforme au plan. | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 300 | [14 empty] | 3
12 | B2 | 2013-03-21 14:53 | 2300597 - 00090 | 2300597 | 131631 | 48560023 | OASYS | BENDER |  | 18 | 18 | ANGLE 30º | Angle de 30°±1 est non conforme, je trouve 33° pour 31° MAX | Pièces acceptées, après ajustage et re-contrôle de l'angle 30° conforme au plan. | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 300 | [14 empty] | 3
12 | B2 | 2013-03-21 14:54 | 2268601 - 00090 | 2268601 | 131447 | 48560023 | OASYS | BENDER |  | 16 | 16 | ANGLE 30º | Angle de 30°±1 est non conforme, je trouve 33° pour 31° MAX | Pièces acceptées, après ajustage et re-contrôle de l'angle 30° conforme au plan. | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 300 | [14 empty] | 3
12 | B2 | 2013-03-22 11:19 | 2237333 - 00140 | 2237333 | 133945 | 486619210 | RADIUS | OTHER INSTRUMENTS |  | 29 | 4 |  | trou de soudure | Pièces acceptées, reprise effectuée et conforme. | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 300
13 | IBD | 2013-03-25 14:35 | 2309382 - 00090 | 2309382 | 132877 | 48811240A | NULOCK | PLATE |  | 17 | 4 | Aspect | PRESENCE DE TRACES NOIRES SUR LA TRANCHE DES PLAQUES | Pieces conformes, elles seront contrôlées a 100% apres les phases de finition | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 800 | [14 empty] | 376
13 | IBD | 2013-03-25 14:36 | 2294042 - 00090 | 2294042 | 131649 | 48811112A | NULOCK | PLATE |  | 68 | 4 | Aspect | PRESENCE DE TRACES NOIRES SUR LA TRANCHE DES PLAQUES | Pieces conformes Elles seront contrôlées a 100 aspect après les phases de finition | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 800 | [14 empty] | 376
13 | IBD | 2013-03-25 14:37 | 2275483 - 00090 | 2275483 | ARP | 48824014 | NULOCK | MONO AXIAL SCREW |  | 300 | 1 | Aspect | choc sur la tete. | Rebut | Mineur | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | [14 empty] | 376
13 | IBD | 2013-03-25 14:37 | 2275483 - 00090 | 2275483 | ARP | 48824014 | NULOCK | MONO AXIAL SCREW |  | 300 | 1 | Forme | pointe nc | Rebut | Mineur | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 300 | [14 empty] | 103
13 | IBD | 2013-03-25 14:39 | 2301613 - 00060 | 2301613 | 133923 | 48811118 | NULOCK | PLATE |  | 28 | 1 | Aspect | 1pcs avec une tache noir sur une oreille (coté opposé au marquage laser) | Piece conforme | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 300 | [14 empty] | 376
13 | IBD | 2013-03-25 14:40 | 2270650 - 00080 | 2270650 | 131735 | 6741205c | SOLIS | COMPO CAGE |  | 250 | 2 | Aspect | 2 pièces : brûlure sur dents due au sablage. | Rebuts | Mineur | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | [14 empty] | 376
13 | IBD | 2013-03-25 14:40 | 2270650 - 00080 | 2270650 | 131735 | 6741205c | SOLIS | COMPO CAGE |  | 250 | 1 | Forme | 1 pièce : écrasement des dents due au montage des picots. | Rebut | Mineur | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 800 | [14 empty] | 103
13 | IBD | 2013-03-25 14:43 | 2301606 - 00090 | 2301606 | 132339 | 48811116A | NULOCK | PLATE |  | 79 | 11 | Aspect | 10 PIECES AVEC DES TRACES NOIRES SUR LA TRANCHE + 1 PIECE AVEC UN IMPACT SUR LA TRANCHE | 1 rebut: impact sur la tranche 10 pieces conformes: elles seront contrôlées à 100% aspect apres les phases de finition | Mineur | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 800 | [14 empty] | 376
13 | IBD | 2013-03-25 14:44 | 2309245 - 00040 | 2309245 | 133817 | 48556324 | OASYS | POLY AXIAL SCREW |  | 40 | 1 | ASPECT | aspect NC choc sur le diam 3.5 . | Rebut | Mineur | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | [14 empty] | 376
13 | IBD | 2013-03-25 14:44 | 2309255 - 00040 | 2309255 | 133823 | 48556334 | OASYS | POLY AXIAL SCREW |  | 30 | 1 | LONGUEUR B | RELEVE A 38.24 POUR 39 MINI | Rebut | Majeur | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | Début de barre, chgt en automatique | Pas de réccurence | Oui (NQA) | [11 empty] | 1
13 | IBD | 2013-03-26 10:53 | 2294292 - 00060 | 2294292 | 68356 | 48322054A | SPACER AS | CAGE |  | 101 | 1 | Aspect | 1 pièce : rayure à côté des ergots. | Rebut | Mineur | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | [14 empty] | 376
13 | IBD | 2013-03-26 10:53 | 2294067 - 00060 | 2294067 | 134064 | 48811348 | NULOCK | PLATE |  | 23 | 3 | Aspect | trace sur les oreilles. | Pieces conformes | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 300 | [14 empty] | 376
12 | TL | 2013-03-22 16:16 | 2296781 - 00030 | 2296781 | 133861 | 482802530A | MANTIS ES2 | HEAD |  | 50 | 50 |  | non conformité progarmme soudure laser | Erreur lors de la saisie de la FAC, la FAC doit être ouverte en fin d'OP | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 699
13 | IBD | 2013-03-26 13:46 | 2293209 - 00065 | 2293209 | 133772 | 48551102 | OASYS | HEAD |  | 490 | 9 | Ø 4.33 | La TL 269 (4,33B) entre ->nep. | Rebuts | Majeur | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | Pas de cause assignable suite à analyse du DHR | Récurrence sur semaine 2 sur machine différente -> pas de reccurence | Oui (NQA) | [11 empty] | 2
13 | IBD | 2013-03-26 13:47 | 2294198 - 00120 | 2294198 | 131626 | 48651348 | REFLEX HYBRID | PLATE |  | 23 | 1 | Couleur plaque | tache noir sur le coté de l'oreille | Rebut | Mineur | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | [14 empty] | 6
13 | IBD | 2013-03-26 13:48 | 2301666 - 00120 | 2301666 | 132342 | 48811348A | NULOCK | PLATE |  | 31 | 8 | Couleur | tache noir sur le coté des oreilles | Rebuts | Mineur | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | [14 empty] | 11
13 | IBD | 2013-03-26 13:48 | 2301666 - 00120 | 2301666 | 132342 | 48811348A | NULOCK | PLATE |  | 31 | 1 | Aspect | pla en bout de plaque | Rebut | Mineur | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 800 | [14 empty] | 376
13 | IBD | 2013-03-26 13:49 | 2309250 - 00040 | 2309250 | 133821 | 48556328 | OASYS | POLY AXIAL SCREW |  | 40 | 1 | ASPECT | marque empreinte sur partie lisse | Rebut | Mineur | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | [14 empty] | 376
13 | IBD | 2013-03-26 13:51 | 2294085 - 00120 | 2294085 | 131548 | 48811488A | NULOCK | PLATE |  | 11 | 3 | Couleur | tache sur la coté des oreilles | Pieces conformes, elles seront contrôlees a 100% apres les phases de finition | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 800 | [14 empty] | 11
13 | IBD | 2013-03-26 13:52 | 2294190 - 00120 | 2294190 | 131545 | 48651228 | REFLEX HYBRID | PLATE |  | 52 | 2 | Couleur plaque | tache noir sur le coté des oreilles | Pieces conformes, elles eront controlees a 100% apres les phases de finition | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 300 | [14 empty] | 6
13 | IBD | 2013-03-26 13:54 | 2294206 - 00090 | 2294206 | 131546 | 48651464 | REFLEX HYBRID | PLATE |  | 20 | 1 | Aspect | CHOC SUR LE BOUT DE LA PIECE EN HAUT | Piece conforme | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 300 | [14 empty] | 376
13 | IBD | 2013-03-26 13:54 | 2294206 - 00090 | 2294206 | 131546 | 48651464 | REFLEX HYBRID | PLATE |  | 20 | 1 | Aspect | CHOC SUR LE BOUT DE LA PIECE EN HAUT | Piece conforme | Non justifié, Observation | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 300 | [14 empty] | 376
13 | IBD | 2013-03-27 09:34 | 2294190 - 00170 | 2294190 | 131545 | 48651228 | REFLEX HYBRID | PLATE |  | 52 | 2 | Aspect | PRESENCE DE TACHES NOIRES SUR LES TRANCHES DES PLAQUES | Pieces conformes | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 300 | [14 empty] | 376
13 | IBD | 2013-03-28 09:56 | 2324595 - 00040 | 2324595 | 133529 | 48558544 | OASYS | POLY AXIAL SCREW |  | 30 | 9 | CONCENTRICITE | Le CD1003 NEP | Pieces mesurees conformes avec CD1003G | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 300 | [14 empty] | 1
13 | IBD | 2013-03-28 09:56 | 2275410 - 00060 | 2275410 | 133751 | 48811234 | NULOCK | PLATE |  | 56 | 1 | Aspect | chocs sous la plaque. | Rebut | Mineur | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | [14 empty] | 376
13 | IBD | 2013-03-29 10:06 | 2308999 - 00060 | 2308999 | 134265 | 48811243 | NULOCK | PLATE |  | 15 | 1 | Spring Bar | spring bar déformé | Rebut | Mineur | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | [14 empty] | 4
12 | IBD | 2013-03-18 15:24 | 2309166 - 00110 | 2309166 | 133543 | 48552410 | OASYS | POLY AXIAL SCREW |  | 30 | 2 |  | Pièces coincées entre elles. | Rebut | Mineur | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300
12 | IBD | 2013-03-20 08:31 | 2275763 - 00090 | 2275763 | 130789 | 33662510SO | VBOSS | CAGE |  | 10 | 10 |  | couleur non omogene (anodisee) | Rebuts | Mineur | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300
13 | IBD | 2013-03-26 13:45 | 2332528 - 00030 | 2332528 | BAH | 48375074A | LATERAL APPROACH | COMPO CAGE |  | 2100 | 56 |  | manque 56 traceurs. | Erreur lors de la sortie de stock 1944 pièces sorties au lieu de 2000 | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800
13 | IBD | 2013-03-29 11:20 | 2333565 - 00090 | 2333565 | BBF | 48844018 | NULOCK | MONO AXIAL SCREW |  | 15 | 15 |  | alarme monitoring | Suivre gamme de reprise sute a alarme monitoring | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 300
13 | IBD | 2013-03-29 11:41 | 2293620 - 00110 | 2293620 | ATU | 48814512 | NULOCK | MONO AXIAL SCREW |  | 60 | 60 |  | alarme monitoring | Suivre gamme de reprise sute a alarme monitoring | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 300
13 | IBD | 2013-03-29 11:41 | 2309035 - 00110 | 2309035 | B9A | 48824010 | NULOCK | MONO AXIAL SCREW |  | 50 | 50 |  | alarme monitoring | Suivre gamme de reprise sute a alarme monitoring | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 300
13 | IBD | 2013-03-29 12:11 | 2309045 - 00090 | 2309045 | B8U | 48834016 | NULOCK | MONO AXIAL SCREW |  | 100 | 100 |  | alarme monitoring | Suivre gamme de reprise sute a alarme monitoring | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 300
13 | IBD | 2013-03-29 13:06 | 2301718 - 00090 | 2301718 | B8Z | 48844014 | NULOCK | MONO AXIAL SCREW |  | 89 | 89 |  | alarme monitoring | Suivre gamme de reprise sute a alarme monitoring | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 300
13 | IBD | 2013-03-29 13:07 | 2301696 - 00090 | 2301696 | AVG | 48834012 | NULOCK | MONO AXIAL SCREW |  | 140 | 140 |  | alarme monitoring | Suivre gamme de reprise sute a alarme monitoring | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 300
13 | IBD | 2013-03-29 13:07 | 2301651 - 00080 | 2301651 | 134266 | 48811339 | NULOCK | PLATE |  | 15 | 15 |  | alarme monitoring | Suivre gamme de reprise sute a alarme monitoring | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 300
13 | IBD | 2013-03-29 13:07 | 2301725 - 00090 | 2301725 | B93 | 48844016 | NULOCK | MONO AXIAL SCREW |  | 200 | 200 |  | alarme monitoring | Suivre gamme de reprise sute a alarme monitoring | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 300
13 | IBD | 2013-03-29 13:46 | 2331717 - 00090 | 2331717 | B9Z | 48834010 | NULOCK | MONO AXIAL SCREW |  | 100 | 100 |  | alarme monitoring | Suivre gamme de reprise sute a alarme monitoring | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 300
13 | TL | 2013-03-25 15:16 | 2211304 - 00201 | 2211304 | 12A235 | 4107066 | MAC | CONNECTOR |  | 49 | 3 | Aspect | 3 pièces avec chocs sur le dessus et / ou dans le J-HOOK. lot contrôlé à 100% => ok le reste du lot est conforme | 2 rebuts 1 piece conforme | Mineur | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 300 | [14 empty] | 376
13 | TL | 2013-03-26 09:01 | 2081245 - 00070 | 2081245 | 126059 | 486614330 | RADIUS | CONNECTOR |  | 9 | 1 | Aspect | - 1 pièce avec un choc sur la partie bombée de la pièce. | Rebut | Mineur | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 300 | [14 empty] | 376
13 | TL | 2013-03-26 09:01 | 2081245 - 00070 | 2081245 | 126059 | 486614330 | RADIUS | CONNECTOR |  | 9 | 9 | Marquage laser | - Contrôle du marquage laser non réalisé car aucun opérateur n'est habilité a utiliser la Microvu MO002. | Pieces conformes, contrôlées par D.Bercy sur la Microvu (MO002) | Mineur | 0 |  |  |  | 0 | 8 | 300 | [14 empty] | 1
13 | TL | 2013-03-26 11:56 | 2277077 - 00060 | 2277077 | B3C | 48130000 | XIA 4.5 | BLOCKER |  | 743 | 2 | Aspect | 2 pièces avec des copeaux collés sur la face du côté du marquage laser. | Rebuts | Mineur | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | [14 empty] | 376
13 | IBD | 2013-03-29 14:12 | 2275485 - 00110 | 2275485 | B6D | 48824014 | NULOCK | MONO AXIAL SCREW |  | 300 | 300 |  | alarme monitoring | Suivre gamme de reprise sute a alarme monitoring | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300
13 | IBD | 2013-03-29 14:33 | 2275622 - 00050 | 2275622 | BCS | 6733100 | OIC PEEK | CAGE |  | 30 | 30 |  | alarme monitoring | Suivre gamme de reprise sute a alarme monitoring | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 300
13 | TL | 2013-03-27 09:21 | 2282023 - 00040 | 2282023 | 134143 | 486614129 | RADIUS | CONNECTOR |  | 15 | 3 | Mobilité rotule | 3 pièces NC 2 pièces ou le pin rounded tournent librement 1 pièce avec le pin rounded trop enfoncé impossible à bouger lot contrôlé à 100% =>ok le reste du lot est conforme | Rebuts | Mineur | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 399 | [14 empty] | 1
13 | TL | 2013-03-27 09:21 | 2282023 - 00040 | 2282023 | 134143 | 486614129 | RADIUS | CONNECTOR |  | 15 | 3 | Aspect | 3 pièces avec des impacts sur sleeves lot contrôlé à 100% => ok le reste du lot est conforme | Pieces conformes | Mineur | 0 |  |  |  | 0 | 3 | 399 | [14 empty] | 376
13 | TL | 2013-03-27 09:22 | 2295054 - 00040 | 2295054 | 134142 | 486614130 | RADIUS | CONNECTOR |  | 28 | 2 | Aspect | 2 pièces avec impacts sur les sleeves. lot contrôlé à 100% => ok. le reste du lot est conforme. | Rebuts | Mineur | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | [14 empty] | 376
13 | TL | 2013-03-27 09:23 | 2204216 - 00040 | 2204216 | 134141 | 486614130 | RADIUS | CONNECTOR |  | 23 | 4 | Aspect | 4 pièces avec chocs sur les sleeves lot contrôlé à 100% => ok le reste du lot est conforme | Pieces conformes | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 300 | [14 empty] | 376
13 | IBD | 2013-03-29 14:55 | 2275557 - 00080 | 2275557 | 132305 | 48552324 | OASYS | POLY AXIAL SCREW |  | 100 | 100 |  | alarme monitoring | Suivre gamme de reprise sute a alarme monitoring | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 300
13 | TL | 2013-03-26 14:35 | 2296811 - 00030_01 | 2296811 | 133526 | 482802730A | MANTIS ES2 | HEAD |  | 60 | 60 |  | - Le programme soudure laser est non conforme. | Suite à gamme de reprise 51 pièces conformes 9 rebuts | Mineur | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 51 | 699
13 | TL | 2013-03-27 10:08 | 2310368 - 00030_01 | 2310368 | 133857 | 482802630A | MANTIS ES2 | HEAD |  | 150 | 150 |  | - Le programme soudure laser est non conforme. | Suivre gamme de reprise suivant CCF 31846 | Mineur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 699
13 | TL | 2013-03-27 12:59 | 2296630 - 00060 | 2296630 | BAC | 48289999 | MANTIS REDUX | BLOCKER |  | 490 | 489 |  | Incohérence de quantité, il manque 1 pièce, 489 pièces pour 490 pièces dans le MES. | Suivre gamme de reprise | Mineur | 0 | 1 | 0 | 489 | 0 | 0 | 300
13 | TL | 2013-03-27 14:12 | 2310370 - 00030_01 | 2310370 | 133864 | 482802630A | MANTIS ES2 | HEAD |  | 100 | 100 |  | - Le programme soudure laser est non conforme. | Suivre gamme de reprise suivant CCF 31846 | Mineur | 0 | 3 | 0 | 97 | 0 | 0 | 699
13 | TL | 2013-03-27 14:13 | 2296834 - 00030_01 | 2296834 | 133862 | 482802430A | MANTIS ES2 | HEAD |  | 50 | 50 |  | - Le programme soudure laser est non conforme. | Suivre gamme de reprise suivant CCF 31846 | Mineur | 0 | 1 | 0 | 49 | 0 | 0 | 699
13 | TL | 2013-03-27 14:15 | 2310371 - 00035 | 2310371 | 134151 | 482802630A | MANTIS ES2 | HEAD |  | 99 | 99 | Largeur Soudure | - controle non réalisé IT QC607 non dispo. | lot controlé par équipe AO (F.DUTRIEUX) 1 rebut le reste du lot conforme | Mineur | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 98 | 699 | [14 empty] | 55
13 | TL | 2013-03-27 14:15 | 2310371 - 00035 | 2310371 | 134151 | 482802630A | MANTIS ES2 | HEAD |  | 99 | 99 | Aspect | - controle non réalisé IT QC607 non dispo. | lot controlé par équipe AO (F.DUTRIEUX) 1 rebut le reste du lot conforme | Mineur | 0 |  |  |  | 0 | 98 | 699 | [14 empty] | 376
13 | TL | 2013-03-27 14:15 | 2310371 - 00035 | 2310371 | 134151 | 482802630A | MANTIS ES2 | HEAD |  | 99 | 99 | Forme | - controle non réalisé IT QC607 non dispo. | lot controlé par équipe AO (F.DUTRIEUX) 1 rebut le reste du lot conforme | Mineur | 0 |  |  |  | 0 | 98 | 699 | [14 empty] | 103
13 | TL | 2013-03-27 14:16 | 2296811 - 00035 | 2296811 | 133526 | 482802730A | MANTIS ES2 | HEAD |  | 51 | 51 | Largeur Soudure | IT QC 607 pas disponible. | lot controlé conforme par équipe AO (F.DUTRIEUX) 10 pieces prélevées pour test | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 699 | [14 empty] | 55
13 | TL | 2013-03-27 14:16 | 2296811 - 00035 | 2296811 | 133526 | 482802730A | MANTIS ES2 | HEAD |  | 51 | 51 | Aspect | IT QC 607 pas disponible. | lot controlé conforme par équipe AO (F.DUTRIEUX) 10 pieces prélevées pour test | Non justifié, Observation | 0 |  |  |  | 0 | 41 | 699 | [14 empty] | 376
13 | TL | 2013-03-27 14:16 | 2296811 - 00035 | 2296811 | 133526 | 482802730A | MANTIS ES2 | HEAD |  | 51 | 51 | Forme | IT QC 607 pas disponible. | lot controlé conforme par équipe AO (F.DUTRIEUX) 10 pieces prélevées pour test | Non justifié, Observation | 0 |  |  |  | 0 | 41 | 699 | [14 empty] | 103
13 | TL | 2013-03-27 14:27 | 2167763 - 00070 | 2167763 | 8WC | 482807025 | MANTIS ES2 | STRAIGHT ROD |  | 60 | 60 | Identification | Sur le plan on nous demande de graver des points, or, ce sont des carrés de marquer sur les 60 piéces. | Rebuts | Mineur | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 | [14 empty] | 21
13 | TL | 2013-03-27 14:28 | 2187293 - 00070 | 2187293 | 8WD | 482807025 | MANTIS ES2 | STRAIGHT ROD |  | 60 | 60 | Identification | Sur le plan on nous demande de graver des points, or, ce sont des carrés de marquer sur les 60 piéces. | Rebuts | Mineur | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 | [14 empty] | 21
13 | TL | 2013-03-27 14:29 | 2167721 - 00070 | 2167721 | 8WB | 482807025 | MANTIS ES2 | STRAIGHT ROD |  | 59 | 59 | Identification | Sur le plan on nous demande de graver des points, or, ce sont des carrés de marquer sur les 59 piéces. | Rebuts | Mineur | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 | [14 empty] | 21
13 | TL | 2013-03-27 14:13 | 2296781 - 00030_01 | 2296781 | 133861 | 482802530A | MANTIS ES2 | HEAD |  | 50 | 50 |  | - Le programme soudure laser est non conforme. | Suivre gamme de reprise suivant CCF 31846 | Mineur | 0 | 2 | 0 | 48 | 0 | 0 | 699
13 | TL | 2013-03-27 14:14 | 2310372 - 00030 | 2310372 | 134152 | 482802630A | MANTIS ES2 | HEAD |  | 100 | 98 |  | pièce ok mais présence de projection de soudure surtout sur les surfaces intérieures. | lot controlé conforme par équipe AO (F.DUTRIEUX) | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 699
13 | TL | 2013-03-28 08:53 | 2310371 - 00060 | 2310371 | 134151 | 482802630A | MANTIS ES2 | HEAD |  | 98 | 2 | Forme | Blade désaxée par rapport à la tète | Rebuts | Mineur | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 699 | [14 empty] | 103
13 | TL | 2013-03-28 08:51 | 2296829 - 00030_01 | 2296829 | 133870 | 482804730A | MANTIS ES2 | HEAD |  | 60 | 60 |  | - Le programme soudure laser est non conforme. | Suivre gamme de reprise suivant CCF 31846 | Mineur | 0 | 13 | 0 | 47 | 0 | 0 | 699
13 | TL | 2013-03-28 10:38 | 2310372 - 00035 | 2310372 | 134152 | 482802630A | MANTIS ES2 | HEAD |  | 98 | 98 | Largeur Soudure | IT QC 607 non disponible , et PS18Z non disponible | controlé par QA AO (F.DUTRIEU) lot conforme | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 699 | [14 empty] | 55
13 | TL | 2013-03-28 10:38 | 2310372 - 00035 | 2310372 | 134152 | 482802630A | MANTIS ES2 | HEAD |  | 98 | 98 | Aspect | IT QC 607 non disponible , et PS18Z non disponible | controlé par QA AO (F.DUTRIEU) lot conforme | Non justifié, Observation | 0 |  |  |  | 0 | 98 | 699 | [14 empty] | 376
13 | TL | 2013-03-28 10:38 | 2310372 - 00035 | 2310372 | 134152 | 482802630A | MANTIS ES2 | HEAD |  | 98 | 98 | Forme | IT QC 607 non disponible , et PS18Z non disponible | controlé par QA AO (F.DUTRIEU) lot conforme | Non justifié, Observation | 0 |  |  |  | 0 | 98 | 699 | [14 empty] | 103
13 | TL | 2013-03-28 10:39 | 2296829 - 00035 | 2296829 | 133870 | 482804730A | MANTIS ES2 | HEAD |  | 47 | 47 | Forme | IT QC 607 + PS18Z non disponible. | controlé par QA AO (F.DUTRIEU) lot conforme | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 699 | [14 empty] | 103
13 | TL | 2013-03-28 10:39 | 2296829 - 00035 | 2296829 | 133870 | 482804730A | MANTIS ES2 | HEAD |  | 47 | 47 | Largeur Soudure | IT QC 607 + PS18Z non disponible. | controlé par QA AO (F.DUTRIEU) lot conforme | Non justifié, Observation | 0 |  |  |  | 0 | 47 | 699 | [14 empty] | 55
13 | TL | 2013-03-28 10:39 | 2296829 - 00035 | 2296829 | 133870 | 482804730A | MANTIS ES2 | HEAD |  | 47 | 47 | Aspect | IT QC 607 + PS18Z non disponible. | controlé par QA AO (F.DUTRIEU) lot conforme | Non justifié, Observation | 0 |  |  |  | 0 | 47 | 699 | [14 empty] | 376
13 | TL | 2013-03-28 10:39 | 2296814 - 00035 | 2296814 | 134153 | 482804530A | MANTIS ES2 | HEAD |  | 58 | 58 | Largeur Soudure | IT QC 607 non disponible , et PS18Z non disponible | controlé par QA AO (F.DUTRIEU) lot conforme | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 699 | [14 empty] | 55
13 | TL | 2013-03-28 10:39 | 2296814 - 00035 | 2296814 | 134153 | 482804530A | MANTIS ES2 | HEAD |  | 58 | 58 | Aspect | IT QC 607 non disponible , et PS18Z non disponible | controlé par QA AO (F.DUTRIEU) lot conforme | Non justifié, Observation | 0 |  |  |  | 0 | 58 | 699 | [14 empty] | 376
13 | TL | 2013-03-28 10:39 | 2296814 - 00035 | 2296814 | 134153 | 482804530A | MANTIS ES2 | HEAD |  | 58 | 58 | Forme | IT QC 607 non disponible , et PS18Z non disponible | controlé par QA AO (F.DUTRIEU) lot conforme | Non justifié, Observation | 0 |  |  |  | 0 | 58 | 699 | [14 empty] | 103
13 | TL | 2013-03-28 08:52 | 2310369 - 00030_01 | 2310369 | 133523 | 482802630A | MANTIS ES2 | HEAD |  | 50 | 50 |  | - Le programme soudure laser est non conforme. | Suivre gamme de reprise suivant CCF 31846 | Mineur | 0 | 2 | 0 | 48 | 0 | 0 | 699
13 | TL | 2013-03-28 10:40 | 2296781 - 00035 | 2296781 | 133861 | 482802530A | MANTIS ES2 | HEAD |  | 48 | 48 | Largeur Soudure | IT QC 607 non disponible , et PS18Z non disponible | controlé par QA AO (F.DUTRIEU) lot conforme | Non justifié, Observation | 0 |  |  |  | 0 | 48 | 699 | [14 empty] | 55
13 | TL | 2013-03-28 10:40 | 2296781 - 00035 | 2296781 | 133861 | 482802530A | MANTIS ES2 | HEAD |  | 48 | 48 | Aspect | IT QC 607 non disponible , et PS18Z non disponible | controlé par QA AO (F.DUTRIEU) lot conforme | Non justifié, Observation | 0 |  |  |  | 0 | 48 | 699 | [14 empty] | 376
13 | TL | 2013-03-28 10:40 | 2296781 - 00035 | 2296781 | 133861 | 482802530A | MANTIS ES2 | HEAD |  | 48 | 48 | Forme | IT QC 607 non disponible , et PS18Z non disponible | controlé par QA AO (F.DUTRIEU) lot conforme | Non justifié, Observation | 0 |  |  |  | 0 | 48 | 699 | [14 empty] | 103
13 | TL | 2013-03-28 10:41 | 2310426 - 00035 | 2310426 | 133527 | 482802730A | MANTIS ES2 | HEAD |  | 58 | 58 | Largeur Soudure | IT QC 607 + PS18Z non disponible. | controlé par QA AO (F.DUTRIEU) lot conforme | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 699 | [14 empty] | 55
13 | TL | 2013-03-28 10:41 | 2310426 - 00035 | 2310426 | 133527 | 482802730A | MANTIS ES2 | HEAD |  | 58 | 58 | Aspect | IT QC 607 + PS18Z non disponible. | controlé par QA AO (F.DUTRIEU) lot conforme | Non justifié, Observation | 0 |  |  |  | 0 | 58 | 699 | [14 empty] | 376
13 | TL | 2013-03-28 10:41 | 2310426 - 00035 | 2310426 | 133527 | 482802730A | MANTIS ES2 | HEAD |  | 58 | 58 | Forme | IT QC 607 + PS18Z non disponible. | controlé par QA AO (F.DUTRIEU) lot conforme | Non justifié, Observation | 0 |  |  |  | 0 | 58 | 699 | [14 empty] | 103
13 | TL | 2013-03-28 10:42 | 2296834 - 00035 | 2296834 | 133862 | 482802430A | MANTIS ES2 | HEAD |  | 49 | 49 | Forme | IT QC 607 non disponible , et PS18Z non disponible | controlé par QA AO (F.DUTRIEU) lot conforme | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 699 | [14 empty] | 103
13 | TL | 2013-03-28 10:42 | 2296834 - 00035 | 2296834 | 133862 | 482802430A | MANTIS ES2 | HEAD |  | 49 | 49 | Largeur Soudure | IT QC 607 non disponible , et PS18Z non disponible | controlé par QA AO (F.DUTRIEU) lot conforme | Non justifié, Observation | 0 |  |  |  | 0 | 49 | 699 | [14 empty] | 55
13 | TL | 2013-03-28 10:42 | 2296834 - 00035 | 2296834 | 133862 | 482802430A | MANTIS ES2 | HEAD |  | 49 | 49 | Aspect | IT QC 607 non disponible , et PS18Z non disponible | controlé par QA AO (F.DUTRIEU) lot conforme | Non justifié, Observation | 0 |  |  |  | 0 | 49 | 699 | [14 empty] | 376
13 | TL | 2013-03-28 08:54 | 2310426 - 00030_01 | 2310426 | 133527 | 482802730A | MANTIS ES2 | HEAD |  | 60 | 60 |  | - Le programme soudure laser est non conforme. | Suivre gamme de reprise suivant CCF 31846 | Mineur | 0 | 2 | 0 | 58 | 0 | 0 | 699
13 | TL | 2013-03-28 10:43 | 2310368 - 00035 | 2310368 | 133857 | 482802630A | MANTIS ES2 | HEAD |  | 146 | 146 | Largeur Soudure | IT QC 607 non disponible + PS18Z non disponible.Controle non réalisé. | controlé par QA AO (F.DUTRIEU) 2 rebuts le reste du lot conforme | Mineur | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 144 | 699 | [14 empty] | 55
13 | TL | 2013-03-28 10:43 | 2310368 - 00035 | 2310368 | 133857 | 482802630A | MANTIS ES2 | HEAD |  | 146 | 146 | Aspect | IT QC 607 non disponible + PS18Z non disponible.Controle non réalisé. | controlé par QA AO (F.DUTRIEU) 2 rebuts le reste du lot conforme | Mineur | 0 |  |  |  | 0 | 144 | 699 | [14 empty] | 376
13 | TL | 2013-03-28 10:43 | 2310368 - 00035 | 2310368 | 133857 | 482802630A | MANTIS ES2 | HEAD |  | 146 | 146 | Forme | IT QC 607 non disponible + PS18Z non disponible.Controle non réalisé. | controlé par QA AO (F.DUTRIEU) 2 rebuts le reste du lot conforme | Mineur | 0 |  |  |  | 0 | 144 | 699 | [14 empty] | 103
13 | TL | 2013-03-28 10:43 | 2310370 - 00035 | 2310370 | 133864 | 482802630A | MANTIS ES2 | HEAD |  | 97 | 97 | Largeur Soudure | IT QC 607 non disponible , et PS18Z non disponible | controlé par QA AO (F.DUTRIEU) lot conforme | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 699 | [14 empty] | 55
13 | TL | 2013-03-28 10:43 | 2310370 - 00035 | 2310370 | 133864 | 482802630A | MANTIS ES2 | HEAD |  | 97 | 97 | Aspect | IT QC 607 non disponible , et PS18Z non disponible | controlé par QA AO (F.DUTRIEU) lot conforme | Non justifié, Observation | 0 |  |  |  | 0 | 97 | 699 | [14 empty] | 376
13 | TL | 2013-03-28 10:43 | 2310370 - 00035 | 2310370 | 133864 | 482802630A | MANTIS ES2 | HEAD |  | 97 | 97 | Forme | IT QC 607 non disponible , et PS18Z non disponible | controlé par QA AO (F.DUTRIEU) lot conforme | Non justifié, Observation | 0 |  |  |  | 0 | 97 | 699 | [14 empty] | 103
13 | TL | 2013-03-28 10:44 | 2310369 - 00035 | 2310369 | 133523 | 482802630A | MANTIS ES2 | HEAD |  | 48 | 48 | Largeur Soudure | IT QC 607 + PS18Z non disponible. | controlé par QA AO (F.DUTRIEU) lot conforme | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 699 | [14 empty] | 55
13 | TL | 2013-03-28 10:44 | 2310369 - 00035 | 2310369 | 133523 | 482802630A | MANTIS ES2 | HEAD |  | 48 | 48 | Aspect | IT QC 607 + PS18Z non disponible. | controlé par QA AO (F.DUTRIEU) lot conforme | Non justifié, Observation | 0 |  |  |  | 0 | 48 | 699 | [14 empty] | 376
13 | TL | 2013-03-28 10:44 | 2310369 - 00035 | 2310369 | 133523 | 482802630A | MANTIS ES2 | HEAD |  | 48 | 48 | Forme | IT QC 607 + PS18Z non disponible. | controlé par QA AO (F.DUTRIEU) lot conforme | Non justifié, Observation | 0 |  |  |  | 0 | 48 | 699 | [14 empty] | 103
13 | TL | 2013-03-28 10:40 | 2296781 - 00035 | 2296781 | 133861 | 482802530A | MANTIS ES2 | HEAD |  | 48 | 48 |  | IT QC 607 non disponible , et PS18Z non disponible | controlé par QA AO (F.DUTRIEU) lot conforme | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 699
13 | TL | 2013-03-28 10:43 | 2296563 - 00040 | 2296563 | 131391 | 48288001S | AUGMENTABLE MANTIS | OTHER INSTRUMENTS |  | 490 | 490 |  | Ecart su BL Vaupell -> le BL mentionne 500 et Stéripack a colisé 504 pièces. | Erreur de quantité sur BL Vaupell qui note sur sa documentation la quantité commandée, lot recompté par Steripack a 504 voir "Incoming Inspection Sheet". | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490 | 199
13 | TL | 2013-03-29 10:07 | 2310370 - 00060 | 2310370 | 133864 | 482802630A | MANTIS ES2 | HEAD |  | 97 | 1 | Aspect | Impact sur l'une des arrêtes de la rainure de 3. | Pieces conformes | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 699 | [14 empty] | 376
13 | TL | 2013-03-28 10:51 | 2296564 - 00040 | 2296564 | 131392 | 48288001S | AUGMENTABLE MANTIS | OTHER INSTRUMENTS |  | 502 | 502 |  | Erreur BL Vaupell, Vaupell déclare 500 pièces livrées à Steripack et Steripack a compté 515 pièces. | Erreur de quantité sur BL Vaupell qui note sur sa documentation la quantité commandée, lot recompté par Steripack à 515 voir "Incoming Inspection Sheet". | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 502 | 199
13 | TL | 2013-03-29 10:05 | 2266316 - 00040 | 2266316 | AFP | 48130000 | XIA 4.5 | BLOCKER |  | 750 | 199 |  | La pièce NEP dans la BF054 | 9 rebuts | Majeur | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 190 | 300 | Bavure sur filetage (pièces mises en FAC à la phase de contrôle 100% à la bague) | RAS | Oui (100%)
13 | TL | 2013-03-29 11:06 | 2202051 - 00090 | 2202051 | 9FM | 481321035 | XIA 4.5 | PRE-BENT ROD |  | 64 | 64 |  | changement de programme laser | Pieces mises en stock SF100 | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 199
13 | TL | 2013-03-29 11:06 | 2202054 - 00090 | 2202054 | 9FH | 481321050 | XIA 4.5 | PRE-BENT ROD |  | 70 | 70 |  | changement de programme laser | Pieces mises en stock SF100 | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 199
13 | TL | 2013-03-29 11:07 | 2202055 - 00090 | 2202055 | 9FF | 481321060 | XIA 4.5 | PRE-BENT ROD |  | 70 | 68 |  | changement de programme laser | Pieces mises en stock SF100 | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 199
13 | TL | 2013-03-29 11:07 | 2202058 - 00090 | 2202058 | 9FG | 481321090 | XIA 4.5 | PRE-BENT ROD |  | 55 | 55 |  | changement de programme laser | Pieces mises en stock SF100 | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 199
13 | TL | 2013-03-29 11:08 | 2202061 - 00090 | 2202061 | 9FJ | 481321120 | XIA 4.5 | PRE-BENT ROD |  | 25 | 25 |  | changement de programme laser | Pieces mises en stock SF100 | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 199
13 | TL | 2013-03-29 11:09 | 2202076 - 00090 | 2202076 | 9FU | 481322120 | XIA 4.5 | PRE-BENT ROD |  | 48 | 48 |  | changement de programme laser | Pieces mises en stock SF100 | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 199
13 | TL | 2013-03-29 11:20 | 2311063 - 00070 | 2311063 | 134091 | 03829745 | XIA DEFORMITY | POLY AXIAL SCREW |  | 50 | 50 |  | alarme monitoring | Suivre gamme de reprise sute a alarme monitoring | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 300
13 | TL | 2013-03-29 11:41 | 2138048 - 00110 | 2138048 | 945 | 486615570 | RADIUS | PRE-BENT ROD |  | 50 | 50 |  | alarme monitoring | Suivre gamme de reprise sute a alarme monitoring | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 300
13 | TL | 2013-03-29 14:11 | 2305540 - 00070 | 2305540 | B39 | 6260640 | TECHTONIX | BONE SCREW |  | 100 | 100 |  | alarme monitoring | Suivre gamme de reprise sute a alarme monitoring | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 300
13 | TL | 2013-03-29 15:49 | 2310350 - 00035 | 2310350 | 134235 | 482802430A | MANTIS ES2 | HEAD |  | 33 | 33 | Largeur Soudure | IT QC 607 + PS18Z non disponible. | controlé par QA AO (F.DUTRIEUX) lot conforme | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 699 | [14 empty] | 55
13 | TL | 2013-03-29 15:49 | 2310350 - 00035 | 2310350 | 134235 | 482802430A | MANTIS ES2 | HEAD |  | 33 | 33 | Aspect | IT QC 607 + PS18Z non disponible. | controlé par QA AO (F.DUTRIEUX) lot conforme | Non justifié, Observation | 0 |  |  |  | 0 | 33 | 699 | [14 empty] | 376
13 | TL | 2013-03-29 15:49 | 2310350 - 00035 | 2310350 | 134235 | 482802430A | MANTIS ES2 | HEAD |  | 33 | 33 | Forme | IT QC 607 + PS18Z non disponible. | controlé par QA AO (F.DUTRIEUX) lot conforme | Non justifié, Observation | 0 |  |  |  | 0 | 33 | 699 | [14 empty] | 103
13 | TL | 2013-03-29 15:50 | 2296782 - 00035 | 2296782 | 134236 | 482802530A | MANTIS ES2 | HEAD |  | 58 | 58 | Largeur Soudure | IT QC 607 + PS18Z non disponible. | controlé par QA AO (F.DUTRIEUX) lot conforme | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 699 | [14 empty] | 55
13 | TL | 2013-03-29 15:50 | 2296782 - 00035 | 2296782 | 134236 | 482802530A | MANTIS ES2 | HEAD |  | 58 | 58 | Aspect | IT QC 607 + PS18Z non disponible. | controlé par QA AO (F.DUTRIEUX) lot conforme | Non justifié, Observation | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 699 | [14 empty] | 376
13 | TL | 2013-03-29 15:50 | 2296782 - 00035 | 2296782 | 134236 | 482802530A | MANTIS ES2 | HEAD |  | 58 | 58 | Forme | IT QC 607 + PS18Z non disponible. | controlé par QA AO (F.DUTRIEUX) lot conforme | Non justifié, Observation | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 699 | [14 empty] | 103
13 | TL | 2013-03-29 15:52 | 2310374 - 00035 | 2310374 | 134238 | 482802630A | MANTIS ES2 | HEAD |  | 98 | 98 | Largeur Soudure | IT QC 607 + PS18Z non disponible | 1 rebut, le reste du lot est conforme contrôlé par QA (F.Dutreux) | Mineur | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 97 | 699 | [14 empty] | 55
13 | TL | 2013-03-29 15:52 | 2310374 - 00035 | 2310374 | 134238 | 482802630A | MANTIS ES2 | HEAD |  | 98 | 98 | Aspect | IT QC 607 + PS18Z non disponible | 1 rebut, le reste du lot est conforme contrôlé par QA (F.Dutreux) | Mineur | 0 |  |  |  | 0 | 97 | 699 | [14 empty] | 376
13 | TL | 2013-03-29 15:52 | 2310374 - 00035 | 2310374 | 134238 | 482802630A | MANTIS ES2 | HEAD |  | 98 | 98 | Forme | IT QC 607 + PS18Z non disponible | 1 rebut, le reste du lot est conforme contrôlé par QA (F.Dutreux) | Mineur | 0 |  |  |  | 0 | 97 | 699 | [14 empty] | 103
13 | TL | 2013-03-29 15:53 | 2310373 - 00035 | 2310373 | 134237 | 482802630A | MANTIS ES2 | HEAD |  | 98 | 98 | Largeur Soudure | IT QC 607 + PS18Z non disponible. | controlé par QA AO (F.DUTRIEUX) 2 rebuts le reste du lot conforme | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 699 | [14 empty] | 55
13 | TL | 2013-03-29 15:53 | 2310373 - 00035 | 2310373 | 134237 | 482802630A | MANTIS ES2 | HEAD |  | 98 | 98 | Aspect | IT QC 607 + PS18Z non disponible. | controlé par QA AO (F.DUTRIEUX) 2 rebuts le reste du lot conforme | Non justifié, Observation | 0 |  |  |  | 0 | 98 | 699 | [14 empty] | 376
13 | TL | 2013-03-29 15:53 | 2310373 - 00035 | 2310373 | 134237 | 482802630A | MANTIS ES2 | HEAD |  | 98 | 98 | Forme | IT QC 607 + PS18Z non disponible. | controlé par QA AO (F.DUTRIEUX) 2 rebuts le reste du lot conforme | Non justifié, Observation | 0 |  |  |  | 0 | 98 | 699 | [14 empty] | 103
13 | B2 | 2013-03-25 11:45 | 2280791 - 00070 | 2280791 | 133711 | 48286002 | AUGMENTABLE MANTIS | TEMPLATE-TRIAL |  | 30 | 28 | Présence marquages | PRÉSENCE DE STRIS SUR LES GRADUATIONS | AEE, aspect graduations visuellement acceptable. | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 199 | [14 empty] | 1
13 | B2 | 2013-03-25 11:47 | 2237354 - 00100 | 2237354 | 68579 | 874004B | SOLIS | OTHER INSTRUMENTS |  | 36 | 1 |  | trou sur le manche | Rebut. | Mineur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800
13 | B2 | 2013-03-25 14:52 | 2300733 - 00100 | 2300733 | 133340 | 486619055 | RADIUS | TAP-DRILL-SQUARE AWL-PROBE |  | 20 | 1 |  | Mauvaise orientation du marquage laser | AEE, orientation du marquage acceptable, aucun impact sur le fonctionnel. | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 300
13 | B2 | 2013-03-26 10:35 | 2235251 - 00080 | 2235251 | 12C440 | 48389500 | SPACER TL | IMPACTOR-INSERTER |  | 25 | 1 | Aspect | Un des deux logos est mal moulé. | Pièce acceptée, aspect conforme aprés reprise. | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 300 | [14 empty] | 376
13 | B2 | 2013-03-26 11:03 | 2276613 - 00180 | 2276613 | 133992 | 48280120 | MANTIS ES2 | OTHER INSTRUMENTS |  | 20 | 1 | Aspect | trace sur le manche | AEE, aspect manche visuellement acceptable. | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 199 | [14 empty] | 376
13 | B2 | 2013-03-26 16:40 | 2241620 - 00060 | 2241620 | 12D963 | 48759950 |  | OTHER INSTRUMENTS |  | 30 | 30 | Produit / Product | Il est impossible de voir le marquage laser en intégralité. | AEE, Contrôle du marquage laser déjà réalisé via la FORM QC 11161 sur 100% des produits. l'IT QC 041 requiert un contrôle du marquage laser "dans la mesure du possible" Pièces conformes. | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 199 | [14 empty] | 29
13 | B2 | 2013-03-27 12:07 | 2237440 - 00020 | 2237440 | 67335 | 874004C | SOLIS | OTHER INSTRUMENTS |  | 33 | 33 | Prof 12.36 | cote conforme controlèe selon la revision F du plan, cote non indiquèe sur la rèvision D. | AEE. +Pièces acceptées suite au contrôle de la Prof du perçage Ø5.2 (13±0.1) conforme à la commande et au plan 0125533-D par QA avec la colonne de mesure (3C 354) + TCM018 et le TL055 (3.10AB). | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 800 | [14 empty] | 1
13 | B2 | 2013-03-28 09:43 | 2268602 - 00020 | 2268602 | 133788 | 48560032 | OASYS | CHISEL-RASP-CURETTE |  | 20 | 20 |  | impacte sur le haut du crochet a la cote de 0.8 du cote de l ouverture de 5.3 | Pièces acceptées, reprise de l'aspect effectuée et conforme. | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 300
13 | B2 | 2013-03-28 12:01 | 2274642 - 00200 | 2274642 | 131536 | 48770600 | NULOCK | HANDLE -RACHET HANDLE |  | 30 | 30 | Produit / Product | Présence de goutte d'eau dans les sachets. | AEE, pas de prèsence d'eau, légere trace sur le sachet, aspect emballage conforme. | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 300 | [14 empty] | 29
13 | B2 | 2013-03-28 16:29 | 2327453 - 00085 | 2327453 | 120645 | 48510800 | REFLEX HYBRID | SCREWDRIVER-SHAFT |  | 18 | 18 | Ø 1.8 | moyen de controle non adapté , controlé avec le PP001 les pièces sont conformes | AEE Ø1.8 conforme. DI en cours de traitement pour modification de la Form QC. | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 300 | [14 empty] | 1
13 | B2 | 2013-03-28 16:58 | 2237338 - 00150 | 2237338 | 131100 | 48510810 | REFLEX HYBRID | SCREWDRIVER-SHAFT |  | 30 | 2 | Aspect | Aspect NC , manque nitruration coté manche. | AEE, aspect visuellement acceptable. | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 300 | [14 empty] | 376
13 | B2 | 2013-03-28 17:46 | 2236644 - 00050 | 2236644 | 12C795 | 48561049 | OASYS | BENDER |  | 21 | 21 | Forme | forme des angles déformé au brossage plus aspect de brossage nc | AEE, forme visuellement acceptable. | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 300 | [14 empty] | 103
13 | B2 | 2013-03-29 10:24 | 2274681 - 00040 | 2274681 | 130281 | 486619005B | RADIUS | OTHER INSTRUMENTS |  | 110 | 4 | Aspect | Impact au Ø6.7 | AEE, aspect visuellement acceptable. | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 800 | [14 empty] | 376
13 | B2 | 2013-03-29 10:24 | 2274681 - 00040 | 2274681 | 130281 | 486619005B | RADIUS | OTHER INSTRUMENTS |  | 110 | 108 | Forme | Téton sur pièces | AEE, aspect et forme visuellement acceptable. | Non justifié, Observation | 0 |  |  |  | 0 | 108 | 800 | [14 empty] | 103
13 | TL | 2013-03-29 14:54 | 2302208 - 00070 | 2302208 | 133935 | 03829430 | XIA DEFORMITY | POLY AXIAL SCREW |  | 50 | 50 |  | alarme monitoring | Suivre gamme de reprise sute a alarme monitoring | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 300
13 | TL | 2013-03-29 15:26 | 2211814 - 00100 | 2211814 | 67110 | 47110540 | TRIO | BONE SCREW |  | 39 | 39 |  | alarme monitoring | Suivre gamme de reprise sute a alarme monitoring | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 199
14 | IBD | 2013-04-02 11:49 | 2294095 - 00070 | 2294095 | 133304 | 48551074 | OASYS | CONNECTOR |  | 50 | 1 |  | Choc dans le pas de vis des deux connecteurs nuts 8YT. Impossible d'assembler les pièces. | Rebut | Mineur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300
14 | IBD | 2013-04-03 11:50 | 2309399 - 00120 | 2309399 | 132884 | 48811351A | NULOCK | PLATE |  | 25 | 1 | Aspect | 1 pièce : trace noir sur une oreille. | Rebut | Mineur | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | [14 empty] | 376
14 | IBD | 2013-04-02 11:50 | 2294220 - 00140 | 2294220 | AZV | 48694014 | REFLEX HYBRID | MONO AXIAL SCREW |  | 300 | 1 |  | Tube détérioré ( tube sans fond ), la vis passe à travers. | Rebut | Mineur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300
14 | IBD | 2013-04-03 11:49 | 2325979 - 00015 | 2325979 | 68694 | 48385114 | SPACER TL | CAGE |  | 30 | 1 |  | 1 pièce : manque traceur de 1 mm, passagen à la dylog 3 fois, plus bino. | Rebut | Majeur | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300
14 | IBD | 2013-04-03 16:33 | 2293214 - 00065 | 2293214 | 134044 | 48551103 | OASYS | HEAD |  | 490 | 24 | POSITIONNEMENT | 23 pieces avec la position NC mesure en dessous du mini (3.129mni) et 1piece mesure superieur au maxi | Après recontrôle MRB, avec CP008(70120060), TSC016(000558), PS154(005295) et CD1021, 4 pièces contrôlées conformes dans les 24 nc. 20 pièces rebutées, 4 acceptées. | Majeur | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 4 | 800 | Pas de bavure détectée, suite à analyse du dossier de lot -> pas de cause assignable | Pas d'action (contrôle 100% déjà en place au QC), DI en cours pour amélioration process, | Oui (100%) | [11 empty] | 2
14 | IBD | 2013-04-03 13:34 | 2294197 - 00190 | 2294197 | 131256 | 48651345 | REFLEX HYBRID | PLATE |  | 24 | 24 |  | alarme monitoring | Suivre gamme de reprise sute a alarme monitoring | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 300
14 | IBD | 2013-04-04 09:31 | 2275682 - 00150 | 2275682 | AC6 | 48654016 | REFLEX HYBRID | MONO AXIAL SCREW |  | 137 | 4 | Produit / Product | il manque de la couleur au niveau de la tête. ( 4 pièces ) | Suivre gamme de recontrole | Mineur | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | [14 empty] | 29
14 | IBD | 2013-04-04 11:10 | 2275664 - 00090 | 2275664 | 131187 | 48651234 | REFLEX HYBRID | PLATE |  | 83 | 1 | Aspect | Choc sur face sup bord perçage. | Rebut | Mineur | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | [14 empty] | 376
14 | IBD | 2013-04-04 11:11 | 2293211 - 00065 | 2293211 | 134043 | 48551102 | OASYS | HEAD |  | 490 | 3 | ASPECT | chocs sur D8.5. | Rebuts | Mineur | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | [14 empty] | 376
14 | IBD | 2013-04-04 11:12 | 2309285 - 00040 | 2309285 | 133981 | 48558320 | OASYS | POLY AXIAL SCREW |  | 50 | 5 | ASPECT | filetage endommagé / ecrasé | Rebuts | Mineur | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | [14 empty] | 376
14 | IBD | 2013-04-03 16:31 | 2275657 - 00190 | 2275657 | 131188 | 48651116 | REFLEX HYBRID | PLATE |  | 144 | 144 |  | alarme monitoring | Suivre gamme de reprise sute a alarme monitoring | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 300
14 | IBD | 2013-04-04 11:13 | 2275486 - 00050 | 2275486 | B6F | 48824014 | NULOCK | MONO AXIAL SCREW |  | 300 | 1 | Forme | il manque le carré et le taraudage sur la tete | Rebut | Mineur | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | [14 empty] | 103
14 | IBD | 2013-04-04 11:13 | 2294145 - 00080 | 2294145 | 131245 | 48557316 | OASYS | POLY AXIAL SCREW |  | 30 | 1 | TEST DE POLYAXIALITE | La vis accroche dans la tête. | Rebut | Mineur | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | [14 empty] | 1
14 | IBD | 2013-04-04 11:14 | 2293210 - 00080 | 2293210 | 133773 | 48551102 | OASYS | HEAD |  | 490 | 10 | ASPECT | Traces de pinces entre les encoches. | Rebuts | Mineur | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | Copeaux écrasés ca copeux sur pince. Arrosage décentré, | DI méthode pour corriger l'arrosage, | Oui (100%) | [11 empty] | 376
14 | IBD | 2013-04-04 11:15 | 2324676 - 00015 | 2324676 | 68621 | 673094S | OIC PEEK | CAGE |  | 20 | 1 | Aspect | Traces d'usinage sur l'ogive (à coté du traceur de 8mm) | Rebut | Mineur | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | [14 empty] | 376
14 | IBD | 2013-04-03 17:00 | 2270712 - 00050 | 2270712 | 134202 | 6741408 | SOLIS | CAGE |  | 50 | 50 |  | alarme monitoring | Suivre gamme de reprise sute a alarme monitoring | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 300
14 | IBD | 2013-04-05 11:04 | 2294151 - 00080 | 2294151 | 133989 | 48558314 | OASYS | POLY AXIAL SCREW |  | 250 | 5 | ASPECT | choc sur la tete a cote des encoches | Rebuts | Mineur | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | [14 empty] | 376
14 | IBD | 2013-04-05 11:04 | 2294151 - 00080 | 2294151 | 133989 | 48558314 | OASYS | POLY AXIAL SCREW |  | 250 | 1 | COULEUR TETE | manque colorisation sur le premier filet de la tete | Rebut | Mineur | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 300 | [14 empty] | 1
14 | IBD | 2013-04-04 16:20 | 2275505 - 00100 | 2275505 | AWZ | 48551000 | OASYS | BLOCKER |  | 999 | 999 |  | incohérence de quantité 998 pièces emballées pour 999 demandeés dans le mess | Suivre gamme de reprise | Mineur | 0 | 1 | 0 | 998 | 0 | 0 | 300
14 | TL | 2013-04-02 10:20 | 2296815 - 00035 | 2296815 | 134244 | 482804530A | MANTIS ES2 | HEAD |  | 58 | 58 | Largeur Soudure | Manque PS18Z ainsi que L'IT QC 607. | Controlé conforme par QA AO (D.PUCHEU-PLANTE) | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 699 | [14 empty] | 55
14 | TL | 2013-04-02 10:20 | 2296815 - 00035 | 2296815 | 134244 | 482804530A | MANTIS ES2 | HEAD |  | 58 | 58 | Aspect | Manque PS18Z ainsi que L'IT QC 607. | Controlé conforme par QA AO (D.PUCHEU-PLANTE) | Non justifié, Observation | 0 |  |  |  | 0 | 58 | 699 | [14 empty] | 376
14 | TL | 2013-04-02 10:20 | 2296815 - 00035 | 2296815 | 134244 | 482804530A | MANTIS ES2 | HEAD |  | 58 | 58 | Forme | Manque PS18Z ainsi que L'IT QC 607. | Controlé conforme par QA AO (D.PUCHEU-PLANTE) | Non justifié, Observation | 0 |  |  |  | 0 | 58 | 699 | [14 empty] | 103
14 | IBD | 2013-04-05 11:42 | 2294088 - 00020 | 2294088 | B8T | 48834010 | NULOCK | MONO AXIAL SCREW |  | 84 | 84 |  | La pige qui a servi a contrôler le Ø 1.45(+0.05) en OP10 était non conforme. Opération de dégraissage non réalisée. | Pieces conformes La pige Ø1.49 entre jusqu'au bout du taraudage et pas jusqu'au bout du perçage D'après les calculs effectués concernant le Ø fond de filet du taraudage, le maxi est de 1.52 La pige de 1.52 ne rentre pas Lot liberable | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 300
14 | TL | 2013-04-03 09:56 | 2266316 - 00060 | 2266316 | AFP | 48130000 | XIA 4.5 | BLOCKER |  | 741 | 8 | Aspect | 4 pièces avec impact sur face opposée au marquage. 3 pièces avec copaux collés coté marquage. 1 pièce avec une déformation (impact) coté marquage. | Rebuts | Mineur | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | [14 empty] | 376
14 | TL | 2013-04-02 14:28 | 2270915 - 00050 | 2270915 | 134274 | 48285640 | MANTIS | CANULATED POLY AXIAL SCREW |  | 100 | 100 |  | alarme monitoring | Suivre gamme de reprise sute a alarme monitoring | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 300
14 | TL | 2013-04-03 09:59 | 2236286 - 00030 | 2236286 | A59 | 486615060 | RADIUS | PRE-BENT ROD |  | 100 | 100 |  | Aucune pièces ne rentre dans le CD786LG60-B | Recontrole des piéces à 100% suivant gamme de reprise et CCF 28176 | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 300
14 | TL | 2013-04-03 16:28 | 2202055 - 00100 | 2202055 | 9FF | 481321060 | XIA 4.5 | PRE-BENT ROD |  | 2 | 2 | Ø4.5 (0/-0.03) | Erreur de saisie operateur OF de REWORK | Erreur de saisie lors de la fac de l'op précédente Suivre gamme de reprise pour mettre les pièces en stock SF100 | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 199 | [14 empty] | 1
14 | TL | 2013-04-03 16:28 | 2202055 - 00100 | 2202055 | 9FF | 481321060 | XIA 4.5 | PRE-BENT ROD |  | 2 | 2 | Hexa 4 | Erreur de saisie operateur OF de REWORK | Erreur de saisie lors de la fac de l'op précédente Suivre gamme de reprise pour mettre les pièces en stock SF100 | Non justifié, Observation | 0 |  |  |  | 2 | 0 | 199 | [14 empty] | 1
14 | TL | 2013-04-03 16:28 | 2202055 - 00100 | 2202055 | 9FF | 481321060 | XIA 4.5 | PRE-BENT ROD |  | 2 | 2 | Longueur S (±3) | Erreur de saisie operateur OF de REWORK | Erreur de saisie lors de la fac de l'op précédente Suivre gamme de reprise pour mettre les pièces en stock SF100 | Non justifié, Observation | 0 |  |  |  | 2 | 0 | 199 | [14 empty] | 1
14 | TL | 2013-04-03 16:28 | 2202055 - 00100 | 2202055 | 9FF | 481321060 | XIA 4.5 | PRE-BENT ROD |  | 2 | 2 | Colorisation | Erreur de saisie operateur OF de REWORK | Erreur de saisie lors de la fac de l'op précédente Suivre gamme de reprise pour mettre les pièces en stock SF100 | Non justifié, Observation | 0 |  |  |  | 2 | 0 | 199 | [14 empty] | 2
14 | TL | 2013-04-03 16:28 | 2202055 - 00100 | 2202055 | 9FF | 481321060 | XIA 4.5 | PRE-BENT ROD |  | 2 | 2 | Marquage | Erreur de saisie operateur OF de REWORK | Erreur de saisie lors de la fac de l'op précédente Suivre gamme de reprise pour mettre les pièces en stock SF100 | Non justifié, Observation | 0 |  |  |  | 2 | 0 | 199 | [14 empty] | 1
14 | TL | 2013-04-03 16:28 | 2202055 - 00100 | 2202055 | 9FF | 481321060 | XIA 4.5 | PRE-BENT ROD |  | 2 | 2 | Cintrage | Erreur de saisie operateur OF de REWORK | Erreur de saisie lors de la fac de l'op précédente Suivre gamme de reprise pour mettre les pièces en stock SF100 | Non justifié, Observation | 0 |  |  |  | 2 | 0 | 199 | [14 empty] | 2
14 | TL | 2013-04-03 16:28 | 2202055 - 00100 | 2202055 | 9FF | 481321060 | XIA 4.5 | PRE-BENT ROD |  | 2 | 2 | Aspect | Erreur de saisie operateur OF de REWORK | Erreur de saisie lors de la fac de l'op précédente Suivre gamme de reprise pour mettre les pièces en stock SF100 | Non justifié, Observation | 0 |  |  |  | 2 | 0 | 199 | [14 empty] | 376
14 | TL | 2013-04-03 16:28 | 2202055 - 00100 | 2202055 | 9FF | 481321060 | XIA 4.5 | PRE-BENT ROD |  | 2 | 2 | Forme | Erreur de saisie operateur OF de REWORK | Erreur de saisie lors de la fac de l'op précédente Suivre gamme de reprise pour mettre les pièces en stock SF100 | Non justifié, Observation | 0 |  |  |  | 2 | 0 | 199 | [14 empty] | 103
14 | TL | 2013-04-03 16:28 | 2202055 - 00100 | 2202055 | 9FF | 481321060 | XIA 4.5 | PRE-BENT ROD |  | 2 | 2 | Identification | Erreur de saisie operateur OF de REWORK | Erreur de saisie lors de la fac de l'op précédente Suivre gamme de reprise pour mettre les pièces en stock SF100 | Non justifié, Observation | 0 |  |  |  | 2 | 0 | 199 | [14 empty] | 21
14 | TL | 2013-04-03 15:40 | 2295075 - 00050 | 2295075 | 132626 | 665480 | DIAPASON | STRAIGHT ROD |  | 25 | 25 |  | Sur le plan on nous demande un numéro de lot à 3 digits alors que sur la gamme de fabrication le numéro de lot est à 6 digits. | Pieces acceptees selon FORM QA 236 ci joint | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 300
14 | TL | 2013-04-04 09:06 | 2295073 - 00050 | 2295073 | 132629 | 665480 | DIAPASON | STRAIGHT ROD |  | 25 | 25 |  | Sur le plan on nous demande un numéro de lot à 3 digits alors que sur la gamme de fabrication le numéro de lot est à 6 digits. | Process accepté en l'état suivant FORM QA 236 ci joint Suivre gamme de reprise pour effectuer le marquage laser | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 300
14 | TL | 2013-04-04 09:06 | 2295071 - 00050 | 2295071 | 132627 | 665480 | DIAPASON | STRAIGHT ROD |  | 25 | 25 |  | Sur le plan on nous demande un numéro de lot à 3 digits alors que sur la gamme de fabrication le numéro de lot est à 6 digits. | Process accepté en l'état suivant FORM QA 236 ci joint Suivre gamme de reprise pour effectuer le marquage laser | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 300
14 | TL | 2013-04-04 09:06 | 2295072 - 00050 | 2295072 | 132628 | 665480 | DIAPASON | STRAIGHT ROD |  | 25 | 25 |  | Sur le plan on nous demande un numéro de lot à 3 digits alors que sur la gamme de fabrication le numéro de lot est à 6 digits. | Process accepté en l'état suivant FORM QA 236 ci joint Suivre gamme de reprise pour effectuer le marquage laser | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 300
14 | TL | 2013-04-04 09:07 | 2050681 - 00030 | 2050681 | 7DF | 48218030 | XIA II TITANIUM | PRE-BENT ROD |  | 30 | 29 |  | - Aprés opération de cintrage les pièces ne passent pas dans le CD391LG30. - Contrôle du cintrage réalisé à 100% avec cd391LG30A. | Suivre gamme de controle selon ccf 28176 | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 300
14 | TL | 2013-04-04 09:07 | 2295068 - 00050 | 2295068 | 132632 | 665070 | DIAPASON | STRAIGHT ROD |  | 100 | 100 |  | Sur le plan on nous demande un numéro de lot à 3 digits alors que sur la gamme de fabrication le numéro de lot est à 6 digits. | Process accepté en l'état suivant FORM QA 236 ci joint Suivre gamme de reprise pour effectuer le marquage laser | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 300
14 | TL | 2013-04-04 09:08 | 2302438 - 00050 | 2302438 | 132633 | 665040 | DIAPASON | STRAIGHT ROD |  | 150 | 150 |  | Sur le plan on nous demande un numéro de lot à 3 digits alors que sur la gamme de fabrication le numéro de lot est à 6 digits. | Process accepté en l'état suivant FORM QA 236 ci joint Suivre gamme de reprise pour effectuer le marquage laser | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 300
14 | TL | 2013-04-04 09:08 | 2295067 - 00050 | 2295067 | 132631 | 665060 | DIAPASON | STRAIGHT ROD |  | 100 | 100 |  | Sur le plan on nous demande un numéro de lot à 3 digits alors que sur la gamme de fabrication le numéro de lot est à 6 digits. | Process accepté en l'état suivant FORM QA 236 ci joint Suivre gamme de reprise pour effectuer le marquage laser | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 300
14 | TL | 2013-04-04 09:09 | 2296782 - 00050 | 2296782 | 134236 | 482802530A | MANTIS ES2 | HEAD |  | 58 | 58 |  | panier de lessiviel bloque dans cuve 4 du lessiviel N° 507 | Suivre gamme de reprise | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 699
14 | TL | 2013-04-04 09:09 | 2294989 - 00040 | 2294989 | AVL | 03802590 | XIA II TITANIUM | STRAIGHT ROD |  | 33 | 33 |  | Aprés marquage de la pièce de validation nous pouvons constater que l'orientation du marquage laser du plan est différent par rapport au marquage laser réalisé. | Process accepté en l'état suivant FORM QA 236 ci joint Suivre gamme de reprise pour effectuer le marquage laser | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 300
14 | TL | 2013-04-04 15:26 | 2270923 - 00030 | 2270923 | 134384 | 48285645 | MANTIS | CANULATED POLY AXIAL SCREW |  | 150 | 1 | Couleur / Ø vis | 1 piece avec Ø vis mesure a 6.54-6.53 pour 6.50 Maxi.100% effectue rest du lot conforme. | Rebut | Majeur | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | [14 empty] | 1
14 | TL | 2013-04-04 16:13 | 2138048 - 00130 | 2138048 | 945 | 486615570 | RADIUS | PRE-BENT ROD |  | 50 | 9 | Produit / Product | Pieces présentant des taches. | Suivre gamme de reprise | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 300 | [14 empty] | 29
14 | TL | 2013-04-05 09:43 | 2295034 - 00040 | 2295034 | 134383 | 48233535 | XIA DEFORMITY | POLY AXIAL SCREW |  | 100 | 5 | Aspect | 3 pièces avec Aspect NC Choc sur le diamètre extérieur 100% du lot réalisé | Rebuts | Mineur | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | [14 empty] | 376
14 | TL | 2013-04-05 09:44 | 2298204 - 00040 | 2298204 | 134382 | 48233640 | XIA DEFORMITY | POLY AXIAL SCREW |  | 50 | 2 | Aspect | 2 pièces avec Aspect NC Choc sur le diamètre extérieur 100% du lot réalisé | Rebuts | Mineur | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | [14 empty] | 376
14 | TL | 2013-04-05 14:28 | 2296824 - 00035 | 2296824 | 134431 | 482804630A | MANTIS ES2 | HEAD |  | 98 | 98 | Largeur Soudure | impossible de controler le parametre car l'it qc 607 est indisponible ainsi que le ps 18 z. | controlé par QA AO (F.DUTRIEU) 2 rebut le reste du lot conforme | Mineur | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 96 | 699 | [14 empty] | 55
14 | TL | 2013-04-05 14:28 | 2296824 - 00035 | 2296824 | 134431 | 482804630A | MANTIS ES2 | HEAD |  | 98 | 98 | Aspect | impossible de controler le parametre car l'it qc 607 est indisponible. | controlé par QA AO (F.DUTRIEU) 2 rebut le reste du lot conforme | Mineur | 0 |  |  |  | 0 | 96 | 699 | [14 empty] | 376
14 | TL | 2013-04-05 14:28 | 2296824 - 00035 | 2296824 | 134431 | 482804630A | MANTIS ES2 | HEAD |  | 98 | 98 | Forme | impossible de controler le parametre car l'it qc 607 est indisponible. | controlé par QA AO (F.DUTRIEU) 2 rebut le reste du lot conforme | Mineur | 0 |  |  |  | 0 | 96 | 699 | [14 empty] | 103
14 | TL | 2013-04-05 14:28 | 2296830 - 00035 | 2296830 | 134441 | 482804730A | MANTIS ES2 | HEAD |  | 58 | 58 | Largeur Soudure | Manque IT PROD 607 ainsi que PS018Z | controlé par QA AO (F.DUTRIEU) lot conforme | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 699 | [14 empty] | 55
14 | TL | 2013-04-05 14:28 | 2296830 - 00035 | 2296830 | 134441 | 482804730A | MANTIS ES2 | HEAD |  | 58 | 58 | Aspect | Manque IT PROD 607 ainsi que PS018Z | controlé par QA AO (F.DUTRIEU) lot conforme | Non justifié, Observation | 0 |  |  |  | 0 | 58 | 699 | [14 empty] | 376
14 | TL | 2013-04-05 14:28 | 2296830 - 00035 | 2296830 | 134441 | 482804730A | MANTIS ES2 | HEAD |  | 58 | 58 | Forme | Manque IT PROD 607 ainsi que PS018Z | controlé par QA AO (F.DUTRIEU) lot conforme | Non justifié, Observation | 0 |  |  |  | 0 | 58 | 699 | [14 empty] | 103
14 | TL | 2013-04-05 14:29 | 2296825 - 00035 | 2296825 | 134432 | 482804630A | MANTIS ES2 | HEAD |  | 98 | 98 | Largeur Soudure | l'IT QC 607 n'est pas disponible dans wind chill . (le PS18Z n'est pas disponible.) | controlé par QA AO (F.DUTRIEU) 1 rebut le reste du lot conforme | Mineur | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 97 | 699 | [14 empty] | 55
14 | TL | 2013-04-05 14:29 | 2296825 - 00035 | 2296825 | 134432 | 482804630A | MANTIS ES2 | HEAD |  | 98 | 98 | Aspect | l'IT QC 607 n'est pas disponible dans wind chill . (le PS18Z n'est pas disponible.) | controlé par QA AO (F.DUTRIEU) 1 rebut le reste du lot conforme | Mineur | 0 |  |  |  | 0 | 97 | 699 | [14 empty] | 376
14 | TL | 2013-04-05 14:29 | 2296825 - 00035 | 2296825 | 134432 | 482804630A | MANTIS ES2 | HEAD |  | 98 | 98 | Forme | l'IT QC 607 n'est pas disponible dans wind chill . (le PS18Z n'est pas disponible.) | controlé par QA AO (F.DUTRIEU) 1 rebut le reste du lot conforme | Mineur | 0 |  |  |  | 0 | 97 | 699 | [14 empty] | 103
14 | TL | 2013-04-05 14:29 | 2296821 - 00035 | 2296821 | 134429 | 482804630A | MANTIS ES2 | HEAD |  | 98 | 98 | Largeur Soudure | impossible de controler le parametre car il manque le ps18z et l'it qc 607 est non disponible. | controlé par QA AO (F.DUTRIEU) lot conforme | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 699 | [14 empty] | 55
14 | TL | 2013-04-05 14:29 | 2296821 - 00035 | 2296821 | 134429 | 482804630A | MANTIS ES2 | HEAD |  | 98 | 98 | Aspect | impossible de controler le parametre car l'it qc 607 est indisponible. | controlé par QA AO (F.DUTRIEU) lot conforme | Non justifié, Observation | 0 |  |  |  | 0 | 98 | 699 | [14 empty] | 376
14 | TL | 2013-04-05 14:29 | 2296821 - 00035 | 2296821 | 134429 | 482804630A | MANTIS ES2 | HEAD |  | 98 | 98 | Forme | impossible de controler le parametre car l' it qc 607 est indisponible. | controlé par QA AO (F.DUTRIEU) lot conforme | Non justifié, Observation | 0 |  |  |  | 0 | 98 | 699 | [14 empty] | 103
14 | TL | 2013-04-05 14:30 | 2296823 - 00035 | 2296823 | 134430 | 482804630A | MANTIS ES2 | HEAD |  | 98 | 98 | Largeur Soudure | l'IT QC 607 n'est pas disponible dans wind chill . (le PS18Z n'est pas disponible.) | controlé par QA AO (F.DUTRIEU) 1 rebut le reste du lot conforme | Mineur | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 97 | 699 | [14 empty] | 55
14 | TL | 2013-04-05 14:30 | 2296823 - 00035 | 2296823 | 134430 | 482804630A | MANTIS ES2 | HEAD |  | 98 | 98 | Aspect | l'IT QC 607 n'est pas disponible dans wind chill . (le PS18Z n'est pas disponible.) | controlé par QA AO (F.DUTRIEU) 1 rebut le reste du lot conforme | Mineur | 0 |  |  |  | 0 | 97 | 699 | [14 empty] | 376
14 | TL | 2013-04-05 14:30 | 2296823 - 00035 | 2296823 | 134430 | 482804630A | MANTIS ES2 | HEAD |  | 98 | 98 | Forme | l'IT QC 607 n'est pas disponible dans wind chill . (le PS18Z n'est pas disponible.) | controlé par QA AO (F.DUTRIEU) 1 rebut le reste du lot conforme | Mineur | 0 |  |  |  | 0 | 97 | 699 | [14 empty] | 103
14 | TL | 2013-04-05 14:31 | 2296822 - 00035 | 2296822 | 134428 | 482804630A | MANTIS ES2 | HEAD |  | 98 | 98 | Largeur Soudure | Manque IT QC 607 ainsi que PS18Z | controlé par QA AO (F.DUTRIEU) 1 rebut le rest du lot conforme | Mineur | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 97 | 699 | [14 empty] | 55
14 | TL | 2013-04-05 14:31 | 2296822 - 00035 | 2296822 | 134428 | 482804630A | MANTIS ES2 | HEAD |  | 98 | 98 | Aspect | Manque IT QC 607 ainsi que PS18Z | controlé par QA AO (F.DUTRIEU) 1 rebut le rest du lot conforme | Mineur | 0 |  |  |  | 0 | 97 | 699 | [14 empty] | 376
14 | TL | 2013-04-05 14:31 | 2296822 - 00035 | 2296822 | 134428 | 482804630A | MANTIS ES2 | HEAD |  | 98 | 98 | Forme | Manque IT QC 607 ainsi que PS18Z | controlé par QA AO (F.DUTRIEU) 1 rebut le rest du lot conforme | Mineur | 0 |  |  |  | 0 | 97 | 699 | [14 empty] | 103
14 | B2 | 2013-04-02 15:53 | 2274792 - 00130 | 2274792 | 133092 | 48237033 | XIA III TITANIUM | SCREWDRIVER-SHAFT |  | 25 | 25 | Aspect | auréoles verte à l'arrière de la tête | AEE, aspect DLC visuellement acceptable. | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 300 | [14 empty] | 376
14 | B2 | 2013-04-02 15:55 | 2237353 - 00110 | 2237353 | 134001 | 874005 | SOLIS | GUIDE |  | 20 | 2 |  | le cd 050 n'entre pas | Rebut. | Non justifié, Observation | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | [12 empty] | Non | Responsabilité impossible à déterminer (interne / ST)
14 | B2 | 2013-04-02 15:55 | 2237353 - 00110 | 2237353 | 134001 | 874005 | SOLIS | GUIDE |  | 20 | 2 | Fonctionnement | le cd 050 n'entre pas | Rebuts. | Non justifié, Observation | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 300 | [14 empty] | 1
14 | B2 | 2013-04-02 16:06 | 2280793 - 00100 | 2280793 | 133795 | 48287002 | AUGMENTABLE MANTIS | TEMPLATE-TRIAL |  | 30 | 20 | Aspect | IMPACTS SUR LE Ø EXTERIEUR PROCHE DE LA CONNECTIQUE | Qté:14 pièces à rebuter. Impact trop important. Pas de risque fonctionnel mais traces vraiment importantes. Qté: 6 pièces accepté, aspect visuellement acceptable. | Non justifié, Observation | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 199 | Projet | Projet | Oui (100%) | [9 empty] | Non | Projet | 376
14 | B2 | 2013-04-02 17:16 | 2060395 - 00030 | 2060395 | 124717 | 48756010 | LATERAL APPROACH | TEMPLATE-TRIAL |  | 10 | 2 |  | GRADUATIONS DECALLER | Erreur de saisie, pièces conformes | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 300
14 | B2 | 2013-04-03 14:28 | 2237354 - 00110 | 2237354 | 68579 | 874004B | SOLIS | OTHER INSTRUMENTS |  | 35 | 35 | Ø sommet de filet | le Ø sommet de filet est NC relevé entre 5.31 et 5.37 pour 5.38 mini. | Pièces acceptées suite au re-contrôole du Ø sommet de filet conforme par QA au PP001 (013). | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 800 | [14 empty] | 1
14 | B2 | 2013-04-04 09:24 | 2274740 - 00060 | 2274740 | 134418 | 486619030 | RADIUS | TAP-DRILL-SQUARE AWL-PROBE |  | 30 | 12 | IDENTIFICATION | STRIS SUR LE MARQUAGE DE LA POIGNÉE | AEE, aspect marquage visuellement acceptable. | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 300 | [14 empty] | 21
14 | B2 | 2013-04-04 09:48 | 2237487 - 00060 | 2237487 | 12D083 | 48281201 | MANTIS REDUX | OTHER INSTRUMENTS |  | 243 | 2 | ASPECT | rayure sur les pièces | Rebuts. | Majeur | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | [14 empty] | 376
14 | B2 | 2013-04-04 10:48 | 2079912 - 00020 | 2079912 | 126298 | 48756008 | LATERAL APPROACH | TEMPLATE-TRIAL |  | 11 | 1 | Aspect | MANQUE DE SABLAGE SUR UN COTÉ DU SHAFT | AEE, aspect visuellement acceptable. | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 300 | [14 empty] | 376
14 | B2 | 2013-04-05 07:43 | 2318034 - 00090 | 2318034 | 133094 | 48237033 | XIA III TITANIUM | SCREWDRIVER-SHAFT |  | 26 | 26 | Aspect | IMPACTS SUR LE Ø11 | Pièces acceptées après reprise et re-contrôle de l'aspect conforme. | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 300 | [14 empty] | 376
14 | B2 | 2013-04-05 10:18 | 2268616 - 00150 | 2268616 | 130008 | 48081608 | DECOMPRESSION TUBE | OTHER INSTRUMENTS |  | 30 | 8 |  | 8 pièces aspect du marquage de la désignation avec des traits verticaux dont 5 avec la taille "Y" avec des traits verticaux. | AEE, aspect visuellement acceptable. | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 300
14 | B2 | 2013-04-05 10:50 | 2274645 - 00050 | 2274645 | 132608 | 48287033A | MANTIS | SCREWDRIVER-SHAFT |  | 25 | 24 | Côte 105 | Le 11/03/2013 21:55:43 A l'opération CTR RECEPTION FORM QC PETILLON Guillaume a écrit le commantaire suivant: COTE 105 NC : 24 PIECES RELEVEES ENTRE 104.5 ET 104.7 POUR 104.8 MINI | Pièces acceptées suite au re-contrôle de la cote 105 conforme par QA au PP001. | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 800 | [14 empty] | 1
14 | B2 | 2013-04-05 11:49 | 2274742 - 00060 | 2274742 | 134419 | 486619035 | RADIUS | TAP-DRILL-SQUARE AWL-PROBE |  | 30 | 5 | IDENTIFICATION | trait sous STRYKER hachuré | AEE, aspect visuellement acceptable. | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 300 | [14 empty] | 21
15 | TL | 2013-04-08 11:32 | 2296645 - 00050 | 2296645 | 134154 | 482802545 | MANTIS ES2 | CANULATED POLY AXIAL SCREW |  | 15 | 1 | Aspect | -Piéce avec une trace d'usinage importante au niveau du corticale de la vis, côté tête. | Piece conforme | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 199 | [14 empty] | 376
15 | TL | 2013-04-08 11:34 | 2296658 - 00050 | 2296658 | 134277 | 482802645 | MANTIS ES2 | CANULATED POLY AXIAL SCREW |  | 96 | 1 | Identification TULIP | 1 pièce avec le marquage laser du lot très faible | Piece conforme marquage laser lisible, racabilite assurée | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 199 | [14 empty] | 1
15 | TL | 2013-04-08 14:31 | 2296711 - 00100 | 2296711 | 134288 | 482804740 | MANTIS ES2 | CANULATED POLY AXIAL SCREW |  | 15 | 2 | Produit / Product | Particule noire dans le sachet.(1) Cheveux dans le sachet . ( 1 ) | Suivre gamme de reprise | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 199 | [14 empty] | 29
15 | TL | 2013-04-08 14:35 | 2337064 - 00110 | 2337064 | BEY | 486615500 | RADIUS | PRE-BENT ROD |  | 20 | 20 | Détrompage longueur | la longueur des pièces n' est pas conforme au plan. | Côte entre paranthèse Paramètre à contrôler uniquement pour détrompage Aucune possibilité de mélange avec une autre référence | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 300 | [14 empty] | 1
15 | TL | 2013-04-09 10:52 | 2302402 - 00030 | 2302402 | 133872 | 486611540 | RADIUS | POLY AXIAL SCREW |  | 75 | 2 | Aspect | 2 pièces avec aspect non-conforme:Présence de traces de colorisation/traces d'usinage situé sur l'extérieur des têtes. 100% réalisé sur le reste des pièces:OK. | Pieces conformes | Mineur | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 300 | [14 empty] | 376
15 | TL | 2013-04-09 10:52 | 2302402 - 00030 | 2302402 | 133872 | 486611540 | RADIUS | POLY AXIAL SCREW |  | 75 | 1 | Forme | 1 pièce avec forme non-conforme:Ovalisation du filet de la vis. 100% réalisé sur le reste des pièces:OK. | Rebut | Mineur | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 300 | [14 empty] | 103
15 | TL | 2013-04-09 10:53 | 2296825 - 00060 | 2296825 | 134432 | 482804630A | MANTIS ES2 | HEAD |  | 97 | 1 | Aspect | un epaulement (trace d' usinage) a été detecté sur le diamètre treize. | Piece conforme | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 699 | [14 empty] | 376
15 | TL | 2013-04-09 10:56 | 2295051 - 00050 | 2295051 | BD2 | 486613601 | RADIUS | STRAIGHT ROD |  | 35 | 4 | Identification | manque des points de marquage laser | Rebuts | Mineur | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | [14 empty] | 21
15 | TL | 2013-04-09 10:56 | 2302317 - 00050 | 2302317 | BB5 | 48233480 | XIA III TITANIUM | STRAIGHT ROD |  | 25 | 1 | Aspect | 2 impacts sur la piece. | Rebut | Mineur | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 000 | [14 empty] | 376
14 | TL | 2013-04-04 13:23 | 2322565 - 00070 | 2322565 | B49 | 48133040 | XIA 4.5 | STRAIGHT ROD |  | 50 | 50 |  | Alarme monitoring : Particules SAS matériel. | Suivre gamme de reprise | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 199
15 | TL | 2013-04-10 10:02 | 2319710 - 00060 | 2319710 | BGV | 48221525AC | XIA II STAINLESS STEEL | MONO AXIAL SCREW |  | 482 | 102 | Cote 3 | 102 pièces avec Cote de 3 NC 4 pièces mesuré de 2.83 à 2.85 pour 2.9 mini. 98 pièces mesuré de 3.01 à 3.15 pour 3 maxi. 100% réalisé sur le reste des pièces:ok. | recontrole des piéces avec CP010 "01050421" + TSC001 "000019" + recontrole aspect 279 piéces conformes 9 piéces rebutées pour aspect. | Mineur | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 279 | 800 | [14 empty] | 1
15 | TL | 2013-04-10 10:02 | 2319710 - 00060 | 2319710 | BGV | 48221525AC | XIA II STAINLESS STEEL | MONO AXIAL SCREW |  | 482 | 128 | Aspect | 124 pièces avec Aspect NC Vibrations sur le diamètre extérieur 100% réalisé sur le reste des pièces : ok | recontrole des piéces avec CP010 "01050421" + TSC001 "000019" + recontrole aspect 279 piéces conformes 9 piéces rebutées pour aspect. | Mineur | 0 |  |  |  | 0 | 279 | 800 | [14 empty] | 376
15 | TL | 2013-04-10 10:02 | 2319710 - 00060 | 2319710 | BGV | 48221525AC | XIA II STAINLESS STEEL | MONO AXIAL SCREW |  | 482 | 233 | Forme | 233 pièces avec Forme NC Déformation angle 3.5° 100% réalisé sur le reste des pièces : OK | recontrole des piéces avec CP010 "01050421" + TSC001 "000019" + recontrole aspect 279 piéces conformes 9 piéces rebutées pour aspect. | Mineur | 0 |  |  |  | 0 | 279 | 800 | [14 empty] | 103
15 | TL | 2013-04-10 10:03 | 2329457 - 00100 | 2329457 | B8C | 482806060 | MANTIS ES2 | PRE-BENT ROD |  | 20 | 17 | Anodisation | 17 pièces avec différence de couleur par rapport au BLUE-GREEN 90V demandé | Pieces conformes | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 199 | [14 empty] | 5
15 | TL | 2013-04-10 10:04 | 2319714 - 00080 | 2319714 | 68595 | 48221535AA | XIA II STAINLESS STEEL | BONE SCREW |  | 50 | 5 | Forme | présence d'un plat sur le sommet de la tête R3.3 | Rebuts | Mineur | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | [14 empty] | 103
15 | TL | 2013-04-10 10:07 | 2277222 - 00090 | 2277222 | APH | 4107001 | MAC | COMPO CONNECTOR |  | 1000 | 2 | Forme | 2 piece avec tete non conforme dont 1 avec bavure collée sur filetage. | Pieces conformes | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 800 | [14 empty] | 103
15 | TL | 2013-04-10 10:09 | 2309829 - 00040 | 2309829 | 134629 | 48233530S | XIA DEFORMITY | POLY AXIAL SCREW |  | 30 | 2 | Aspect | 1 pièce avec choc sur le diamètre extérieur 100 % réalisé sur le reste des pièces : OK | 1 piéce rebutée avec choc et 1 piéce conforme avec manque de colorisation dans l'ouverture | Mineur | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 199 | [14 empty] | 376
15 | TL | 2013-04-10 10:10 | 2298136 - 00040 | 2298136 | 134342 | 48233420 | XIA DEFORMITY | POLY AXIAL SCREW |  | 20 | 1 | Aspect | 1 pièce avec Aspect NC Choc sur diamètre extérieur (dia 14) 100% sur le reste des pièces réalisées | Piece conforme | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 300 | [14 empty] | 376
15 | TL | 2013-04-10 10:11 | 2325094 - 00050 | 2325094 | 134214 | 03829425 | XIA DEFORMITY | POLY AXIAL SCREW |  | 60 | 4 | Aspect | traces sur tètes anodisées | Pieces conformes | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 300 | [14 empty] | 376
15 | TL | 2013-04-10 10:13 | 2270993 - 00040 | 2270993 | 134338 | 48289640 | MANTIS REDUX | CANULATED POLY AXIAL SCREW |  | 99 | 1 | Aspect | 1 pièce avec aspect non-conforme:Présence de copeaux collés + traces d'usinage situés sur le dessus de la tête mantis.100% réalisé sur le reste des pièces:OK. | Rebut | Mineur | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | [14 empty] | 376
15 | TL | 2013-04-10 14:28 | 2297544 - 00035 | 2297544 | 134587 | 482804430A | MANTIS ES2 | HEAD |  | 28 | 28 | Largeur Soudure | Manque IT QC 607 ainsi que PS18Z | controlé par QA AO (Y.RAOUI) 1 rebuts le reste du lot conforme | Mineur | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 | 699 | [14 empty] | 55
15 | TL | 2013-04-10 14:28 | 2297544 - 00035 | 2297544 | 134587 | 482804430A | MANTIS ES2 | HEAD |  | 28 | 28 | Aspect | Manque IT QC 607 ainsi que PS18Z | controlé par QA AO (Y.RAOUI) 1 rebuts le reste du lot conforme | Mineur | 0 |  |  |  | 0 | 27 | 699 | [14 empty] | 376
15 | TL | 2013-04-10 14:28 | 2297544 - 00035 | 2297544 | 134587 | 482804430A | MANTIS ES2 | HEAD |  | 28 | 28 | Forme | Manque IT QC 607 ainsi que PS18Z | controlé par QA AO (Y.RAOUI) 1 rebuts le reste du lot conforme | Mineur | 0 |  |  |  | 0 | 27 | 699 | [14 empty] | 103
15 | TL | 2013-04-10 14:28 | 2338803 - 00035 | 2338803 | 134590 | 482804630A | MANTIS ES2 | HEAD |  | 47 | 47 | Forme | manque IT QC 607 | controlé par QA AO (Y.RAOUI) 4 rebuts le reste du lot conforme | Mineur | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 43 | 699 | [14 empty] | 103
15 | TL | 2013-04-10 14:28 | 2338803 - 00035 | 2338803 | 134590 | 482804630A | MANTIS ES2 | HEAD |  | 47 | 47 | Aspect | manque IT QC 607 | controlé par QA AO (Y.RAOUI) 4 rebuts le reste du lot conforme | Mineur | 0 |  |  |  | 0 | 43 | 699 | [14 empty] | 376
15 | TL | 2013-04-10 14:28 | 2338803 - 00035 | 2338803 | 134590 | 482804630A | MANTIS ES2 | HEAD |  | 47 | 47 | Largeur Soudure | manque instrument PS18Z et IT QC 607 | controlé par QA AO (Y.RAOUI) 4 rebuts le reste du lot conforme | Mineur | 0 |  |  |  | 0 | 43 | 699 | [14 empty] | 55
15 | TL | 2013-04-10 14:29 | 2338796 - 00035 | 2338796 | 134588 | 482804530A | MANTIS ES2 | HEAD |  | 48 | 48 | Largeur Soudure | Manque IT QC 607 ainsi que PS18Z | controlé par QA AO (Y.RAOUI) 2 rebuts le reste du lot conforme | Mineur | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 46 | 699 | [14 empty] | 55
15 | TL | 2013-04-10 14:29 | 2338796 - 00035 | 2338796 | 134588 | 482804530A | MANTIS ES2 | HEAD |  | 48 | 48 | Aspect | Manque IT QC 607 ainsi que PS18Z | controlé par QA AO (Y.RAOUI) 2 rebuts le reste du lot conforme | Mineur | 0 |  |  |  | 0 | 46 | 699 | [14 empty] | 376
15 | TL | 2013-04-10 14:29 | 2338796 - 00035 | 2338796 | 134588 | 482804530A | MANTIS ES2 | HEAD |  | 48 | 48 | Forme | Manque IT QC 607 ainsi que PS18Z | controlé par QA AO (Y.RAOUI) 2 rebuts le reste du lot conforme | Mineur | 0 |  |  |  | 0 | 46 | 699 | [14 empty] | 103
15 | TL | 2013-04-10 07:53 | 2295074 - 00050 | 2295074 | 131672 | 665480 | DIAPASON | STRAIGHT ROD |  | 25 | 25 |  | Sur le plan on nous demande un numéro de lot à 3 digits alors que sur la gamme de fabrication le numéro de lot est à 6 digits. | Process accepté en l'état suivant FORM QA 236 ci joint Suivre gamme de reprise pour effectuer le marquage laser | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 300
15 | TL | 2013-04-10 14:29 | 2325262 - 00050 | 2325262 | 133909 | 665100 | DIAPASON | STRAIGHT ROD |  | 100 | 100 |  | Sur le plan on nous demande un numéro de lot à 3 digits alors que sur la gamme de fabrication le numéro de lot est à 6 digits. | Suivre gamme de reprise suivant FORM QA 236 ci joint | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 300
15 | TL | 2013-04-11 09:28 | 2296826 - 00035 | 2296826 | 134589 | 482804630A | MANTIS ES2 | HEAD |  | 98 | 98 | Largeur Soudure | IT QC 607 + PS18Z non disponible. | controlé par QA AO (F.DUTRIEU) lot conforme | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 699 | [14 empty] | 55
15 | TL | 2013-04-11 09:28 | 2296826 - 00035 | 2296826 | 134589 | 482804630A | MANTIS ES2 | HEAD |  | 98 | 98 | Aspect | IT QC 607 + PS18Z non disponible. | controlé par QA AO (F.DUTRIEU) lot conforme | Non justifié, Observation | 0 |  |  |  | 0 | 98 | 699 | [14 empty] | 376
15 | TL | 2013-04-11 09:28 | 2296826 - 00035 | 2296826 | 134589 | 482804630A | MANTIS ES2 | HEAD |  | 98 | 98 | Forme | IT QC 607 + PS18Z non disponible. | controlé par QA AO (F.DUTRIEU) lot conforme | Non justifié, Observation | 0 |  |  |  | 0 | 98 | 699 | [14 empty] | 103
15 | TL | 2013-04-11 09:29 | 2310375 - 00035 | 2310375 | 134585 | 482802630A | MANTIS ES2 | HEAD |  | 48 | 48 | Largeur Soudure | IT QC 607 + PS18Z non disponible. | controlé par QA AO (F.DUTRIEU) 9 rebuts le reste du lot conforme | Mineur | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 39 | 699 | [14 empty] | 55
15 | TL | 2013-04-11 09:29 | 2310375 - 00035 | 2310375 | 134585 | 482802630A | MANTIS ES2 | HEAD |  | 48 | 48 | Aspect | IT QC 607 + PS18Z non disponible. | controlé par QA AO (F.DUTRIEU) 9 rebuts le reste du lot conforme | Mineur | 0 |  |  |  | 0 | 39 | 699 | [14 empty] | 376
15 | TL | 2013-04-11 09:29 | 2310375 - 00035 | 2310375 | 134585 | 482802630A | MANTIS ES2 | HEAD |  | 48 | 48 | Forme | IT QC 607 + PS18Z non disponible. | controlé par QA AO (F.DUTRIEU) 9 rebuts le reste du lot conforme | Mineur | 0 |  |  |  | 0 | 39 | 699 | [14 empty] | 103
15 | TL | 2013-04-10 15:48 | 2311143 - 00070 | 2311143 | BHC | 486613140 | RADIUS | STRAIGHT ROD |  | 50 | 50 |  | pieces tachées | Suivre gamme de reprise | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 300
15 | TL | 2013-04-11 09:33 | 2329455 - 00120 | 2329455 | B8D | 482806040 | MANTIS ES2 | PRE-BENT ROD |  | 110 | 1 | Forme | r3.5 inachevé | Rebut | Mineur | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 | [14 empty] | 103
15 | TL | 2013-04-11 09:56 | 2297172 - 00030 | 2297172 | 132545 | 48145045 | XIA 4.5 | POLY AXIAL SCREW |  | 30 | 1 | Aspect général | 1 pièce avec aspect non-conforme:Présence d'une trace d'usinage sur le diamètre extérieur 11,au dessus du marquage laser du numéro de lot. 100% réalisé sur le reste des pièces:OK. | Rebut | Mineur | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | [14 empty] | 4
15 | TL | 2013-04-11 11:10 | 2338796 - 00060 | 2338796 | 134588 | 482804530A | MANTIS ES2 | HEAD |  | 44 | 1 | Aspect | 1 piece avec trace d' oxydation sur l' extremitee d' une des blades. | Rebut | Mineur | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 699 | [14 empty] | 376
15 | TL | 2013-04-11 11:11 | 2310376 - 00035 | 2310376 | 134708 | 482802630A | MANTIS ES2 | HEAD |  | 94 | 94 | Largeur Soudure | manque PS18Z et IT QC 607 | Controlé par QA AO (D.PUCHEU-PLANTE) 1 rebut le reste du lot conforme | Mineur | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 93 | 699 | [14 empty] | 55
15 | TL | 2013-04-11 11:11 | 2310376 - 00035 | 2310376 | 134708 | 482802630A | MANTIS ES2 | HEAD |  | 94 | 94 | Aspect | manque IT QC 607 | Controlé par QA AO (D.PUCHEU-PLANTE) 1 rebut le reste du lot conforme | Mineur | 0 |  |  |  | 0 | 93 | 699 | [14 empty] | 376
15 | TL | 2013-04-11 11:11 | 2310376 - 00035 | 2310376 | 134708 | 482802630A | MANTIS ES2 | HEAD |  | 94 | 94 | Forme | manque IT QC 607 | Controlé par QA AO (D.PUCHEU-PLANTE) 1 rebut le reste du lot conforme | Mineur | 0 |  |  |  | 0 | 93 | 699 | [14 empty] | 103
15 | TL | 2013-04-11 11:12 | 2332361 - 00035 | 2332361 | 134586 | 482802730A | MANTIS ES2 | HEAD |  | 68 | 68 | Largeur Soudure | IT qc 607 et PS18Z non disponible. | Controlé par QA AO (D.PUCHEU-PLANTE) lot conforme | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 699 | [14 empty] | 55
15 | TL | 2013-04-11 11:12 | 2332361 - 00035 | 2332361 | 134586 | 482802730A | MANTIS ES2 | HEAD |  | 68 | 68 | Aspect | IT qc 607 et PS18Z non disponible. | Controlé par QA AO (D.PUCHEU-PLANTE) lot conforme | Non justifié, Observation | 0 |  |  |  | 0 | 68 | 699 | [14 empty] | 376
15 | TL | 2013-04-11 11:12 | 2332361 - 00035 | 2332361 | 134586 | 482802730A | MANTIS ES2 | HEAD |  | 68 | 68 | Forme | IT qc 607 et PS18Z non disponible. | Controlé par QA AO (D.PUCHEU-PLANTE) lot conforme | Non justifié, Observation | 0 |  |  |  | 0 | 68 | 699 | [14 empty] | 103
15 | TL | 2013-04-12 09:46 | 2266316 - 00090 | 2266316 | AFP | 48130000 | XIA 4.5 | BLOCKER |  | 733 | 1 |  | piéce non emballée et retrouvée au fond du bac | Rebut | Mineur | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300
15 | TL | 2013-04-12 09:46 | 2295068 - 00090 | 2295068 | 132632 | 665070 | DIAPASON | STRAIGHT ROD |  | 100 | 1 |  | Lors de l'emballage ,la tige est sortie du tube car le bouchon ne tenait pas assez . | Rebut | Mineur | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300
15 | TL | 2013-04-12 10:09 | 2310012 - 00080 | 2310012 | 134620 | 482802545 | MANTIS ES2 | CANULATED POLY AXIAL SCREW |  | 20 | 20 |  | alarme monitoring salle blanche | Suivre gamme de reprise | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 199
15 | TL | 2013-04-12 10:09 | 2277205 - 00060 | 2277205 | 134727 | 48236043 | XIA III TITANIUM | CONNECTOR |  | 100 | 100 |  | alarme monitoring salle blanche | Suivre gamme de reprise | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 000
15 | TL | 2013-04-12 11:26 | 2323768 - 00090 | 2323768 | 133398 | 03828740 | XIA DEFORMITY | MONO AXIAL SCREW |  | 150 | 2 | Aspect | 1 pièce avec trace d'usinage sur le dessus de la pièce. 1 pièce avec choc sur plat de 12. | Rebuts | Mineur | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | [14 empty] | 376
15 | TL | 2013-04-12 11:27 | 2310375 - 00060 | 2310375 | 134585 | 482802630A | MANTIS ES2 | HEAD |  | 39 | 1 | Aspect | 1 pièce avec rayure sur diamètre extérieur. 100% réalisé sur le reste des pièces : OK | Piece conforme | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 699 | [14 empty] | 376
15 | TL | 2013-04-12 11:27 | 2270913 - 00030 | 2270913 | 134634 | 48285640 | MANTIS | CANULATED POLY AXIAL SCREW |  | 99 | 1 | Forme | 1 pièce avec forme non-conforme: Côte sur plat/interface 14.55 de la tête mantis mesurée à 13.72 pour 14.50 minimum. 100% forme réalisé sur le reste des pièces:OK. | Rebut | Non justifié, Observation | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | [14 empty] | 103
15 | TL | 2013-04-12 11:34 | 2310000 - 00080 | 2310000 | 134624 | 482802435 | MANTIS ES2 | CANULATED POLY AXIAL SCREW |  | 20 | 20 |  | alarme monitoring salle blanche | Suivre gamme de reprise | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 199
15 | TL | 2013-04-12 11:34 | 2296702 - 00080 | 2296702 | 134699 | 482804650 | MANTIS ES2 | CANULATED POLY AXIAL SCREW |  | 25 | 25 |  | alarme monitoring salle blanche | Suivre gamme de reprise | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 199
15 | TL | 2013-04-12 11:35 | 2327858 - 00080 | 2327858 | 134615 | 482804645 | MANTIS ES2 | CANULATED POLY AXIAL SCREW |  | 19 | 19 |  | alarme monitoring salle blanche | Suivre gamme de reprise | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 199
15 | TL | 2013-04-12 11:35 | 2329457 - 00140 | 2329457 | B8C | 482806060 | MANTIS ES2 | PRE-BENT ROD |  | 20 | 20 |  | alarme monitoring salle blanche | Suivre gamme de reprise | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 199
15 | TL | 2013-04-12 11:37 | 2329458 - 00140 | 2329458 | B89 | 482806065 | MANTIS ES2 | PRE-BENT ROD |  | 30 | 30 |  | alarme monitoring salle blanche | Suivre gamme de reprise | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 199
15 | TL | 2013-04-12 12:49 | 2297172 - 00050 | 2297172 | 132545 | 48145045 | XIA 4.5 | POLY AXIAL SCREW |  | 29 | 29 |  | alarme monitoring salle blanche | Suivre gamme de reprise | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 300
15 | TL | 2013-04-12 12:50 | 2329455 - 00140 | 2329455 | B8D | 482806040 | MANTIS ES2 | PRE-BENT ROD |  | 109 | 109 |  | alarme monitoring salle blanche | Suivre gamme de reprise | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 199
15 | TL | 2013-04-12 12:51 | 2329456 - 00140 | 2329456 | B8B | 482806050 | MANTIS ES2 | PRE-BENT ROD |  | 20 | 20 |  | alarme monitoring salle blanche | Suivre gamme de reprise | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 199
15 | IBD | 2013-04-08 10:26 | 2270712 - 00060 | 2270712 | 134202 | 6741408 | SOLIS | CAGE |  | 50 | 50 |  | incohérence de quantité : 50 pièces demandées dans le MES pour 46 pièces emballées physiquement. | 4 pièces perdues lors de l'operation de nettoyage lessivielle Rebuts | Mineur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 300
15 | IBD | 2013-04-08 10:47 | 2338170 - 00050 | 2338170 | 134475 | 48291825 | VLIFT | CAGE |  | 14 | 5 | Fonctionnel | 5 pcs les cages forcent quand on les montent et les descends | Rebuts | Majeur | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | Pièces assemblées: difficile d'analyser la cause Possibilité: presence de bavures sur le ring, mauvais ébavurage en finition | Suivi reccurence | 100% | [11 empty] | 4
15 | IBD | 2013-04-09 14:45 | 2279637 - 00040 | 2279637 | 68351 | 48345074A | SPACER PL | CAGE |  | 50 | 50 | Aspect | TRACES D'USINAGE SUR LES DENTS ET SUR LA PARTIE EN OGIVE | Rebuts | Mineur | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | Ouverture d'une NC Cause connue: mauvais réglage outils sur ce lot | Process prévu sur les peek cell | Visuel 100% | [11 empty] | 376
15 | IBD | 2013-04-10 14:26 | 2340570 - 00070 | 2340570 | 134650 | 48392134A | NAVIGATOR | CAGE |  | 19 | 1 | Forme | 1 pièce : trace d'usinage sur deux rayons 0.25 | Rebut | Mineur | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | [14 empty] | 103
15 | IBD | 2013-04-11 09:52 | 2324692 - 00030 | 2324692 | BLC | 6731094S | OIC PEEK | CAGE |  | 20 | 1 | Aspect | trace de fraise sur 1 flan de la piece " oppose au marquage" | Rebut | Mineur | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | [14 empty] | 376
15 | IBD | 2013-04-12 11:28 | 2276522 - 00060 | 2276522 | 134537 | 48551104 | OASYS | HEAD |  | 490 | 2 | Aspect | Chocs sur diametre ext. | Rebuts | Mineur | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | [14 empty] | 376
15 | IBD | 2013-04-12 11:29 | 2301570 - 00120 | 2301570 | 131978 | 48651230 | REFLEX HYBRID | PLATE |  | 98 | 1 | Aspect | 1 pcs Trace d un coup de grattoir sur le coté de la pcs | Rebut | Mineur | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | [14 empty] | 376
15 | IBD | 2013-04-12 11:34 | 2301661 - 00080 | 2301661 | 134658 | 48811342 | NULOCK | PLATE |  | 17 | 17 |  | alarme monitoring salle blanche | Suivre gamme de reprise | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 300
15 | IBD | 2013-04-12 11:35 | 2340569 - 00060 | 2340569 | 134729 | 48392134 | NAVIGATOR | CAGE |  | 18 | 18 |  | alarme monitoring salle blanche | Suivre gamme de reprise | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 399
15 | IBD | 2013-04-12 12:49 | 2325830 - 00080 | 2325830 | 134664 | 48811237 | NULOCK | PLATE |  | 48 | 48 |  | alarme monitoring salle blanche | Suivre gamme de reprise | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 300
15 | IBD | 2013-04-12 12:49 | 2309363 - 00080 | 2309363 | 134660 | 48811228 | NULOCK | PLATE |  | 62 | 62 |  | alarme monitoring salle blanche | Suivre gamme de reprise | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 300
15 | IBD | 2013-04-12 13:58 | 2301547 - 00060 | 2301547 | BGH | 48551000 | OASYS | BLOCKER |  | 1000 | 1000 |  | Passage a 100 pour cent a la BF 042 non effectué a l'OP50 pieces non marquées. | Suivre gamme de repirse | Mineur | 0 | 0 | 0 | 990 | 0 | 0 | 300
15 | B2 | 2013-04-08 09:18 | 2237250 - 00080 | 2237250 | 12E288 | 8741406 | SOLIS | TEMPLATE-TRIAL |  | 54 | 34 | Aspect | TRACES BLANCHATRES SUR LE MARQUAGE LASER | AEE, aspect visuellement acceptable. | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 300 | [14 empty] | 376
15 | B2 | 2013-04-08 09:47 | 2137765 - 00060 | 2137765 | 127121 | 48237081F | XIA III TITANIUM | TEMPLATE-TRIAL |  | 20 | 20 |  | entre le fin du BMI et le NAB nous sommes au dessus des 48 heuires | AEE → "Le 08/04/2013 09:24:32 A l'opération CONTRÔLE JANS Mathieu a écrit le commantaire suivant: Le délai de 48h demandé en gamme est une contrainte industrielle. L'objectif est de conserver les groupes d'OF entre Trempe et Revenu. Cela n'affecte pas le qualité du traitement thermique. Le passage à 180°C a été effectué correctement. La dureté conforme montre que les pièces sont conformes aux attentes du plan. Le processus de production peut continuer." | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 800
15 | B2 | 2013-04-08 10:01 | 2263718 - 00090 | 2263718 | 67464 | 48905021A | TRIO | OTHER INSTRUMENTS |  | 19 | 19 |  | Suite à FAI 13-0078 sur ID 2229137 le Transfert Laygue est annulé. Pièces à rebuter. | Rebuts → "Le 29/03/2013 16:07 A l'opération CONTRÔLE LEGRAND Maylis - mlegrand a écrit le commantaire suivant: Suite à FAI 13-0078 sur ID 2229137 le Transfert Laygue est annulé. Pièces à rebuter." | Non justifié, Observation | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800
15 | B2 | 2013-04-08 11:10 | 2232965 - 00080 | 2232965 | 12C305 | 48063200 | RELIANCE LITE | OTHER INSTRUMENTS |  | 12 | 1 | Aspect moulage | IMPACTS SUR LE MANCHE PRES DU LOGO | AEE, aspect manche visuellement acceptable. | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 300 | [14 empty] | 3
15 | B2 | 2013-04-09 14:34 | 2237606 - 00020 | 2237606 | 12D094 | 48231314 | XIA III TITANIUM | SCREWDRIVER-SHAFT |  | 25 | 8 | Aspect moulage | Aspect Moulage NC : manque matiere sur la partie en silicone . | AEE, aspect siliconne visuellement acceptable, préhension et fonctionnement conforme. | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 300 | [14 empty] | 3
15 | B2 | 2013-04-09 15:40 | 2274684 - 00060 | 2274684 | 130685 | 48081603C | DECOMPRESSION TUBE | OTHER INSTRUMENTS |  | 30 | 21 |  | 20 pièces avec trace jaune suite au montage 1 pièce couleur violette suite au mauvais contact entre la pièce et le montage | Qté:20 Pièces acceptées, aspect visuellement acceptable. Qté:1 Rebut couleur anodisation non conforme. | Mineur | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 800
15 | B2 | 2013-04-10 11:10 | 2237320 - 00100 | 2237320 | 133916 | 48250200 | LUXOR | SCREWDRIVER-SHAFT |  | 22 | 7 | Aspect | RAYURES SUR LE 6 PANS | AEE, aspect visuellement acceptable. | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 300 | [14 empty] | 376
15 | B2 | 2013-04-10 11:10 | 2237320 - 00100 | 2237320 | 133916 | 48250200 | LUXOR | SCREWDRIVER-SHAFT |  | 22 | 22 | Hex 5 | LA BL041 NEP | BL041 non adaptée pour le contrôle, pièces acceptées suite au contrôle de l'hexa conforme par QA avec la BL103A comme demandé sur composant le 48250200AA avant assemblage du produit fini. +Contrôle fonctionnel de l'hexa conforme avec les BL049L et BL062G. +Contrôle dimmesionnel de l'hexa conforme au ME001 (8Y293702). Conclusion: Hex 5 conforme. DI initiée pour modification de la Form QC. | Non justifié, Observation | 0 |  |  |  | 0 | 22 | 300 | [14 empty] | 1
15 | B2 | 2013-04-10 14:02 | 2338085 - 00040 | 2338085 | 120503 | 48236100 | XIA III TITANIUM | DISTRACTOR |  | 20 | 20 |  | Traces jaunâtres au niveau du "CENTER PIN (6)" et "SLIDING ROD (15)". | AEE, aspect visuellement acceptable. Emballage effectué et conforme. | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 300
15 | B2 | 2013-04-11 08:22 | 2310342 - 00040 | 2310342 | 133025 | 48282200 | MANTIS ES2 | OTHER INSTRUMENTS |  | 85 | 2 |  | Manque 2 pièces. | Rebut prélévement. | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199
15 | B2 | 2013-04-11 12:11 | 2300741 - 00100 | 2300741 | 134003 | 486619057 | RADIUS | TAP-DRILL-SQUARE AWL-PROBE |  | 18 | 1 | FORME | PIECE TORDUE, DEFAUT D'ENVIRON 1MM | Rebut. | Majeur | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | [14 empty] | 103
15 | B2 | 2013-04-11 12:11 | 2300741 - 00100 | 2300741 | 134003 | 486619057 | RADIUS | TAP-DRILL-SQUARE AWL-PROBE |  | 18 | 8 | Ø 6.2 SOMMET FILET | RELEVÉ ENTRE 6.09 ET 6.13 POUR 6.15 MINI | Rebut. | Majeur | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 300 | [14 empty] | 1
15 | B2 | 2013-04-12 08:42 | 2237509 - 00050 | 2237509 | 12D266 | 03807027 | XIA II TITANIUM | FORCEPS-KERRISON |  | 10 | 10 |  | La pièce ne rentre pas dans le nouveau tube TUOV140T01. | Pièces acceptées après emballage conforme avec TUOV130T01 - (CCF 32886). | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 300
15 | B2 | 2013-04-12 09:08 | 2310342 - 00050 | 2310342 | 133025 | 48282200 | MANTIS ES2 | OTHER INSTRUMENTS |  | 83 | 83 | Notice / IFU | revision de notice differente entre nomenclature et FORM QA L012. NOLI135N12REV"3" dans la FORM QA L012. | Erreur sur la FORM QA L012, pièces acceptées après la correction de la FORM QA L012 cf mail ci-joint. | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 199 | [14 empty] | 2
15 | B2 | 2013-04-12 09:08 | 2310342 - 00050 | 2310342 | 133025 | 48282200 | MANTIS ES2 | OTHER INSTRUMENTS |  | 83 | 1 | Produit / Product | rayure sur silicone . | AEE, aspect visuellement acceptable. | Non justifié, Observation | 0 |  |  |  | 0 | 83 | 199 | [14 empty] | 29
15 | B2 | 2013-04-12 11:27 | 2237333 - 00170 | 2237333 | 133945 | 486619210 | RADIUS | OTHER INSTRUMENTS |  | 28 | 28 | Identification | manque la mention STOP sur la partie noire | Pièces acceptées après reprise et mise en conformité au plan et Form QA 236 N°137 acceptée (Voir document attaché) | Non justifié, Observation | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 300 | [14 empty] | 21
Légende ( cases vide)
Manque pièces
Alarme monitoring
Laser
Intervention maintenance
Lessiviel
Incohérence de quantité
Trace
Anodisation
Disquette
Taches
3 digits
Note on AB6: 1. Trace usinage 2. Trace lime, rayure 3. Choc, impact 4. Copeaux, bavures 5. Fissure, brulure 6. Téton 7. Chanfrein, épaul 8. Pièce tordue, déformée 9. Abs élément 10. Profil NC 11. Tâche, oréole, peinture, gravure 12. Couleur
Note on AC6: 1. Faible, illisible 2. Décalé 3. Incohérent 4. Emplacement NC 5. Abs marquage 6. Défaillance laser 7. Validation laser 8. Montage défectueux
Note on AD6: 1. Ø HT 2. Long, largeur, hauteur NC 3. Profondeur NC 4. Filetage NC 5. Hex NC 6. Position NC 7. Angle NC
Note on AE6: 1. Pièce manquante 2. Mauvais comptage 3. Pièce en + 4. Mélange 5. Pièce trouvée 6. Qté sortie stock NC 7. Pièce prélevée (FAI)
Note on AF6: 1. Défaillance logiciel 2. Erreur sur document 3. Manque document 4. Manque moyen 5. Erreur saisie 6. Erreur sur gamme 7. Machine en panne 8. Rapport tridim NC 9. Erreur opérateur 10. Ctrl impossible
Note on AG6: 1. Pbme matière 2. Pbme lessiviel 3. Pbme sablage 4. Assembl/impactage NC 5. Erreur ctrl opérateur 6. Pièces prélevées 7. Pbme moyen contrôle 8. Pbme salle blanche 9. Pbme machine
Note on AH6: 1. Pbme impression 2. Saleté dans sachet 3. Saleté dans tube 4. Sachet mal soudé, déchiré 5. Abs élément sur notice 6. Manque pièce dans tube 7. Pièce en trop dans tube 8. Elément non dispo 9. Pbme sur tube 10. Pbme sur notice 11. Pbme composant emballage 12. Anomalie après emballage 13. Pièces non emballées
Note on AI6: 1. Homogénéité 2. Taches 3. Erreur programme 4. manque couleur 5. Pbme intensité couleur 6. Pièces non anodisées

## Feuil1
EXTRACTION DU M.E.S
Sem | Mois | Cellule | DATE | ID | LOT | REFERENCE | FAMILLE | SOUS-FAMILLE | Perte | Rebuts réglage | Rebuts PROD |  |  | QTE REBUT S/T | A analyser lors de la réunion | Cause rebut | Action | Cloturé
[11 empty] | USINAGE | FINITION | LASER
28 | 7 | IBD | 2012-07-11 12:42 | 2074048 | 65612 | 48340104A | SPACER PL | CAGE | 0 | 4 | 10 | 2 | 0 | 0
28 | 7 | IBD | 2012-07-10 20:39 | 1945665 | 120498 | 48811XXB | NULOCK | OTHER COMPONENTS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17

## Feuil2
Sem | Cell | Date | FAC | ID | LOT | Ref | Famille | s/famille | Qté contrôlée | Qté NC | Type défaut | Commentaire opérateur | Commentaire QA | Statut FAC Maj : Majeur Min : Mineur NJ : Non justifiée | Qté SCRAP | Qté dérogée | Qté Retouche / reprise | Qté 40aine | Qté conforme | Statut article
2 | IBD | 2012-01-12 09:30 | 1936430 - 00070 | 1936430 | 66A | 48674014 | REFLEX HYBRID | MONO AXIAL SCREW | 300 | 2 | Longueur A | 2 vis : une mesure 13.97 mm et l'autre mesure 15.81 mm pour une longueur A minimum de 15.85 mm. | 2 rebuts | Majeur | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300
4 | IBD | 2012-01-23 11:00 | 1936436 - 00110 | 1936436 | 64S | 48674516 | REFLEX HYBRID | MONO AXIAL SCREW | 50 | 1 | Longueur A | 1 pièce : la longueur A est non conforme car la vis mesure 16 mm pour 17.85 mm (côte mini). | Mélange. rebut | Majeur | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300
7 | IBD | 2012-02-15 09:56 | 1936370 - 00070 | 1936370 | 6DY | 48644014 | REFLEX HYBRID | MONO AXIAL SCREW | 300 | 3 | Longueur A | 2 pcs longueur relevée a 16.14 et 16.19 pour 16.05 maxi 1 pcs longueur relevée a 15.67 pour 15.85 mini (il manque la pointe sur la vis) | Rebuts | Majeur |  |  |  | 0 | 0 | 300
10 | IBD | 2012-03-08 14:48 | 1942618 - 00070 | 1942618 | 6MP | 48654014 | REFLEX HYBRID | MONO AXIAL SCREW | 300 | 12 | Longueur A | 2 pièces longueur NC une à 16.18 et l autre a 16.15 pour 16.05 maxi | Rebuts | Mineur | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300
17 | IBD | 2012-04-24 09:32 | 2033013 - 00032 | 2033013 | 123137 | 48552324 | OASYS | POLY AXIAL SCREW | 150 | 1 | LONGUEUR A | Plat à l'extrémité de la vis (pièce mesurée à 28.34mm pour une cote mini de 28.4mm). | Rebut | Majeur | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300
23 | IBD | 2012-06-08 14:59 | 2046280 - 00050 | 2046280 | 7CX | 48824012 | NULOCK | MONO AXIAL SCREW | 250 | 1 | Longueur A | Mesurée à 15.92. | Rebut | Majeur | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300
23 | IBD | 2012-06-08 14:59 | 2046280 - 00050 | 2046280 | 7CX | 48824012 | NULOCK | MONO AXIAL SCREW | 250 | 1 | Longueur A | Mesurée à 15.92. | Rebut | Majeur |  |  |  | 0 | 0 | 300
31 | IBD | 2012-08-03 11:34 | 2046651 - 00070 | 2046651 | 8HB | 48644016 | REFLEX HYBRID | MONO AXIAL SCREW | 300 | 4 | Longueur A | 3 vis trouvées a 17.77 et une a 17.66 pour 17.85 mini | Rebuts | Majeur | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300
32 | IBD | 2012-08-06 13:07 | 2046649 - 00110 | 2046649 | 87F | 48644016 | REFLEX HYBRID | MONO AXIAL SCREW | 300 | 1 | Longueur A | Longueur de vis NC;17.51 pour un mini de 19.85mm | rebuts | Majeur | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300
33 | IBD | 2012-08-13 09:33 | 2046637 - 00110 | 2046637 | 7HS | 48644014 | REFLEX HYBRID | MONO AXIAL SCREW | 300 | 1 | Longueur A | 1 pièce ; elle mesure 15.78 mm pour une côte mini de 15.85mm. | Rebut | Majeur | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300
33 | IBD | 2012-08-16 16:07 | 2046400 - 00060 | 2046400 | 127542 | 48552320 | OASYS | POLY AXIAL SCREW | 150 | 1 | LG A de la vis | 1 pièce : deux défauts, dans ce paramètre la longueur est de 24.3mm pour une côte mini de 24.4. | Rebut | Majeur | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300
34 | IBD | 2012-08-21 09:50 | 2046748 - 00110 | 2046748 | 89J | 48654014 | REFLEX HYBRID | MONO AXIAL SCREW | 296 | 6 | Lg A ± 0.10 | longueur NC pieces mesurées en dessous de la tolerance mini (15.85).pointe ecrasée + une piece perdue | Rebuts | Majeur | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300